## Mal (hidden)
SHI Overskrift 1
SHI Overskrift 2
SHI Overskrift 3
Grunnfarge
Normal
Normal beskyttet
Normal inntasting
Alle faner skal ha hvit logo på blå bunn øverst i venstre hjørne
Blå bakgrunnsfarge er definert i stil: SHI Overskrift 1 og 2
Skrifttype: Calibri 11 (normal, overskrift 2 og 3) /12 (overskrift 1)
Felter som skal fylles ut av tilbyder bør være hvite (normal) eventuelt lys gul (normal inntasting)
Felter som ikke skal fylles ut av tilbyder bør være grå (normal beskyttet). Når dokumentet er ferdig, kan man vurdere å låse grå felter for å forhindre at tilbyder skriver inn i feil felt
Nasjonalt profilprogram for helseforetakene
Retningslinjer er hentet fra Nasjonalt profilprogram for helseforetakene https://www.regjeringen.no/contentassets/575f7de1edeb42fca6a952d3ca5f3260/4804-designmanual2011-web.pdf
Dette styrer fargevalg, skrifttype og generell lay-out

## Veiledning Mal (hidden)
VEILEDNING MAL FOR KRAVSPESIFIKASJON
Denne grunnmalen er tilpasset anskaffelser som er inndelt i flere delkontrakter og hvor det er hensiktsmessig at kravspesifikasjonene for alle delkontraktene samles i en arkfane.
Det er tillatt å tilpasse grunnmalen (f.eks med en arkfane pr delkontrakt), men grunnmalens skrifttyper, farger, stiler etc. må brukes. Se arkfanen Mal.
Arkfane Omfang: Fyll inn navn på hver delkontrakt i kolonne B under oversikt over delkontrakter. Navn på delkontraktene vil automatisk vises i arkfanen Kravspesifikasjon.
Det er valgfritt å bruke generelle krav. Dersom det brukes generelle krav, sjekk at samme krav faktisk vil gjelde alle delkontraktene og at et felles svar vil være entydig.
Hvis generelle krav ikke skal brukes, slett raden. Slett også tilhørende rader i arkfanen Kravspesifikasjon.
Arkfane Kravspesifikasjon: Se arkfanen Veiledning for hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås.
Se under for hvordan du kan legge til flere delkontrakter.
Linjer med blå tekst, kan slettes dersom linjen ikke er relevant for anskaffelsen. <instruks>: Teksten mellom mindre- og større-tegnet viser hva som skal skrives i feltet.
Alle krav bør ha unikt nummer.
Skriv inn selve kravet i kolonnen Beskrivelse av krav. Pass på det er tydelig hva som kreves eller ønskes. Minstekrav må kunne besvares med ja eller nei.
Bruk kolonnen Utfyllende informasjon for å beskrive hvilke opplysninger tilbyder må gi, hvordan kravet skal dokumenteres, forklare hva som skal til for å oppfylle kravet, opplysninger om dagens løsning, hvordan kravet evalueres og lignende. Eks: Hvordan det skal dokumenteres at krav er oppfylt. Hva tilbyder må/bør oppgi. Detaljer mht. prising. Evalueringsmåte (vareprøve, utprøving osv.). Feltet kan være blankt.
Tildelingskriterium: Når disse er bestemt, legg inn riktig tekst i cellene G5 – G7, ved behov også i G8 og G9. Knytt hvert evalueringskrav til riktig kriterium ved å velge rett tekst fra nedtrekksmenyen.
Vekting/prioritering: Dersom noen av evalueringskravene skal telle mer enn andre i evalueringen for et kriterium, må dette komme klart og tydelig frem. Beskriv hvordan evalueringskravene er vektet eller prioritert i celle C14 i arkfanen Veiledning. Med hvordan menes hvilke tall eller koder som blir brukt i kolonne F i arkfane Kravspesifikasjon og hva disse betyr. Oppgi vektingen/prioriteringen ved å fylle inn aktuelt tall/kode for kravet i kolonne F.
Dersom alle krav skal telle like mye, skjul kolonne F i arkfanen Kravspesifikasjon og rad 14 i arkfanen Veiledning.
FØR KONKURRANSEN PUBLISERS:
Sjekk at det er samsvar mellom hva som fremgår av andre konkurransedokumenter og kravspesifikasjonen.
Skjul arkene Mal og Veiledning Mal.
Legge til flere delkontrakter:
I arkfanen Kravspesifikason kopier "overskriftsraden" for en av de andre delkontraktene, og lim inn denne i den første raden med bare lys blå bakgrunn. Korriger teksten i cellen i kolonne B slik at delkontrakten får riktig nummer. Merk denne cellen, høyre klikk og velg menypynktet "Definer navn" og skriv et navn (uten mellomrom) i feltet Navn (f.eks. Delkontrakt11).
Merk cellen i kolonne B, kopier, gå til arkfanen "Omfang" og lim inn under den siste delkontrakten (Bruk Lim inn verdi). Høyreklikk på cellen og velg Kobling. I boksen som kommer opp, klikk på plassering i dokument og velg riktig navn fra lista Definerte navn. Klikk OK.
Skriv inn navn på delkontrakt i kolonne C. Sjekk at koblingen fungerer ved å klikke på teksten.

## Forside
Tittel:
Vedlegg 04 Bilag 4 MTU IKT kravspesifikasjon
Versjon: 2.0 | Dato: 24.11.2025 | Formål:
3.0 | 2025-11-25 | For anskaffelse innen medisintekniske, byggtekniske og administrative tjenester, systemer og utstyrsporteføljer.

## Veiledning til leverandør
#VALUE!
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE AV KRAVSPESIFIKASJON
Oppdragsgivers krav er beskrevet i arkfanene i dette regnearket. Her forklares hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås og fylles ut. Tilbyder skal bare skrive i felt med gul bakgrunn.
Kolonne | Kommentar
Kravnr. | Kravnummer
Beskrivelse av krav | Formulering av selve kravet.
Utfyllende informasjon | Dette er opplysninger Oppdragsgiver gir for å bidra til økt forutsigbarhet og for å bidra til at tilbudene inneholder de opplysninger Oppdragsgiver trenger for få sammenlignbare tilbud. Eks: Hvordan det skal dokumenteres at krav er oppfylt. Hva tilbyder må/bør oppgi. Detaljer mht. prising. Evalueringsmåte (vareprøve, utprøving osv.).
Type krav | O - Obligatoriske krav skal oppfylles. Ved et eventuelt avvik vil det gjøres en vesentlighetsvurdering av avvikets betydning for oppdragsgiver og konkurransen. Avvik som vurderes som vesentlige vil medføre avvisning. EV - Evalueringskrav. Besvarelse av evalueringskrav danner utgangspunktet for Oppdragsgivers evaluering og karaktersetting. EX - Evalueringskrav som tillegges ekstra vekt I - Informasjonskrav. Kan stå i kombinasjon med O eller EV/EX.
Krav oppfylles: ja/nei | Her skal Tilbyder svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt.
Tilbyders besvarelse | Her skal Tilbyder besvare kravene. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet. Dersom Tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon, skal det henvises til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte (også hvor i vedlegget informasjonen står). Eventuelle bilder må legges ved i form av vedlegg, og ikke kopieres inn under tilbyders svar/ beskrivelse. Vedlegg skal organiseres som beskrevet i konkurransegrunnlag.
eilwedning til

## Funksjonelle IKT-krav
#VALUE!
[5 empty] | Tilbyders navn: | <Navn fylles ut av tilbyder>
Artikkel | <Art.nr / Art.navn> |  |  |  | Tilbudt utstyr: | <Handelsnavn fylles ut av tilbyder>
Beskrivelse av Anskaffelsen | <Her angis en kort beskrivelse av anskaffelsen, med fokus på formål og omfang. Hvis det er behov for mer omfattende tekst, bør det henvises til Bilag C1U>
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Utfyllende informasjon | Type krav | Tildelings-kriterium | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse | Referansedokumenter (Dokument, side og avsnitt)
Funksjonell IKT
F - 1.1
F - 1.2
F - 1.3
F - 1.4
F - 1.5

## Tekniske IKT-krav
#VALUE!
|  |  |  | Tilbyders navn: | -
|  |  |  | Tilbudt utstyr: | -
Fanen består av ulike krav innenfor flere kategorier, som integrasjon, sikkerhet, tilgangsstyring med mer. Kravene er nødvendige for å avklare grensesnitt mot eksisterende tjenester og infrastruktur. Svarene er grunnlag for produksjon av løsningsdesign og ROS i forbindelse med implementering av tilbudt løsning.
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Utfyllende informasjon | Type krav | Krav oppfylles: Ja/Nei | Tilbyders besvarelse | Referansedokumenter (Dokument, side og avsnitt)
Avsnitt IKT 1 | Overordnet systembeskrivelse / dokumentasjon Denne seksjonen omhandler krav knyttet til den overordnende beskrivelsen av den samlede leveransen
IKT - 1.1 | Leverandør er sertifisert i henhold til ISO 27001, eller tilsvarende, og har vedlagt tilhørende dokumentasjon for informasjonssikkerhet. | Merknad: Ved sertifisering må SOA (Statement of Applicability) vises til. Den tilbudte løsningen kan ikke ha vesentlige avvik i forhold til gjeldende lover og regler for personvern, informasjons- og pasientsikkerhet. Tilbyderen bes derfor utdype alle relevante avvik. Dette for å sikre at alle risikomomenter kan vurderes og ivareta Oppdragsgiver sitt pålegg om å etterleve Direktoratet for eHelse sin «Norm for informasjons¬sikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren». Se: • «Normen» - https://ehelse.no/normen • «Normen» (på Engelsk) - https://ehelse.no/normen/documents-in-english • Veileder i personvern og informasjonssikkerhet - medisinsk utstyr - https://ehelse.no/normen/veiledere/veileder-i-personvern-og-informasjonssikkerhet-medisinsk-utstyr | EV |  | Legg ved dokumentasjon
IKT - 1.2 | Den tilbudte løsningen er beskrevet gjennom et overordnet løsningsdesign og med en vedlagt IKT-fokusert systemdokumentasjon som på tydelig og oversiktlig måte viser de relevante hovedkomponenter, overordnet dataflyt og alle kommunikasjonsgrensesnitt internt og eksternt. Det er spesielt viktig å få med eventuelle integrasjonspunkter med eksisterende infrastruktur hos Kunden. | Merknad: Det er meget viktig at dokumentasjonen gjenspeiler løsningen, uansett størrelse og omfang, eksempelvis med en tilhørende illustrasjon, slik den er tenkt etablert hos Oppdragsgiver. Dokumentasjonen skal inkludere alle relevante enkeltkomponenter i systemet, eksempelvis, men ikke avgrenset til: a) xTU SW, dvs. der hvor leveransen kun er ren klinisk programvare b) xTU enhet/utstyr c) xTU Instrumenterings-/Klient-PC m/SW d) xTU-Server(e) e) Skytjenester f) Tilleggskomponenter som egen lagring, nettverk, konvertere, periferutstyr m.m. | O |  | Legg ved dokumentasjon
IKT - 1.3 | All relevant nettverks- og IKT-messig dataflyt tilhørende løsningen, slik den planlegges etablert hos Oppdragsgiver, er detaljert beskrevet og dokumentert. | Merknad: Dette inkluderer detaljert dataflyt mellom løsningens enkeltkomponenter, basert på utarbeidet dokumentasjon fra kravpunkt 1.2, og infrastruktur eller integrasjonspunkter hos Kunden, samt eventuell datautveksling med skytjenester eller andre eksterne tjenester. Med «relevant» menes dataflyt som benytter eller traverserer Oppdragsgivers datanettverk og derfor kan kreve at brannveggregler og ruting må tilrettelegges for at den tilbudte løsningen skal fungere i Oppdragsgivers IKT-infrastruktur. | O |  | Legg ved dokumentasjon
IKT - 1.4 | Det er fremlagt oppdatert dokumentasjon og risikovurdering (*) på all bruk av eksterne tjenesteelementer (skytjenester, hosting, web-portaler eller tilsvarende) som tilbudt leveranse avhenger av. | Merknad: Hvis det ikke benyttes eksterne tjenester, så besvares punktet med «N» og «I/A» - Hvis skytjeneste må også kapitel 7 besvares. | EV
IKT - 1.5 | Den tilbudte løsningen, eller sentrale komponenter i løsningen, har mekanismer og/eller grensesnitt for tilstandsovervåking og/eller rapportering for å minimere forekomster av feil og nedetid. | Merknad: Eventuelle føringer og begrensninger rundt mulighet for integrasjon med eksisterende overvåkingssystem hos Oppdragsgiver, samt hvordan eventuell varsling til systemansvarlig kan gjennomføres, utdypes i Leverandørens besvarelse. | EV
IKT - 1.6 | Den tilbudte løsningen benytter bare komponenter (utover IKT-infrastruktur levert av Sykehuspartner) som har gyldige, produsentspesifikke vedlikeholdsavtaler gjennom hele kontraktsperioden. | Merknad: Eventuelle komponenter som allerede er utenfor produsentspesifikk vedlikeholdsavtale (End Of Life/End Of Support) eller som vil bli det i løpet av avtaletiden skal spesifiseres. | EV
IKT - 1.7 | Leverandøren tilbyr en dokumentert og forpliktende roadmap (*) for oppgradering og videreutvikling av de delene i den tilbudte løsningen som ikke leveres av Sykehuspartner. |  | EV
IKT - 1.8 | Leverandøren er ansvarlig for at produsentens anbefalinger følges ved oppdatering av programvare, konfigurasjon, kodeverk, nomenklatur (*) eller andre registre for å ivareta den tilhørende endringsprosessen på de delene i den tilbudte løsningen som ikke leveres av Sykehuspartner. | Merknad: Det er viktig at det utdypes hvordan løsningen skal vedlikeholdes (gjennom integrasjon, brukergrensesnitt, oppdatering av database, eller lignende), samt overordnede kommunikasjonstekniske krav for å gjennomføre slik oppdatering på den tilbudte løsningen. | EV
IKT - 1.9 | Et frittstående xTU kan mellomlagre data lokalt for å opprettholde sin hovedfunksjon, i henhold til anskaffelsens formål, ved brudd i datakommunikasjon med andre systemer. | Merknad: For Oppdragsgiver er det her viktig å få utdypet hvor stor den eventuelle lokale lagrings-/bufferkapasiteten er (eksempelvis maksimal tidsperiode, antall kjøringer e.l.), samt hvilke overførings- og sletterutiner som eventuelt finner sted når datakommunikasjonen er gjenopprettet. | EV
IKT - 1.10 | En instrumenterings-PC med tilkoblet xTU kan mellomlagre data lokalt for å opprettholde sin hovedfunksjon, i henhold til anskaffelsens formål, ved brudd i datakommunikasjon med andre systemer. | Merknad: For Oppdragsgiver er det her viktig å få utdypet hvor stor den eventuelle lokale lagrings-/bufferkapasiteten er (eksempelvis maksimal tidsperiode, antall kjøringer e.l.), samt hvilke overførings- og sletterutiner som eventuelt finner sted når datakommunikasjonen er gjenopprettet. | EV
IKT - 1.11 | En tilbudt systemløsning benytter lastbalansering eller failover (*) som interne redundansmekanismer. | Merknad: Med" intern" menes det interne mekanismer i systemløsningen som sikrer høy funksjonell tilgjengelighet, uavhengig av tilkobling til kundens IKT-infrastruktur. | EV
IKT - 1.12 | En tilbudt systemløsning benytter lastbalansering eller failover på nettverkstilkobling mot Oppdragsgivers IKT-infrastruktur som eksterne redundansmekanismer. | Merknad: Med ekstern menes det mekanismer i systemløsningen som sikrer høy funksjonell tilgjengelighet for tilkobling til kundens IKT-infrastruktur. | EV
IKT - 1.13 | Løsningens lisensieringsmekanismer og leverandørens tekniske krav for ivaretakelse av dette er beskrevet og dokumentert. | Merknad: Dette inkluderer eksempelvis bruk av: a) lisensdongler eller andre fysisk tilkoblede enheter for lisensiering, samt tilkoblingsgrensesnitt (USB eller tilsvarende) b) klientlisenser som krever installasjon på Kundens arbeidsflate c) lisensserver utenfor Oppdragsgivers infrastruktur, inklusiv teknisk løsning og eventuelle konsekvenser for bruk av løsningen dersom slik kommunikasjon ikke kan etableres av Oppdragsgiver d) lisensserver innenfor Oppdragsgivers infrastruktur, inklusiv leverandørens krav til denne. | O |  | Legg ved dokumentasjon
IKT - 1.14 | Eventuelle begrensninger i bruk av systemet som er en konsekvens av lisensieringsmekanismens funksjonalitet er beskrevet og utdypet på en oversiktlig måte. | Merknad: Eksempler på viktige utdypingsområder er begrensninger av teknisk eller funksjonell art: a) i antall brukere b) i antall tilkoblede enheter c) i lagringsvolumer ved overskridelser av lisensgrenser d) tidsbegrensninger e) i funksjonalitet/moduler | O |  | Legg ved dokumentasjon
IKT - 1.15 | Alle rutiner for forvaltning og vedlikehold av lisens(er) tilhørende leveransen er dokumentert og oversendt i tilbudet. | Merknad: Eksempler på viktige utdypingsområder er: a) Hvordan fornyes en tidsavgrenset lisens b) Hvordan aktiveres/deaktiveres tidsbegrenset lisens c) Hvordan utføres versjoneringen av lisens | O |  | Legg ved dokumentasjon
IKT - 1.16 | Alle rutiner for forvaltning og vedlikehold av sertifikat(er) tilhørende leveransen er dokumentert og oversendt i tilbudet. | Merknad: Eksempler på viktige utdypingsområder er: a) Hvordan fornyes et tidsavgrenset sertifikat b) Hvordan aktiveres/deaktiveres tidsbegrenset sertifikat c) Hvordan utføres versjonering av sertifikat | O |  | Legg ved dokumentasjon
IKT - 1.17 | Bortfall av lisensieringsmekanisme i et midlertidig/begrenset tidsrom påvirker ikke leverandørens tilbudte løsnings evne til å opprettholde sin hovedfunksjon i henhold til anskaffelsens formål. | Merknad: Leverandøren bes beskrive evt. konsekvenser og begrensninger for bruk av systemet ved bortfall av lisensieringsmekanisme. | EV
IKT - 1.18 | Bortfall av sertifikatmekanismene i et midlertidig/begrenset tidsrom påvirker ikke bruken av leverandørens tilbudte løsnings evne til å opprettholde sin hovedfunksjon, i henhold til anskaffelsens formål, og det eksisterer valideringsmekanismer for gyldighet. Eks: «hengelås» i nettleser | Merknad: Leverandøren bes beskrive evt. Konsekvenser og begrensninger for bruk av systemet ved bortfall av sertifikatmekanisme. | EV
Avsnitt IKT 2 | IKT-RELATERT LOGGING, DRIFT OG FORVALTNING
IKT - 2.1 | Leverandørens tilbudte løsning logger og lagrer tekniske hendelser eller feil. | Merknad: Relevante logger bør være tidssynkronisert mot en sentral NTP-tjeneste (*), logges i standardisert format (RFC 5424) og kunne overføres til sentralt loggmottak (Splunk). Utdyp hvordan dette i så fall utføres, eksempelvis logging til Windows EventLog, loggfiler, databaser, SNMP traps etc. | EV
IKT - 2.2 | Leverandørens tilbudte løsning logger og lagrer relevante brukeroperasjoner (brukeraktivitet inklusiv uautorisert, eller forsøk på uautorisert, bruk). | Merknad: Eksempler på sentrale loggingsobjekter er: a) Alle typer innlogginger, inkl. forsøk på innlogginger b) Oppretting, endring og sletting av informasjonsobjekter c) Oppretting, endring og sletting av andre brukere d) Innsyn eller endring i personopplysninger e) Endringer, eller forsøk på endringer, i systemkonfigurasjonen. | EV
IKT - 2.3 | Logger som kunne lagres lokalt i den tilbudte løsning lagres i minimum 24 mnd. | Merknad: Beskriv hvordan dette ivaretas for de forskjellige typene logger i løsningen. | EV
IKT - 2.4 | Leverandørens tilbudte løsning gir autoriserte brukere hos oppdragsgiver tilgang til logger gjennom et standardisert og sikret brukergrensesnitt for å sikre at de til enhver tid gjeldende offentlige informasjonssikkerhetskrav ivaretas for de ulike typene loggdata som lagres i den tilbudte løsningen, inkludert lesing, endring og sletting av logger. | Merknad: Utdyp hvordan sikkerhetskrav knyttet til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ivaretas for de ulike typene loggdata som lagres i den tilbudte løsningen. | EV
IKT - 2.5 | Leverandørens nødvendige bistand for drift og forvaltning av den tilbudte løsningen utføres gjennom Oppdragsgiver sin tilbudte fjernaksessløsning. | Merknad: I dag gir Oppdragsgivers standardløsning for fjernaksess til Leverandører VPN-basert tilgang til aksesserver med installerte forvaltnings-/driftsverktøy som UltraVNC, WinSCP, RDP og SSH. Utdyp hvilke ytterligere behov Leverandør eventuelt har for tilgjengeliggjort programvare i Oppdragsgiver sin standard fjernaksessløsning for å supportere den tilbudte løsningen via fjerntilgang. | EV
IKT - 2.6 | Leverandør gjennomfører teknisk support uten behov for å få utlevert/overført tekniske logger og eksempelmateriale via VPN. |  | EV
Avsnitt IKT 3 | IKT-SIKKERHET
IKT - 3.1 | Leverandøren tilbyr Oppdragsgiver programvareoppdateringer, programvarelisenser og installasjon så raskt som mulig og uten ekstra kostnad for Oppdragsgiver når produsenten implementerer funksjonalitet som understøtter og forbedrer personvern, informasjons- og pasientsikkerhet |  | EV
IKT - 3.2 | Den tilbudte løsningen benytter individuelle brukeridenter både på OS- og applikasjonsnivå. |  | EV
IKT - 3.3 | Den tilbudte løsningen benytter individuell brukerautentisering mot grupper definert i Active Directory via LDAP, fortrinnsvis LDAP over SSL (LDAPS). | Merknad: Utdyp hvorvidt både LDAP eller LDAPS støttes. Leverandøren bør også utdype hvorvidt en LDAP/LDAPS integrasjon kun gjør en synk av brukere fra AD til lokal brukerdatabase, eller om autentisering skjer direkte mot AD. | EV
IKT - 3.4 | Den tilbudte løsningen lagrer alle former for lokale brukerprofiler (brukernavn/passord) som benyttes til klient-, database- eller applikasjonspålogging, i lokale brukerdatabaser, konfigurasjonsfiler e.l. Disse sikres med standardiserte mekanismer for tilgangskontroll og kryptering. | Merknad: Utdyp hvordan krav til tilgangskontroll og kryptering er tenkt ivaretatt i den tilbudte løsningen. | EV
IKT - 3.5 | Den tilbudte løsningen støtter attributtbasert tilgangsstyring (ABAC) og/eller regelbasert tilgangsstyring (RBAC/PBAC). | Merknad: Ved bruk av slike mekanismer kan tilgang til funksjonalitet og pasientdata sammenstilles for å begrenses tilganger, eks. rolle og organisasjonstilhørighet. Sentrale utdypingselementer er: a) Hvilke rolletyper som eksisterer – eksempelvis adminbruker, superbruker, Lese&Skrive-bruker, Lese-bruker e.l.? b) Er roller endelig fastsatt eller kan roller (om)konfigureres i løsningen? c) Hvilke sikringsmekanismer er etablert/bygget inn i den tilbudte løsningen for å unngå endring i rollebasert tilgangsstyring? | EV
IKT - 3.6 | Den tilbudte løsningen inneholder bare unike passord på eventuelle standard- eller systembrukere før tilkobling til Oppdragsgivers IKT-infrastruktur. | Merknad: Det skal ikke benyttes hardkodede passord, passord som kan hentes direkte fra brukermanualer eller annen form for tilgjengelig dokumentasjon. Ref: HSØ sine retningslinjer for tilgangstyring/IAM (vedlegg D) | EV
IKT - 3.7 | Den tilbudte løsningen dokumenterer alle roller som finnes i løsningen, med tilhørende rettighetsnivå og hvordan disse forvaltes. | Merknad: Eksempel på roller kan være superbruker, adminbruker, kliniker, tekniker. | EV
IKT - 3.8 | Leverandøren aksepterer å benytte kundens mal for databehandleravtale. | Merknad: Dersom annen databehandleravtale skal brukes, må leverandøren opplyse om avvik mellom kundens og leverandørens mal. | EV
IKT - 3.9 | Den tilbudte løsningen har funksjonalitet for begrensning av tilgang til personopplysninger for enkeltbrukere og grupper av brukere. | Merknad: Utyp i hvilken grad funksjonalitet rundt «innebygget personvern» er tilgjengelig i programvaren. Eksempler på slik funksjonalitet er: a) Funksjonalitet for automatisert sletting etter prosessering av pasientdata som inneholder personopplysninger og bekreftet overføring til fagsystem. b) Støtte for at personopplysninger skjules/anonymiseres når leverandør har tilgang til systemet ifm. vedlikehold, såkalt «service tilgang» eller «service user modus». | EV
IKT - 3.10 | Den tilbudte løsningen støtter kryptering av data ved eventuelt behov for ekstern datatransport, eller ved lagring av personopplysninger på minnepinne, ekstern harddisk, filsystem eller i database. | Merknad: Beskrive evt. støtte og krypteringsstandard/-styrke som supporteres. | EV
Avsnitt IKT 4 | NETTVERKSRELATERTE KRAV
IKT - 4.1 | Hvis den tilbudte løsningen skal implementeres helt eller delvis på fysiske eller virtuelle klienter levert av Sykehuspartner, etterleves Sykehuspartners plattformkrav for bruk av deres tjenesteproduserende infrastruktur. | Merknad: Se Vedlegg B - Kundens tekniske plattform. | EV
IKT - 4.2 | Hvis den tilbudte løsningen skal inkludere periferiutstyr levert av Sykehuspartner, så understøtter leverandørens løsning Sykehuspartner sitt periferiutstyr basert på Sykehuspartner sine tilhørende krav. | Merknad: Se Vedlegg B - Kundens tekniske plattform. | EV
IKT - 4.3 | Hvis den tilbudte løsningen skal inkludere bruk av SW/OS-komponenter fra Sykehuspartners infrastrukturplattform for implementering av den tilbudte løsningen, forholder tilbyder seg til alle relevante krav fra Sykehuspartner | Merknad: Eksempler på sentrale teknologielementer som brukes i Sykehuspartner er Ivanti, App-V, MSI og SCCM. | EV
IKT - 4.4 | Den tilbudte løsningen benytter standard teknologier/interface/protokoller for all kablet datatrafikk. | Merknad: Utdyp hvilke standard teknologier/protokoller som benyttes, samt eventuelle avvik i form av leverandørspesifikke begrensninger eller tekniske krav som vil kreve ulike adapterløsninger. Eksempelvis RJ45/Ethernet og USB. | EV
IKT - 4.5 | Den tilbudte løsningen benytter standard teknologier/protokoller for dataoverføring basert på trådløs kommunikasjon. | Merknad: Utdyp eventuelle avvik gitt av leverandørspesifikke begrensninger eller tekniske krav, eksempelvis manglende support for sikkerhetsmekanismer, forholdsregler knyttet opp mot frekvensbånd, signalstyrker, mulighet for interferens med eksisterende systemer i OUS som RFID etc. Spesielt aktuelt med tanke på MDR, IVDR og/eller CE. Eksempelvis WLAN, Bluetooth, GSM/LTE, annen RF-basert teknologi. | EV
IKT - 4.6 | Den tilbudte løsningen kan benytte IPv6 (*) for ekstern datautveksling over Ethernet med Oppdragsgivers systemer. |  | EV
IKT - 4.7 | Leverandørens tilbudte løsning benytter DNS navneoppslag fremfor hardkodede IP-adresser for å få tilgang til Oppdragsgivers nettverk og tjenesteplattform. | Merknad: Kravet gjelder både for xTU-enheter samt systemløsninger der det inngår dedikert programvare, som skal kommunisere mot noder og systemer hos Oppdragsgiver. | EV
IKT - 4.8 | Den tilbudte løsningen konfigureres med Oppdragsgivers egne IP-adresseserier for ekstern datautveksling over Ethernet/IP med Oppdragsgivers systemer. | Merknad: Dersom den tilbudte løsningen ikke støtter bruk av Oppdragsgiver sine IP-adresseserier må det etableres «NAT/PAT» adresseoversetting gjennom gateway/brannmursfunksjonalitet mellom Oppdragsgivers adresseserie og Leverandørens adresseserie. Leveransen må da inneholde dokumentasjonen på nødvendige IP-adresser og TCP-/UDP-portnumre for nødvendig tjenestetilgang som tilgjengeliggjøres. Gateway/brannmursfunksjonaliteten kan leveres av Sykehuspartner eller gjennom Leverandøren selv. Hvis gateway/brannmur inngår i løsningen skal den alltid risikovurderes og godkjennes før en tilkobling til Oppdragsgivers nettverk kan utføres. | EV
IKT - 4.9 | Leverandørens tilbudte løsning er kompatibel med bruk av IEEE 802.1x (Network Access Control) i Oppdragsgivers nettverk. | Merknad: Standardprosedyre er at alt utstyr som skal direktetilkobles og gis tilgang til Oppdragsgivers nettverk tilgangskontrolleres og verifiseres i RADIUS (*) basert på MAC-adresse eller sertifikat. Avvik fra dette prinsippet krever egen godkjenningsprosedyre. | EV
IKT - 4.10 | Den tilbudte løsningen benytter oppdragsgivers nettverk uten å stille leverandørspesifikke/medisinteknisk relaterte begrensninger eller tekniske krav. | Merknad: Utdyp eventuelle begrensninger/krav i forhold til MDR (*) eller andre sertifiseringer, eksempelvis: a) Må den samlede, tilbudte løsningen stå i ett og samme VLAN, eller kan den segmenteres i flere VLAN? b) Vil en løsning segmentert over flere VLAN, gi konsekvenser for eksisterende sertifiseringer – eks: MDR, IVDR og/eller CE? c) Tilgjengelig nettverkskapasitet (båndbredde), latency, pakkestørrelse eller pakketap i nettverket, bruk av brannvegg etc. | EV
IKT - 4.11 | Den tilbudte løsningen er resilient og håndterer brudd i nettverkskommunikasjon mellom de ulike delene av løsningen, slik at den medisinske funksjonaliteten opprettholdes mens systemet automatisk gjenoppretter sin nettverkskommunikasjon uten behov for manuelle brukeroperasjoner. | Merknad: Kravet skyldes aktive sikkerhetsmekanismer i Oppdragsgivers nettverk som lukker inaktive nettforbindelser på lag2 & lag3 (MAC&IP). Leverandørens eventuelle utfordringer gitt av slike sikkerhetsmekanismer må dokumenteres med tanke på et faktisk design/implementering og tilhørende sikkerhetsgodkjenning. | EV
IKT - 4.12 | Leverandørlevert klient-PCer som inngår i den tilbudte løsningen benytter operativsystem i henhold til Tjenesteleverandør sitt regime for livssyklus. | Merknad: Med klient-PC menes PC som benyttes enten til styring/overvåking av et direktetilkoblet xTU eller PC med installert programvare for prosessering av xTU-genererte data. Livssyklus for WindowsPC defineres som N(N-1), dvs det til enhver tid nyeste eller nest nyeste versjon av operativsystemet – pr. i dag: Win11 og Win10. | EV
IKT - 4.13 | Den tilbudte løsningens Leverandørleverte klient-PCer har gjennomgått nødvendig og relevant «herding» av HW, OS og benyttede applikasjoner. | Merknad: Leverandøren utdyper hvike prisipper for «herding» som benyttes. | EV
IKT - 4.14 | Den tilbudte løsningens Leverandørspesifikke klient-PCer benytter kryptering på applikasjonsnivå ved datautveksling med andre systemer. |  | EV
IKT - 4.15 | Den tilbudte løsningens Leverandørspesifikke klient-PCer benytter Oppdragsgiver sin standard-programvare for anti-malware. | Merknad: Leverandør må utdype eventuelle behov for avvik fra Oppdragsgivers standard pga sertifiseringer som MDR, IVDR, CE etc. | EV
IKT - 4.16 | Den tilbudte løsningens Leverandørspesifikke klient-PCer har automatisk oppdatering av definisjon/signaturfiler for kjent malware. | Merknad: Utdyp eventuelle krav til manuell oppdatering av definisjonsfiler, inklusiv eventuelle eksterne tilganger nødvendig. | EV
IKT - 4.17 | Den tilbudte løsningens Leverandørspesifikke klient-PCer benytter malwarescanning uten behov for ekskludering av mapper. |  | EV
IKT - 4.18 | Den tilbudte løsningens Leverandørspesifikke klient-PCer benytter automatisk malwarescanning | Merknad: Utdyp eventuelle krav til manuell malwarescanning. | EV
IKT - 4.19 | For den tilbudte løsningens Leverandørspesifikke klient-PCer skjer utrulling av sikkerhetspatcher og servicepacks fra OS-leverandør/produsent uten produsentspesifikke krav eller begrensninger. | Merknad: Alle begrensninger som skyldes sertifiseringer eller produsentens egenpålagte begrensninger må dokumenteres. Det er også viktig for Oppdragsgiver at det utdypes hvorvidt nødvendige sikkerhetspatcher og servicepacks kan installeres automatisk, eller om det kreves at automatisk oppdatering må forsinkes eller settes opp til å installeres først ved neste omstart av klient-PCer eller server. | EV
IKT - 4.20 | Den tilbudte løsningens tilhørende klientapplikasjon(er) er kompatibel med Oppdragsgivers bruk av Ivanti Workspace Control (*) og App-V samt SCCM. | Merknad: Utdyp eventuelle forutsetninger og begrensninger i den tilbudte løsningen. | EV
IKT - 4.21 | Bruk og/eller vedlikehold av installert programvare (utover installasjonen av operativsystem) på Leverandørspesifikk klient -PC i den tilbudte løsningen skjer uten bruk av lokal administratorrettighet på operativsystemet. |  | EV
IKT - 4.22 | Den tilbudte løsningens Leverandørspesifikke servere som inngår i leveransen benytter Windows- eller Linux-OS i henhold til Tjenesteleverandør sitt regime for livssyklus. |  | EV
IKT - 4.23 | Den tilbudte løsningens Leverandørspesifikke servere som inngår i leveransen benytter Oppdragsgiver sin standard-programvare for anti-malware. | Merknad: Leverandør må utdype eventuelle behov for avvik fra Oppdragsgivers standard pga sertifiseringer som MDR, CE etc. | EV
IKT - 4.24 | Den tilbudte løsningens Leverandørspesifikke servere som inngår i leveransen har automatisk oppdatering av definisjon/signaturfiler for kjent malware. | Merknad: Utdyp eventuelle krav til manuell oppdatering av definisjonsfiler, inklusiv eventuelle eksterne tilganger nødvendig. | EV
IKT - 4.25 | Den tilbudte løsningens Leverandørspesifikke servere som inngår i leveransen benytter malwarescanning uten behov for ekskludering av mapper. |  | EV
IKT - 4.26 | Den tilbudte løsningens Leverandørspesifikke servere som inngår i leveransen benytter automatisk malwarescanning | Merknad: Utdyp eventuelle krav til manuell malwarescanning. | EV
IKT - 4.27 | For den tilbudteløsningens Leverandørspesifikke servere som inngår i leveransen skjer utrulling av sikkerhetspatcher og servicepacks fra OS-leverandør/produsent uten produsentspesifikke krav eller begrensninger. | Merknad: Alle begrensninger som skyldes sertifiseringer eller produsentens egenpålagte begrensninger må dokumenteres. Det er også viktig for Oppdragsgiver at det utdypes hvorvidt nødvendige sikkerhetspatcher og servicepacks kan installeres automatisk, eller om det kreves at automatisk oppdatering må forsinkes eller settes opp til å installeres først ved neste omstart av klient-PCer eller server. | EV
IKT - 4.28 | Bruk og/eller vedlikehold av installert programvare (utover selve OS-installasjonen) på Leverandørspesifikke servere i den tilbudte løsningen skjer uten bruk av lokal administratorrettighet på operativsystemet. |  | EV
Avsnitt IKT 5 | BACKUP/RESTORE
IKT - 5.1 | Backup av disk, inklusive programvare, konfigurasjon, kalibrering o.l., på server, klient-PC eller xTU kjøres mot eksisterende sentraliserte og automatiserte backuptjenester hos Oppdragsgiver. | Merknad: Det forutsettes her at backupklient kan installeres på den tilbudte løsningen og eventuelle leverandørspesifikke brannmurer åpnes for tilgang fra Oppdragsgiver sin backupløsning. Kravet er ikke absolutt og hvis leverandør benytter egen backupløsning, besvares kravet med N og utdyping. | EV
IKT - 5.2 | Backup av databaser kjøres mot eksisterende sentraliserte og automatiserte backuptjenester hos Oppdragsgiver. | Merknad: Det forutsettes her at backupklient kan installeres på den tilbudte løsningen og eventuelle leverandørspesifikke brannmurer åpnes for tilgang fra Oppdragsgiver sin backupløsning. Kravet er ikke absolutt og hvis leverandør benytter egen backupløsning, besvares kravet med N og utdyping. | EV
IKT - 5.3 | Databaser som inngår i den tilbudte løsningen har støtte for både full og inkrementell backup (gjennom f.eks. loggbackup/loggshipping) av databaser. |  | EV
Avsnitt IKT 6 | INTEGRASJONER
IKT 6.1 | Tilbyderens tilbudte løsning inkluderer API eller andre tekniske løsninger for sikker integrasjon og informasjonsutveksling med gjeldende standardiserte Integrasjonsløsninger og løsningens grensesnitt for integrasjoner er dokumentert i tilbudet. | Merknad: Eksempler på slike løsninger er Webservice, fileksport/import, WCF, DICOM. Utdyp også hvilke sikkerhetsmekanismer den tilbudte løsningen kan supportere for sikker integrasjon og informasjonsutveksling. | EV
IKT 6.2 | All utveksling av informasjon baseres på internasjonale standarder og protokoller uten å være underlagt leverandørspesifikke krav eller begrensninger i forhold til hvilke protokoller som kan benyttes. | Merknad: Eksempler på slike standarder er HL7, FHIR og DICOM. Eksempler på protokoller som kan benyttes er: TCP/UDP, FTP/FTPS/SFTP, SMB, SMTP, SOAP (HTTP/HTTPS), REST (HTTP/HTTPS), MSMQ, DICOM. | EV
IKT 6.3 | Personopplysninger overføres ikke i parametere, metadata, header eller på annet vis i integrasjoner slik at de blir synlige i transportlogger underveis til mottakeren. | Merknad: F.eks ved bruk av «HL7 FHIR GET» vil parameterne legges i webserver loggen på transportserverne | EV
IKT 6.4 | Den tilbudte løsningen benytter Sykehuspartners standardiserte integrasjonstjeneste uten at det stilles leverandørspesifikke krav eller begrensninger for semantikk i de benyttede standardiserte meldingsformater, inkludert hvilke formatversjoner, som kan benyttes. | Merknad: Utdyp slike eventuelle krav/begrensninger, inkludert eventuelle implementeringsavvik i benyttet standard. Eksempler på slik semantikk er: ASTM, HL7, ebXML. | EV
IKT 6.5 | Den tilbudte løsningen logger meldingsflyt og meldingskvitteringer som gjør det mulig å oppdage meldinger som: A) har kommet korrekt fram til mottakeren B) ikke kommer frem C) blir kvittert med negativ kvittering. | Merknad: Utdyp hvilken loggfunksjonalitet den tilbudte løsningen eventuelt har og hvordan dette kan understøtte behov for meldingsdokumentasjon, eventuell feilsøking og analysering av avvik på sendte og mottatte data i grensesnittet mellom xTU og andre aktører. | EV
Avsnitt IKT 7 | SÆRSKILT FOR SKY - Skal kun besvares der skyleveranser er aktuelt
IKT - 7.1 | Ansvar for sikkerhetstiltak følger av ansvarsmatrisen, se over. Der det er delt ansvar skal leverandøren beskrive hva de er ansvarlig for. |  | EV
IKT - 7.2 | Leverandøren skal vedlegge utfylte CAIQ. Tilbyders CAIQ kan gjerne være basert på underleverandørs/skyleverandørens CAIQ, der det er relevant, for å sikre en god besvarelse. |  | O
IKT - 7.3 | Alle leverandører og underleverandører som skal behandle personopplysninger bør kunne dokumentere egen sikring av personopplysninger iht. ISO 27017; ISO27018 eller tilsvarende. Ved sertifisering bør SOA (Statement of Applicability) vises til. |  | O
IKT - 7.4 | Ved endringer i leverandørens standardvilkår, skal leverandøren varsle Sykehuspartner slik at Sykehuspartner kan ta stilling til endringen. |  | O
IKT - 7.5 | Leverandøren skal til enhver tid ha oversikt over alle aktuelle underleverandører i leverandørkjeden som er relevant for tjenesten. Verdikjeden av databehandling i tjenesten skal være skriftlig dokumentert, herunder hvilke opplysninger som behandles av den aktuelle leverandøren. | Oversikten kan ligge i et bilag i en databehandleravtale, eller på en nettside. Eventuelt skal leverandøren på oppfordring fra Sykehuspartner kunne presentere en oversikt over alle underleverandører og tjenester disse yter for aktuell avtale. | O
IKT - 7.6 | Dersom behandling av personopplysninger vil skje utenfor EU/EØS, og godkjente tredjeland, bør Transfer Impact Assessment (TIA) vedlegges. |  | EV
IKT - 7.7 | Leverandøren bør sikre at personopplysninger fra ulike dataansvarlige skilles, enten fysisk eller logisk. | Leverandøren bes beskrive hvordan dette kan ivaretas. | EV
IKT - 7.8 | Leverandør bør beskrive hvilke sikkerhetsmekanismer de benytter for å beskytte data. |  | EV
IKT - 7.9 | Løsningen bør ha mulighet for å minimum benytte autentiseringsnivå betydelig (Mobilbasert MFA, BuyPass, BankID). |  | EV
IKT - 7.10 | Leverandørs bruk av administrative- eller privilegerte tilganger bør spores og logges. |  | EV
IKT - 7.11 | Leverandørens administrative tilganger i skytjenesten bør i størst mulig grad begrenses. Just-in-Time-Access skal benyttes om mulig. |  | EV
IKT - 7.12 | Leverandør bør dokumentere at fysisk sikring, inkludert perimetersikring og adgangskontroll, er i henhold til etablerte anerkjente standarder eller rammeverk som omtaler sikring av datasenter. | (f.eks ISO TS 22237, ISO27001, CSA Star certification, PCI DSS mv.) | EV
IKT - 7.13 | Leverandør skal gjøre nødvendige logger umiddelbart tilgjengelig for Sykehuspartner CERT, ved forespørsel. |  | O
IKT - 7.14 | Hendelser som påvirker skytjenestens ivaretagelse av konfidensialitet, integritet eller tilgjengelighet skal meldes gjennom avtalt grensesnitt, uten ugrunnet opphold, til Sykehuspartner CERT. |  | O
IKT - 7.15 | Sikkerhetstesting bør inkluderes i tjenesteleveransen, og det bør være etablerte prosesser for å identifisere sårbarheter (ikke begrenset til): - Sårbarhetsscanning - Penetrasjonstester - Vurdere sårbarheter - Håndtere sårbarheter. | Leverandøren bes beskrive hvilke, og hvordan, prosessene gjennomføres. | EV
IKT - 7.16 | Eierskap og forvaltning av krypteringsnøkler bør være avklart. Leverandør bes beskrive hvordan dette ivaretas. |  | EV
IKT - 7.17 | Utviklings-, test- og produksjonsmiljøer bør skilles fysisk og/eller logisk. Beskriv hvordan miljøene er satt opp og skille mellom de. |  | EV

## Forkortelser og bregrep
#VALUE!
Tilbyders navn:
Begreper | Beskrivelse
4G-modem | USB-modem benyttet til 4G GSM-kommunikasjon
ABAC | Attribute Based Access Control – også benevnt policy based access control (PBAC), definerer et tilgangskontrollregime hvor rettigheter tildeles brukeren gjennom bruk av regelsett ved å kombinere ulike attributer.
AD | Active Directory – Microsofts katalogtjeneste for autentisering og autorisering av brukere innenfor et Windows domene
API | Application Programming Interface, grensesnitt for integrasjon
ASTM | Standardiseringsorgan for internasjonale standarder, bl.a. innenfor labkommunikasjon.
ATU | Administrativt teknisk utstyr (utstyr som ikke kategoriseres som MTU eller BTU)
Bluetooth | Teknologi for trådløs kommunikasjon
BTU | Bygg-relatert teknisk utstyr for drift/forvaltning av bygningsfunksjoner
CPU | Central Processing Unit - prosessor i f.eks. klient-PC/server
CSV | CSV - Comma Separated Values - tekstfil inneholdende data separert med komma eller annet tegn for separasjon av felt
DICOM | Digital Imaging and Communications in Medicine – standard for utveksling av bildefiler
DNS | Domain Name System - Systemtjeneste for å oversette mellom maskinnavn og IP-adresse
ebXML | Electronic Business using eXtensible Markup Language - XML standarder for bruk ved elektronisk overføring av forretningsinformasjon
Ekstern datautveksling | Med ekstern datautveksling menes all datatrafikk som benytter Oppdragsgivers infrastruktur. Dette kan eksempelvis være kommunikasjon med sentraliserte tjenester for autentisering og autorisering av brukere, fillagring, database, eller integrasjon med andre tjenester.
Endringsregime | Med endringsregime menes de reglene som gjelder for planlegging, varsling og utførelse av endringer på Oppdragsgivers infrastruktur, inklusive sentrale datasentre i Helse Sør-Øst. Dette omfatter all fysisk infrastruktur som strøm/kjøling, fysisk kabling, nettverk, nettverkstjenester, serverplattformer (fysiske og virtuelle) som den tilbudte løsningen er avhengig av for å kunne produsere de avtalte tjenestene. All endring som leverandør ønsker å utføre må være avtalt og omforent med Oppdragsgivers tjenesteleverandør da dennes arbeid alltid har forrang ved kollisjon på tidsluker. Dette for å unngå at planlagt vedlikehold kan feile under utføring med tilhørende driftsforstyrrelser og fare for pasientsikkerheten.
EPJ | Elektronisk pasientjournal
Fagsystem | Et større, overbyggende IT-system som ivaretar bred funksjonell støtte innenfor et avgrenset funksjonsområde, eller på tvers av flere funksjonsområder. Eksempelvis LIMS, EPJ eller elektronisk kurve.
Failover | Failover er en avgjørende mekanisme som spiller en essensiell rolle i å opprettholde påliteligheten og kontinuerlig driften av datasystemer og nettverk. Denne prosessen innebærer automatisk bytte til en backup eller redundant komponent når det oppdages en feil eller svikt i hovedkomponenten.
F5 BigIP VPN | Standard leverandøraksess via VPN leveres gjennom produktet BigIP fra F5
FTP/FTPS | File Transfer Protocol/File Transfer Protocol m/SSL-kryptering, protokoller for filoverføring
GDPR | General Data Protection Regulation (EU) 2016/679, EUs personvernforordning
GSM | Global System for Mobile Communications - standard for telekommunikasjon for mobiler
Herding | Herding av klient PC, server o.a. IKT-komponenter er en metode som benyttes for å øke komponentens sikkerhet ved å fjerne og begrense mulige sikkerhetsmessige sårbarheter som kan utnyttes av en angriper. Dette kan eksempelvis gjøres gjennom å sikre at operativsystem, programvare og 3.programvarekomponenter er sikkerhetspatchet eller oppdatert til siste versjon, bruk av antivirus/anti-malware, bruk av lokal brannmur, samt stoppe/sperre tjenester som ikke benyttes.
HL7 | Health Level 7 – standard for meldingsutveksling av klinisk og administrativ informasjon mellom helserelaterte informasjonssystemer
HOST | Windows hosts fil, statisk tekstfil med oversikt over maskinnavn og korresponderende IP-adresse
HTTP/HTTPS | HyperText Transfer Protocol/HyperText Transfer Protocol Secure - standarder for kommunikasjon for World Wide Web
IEEE 802.1x | Standard for autentisering av maskinvare tilkoblet nettverk. Må ikke forveksles med standarder for trådløst nett (WLAN).
Integrasjon | En integrasjon er en knytning mellom to eller flere systemer ved hjelp av definerte grensesnitt.
IPv4 | Standard adresseringsprotokoll for forbindelsesfri kommunikasjon i nettverk
IPv6 | Siste versjon av IP-kommunikasjonsprotokoll som på sikt vil erstatte IPv4
Ivanti Workspace Control | Ivanti Workspace Control er en plattform for sentralisert styring av artbeidsflaten på en Windows klient. Arbeidsflaten er det du ser når du logger på PC-en din. Den vil i stor grad se lik ut, uansett hvor og hvilken PC du logger på med på arbeidsplassen din.
Lagringsløsning | Samlebegrep for ulike nettverkstilkoblede løsninger der data kan lagres eksternt. Eksempler er filserver (fysisk/virtuell), NAS/SAN
LAN | Local Area Network, kablet nettverk
LDAP | Lightweight Directory Access Protocol – Standard protokoll for tilkobling/integrasjon mot Active Directory
Leverandør | I dette dokumentet benyttes dette som begrep for den som leverer tilbud på bakgrunn av en anbudsforespørsel fra Oppdragsgiver
LIMS | Laboratory Information Management System, laboratoriesystem
Livssyklus | Sykehuspartners regime for godkjente versjoner innen operativsystemer på PC/Server/Utsyr og oppdaterings/oppgraderingsrutiner for disse
MAC-adresse | Unik ID tildelt nettverksgrensesnitt på lag2 i OSI-modellen
MDD | Rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr
MDR | Den nye EU forordningen om medisinsk utstyr Medical Device Regulation 2017/745 (MDR) blir gjort gjeldende i alle EU og EØS land. Både MDD og MDR beskriver hvilke krav til sikkerhet, kvalitet og ytelse som medisinsk utstyr må oppfylle før produktene kan godkjennes, CE merking og settes på markedet.
MS SCEP | Microsoft System Center Endpoint Protection – standard antivirusløsning for klient-PCer i HSØ
MSMQ | Microsoft Message Queuing – Microsofts løsning for meldingskø, støttet i de fleste versjoner av Windows
MTU | Medisinskteknisk utstyr
NAC | Network Access Control – Se IEEE 802.1x
NAS | Network Attached Storage
NAT/PAT | Network Address Translation/Port Address Translation – en metode for å mappe en IP-addresse/Port-range til en annen
Nomenklatur | Nomenklatur er terminologien i et bestemt fag. Ordet brukes også om en liste over en samling av navn, fagord eller lignende som forekommer i en vitenskap eller en kunstart.
NTP | Network Time Prorocol, en protokoll for å synkronisere klokker mellom datamaskiner i et nettverk.
Oppdragsgiver | I dette dokumentet benyttes dette som begrep for de(t) aktuelle helsefortak(ene)
OS | Operativsystem
OT | Operasjonell Teknologi – Alternativt samlebegrep for utstyrskategoriene xTU, dvs. MTU, BTU og ATU
PACS | Picture Archiving and Communication System
PBAC | Policy Based Access Control – Se ABAC
Personopplysning | Enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person («den registrerte»); en identifiserbar, fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en online-identifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for nevnte fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet
Radius | RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) er en nettverksprotokoll som gir sentralisert autentisering, autorisasjon og regnskapsadministrasjon (AAA) for brukere som kobler seg til og bruker en nettverkstjeneste.
RAM | Internminne
RDP | Remote Desktop Protocol – Microsoft protokoll for fjernstyring av Windows PC/server
RF | Radiofrekvens
RJ45 | Modulærkontakt benyttet for termingering av nettverkskabel (Ethernet)
Risikovurdering | Risikovurdering utføres ved nyetablering av, samt endringer på, eksisterende MTU-løsninger i HSØ. Risikovurderingen skal identifisere risiko og sårbarhet i løsningen, samt evt. risikoreduserende tiltak med ansvarlig for utførelse. Forkortes med ROS (Risiko og sårbarhetsanalyse).
Roadmap | En plan som viser hvordan et produkt eller en tjeneste sannsynligvis vil utvikle seg over tid.
RS232 | Seriellport – grensesnitt for seriell dataoverføring
SAN | Storage Area Network
Sensitive personopplysninger | Se Særlige kategorier av personopplysninger
SFTP | FTP over SSH
Skytjeneste | Skytjenester (cloud computing) er en samlebetegnelse på alt fra dataprosessering og datalagring til programvare på servere som er tilgjengelig fra eksterne serverparker tilknyttet internett.
SMB | Server Message Block – kommunikasjonsprotokoll for filer og skrivere.
SNMP trap | Simple Network Management Protocol, Trap – en metode for en klient å informere en overvåkningstjeneste om hendelser, som feil, i nettverk eller programvare.
SOAP | Simple Object Access Protocol - Protokoll for utveksling av strukturert informasjon over web-servicer vha. XML
SSH | Secure Shell - Applikasjonsprotokoll med kryptert kommunikasjon for tilgang til pålogging og kommandolinje på fjernstyrt klient/server
SSL | Secure Sockets Layer – Sertifikatbasert krypteringsprotokoll typisk benyttet for web
STP | Shielded Twister Pair, nettverkskabel med skjerming og mulighet for jording
Særlige kategorier av personopplysninger | Med særlige kategorier av personopplysninger (tidligere benevt sensitive personopplysninger) menes i denne sammenheng: a) Opplysninger regulert av Personvernforordningen artikkel 9 b) Helseopplysninger som inneholder navn, fødselsnummer eller andre personentydige kjennetegn slik at opplysningene kan spores tilbake til en enkeltperson c) Helseopplysninger der navn, fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet og erstattet med et løpenummer, en kode, fiktive navn eller lignende, som viser til en atskilt liste med de direkte personopplysningene, eksempelvis et rekvisisjonsnummer, prøve-ID e.l.
TCP | Transmission Control Protocol – Sikker kommunikasjonsprotokoll for applikasjoner som kommuniserer over et IP-nettverk
Tjeneste­leverandør | Det til enhver tid gjeldende selskap/organisasjon som har ansvar for drift- og forvaltningsansvar for Oppdragsgiver sin samlede IKT-infrastruktur og IKT-tjenestekatalog
UDP | User Datagram Protocol – Usikker kommunikasjonsprotokoll for applikasjoner som kommuniserer over et IP-nettverk
UltraVNC | Applikasjon for fjernstyring av klient/server gjennom fjernaksessløsning
USB | Universal Serial Bus – grensesnitt for tilkobling av periferiutstyr
VLAN | Virtual LAN - en måte for logisk inndeling av nettverk i separate broadcastdomener
VRF | Virtual Routing and Forwarding. En virtualiseringsteknologi som gjør det mulig å ha flere uavhengige rutingstabeller i en og ruter. Dette gjør det mulig å ha overlappende, eller identisk adresserom i rutingstabellene uten at det gir adressekonflikter. Man slipper da å etablere separate nettverk med flere fysiske rutere, alt kan etableres og segmenteres på en og samme ruter.
WCF | Windows Communications Foundation – Microsoft API for integrasjonstjenester
WINS | Windows Internet Name Service. Tjeneste definert av Microsoft for å mappe maskinnavn opp mot IP-adresse og tjenestetype maskinen kan tilby
WLAN | Wireless Local Area Network, trådløst nettverk
XML | eXtensible Markup Language - Standard for strukturerte data i tekstformat
xTU | Samlebetegnelse for MTU, BTU og ATU