# 26/00154 ANSKAFFELSE AV PIPETTERINGSROBOT - FHI

# Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon

Innhold

1	Innledning	3

1.1	Formål	3

1.2	Krav og kravtyper	3

2	Overordnet om ytelsen	4

3	Krav til instrumentet (vektes 70% av kvalitet)	5

4	Krav til service (vektes 10% av kvalitet)	15

5	Krav til opplæring	17

6	Krav til system/IKT (vektes 20% av kvalitet)	17

7	Krav til miljø og bærekraft	27

# Innledning

Dette bilaget oppstiller Kundens krav til ytelsen. Kravene gjøres gjeldende for alle leveranser under avtalen.

## Formål

Avdeling for Biobanker skal anskaffe en moderne og fleksibel pipetteringsrobot som styrker avdelingens kapasitet til å håndtere biologiske prøver på en sikker, effektiv og sporbar måte. Automatisert pipettering er nødvendig for å sikre høy datakvalitet, redusere manuelle feil og opprettholde stabile arbeidsprosesser i møte med økte krav til presisjon, dokumentasjon og gjennomstrømning.

Løsningen skal støtte hele arbeidsflyten – fra alikvotering til overføring av data til LIMS. Systemet skal også muliggjøre automatisert normalisering av DNA-prøver basert på konsentrasjonsdata fra eksterne analyseinstrumenter, slik at videre analyser får standardiserte konsentrasjoner og volum. Dette krever sømløs integrasjon mot eksisterende IT-infrastruktur og måleinstrumenter, samt programvare som understøtter datadrevet og automatisert pipettering.

Roboten skal tilby fleksible og brukervennlige metoder som enkelt kan tilpasses ulike materialer, volumer og laboratorieformater – uten behov for avansert programmeringskompetanse.

## Krav og kravtyper

### Kundens krav

Nr.:	Kravpunktets unike løpenummer

Beskrivelse:	Tekst som beskriver kravet

Type krav:	Se tabell nedenfor

| Absolutte krav (A) | Kravet er viktig og MÅ tilfredsstilles. Kravet er å anse som et minimumskrav. |
| --- | --- |
| Absolutte krav (A)* | Kravet er viktig og MÅ tilfredsstilles. Kravet er å anse som et minimumskrav, hvor meroppfyllelse som gir en reell merverdi for Kunden vil gi uttelling i evaluering av tilbudet. |
| Ønskede krav (B) | Kravet BØR tilfredsstilles, men det er ikke et absolutt krav. Grad av oppfyllelse vil ha betydning for evaluering av tilbudet. |
| Info (I) | Ikke et direkte krav til leveransen, men leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse gi utfyllende informasjon. Svar KAN ha betydning for evaluering av tilbudet. |

### Leverandørens besvarelse

Tilbys:	I hvilken grad leverandøren kan tilfredsstille kravet (Ja, Nei, Delvis). For krav som besvares med «Delvis», må det i løsningsbeskrivelsen særskilt utdypes hva som ikke kan tilfredsstilles.

Løsningsbeskrivelse:	Utfyllende informasjon om hvordan kravet tilfredsstilles.

Der Leverandøren f.eks. av plasshensyn ikke finner det hensiktsmessig å legge løsningsbeskrivelsen inn i selve kravtabellen, kan beskrivelsen legges i eget vedlegg. I så fall skal det i kravtabellen gis referanse til hvor løsningsbeskrivelsen ligger, og det skal i løsningsbeskrivelsen klart fremkomme hvilket krav som utdypes. Eventuelle vedlegg listes opp nederst i Bilag 2.

Leverandøren er selv ansvarlig for å beskrive alle nødvendige løsningselementer for å få en komplett løsning, selv om ikke alle disse er kravsatt.

# Overordnet om ytelsen

Folkehelseinstituttet (FHI), Avdeling for Biobanker, har behov for en robust og avansert pipetteringsrobot for automatisering av kritiske laboratorieprosesser. Anskaffelsen omfatter leveranse av ett (1) instrument, installasjon, ferdigstilt programmering, opplæring, en omfattende serviceavtale og opsjoner på ev. instrumentspesifikt forbruksmateriell og tilhørende utstyr. Opsjonsperioden skal reflektere utstyrets forventede levetid.

Hovedmålet med anskaffelsen er å øke kapasiteten og nøyaktigheten ved håndtering av ulike biomaterialer som fullblod, plasma, serum, urin og DNA.

# Krav til instrumentet (vektes 70% av kvalitet)

Krav nr. 3.3, 3.10, 3.12, 3.16 og 3.19 vil tillegges særskilt vekt i evalueringen av kravene under dette kapittelet.

| Kundens krav |  |  |  | Leverandørens besvarelse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Beskrivelse | Type dokumentasjon | Type krav | Tilbys (Ja/Nei/Delvis) | Løsningsbeskrivelse |
| ### 3.1 | Generelt: Må kunne pipettere ulike typer biomateriale, som fullblod, plasma, serum, urin, DNA mm som har ulike typer viskositet. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
| ### 3.2 | Generelt: Må leveres med følgende ferdig programmerte program: - ett program for alikvotering og fraksjonering, - ett program for DNA måling og normalisering | Bekreftelse | A |  |  |
| ### 3.3 | Generelt: Må effektivt kunne lese 1D barkode på rør og brett, samt 2D barkode i bunnen av rør i Matrix-brett. Ved relevante forskjeller mellom ulike tilbudte løsninger, vil det gis positiv uttelling for kortere tidsbruk. | Bekreftelse og beskrivelse av løsning og tid for å lese 1D barkoder på 96 originalrør, og et brett med 2D barkoder under rørene i 96 format. | A* |  |  |
| ### 3.4 | Generelt: etter endt kjøring må filer fra kjøring kunne hentes ut og importeres til et egenutviklet LiMS. Filer må være i CSV format og inneholde aktuelle barkoder, posisjoner, volum, tidspunkt for pipettering mm. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
| ### 3.5 | Generelt: Følgende format av rør og brett må kunne håndteres: Primærrør: - 15 og 50 ml sentrifugerør, - 3-10ml prøvetakingsrør (96 rør per kjøring). Brett med 96 singelrør: - Matrix 0,5ml (Thermo Scientific 3734) - Matrix 0,75ml (Thermo Scientific 3731-11) - Matrix 1,4ml (Thermo Scientific 3711) Fastbrett: - Thermo Scientific Abgene 96 Well AB-0796 eller AB-1127, forseglet med folie | Bekreftelse | A |  |  |
| ### 3.6 | Generelt: Må kunne pipettere fra 5µl-1000µl. | Bekreftelse | A |  |  |
| ### 3.7 | Generelt: Må ha mulighet for å blande materiale som beskrevet i pkt 3.1 i rør eller brønn før pipettering. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
| ### 3.8 | Generelt: må kunne detektere væske/volum, i primærrør og 96-brett. | Bekreftelse og beskrivelse av løsning for væskedeteksjon | A |  |  |
| ### 3.9 | Alikvotering: Må kunne alikvotere fra primær-rør til ulike brettformater (96 format). | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
| ### 3.10 | Alikvotering: Må kunne alikvotere ut plasma-fasen fra sentrifugert primærrør med f.eks. optisk lesning av plasma-fase eller lignende. Systemet skal sikre presis separasjon av plasmalaget uten å aspirere underliggende cellefraksjon, samtidig skal gjenværende plasmafase i røret ikke medføre for my tap av plasma. Ved relevante forskjeller mellom ulike tilbudte løsninger, vil det gis positiv uttelling for minst mulig volumtap og høyere renhet. | Bekreftelse og beskrivelse av løsning Validerings-rapport, metode-beskrivelse, testresultater (renhet og volumtap) | A* |  |  |
| ### 3.11 | Alikvotering: Må leveres med et ferdig program for alikvotering av materiale fra originalrør til brett. | Bekreftelse og beskrivelse av løsning | A |  |  |
| ### 3.12 | Alikvotering: Program for alikvotering bør være i ett og samme program og det bør enkelt kunne tilpasses ulike formater, volum og materialer. | Beskriv løsning og hvilke parametere som kan endres. | B |  |  |
| ### 3.13 | Alikvotering: Må kunne pipettere til ulike brett i samme kjøring. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
| ### 3.14 | Alikvotering: Må kunne pipettere ulike volum i samme kjøring. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
| ### 3.15 | DNA-normalisering: Skal levere ferdig programmert funksjonalitet for å måle DNA-konsentrasjon fra forskjellige rør-typer, normalisere til ønsket sluttkonsentrasjon og alikvotere til forskjellige brett-typer. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
| ### 3.16 | DNA konsentrasjonsmåling: Systemet skal ha integrert funksjonalitet for måling av DNA-konsentrasjon og ratio 260/280, ev. også 260/230. Dette kan gjøres på to måter: - Integrasjon mot Lunatic (Unchained Labs) – eksisterende instrument som brukes hos Kunden i dag. Instrumentet skal overtas ferdig konfigurert for sømløs integrasjon med Lunatic-spektrofotometer for import av måledata. - Leverandøren kan velge å tilby egen funksjonalitet for dette. Det vil vektlegges positivt dersom begge løsninger tilbys. Videre vektlegges en effektiv og brukervennlig løsning, samt nøyaktighet. (Kostnader vurderes under tildelingskriteriet Pris) | Bekreftelse og beskrivelse Oppgi kostnader for begge løsninger i Bilag 2 Prisskjema Gi en utfyllende beskrivelse av løsninger og metode For alternativ b) skal det i tillegg oppgis: - Behov for forbruks-materiell (f.eks. plater, kyvetter, chips), inkl. estimert forbruk og kostnader - Behov for tilleggsutstyr eller moduler (f.eks. integrert leser, ekstra robotarm, platehåndtering eller annet periferiutstyr) - Krav til vedlikehold og kalibrering - Oppgi målenøyaktig-het og prøvevolum som skal til for måling | A* |  |  |
| ### 3.17 | DNA-normalisering: Prøver som ikke kan normaliseres pga. oppstilte kriterier (f.eks. for lav konsentrasjon, ratio 260/280 utenfor grense) skal automatisk loggføres i en egen fil (f.eks. CSV) for enkel identifisering. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
| ### 3.18 | DNA-normalisering: Metoden for DNA-normalisering skal være programmert slik at operatøren kan ta pause ved hvert steg i prosessen for kontroll. (f.eks. etter DNA måling, før normalisering og før alikvotering). | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
| ### 3.19 | Annet: Instrumentet bør pipettere så nøyaktig som mulig og ha så lav feilprosent som mulig. | Beskrivelse og dokumentasjon | B |  |  |
| ### 3.20 | Annet: Instrumentet må kunne vaskes og dekontamineres. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
| ### 3.21 | Annet: Instrumentet må ha UV-lys. Leverandøren skal beskrive hvordan UV-desinfeksjon er implementert, hvilke komponenter som eksponeres og eventuelle begrensninger anbefalt av produsent. Leverandøren skal også beskrive hvordan UV-lys påvirker vedlikeholds-intervaller og komponentlevetid, med referanse til produsentens spesifikasjoner. | Beskrivelse | A |  |  |
| ### 3.22 | Annet: Instrumentet må være kompatibelt med sterile pipettespisser med filter (RNAse/DNAse fri). | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
| ### 3.23 | Annet: Instrumentet må leveres med ekstra strømforsyning (UPS) får å tåle korte strømbrudd opp mot maks tre minutter. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
| ### 3.24 | Annet: Instrumentet bør ha lavest mulig støynivå (dBA) ved vanlig bruk. | Angi støynivå i dBA ved vanlig bruk | B |  |  |
| ### 3.25 | Annet: Daglig/ukentlig vedlikehold bør kunne utføres av bruker på en enkel og effektiv måte. Beskriv kort prosedyre for brukers vedlikehold av tilbudt utstyr inklusive informasjon om frekvens/intervall og tidsbruk. | Beskrivelse | B |  |  |
| ### 3.26 | Annet: Eventuelle instrumentspesifikke forbruksvarer prises separat i Bilag 2 Prisskjema. Leverandør bes også oppgi en totalkostnad for konsentrasjonsmåling pr. år i Bilag 2 Prisskjema. I evalueringssammenheng vil 19.200 (20*96 per år) konsentrasjonsmålinger bli lagt til grunn. | Beskrivelse Priser oppgis i Bilag 2 Prisskjema | I |  |  |
| ### 3.27 | Annet: Oppgi ca. leveringstid, samt tid før ferdigstillelse av SAT. | Beskrivelse | I |  |  |

# Krav til service (vektes 10% av kvalitet)

| Kundens krav |  |  |  | Leverandørens besvarelse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Beskrivelse | Type dokumentasjon | Type krav | Tilbys (Ja/Nei/Delvis) | Løsningsbeskrivelse |
| ### 4.1 | Leverandøren skal tilby minimum 24 måneders full garanti på maskinvare og programvare, regnet fra dato for godkjent installasjon/overtakelse. Det gis uttelling for utvidet garantitid utover minimumskravet (f.eks. 3 eller 5 år), samt opsjon på forlengelse av garanti. | Beskrivelse | A* |  |  |
| ### 4.2 | Opsjon: Leverandøren skal tilby fullservice-avtale etter garantiperiodens utløp. | Bekreftelse Beskrivelse av hva som inngår, periodisk vedlikehold og responstid Pris oppgis i Bilag 2 Prisskjema | A |  |  |
| ### 4.3 | Beskriv eventuelle andre opsjoner for serviceavtale etter endt garantitid. Oppgi nivå av service, hva som inngår, periodisk vedlikehold og responstid. Det vil være opp til Kunden å velge om og hvilken type serviceavtale som benyttes. | Beskrivelse Pris oppgis i Bilag 2 Prisskjema | I |  |  |
| ### 4.4 | Service på utstyret må inkludere kalibrering av pipetteringskanaler og pipetteringshodet og verifikasjon av volums nøyaktighet. Servicepersonell må oversende kalibreringsrapport til Kunde ved endt service. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
| ### 4.5 | Servicepersonell bør være tilgengelig i Norge, minimum Norden. | Beskrivelse | B |  |  |

# Krav til opplæring

| Kundens krav |  |  |  | Leverandørens besvarelse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Beskrivelse | Type dokumentasjon | Type krav | Tilbys (Ja/Nei/Delvis) | Løsningsbeskrivelse |
| ### 5.1 | Bruker- og superbrukeropplæring skal tilbys. Leverandør bes om å legge ved informasjon om hvordan det kan legges til rette for dette, og inkludere dette i tilbudet som en opsjon. | Bekreftelse og beskrivelse Pris oppgis i Bilag 2 Prisskjema | A |  |  |
| ### 5.2 | Oppgi mulighet for repetisjon for superbrukere. | Beskrivelse Pris oppgis i Bilag 2 Prisskjema | I |  |  |

# Krav til system/IKT (vektes 20% av kvalitet)

Krav til system/IKT vil evalueres under ett og gis en samlet score, da kravene varierer avhengig av tilbudt løsning.

| Kundens krav |  |  |  | Leverandørens besvarelse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Beskrivelse | Type dokumentasjon | Type krav | Tilbys (Ja/Nei/Delvis) | Løsningsbeskrivelse |
| ### 6.1 | Systemet som leveres bør være Windows 11 eller Windows 10 LTSC basert. | Bekreftelse Dersom Leverandør ikke bruker Windows OS, beskriv hvilket OS som brukes. | B |  |  |
| ### 6.2 | Det bør være mulighet til å installere software og kjøre systemet på Kundens Windows 10 LTSC 64-bit PC (levert av NHN). Bruk av Kundens PC er anbefalt for bredest mulig tilganger til interne og eksterne tjenester, samt best sikkerhet. Høyest sikkerhet og bruk av Kundens Windows 10 LTSC PC vektlegges. | - Beskriv om det er mulig å kjøre systemet på Kundens Windows 10 LTSC PC. - Om Leverandøren ikke tilbyr denne løsningen redegjør for hvorfor systemet ikke kan bruke Kundens PC. - Oppgi hvordan systemet kobles til PC (USB, RS232, RJ45, firewire). - Beskriv også om programvaren (og ev. service program) kjøres som standard bruker, og om det installeres for alle brukere av pc-en. - Beskriv hvorvidt systemet kan bli patchet og kjører sammen med Microsoft Defender Antivirus. | B |  |  |
| ### 6.3 | Hvis systemet kan kjøre på Kundens PC: Analyse software kan ikke kreve installasjon av Java for bruk. Java som utviklingsspråk er godtatt. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
| ### 6.4 | Hvis systemet IKKE kan kjøre på Kundens PC: Leverandøren skal levere en egnet PC/arbeidsstasjon med all nødvendig programvare og lisenser for drift av instrumentet. Løsningen skal være ferdig installert og klar til bruk ved levering, og være inkludert i tilbudsprisen. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
| ### 6.5 | Hvis systemet IKKE kan kjøre på Kundens PC: Leverandørleverte PC - Leverandøren bør forholde seg til best practice fra Microsoft når det gjelder patch management. Leverandøren bør også støtte Kunden sin policy å installere de oppdateringer som anbefales av 3.partsleverandør. Det bør være statisk IP på leverandørleverte PC. Det bør gis admin rettigheter til FHI systemforvaltere | - Bekreft og beskriv sikkerhetspatching og antivirus rutiner. - Kan disse rutiner settes opp for å kjøre automatisk? - Kan det tas i bruk en statisk IP adresse? Nødvendig for tilkobling av en leverandørlevert pc til Kundens nettverk. - Kan administrative rettigheter gis til system-forvaltere hos FHI? Dette trengs bl.a. for å innlemme systemet på nettverket. | B |  |  |
| ### 6.6 | Hvis systemet IKKE kan kjøre på Kundens PC: Leverandørleverte PC - Det skal foreligge sikkerhetsrutiner for å hindre uautorisert tilgang. | - Bekreftelse på at kravet oppfylles. - Beskriv tilgangsstyring i de ulike komponenter i systemet (f.eks. PC, instrument og programvare) | A |  |  |
| ### 6.7 | Software: Systemet bør ha rask tilgang til leverandørens siste software versjon. I tillegg er det ønskelig å ha kostnadsfri tilgang til fremtidige versjoner av programvarer. Oppdatering av software på PC bør ikke foregå via internett. | - Bekreft at oppdatering av software er kostnadsfritt. Beskriv hyppighet og ev. kostnader forbundet med software oppdateringer. - Beskriv om programvaren(e) kan distribueres sentralt via Microsoft Firmaportal. - Oppgi hvordan oppdateringer av software/ firmware utføres. - Oppgi annen software som ev. må installeres av Kunden (Microsoft Office osv.). | B |  |  |
| ### 6.8 | Oppgi rutiner for feilsøking, fjerntilgang og eksterne tjenester. | - Oppgi rutiner for feilsøking, vedlikehold, overføring av filer, logger, konfigurasjons-data og lignende. - Fjerntilgang: Oppgi behov for fjerntilgang til systemet. Beskriv løsningen som brukes og hvordan tilgang begrenses. (NHN/FHI kan etter hvert iverksette sin egen fjerntilgangs-løsning som skal brukes.) - Eksterne tjenester: Beskriv evt. behov for tilgang til skytjenester, internett osv. - Oppgi relevante informasjon om endepunkter og ev. andre innstillinger for å åpne brannmuren til bestemte tjenester (fjerntilgang, eksterne). | I |  |  |
| ### 6.9 | Kundens databaseplattform er Microsoft SQL Server, og dersom leverandør har behov for en server, bør leverandørens software kunne kommunisere med denne plattformen. Ikke behov for server eller behov for server som er kompatibelt med Microsoft SQL er best. | - Bekreft at kravet ivaretas. - Oppgi krav til servere og annen infrastruktur hos Kunden. | B |  |  |
| ### 6.10 | Leverandør skal levere skisse av dataflyt og eventuelt bruk av andre IT- komponenter og tjenester. | Lever skisse av dataflyt (intern og ekstern) og tilhørende dokumentasjon, samt beskriv andre IT-komponenter som løsningen er avhengig av (f.eks. bærbar, nettbrett, printer, skanner, to nettverkskort, ev. partisjoneringsbehov, strekkodeleser osv.). | A |  |  |
| ### 6.11 | Lagring og backup bør være sikker og brukervennlig. Løsning som best ivaretar informasjonssikkerhet og brukervennlighet vil vektlegges. | - Stiller løsningen spesielle krav til lagring og backup av data, for eksempel store volum, lese-/skrivehastighet e.l.? - Beskriv lagrings- og backup-behov, medium og rutiner. | B |  |  |
| ### 6.12 | Systemet skal ha innebygd funksjonalitet for audit trail og feillogging som sikrer full sporbarhet av brukeraktivi-teter og systemhendelser. Audit trail skal som minimum registrere: - Dato og klokkeslett for hendelser - Bruker-ID (eller tilsvarende entydig identifikasjon) - Endringer i metoder, protokoller og programmer - Opprettelse, endring og sletting av data og oppsett - Kjøringer (runs), inkludert start, stopp og avbrudd - Feilmeldinger, alarmer og systemhendelser Audit trail skal være: - Sikret mot endring og sletting (tamper-proof) - Søkbar og tilgjengelig for gjennomgang - Eksporterbar i et lesbart og standardisert format | - Bekreft at kravet oppfylles. - Beskriv hvilke parametere som logges i audit trail. - Beskrive hvordan data sikres mot manipulering - Oppgi eventuelle begrensninger i funksjonaliteten | A |  |  |
| ### 6.13 | Det skal være enkelt å importere og eksportere rådatafiler til andre formater som f.eks. .xml, Excel, .csv og ev. ha mulighet for kommunikasjon med eksterne databasesystemer som LIMS (FHI bruker hovedsakelig LabWare). | - Beskriv hvilke filformater kan eksporteres og importeres og hvilke kommunikasjons-former systemet støtter. - Dersom mulig, beskriv hvordan systemet kan kommunisere med LIMS (det kan ev. etableres sømløst to-veis kommunikasjon mellom instrument og LabWare så lenge som alle krav oppfylles). | A |  |  |

# Krav til miljø og bærekraft

| Kundens krav |  |  |  | Leverandørens besvarelse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Beskrivelse | Type dokumentasjon | Type krav | Tilbys (Ja/Nei/Delvis) | Løsningsbeskrivelse |
| ### 7.1 | Produktene bør være produsert ved produksjonsanlegg som er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 eller tilsvarende internasjonal standard. Dette gjelder både for instrumentet og eventuelt instrument-spesifikt forbruksmateriell som er tilbudt. | Sertifikat for produksjons-stedets miljø-styringssystem (f.eks. ISO 14001), eller annen tredje-partsverifisert dokumentasjon for miljøtiltak i produksjonen. | B |  |  |
| ### 7.2 | Det bør være mulig å resirkulere noe av materialet som benyttes i produksjonen av det tilbudte utstyret. Oppgi eventuelt hvor høyt andelen av resirkulerbart materiell er (%). | Bekreftelse og beskrivelse | B |  |  |
| ### 7.3 | Instrumentet bør ha lavest mulig strømforbruk (watt pr. time) ved vanlig bruk og i stand by modus. | Angi strømforbruk i W per time ved vanlig bruk | B |  |  |
| ### 7.4 | Instrumentet bør avgi minst mulig varme ved vanlig bruk. | Varmeavgivelse skal oppgis som elektrisk effektforbruk (kW) ved stand-by modus og ved maksimal drift. Grunnlag for verdiene (måling eller beregning) skal beskrives. | B |  |  |
| ### 7.5 | Instrumentet skal ha lengst mulig levetid, minst 8 år. Kritisk tilleggsutstyr, reservedeler og forbrukskomponenter bør være tilgjengelige gjennom hele instrumentets levetid. Det gis uttelling for lengre dokumentert levetid enn minstekravet, samt tilgang på kritisk/nødvendig utstyr. | Beskrivelse av / dokumentasjon på instrumentets forventede levetid. Leverandøren skal oppgi hvor lenge kritisk tilleggsutstyr, reservedeler og forbrukskompo-nenter vil være tilgjengelige for å sikre kontinuitet i drift og vedlikehold. Priser for tilleggsutstyr, reservedeler mv oppgis i Bilag 2 Prisskjema. | A* |  |  |