# Vedlegg 3 - Oppdragsgivers spesifikasjon

# Anskaffelsen gjelder

Denne konkurransen gjelder anskaffelse av et invertert mikroskop som kan kjøre rutine analyser av dyrkede celler. Det gjelder spesielt automatisk telling av celler, andel døde celler og morfologiske forandringer av celler. Derfor er et invertert mikroskop nødvendig.

Det vil være mange brukere av instrumentet, med forskjellig bruk og ekspertise. Det er viktig at brukergrensesnittet er pedagogisk og at systemet har KI funksjoner som letter analysene.

Det er også viktig at større objekter som fiskelarver (opp til 2,5 cm) kan analyseres, samt histologiske snitt. Derfor må vi ha tilkoblingsmuligheter til ekstra fargekamera. Vi planlegger å erstatte dagens konfokalskanner senere for bruk på dette instrumentet.

# Tabell

De spesifikasjoner som fremgår av tabellen danner grunnlaget for leverandørens løsningsforslag, og det kreves besvarelse av hvert punkt i dette vedlegget.

Leverandør må gi en utfyllende, presis og entydig beskrivelse av hvordan de oppgitte krav og egenskaper vil bli oppfylt.

Spesifikasjonens krav og ønsker er prioritert som følger:

Prioritet A = 	Kravspesifikasjon som beskriver de absolutte krav som produktene må oppfylle

Prioritet B = 	Egenskaper som anses viktige å oppfylle. Graden av oppfyllelse vurderes i forhold til tildelingskriteriene, og resultatet vil inngå i oppdragsgivers endelige evaluering. Egenskaper i prioritet B tillegges høyere vekt enn prioritet C.

Prioritet C = 	Egenskaper som bør oppfylles. Graden av oppfyllelse vurderes i forhold til tildelingskriteriene, og resultatet vil inngå i oppdragsgivers endelige evaluering. Egenskaper i prioritet C tillegges lavere vekt enn prioritet B.

Ved utfylling av tabellen skal Levarandøren selv-evaluere oppfyllelse av hvert enkelt krav i kravbeskrivelsen. Dette gjøres ved å sette kryss (X) i kolonne for "ja", "delvis" eller "nei" under ”Leverandørens oppfyllelse”. Henvisning til relevant dokumentasjon og evt. ytterligere kommentarer skal gjøres i kolonnen ”Kommentar”.

| Nr. | Prioritet | Beskrivelse | Leverandørens oppfyllelse |  |  | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ja | Delvis | Nei |  |
|  | Instrumentering |  |  |  |  |  |
|  | B | Generell beskrivelse Gi en generell beskrivelse av tilbudt instrument med utgangspunkt i vårt behov for kapasitet og bruk av instrumentet. |  |  |  |  |
|  | A | Optisk system og bildebehandling - Type: Full-digitalt forskningsmikroskop i invertert konfigurasjon gjerne uten okularer. - Optikk: Skal benytte uendeligkorrigert optikk. - Synsfelt (FOV): Minimum 25 mm bildediagonal for å maksimere datainnsamling per bilde. - Objektiver: Støtte for minimum 5 objektiver, inkludert luft og vann. Bekreft og beskriv oppfyllelse av krav. |  |  |  |  |
|  | B | Optisk system og bildebehandling Beskriv eventuell bedre funksjonalitet enn minstekrav for punktene 1.2 b og 1.2 c |  |  |  |  |
|  | A | Utvidbarhet og Konfokal Integrasjon - Ekstern port: Systemet må ha en tilgjengelig sideport (minimum 25 mm FOV) som muliggjør direkte kombinasjon med avanserte detektorer. - Konfokal kompatibilitet: Instrumentet skal kunne integreres med eksterne konfokale enheter (punkt-skannende/spinning disk-systemer) - Modulær arkitektur: Systemet skal kunne ettermontere tilleggsutstyr som filterhjul, inkubasjonskamre for levende celler og automatiske væskedispensere for immersjon. Bekreft og beskriv oppfyllelse av krav. |  |  |  |  |
|  | B | Automatisering og AI-funksjonalitet - Fokuskontroll: Innebygd maskinvarebasert system for sanntids korrigering av fokusdrift som opprettholder fokus over lang tid og ved tilsetning av reagenser. - Platehåndtering: Automatisk deteksjon av platetype, dimensjoner og prøveposisjoner (AI-drevet) for å eliminere manuell inntasting. - Eksponeringskontroll: Automatisk beregning av optimale eksponeringsinnstillinger og lysintensitet basert på luminansverdier i brønnene. Vi ønsker best mulig automatisering og AI funksjonalitet, beskriv hvert av punktene. |  |  |  |  |
|  | A | Kamera og Deteksjon - Integrert detektor: Minimum 7.8 megapiksler monokrom CMOS-sensor innebygd som standard. - Oppløsning: Minimum 2800 x 2800 piksler ved assay-kjøring. - Hastighet: Minimum 18 bilder per sekund (fps). Bekreft og beskriv oppfyllelse av krav. |  |  |  |  |
|  | B | Programvare og Analyse - Brukergrensesnitt: Interaktivt grensesnitt hvor bilder, brønn-oversikt og celledata er dynamisk linket. - Analysefunksjoner: Ferdig konfigurerte assays for blant annet celletelling, cytotoksisitet, apoptose, transfeksjonseffektivitet og morfologisk analyse. Vi ønsker brukervennlig og fleksibelt brukergrensesnitt med gode konfigurerte assays. |  |  |  |  |
|  | A | AI-drevet bildeopptak og automatisering Programvaren må minimere manuelle brukerfeil gjennom innebygd kunstig intelligens (AI). Følgende funksjoner skal inkluderes: - Automatisk plategjenkjenning: Systemet skal automatisk detektere platetype og dimensjoner uten behov for manuelt valg fra lister. - Prøveidentifisering: AI-basert hurtigskanning for å identifisere brønner som inneholder prøvemateriale, slik at tomme brønner kan hoppes over. - Optimalisering av innstillinger: Programvaren skal automatisk beregne optimal eksponeringstid og lysintensitet basert på luminansverdier fra alle brønner. - Automatisk justering: Bruk av Deep Learning for å definere både opptaksparametere og analyseparametere. Bekreft og beskriv oppfyllelse av krav. |  |  |  |  |
|  | A | Integrert Analyseplattform (Assay Mode) For effektiv arbeidsflyt kreves ferdigkonfigurerte analyseverktøy. Systemet skal støtte følgende standardanalyser: - Celledata: Måling av antall cellekjerner, samt arealet av brønnen som er dekket av celler (Confluency). - Morfologisk analyse: Detaljert måling av cellekjerne, cytoplasma og den totale størrelsen på celleregionen. - Cytotoksisitet og Apoptose: Beregning av prosentandel døde celler og evaluering av cellegiftighet. - Avanserte assays for tox studier: Støtte for DNA-skade, nukleær translokasjon og autofagi Bekreft og beskriv oppfyllelse av krav. |  |  |  |  |
|  | B | Brukergrensesnitt og Datavisualisering Programvaren må ha et interaktivt grensesnitt som knytter sammen rådata og visuelle resultater. - Koblet datavisualisering: Klikkbare grensesnitt der valg i en graf eller tabell umiddelbart viser tilsvarende celle eller brønn i det analyserte bildet. - Hierarkisk oversikt: Mulighet for å navigere sømløst mellom hele platen (Plate view), enkeltbrønner og individuelle celler. - Resultatpresentasjon: Automatisk generering av dose-respons-kurver, histogrammer og spredningsdiagrammer direkte i programvaren. - Eksport og Rapportering: Funksjonalitet for "ett-klikks" eksport av analysedata og generering av rapporter. Vi ønsker et intuitivt, brukervennlig brukergrensesnitt. Legg ved dokumentasjon som beskriver brukergrensesnitt. |  |  |  |  |
|  | A | Fleksibilitet for Forskning (Research Mode) Når instrumentet brukes med eksterne detektorer som en spinning disk konfokal, må programvaren støtte avanserte forskningsmoduler: - Navigasjonsverktøy: Verktøy for å finne prøvefokus raskt og effektivt basert på prøveholder og objektiv. - Multimodalt opptak: Evne til å veksle mellom innebygd CMOS-detektor og eksterne porter (som konfokal sideport) i samme programvaremiljø. - Beskyttelse av prøver: AI-verktøy som finner optimale innstillinger for å unngå unødvendig foto-bleking (photobleaching) under langtidsopptak. Bekreft og beskriv oppfyllelse av krav. |  |  |  |  |
|  | C | Systemkritiske innstillinger bør være beskyttet av en administrator/service-konto. Beskriv mulighetene for dette. |  |  |  |  |
|  | B | Instrument-PC (opsjon) Dersom instrument leveres med PC for styring og kontroll bør denne PC være ferdig konfigurert av leverandør i henhold til følgende spesifikasjoner: Minne (RAM) > 16GB Harddisk (SSD) med tilstrekkelig ytelse og kapasitet, f.eks C-drive (OS): > 512 GB Nettverkport 1GBit for tilkobling til lokalt nettverk i tillegg til instrument-tilkoblinger PC monitor – LCD 24” eller større Programvare - Bør være kompatibel med Windows 11 64 bit OS og fremtidige Windows oppdateringer - Instrument PC og programvare bør settes opp fullt funksjonell i et Windows-nettverksdomene med AD-konto innlogging - Angi programvarens kompatibilitet med jevnlige Windows-oppdateringer og antivirus-programvare - Spesifiser systemets muligheter/kompatibilitet mot HIs laboratoriesystem «Labware LIMS 8.0» Dersom HI kan levere PC selv, angi krav til PC. |  |  |  |  |
|  | Leveranse, installasjon, support og garanti |  |  |  |  |  |
|  | A | Dokumentasjon Instrumentet skal leveres med komplette manualer og annen dokumentasjon på engelsk evt. også på norsk hvis det finnes, inklusive dokumentasjon for programvare og maskinvare. Bekreft |  |  |  |  |
|  | A | Levetid Leverandør skal kunne levere service, deler, programvare og oppfølging av instrumentet i minst 7 år etter at utstyret er levert i henhold til kontrakt. Bekreft |  |  |  |  |
|  | B | Opplæring Det er ønskelig at minimum 2 teknikere skal få en grundigere innføring i instrumentet og software knyttet til dette, samt en opsjon på en runde 2 opplæring etter en tids drift av instrumentet. Beskriv tilbudt opplæring og oppfølging av brukere med hensyn til generell drift, vedlikehold og bruk av instrument. |  |  |  |  |
|  | A | Garanti Instrumentet skal minimum være dekket av 2 års garanti. Bekreft |  |  |  |  |
|  | B | Innhold garanti Oppgi lengde og beskriv hva som er inkludert i garantien med tilhørende service og vedlikeholdsdeler. Beskrivelsen skal minimum inneholde: - Garanti generelt - Beskrivelse av service som er inkludert - Hvor mange service er inkludert i garantien - Responstid ved uforutsette problemer - Responstid telefonsupport - Beskrivelse av fjernsupport |  |  |  |  |
|  | C | Service Beskriv opsjon årlig serviceavtale med vedlikehold etter garantitid, samt service uten serviceavtale. - Beskrivelsen skal minimum inneholde: - Beskrivelse av vedlikeholdet - Oppdatering av programvare - Responstid ved uforutsette problemer - Responstid telefonsupport - Responstid til vi kan ha servicepersonell på plass Fjernsupport - På dagen bistand ved maskinstans - Utforming/optimalisering/etablering av protokoller ved behov - Oppdatering av software/firmware utenom årlig service - Evt andre ting som leverandør kan vurderes som fordelaktig |  |  |  |  |
|  | C | Leveringstid Oppgi antall uker for ankomst av komplett instrument i lokaler på HI, ferdig installert og klar til normal produksjon av personell fra HI. Etter valg av leverandør vil konkrete datoer for leveringstid fylles ut i bilag 5 – Fremdriftsplan med utgangspunkt i tidsberegning her. |  |  |  |  |
|  | B | Miljøprofil Leverandør og produsent bør ha miljøprofil med tiltak som reduserer miljøbelastning knyttet til leveransen til Havforskningsinstituttet. Beskriv de viktigste tiltakene, om tiltak er implementert, evt tidsramme for implementering. |  |  |  |  |