## 1. Veiledning for utfyllelse
KRAVSPESIFIKASJON
Prosjekt 1105601 UiO Livsvitenskap brukerutstyr
K951.02 Varmevekslere
Leverandør:
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE
Merk at det kan være flere faner for utfylling.
Kolonner og linjer i arket skal ikke slettes.
Tilbyder skal kun skrive i felt med hvit bakgrunn. Felt som er fargelagt skal ikke fylles ut eller endres.
Tilbyder skal svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt. Alle linjer skal besvares.
Tilbyder skal besvare kravene. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon slik at oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet uten å måtte åpne vedlegg. Dersom tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon enn det er rom for i kravspesifikasjonen, kan det henvises til vedlegg. Ved henvisning til vedlegg skal vedleggsnummer og sidenummer oppgis.
Minstekrav (A-krav) er ikke relatert til et tildelingskriterium. Manglende oppfyllelse av minstekrav kan medføre avvisning, jf. Tilbudsinvitasjonen.
Evalueringskrav (B-krav) er relatert til et tidelingskriterium. Besvarelse av evaluerinskrav vil ligge til grunn for oppdragsgivers evaluering og kravsetting. Evalueringskrav er forkortet til B1, B2 eller B3 i kolonne for type krav. Forkortelsen indikterer hvilken vekt evalueringskravet vil ha i evalueringen av tilbudene. Evalueringskrav merket B3 vektes høyest, mens evalueringskravet merket B1 vil ha lavest vekt.
Informasjonskrav (I-krav) er kun til informasjon og vil ikke inngå i evalueringen.
| Valuta: | Lisens:
| NOK | Systemlisens
| SEK | Brukerlisens
| DKK | Utstyrslisens
| EUR | Analyselisens
| USD | Annet
GBP

## 2.1 Kravspesifikasjon 300 W
KRAVSPESIFIKASJON
Krav. nr. | Beskrivelse av krav | Kravtype | Utfyllende informasjon | Krav oppfyllelse Ja/Nei | Tilbyders besvarelse
1.0 | KVALITET OG FUNKSJONALITET
1.1 | Utstyret skal være CE merket iht. aktuelle direktiver og oppfylle alle relevante norske lover, standarder, krav og normer for tilbudt utstyr. Samsvarserklæring for CE-merking (Declaration of conformity) skal vedleggs tilbudet. | A
1.2 | Utstyret skal minimum kunne benyttes til tiltenkt bruk: Kjøling av lukkede væskesystemer ved å overføre varme til omgivelsesluft, dimensjonert for en varmebelastning på ca. 300 W. Varmeveksleren skal kunne benyttes til temperaturkontroll og varmefjerning i laboratorieutstyr, analytiske instrumenter og mindre prosessoppsett. | A
1.3 | 46 stk. enheter skal leveres senest 4 uker etter at bestilling er mottatt fra kunden. | A
1.4 | Det kan oppsto behov for raskere leveranser, beskriv om dette er mulig og hvor raskt det kan leveres fra bestillingstidspunktet (antall dager). | B3
1.5 | Komplett brukerveiledning og sikkerhetsdatablad (hvis aktuelt) på et skandinavisk språk, eller engelsk skal følge leveransen, fortrinnsvis i elektronisk format. | A
Varmeveksler luft-vann ca 300 W
1.6 | Instrument skal være konstruert for sikker og stabil drift ved romtemperatur i intervallet 18-32°C. Dokumentasjon vedlegges tilbudet. | A
1.7 | Instrumentet skal leveres med jordet Schuko‑kontakt. | A
1.8 | Instrumentet skal kunne driftes på 200-240V, 16A. | A
1.9 | Løsningen bør støtte væskeflow på ca. 14 L/min ved et leveransetrykk på ca. 0,25 bar. Oppgi følgende: - Nominelt væskeflow (L/min) ved angitt leveransetrykk (0,25 bar). - Maksimalt tillatt leveransetrykk (bar) for tilbudt løsning. Løsninger som dokumenterer verdier som ligger nærmest etterspurt væskeflow på ca 14 L/min ved 0,25 bar, samt hensiktsmessig maksimalt leveransetrykk, vil oppnå høyere poengsum. | B1
1.10 | Løsningen bør støtte variabel væskeflow, forstått som at væskeflow kan reguleres ved hjelp av reguleringsventil/kran eller tilsvarende regulator, slik at kjøleeffekten kan tilpasses i forhold til hvor mye væske som ledes gjennom varmeveksleren (herunder mulighet for redusert kjøling ved behov). Beskriv reguleringsløsningen (f.eks. ventil, kran eller annen regulator). Evalueringen vil baseres på dokumenterte spesifikasjoner og egenskaper knyttet til regulering av væskeflow. Løsninger med mulighet for variabel væskeflow vil oppnå høyere poengsum. | B2
1.11 | Løsningen skal ikke ha et støynivå høyere enn støygruppe I (under 55dB) beskrevet i forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. Dokumentasjon på dokumentert støynivå i dB(A) ved normal drift, måleforhold og forutsetninger for oppgitt støynivå (f.eks. avstand, belastning, omgivelsestemperatur) skal vedlegges tilbudet. Dersom tilbudt løsning har et dokumentert støynivå over 55 dB(A) ved normal drift, skal leverandøren beskrive støyreduserende tiltak for å komme under, prisen for dette skal inkluderes i tilbudet. | A
1.12 | Løsningen skal minimum kunne kunne kjøle ned 1 stk. instrument. | A
1.13 | Løsningen bør kunne kjøle flere instrumenter i parallell. Vennligst oppgi: - Antall instrumenter som kan kjøles samtidig - Hvordan kjølingen fordeles mellom instrumentene - Eventuell mulighet for individuell regulering per instrument - Dokumentasjon av stabil drift ved parallell bruk Evalueringen vil baseres på dokumenterte egenskaper knyttet til parallell kjøling. Løsninger som dokumenterer kapasitet til å kjøle flere instrumenter samtidig, uten vesentlig reduksjon i ytelse per instrument og mulighet for individuell tilpasning per instrument vil bli tillagt høyere vekt. | B1
1.14 | Utstyret vil bli benyttet med tilkoblingsslanger med lengde på ca. 4–6 m. Løsningen bør være utformet slik at bruk av tilkoblingsslanger ikke medfører vesentlig reduksjon i ytelsen sammenliknet med oppgitte spesifikasjoner. Vennligst oppgi følgende: - En beskrivelse av hvordan bruk av tilkoblingsslanger på 4–6 m påvirker ytelsen, herunder eventuelle endringer i flow, trykk og kjøleeffekt. - Eventuelle tekniske tiltak eller løsninger som bidrar til å begrense, eller kompensere for ytelsestap ved bruk av lengre slanger (lenger enn 4–6 m). - Eventuelle begrensninger eller anbefalinger knyttet til bruk av slangelengder innenfor angitt område (4–6 m) Evalueringen vil baseres på dokumentert ytelse ved bruk av tilkoblingsslanger på ca 4-6 m. Løsninger som dokumenterer stabil og forutsigbar ytelse, med liten reduksjon i flow, trykk og kjøleeffekt, samt effektive tiltak for å begrense ytelsestap, vil bli vurdert mer positivt. | B1
1.15 | Hvis ikke tilkoblingsslanger er inkludert i tilbudet, så skal 6 meter tilkoblingsslange for kjøling av en utstyrsenhet per varmeveksler prises i 3.0 Prisskjema under pkt 3.3. | A
1.16 | Pris for et stk slangesett på 6 meter skal også inkluderes som opsjon i 3.0 Prisskjema. | A
1.17 | Varmeveksleren bør levere en kjøleffekt på ca 0,3 kW ved 20 °C. Vennlisgt oppgi følgende: - Dokumentert kjølekapasitet (W) ved 20 °C. - Forutsetninger for oppgitt ytelse, inkludert væsketype, væskeflow, omgivelsestemperatur og andre relevante driftsbetingelser Evalueringen vil baseres på dokumentert kjølekapasitet ved 20 °C. Løsninger som dokumenterer kjølekapasitet, nær eller over 300 W vil oppnå høyere poengsum. | B3
1.18 | Utstyret bør tåle høy returvannstemperatur, i området 80 - 100 °C, uten funksjonssvikt eller redusert ytelse. Vennligts oppgi følgende: - Dokumentert maksimal returvannstemperatur - Eventuelle forutsetninger eller begrensninger knyttet til drift ved høye temperaturer. - Relevant teknisk dokumentasjon som underbygger oppgitte verdier. Evalueringen vil baseres på oppgitt maksimal tillatt returvannstemperatur og tilhørende dokumentasjon. Løsninger som dokumenterer høyest mulig returvannstemperatur vil bli oppnå høyere poengsum. | B2
1.19 | Løsningen bør være kompatibel med vann, destillert vann og vann‑glykol‑blandinger. Vennligst oppgi støttede medier, inkludert type glykol og tillatt glykolkonsentrasjon (%). Evalueringen vil baseres på dokumenterte spesifikasjoner knyttet til mediekompatibilitet. Løsninger som støtter flere medier og et bredere spekter av glykolkonsentrasjoner vil oppnå høyere poengsum. | B1
1.20 | Varmeveksleren skal være utstyrt med alarmfunksjon som varsler ved risiko for tørrkjøring (manglende eller utilstrekkelig væskegjennomstrømning). Alarmfunksjonen skal aktiveres automatisk. Alarmen skal gi varsel til bruker og/eller overordnet driftssystem. Relevant teknisk dokumentasjon som bekrefter funksjonaliteten skal vedlegges tilbudet. | A
1.21 | Løsningen bør ha alarmer ved avvik i drift utover tørrkjøring. Vennligst oppgi: - hvilke andre driftsavvik det finnes alarmer for - hvilke muligheter som finnes for konfigurasjon av alarmer og grenseverdier - hvordan avvik detekteres (f.eks. flowvakt, trykkvakt, temperatur eller tilsvarende) - hvordan alarm varsles (visuelt, akustisk og/eller signal til overordnet system) - eventuelle forutsetninger og/eller begrensninger for alarmfunksjonen. Evalueringen vil baseres på dokumenterte egenskaper knyttet til alarmfunksjonalitet, inkludert deteksjon, varsling og konfigurasjonsmuligheter. Løsninger som tilbyr flere deteksjonsprinsipper, samt fleksible konfigurasjonsmuligheter, vil bli vurdert mer positivt. Brukernes vurdering av brukergrensesnitt vil inntas i evalueringen. | B1
1.22 | Varmeveksleren bør kunne opprettholde væsketemperaturen innenfor ± 1 °C fra valgt settpunkt under normal drift. Oppgi dokumentert temperaturstabilitet, samt eventuelle forhold som påvirker stabiliteten. Evalueringen vil baseres på dokumentert temperaturstabilitet. Løsninger som dokumenterer lavere avvik fra settpunktet vil oppnå høyere poengsum. | B1
1.23 | Varmeveksleren bør ikke ha et fotavtrykk som er større enn 50 × 40 × 50 cm (H × B × D). Vennligst oppgi: - Ytre dimensjoner for instrumentet (H × B × D, i cm) - Totalt plassbehov inkludert nødvendige klaringssoner for ventilasjon, avkast og drift (H × B × D, i cm) - Eventuelle krav til luftstrøm, plassering av luftutslipp og minimumsavstander til omkringliggende flater Vennligst vedlegg installasjonstegning som viser nødvendig klaring for ventilasjon og avkast. Evalueringen vil baseres på dokumenterte dimensjoner og totalt plassbehov for tilbudt løsning, inkludert nødvendige klaringssoner for ventilasjon, avkast og drift. Løsninger vil bli vurdert ut fra hvor godt de kan installeres innenfor begrenset tilgjengelig plass på benk. Mindre ytre dimensjoner og lavere samlet installasjonsbehov, inkludert krav til frie soner rundt utstyret, vil bli gi høyere poengsum. Dokumentasjon i form av målsatte tegninger og tekniske spesifikasjoner vil inngå i vurderingsgrunnlaget. | B2
1.24 | Vennligst beskriv hvordan slanger for tur- og returvann monteres og tilkobles mellom varmeveksler og tilkoblet instrumentering. - Type slanger og koblinger som benyttes (f.eks. hurtigkobling, slangeklemme, fast tilkobling). - Hvordan slanger festes og sikres for å hindre lekkasje, utilsiktet frakobling eller mekanisk belastning og krav til verktøy ved montering og demontering. - Eventuelle anbefalinger eller begrensninger knyttet til slangelengde, bøyeradius eller plassering. Vennligst vedlegg relevant dokumentasjon, eller illustrasjoner. | I
Krav til opplæring
1.25 | Det skal tilbys nødvendig superbrukeropplæring for ca. 2-5 brukere. Opplæringen skal gjennomføres etter nærmere avtale og sikre forsvarlig, trygg og korrekt bruk av utstyret. Tilbyder må påregne at opplæring vil finne sted etter overtakelse. Beskriv omfang og innhold. | A
Krav til hygiene/renhold
1.26 | Oppgi eventuelle desinfeksjonsmidler eller -metoder som ikke kan benyttes ved rengjøring av utstyret, samt begrunnelse for dette. | I
1.27 | Beskriv anbefalt(e) prosedyre(r) for rengjøring, desinfeksjon og/eller sterilisering av tilbudt utstyr. | A
1.28 | Tilbudt utstyr bør være enkelt å rengjøre og desinfisere, fortrinnsvis med et minimum av deler som må demonteres i forbindelse med rengjøring og desinfeksjon, samt med færrest mulig sprekker og fordypninger. Beskriv prosedyren for rengjøring og desinfeksjon. Beskrivelsen vil bli evaluert ut fra brukernes vurdering av hvor enkelt utstyret kan rengjøres og desinfiseres, demonteringsbehovet, samt risikoen for opphopning av smuss eller kontaminering i sprekker og fordypninger. | B1
2.0 | SERVICE, DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Garanti
2.1 | Det skal oppgis garantiperiode for det tilbudte utstyret. | A
2.2 | Utvidet garantitid skal tilbys som opsjon. Pris for opsjonen oppgis i Vedlegg 3.0 Prisskjema - Garanti opsjon. | A
2.3 | I garantiperioden skal tilbyder levere service tilsvarende Vedlikeholdsavtale Nivå 1 - forebyggende, se punkt 2.5 Periodisk vedlikehold skal gjennomføres i samsvar med produsentenes anbefaling. Siste periodiske vedlikeholdet skal gjennomføres når garantitiden nærmer seg utløp. Eksempelvis vil en garantiperiode på ett år innebære at det gjennomføres ett periodisk vedlikehold dersom produsenten anbefaler årlig vedlikehold. Dokumentasjon av utført arbeid (servicerapport) skal oversendes oppdragsgiver innen 5 virkedager. Med mindre annet er avtalt, skal vedlikeholdet utføres hos brukeren. Leverandøren skal på forhånd avtale tidspunkt for gjennomføring med oppdragsgiver | A
Krav til servicetjenester
2.4 | Tilbyder skal oppgi priser på følgende i vedlegg 3.0 Prisskjema: -Oppmøtepris, prisen skal inkludere alle utgifter og tidsbrukt pr. reise t/r servicestedet -Timepris ved utførsel av servicetjenester, dekker medgått tid hos oppdragsgiver eller leverandør. | A
Krav til vedlikeholdsavtaler
2.5 | Det skal tilbys opsjon på vedlikeholdsavtale Nivå 1: Forebyggende Vedlikeholdsavtalen skal inkluderer: - Preventivt vedlikehold i henhold til produsentens spesifikasjoner, inkludert alle slitedeler/servicekit/komponenter/batterier som produsenten anbefaler å bytte i forbindelse med vedlikehold -Dokumentasjon av utført arbeid (servicerapport) skal leveres oppdragsgiver innen 5 virkedager Om annet ikke er avtalt skal vedlikeholdet utføres hos brukeren. Leverandøren skal på forhånd avtale tidspunktet for utførelsen av ytelsen med oppdragsgiver. Avtalen prises i vedlegg 3.0 Prisskjema. | A
Krav til service og vedlikehold
2.6 | Det bør være kort leveringstid på reservedeler. Vennligst oppgi maksimal leveringstid fra bestilling til levering hos oppdragsgiver, inkludert eventuelle leveranser fra eksternt lager. Leveringstid skal oppgis i kalenderdøgn (1 kalenderdøgn = 24 timer). Tilbyders oppgitte leveringstid vil bli evaluert. Kortere leveringstid vurderes som en fordel og vil gi høyere poengsum i evalueringen. | B1
2.7 | Komplett servicemanual i elektronisk format skal følge leveransen, dersom tilgjengelig. Servicemanualen skal være på engelsk eller et skandinavisk språk, og skal være tilgjengelig til produsentens angitte End of Service. Kunden skal, frem til End of Service, uoppfordret og kostnadsfritt motta oppdateringer av servicemanualen | A
2.8 | Tilbyder skal gi en beskrivelse av prosedyren for gjennomføring av preventivt vedlikehold i henhold til produsentens anvisninger. Protokoller for gjennomføring av preventivt vedlikehold, samt informasjon om frekvens og forventet tidsbruk, skal vedlegges tilbudet. | A
2.9 | Ved behov for utstyrsspesifikt spesialutstyr, kalibreringsverktøy, programvare, passord, servicenøkkel eller tilsvarende, som er nødvendig for å gjennomføre teknisk feilsøking, vedlikehold og/eller akuttreparasjoner, skal dette redegjøres for og prises i Vedlegg 3.0 Prisskjema - Tilvalg_lisenser. | A
2.10 | Tilbyder skal oppgi hvilke deler som forventes byttet i utstyrets forventede levetid, samt frekvensen på byttene. Eksempler kan være, men er ikke begrenset til, pakninger, ventiler ol. | A
2.11 | Tilbyder skal garantere tilgang på reservedeler, minimum 7 år etter levering av utstyret. | A
2.12 | Tilgang på reservedeler over 7 år blir vektlagt. Oppgi hvor mange år totalt tilbyder garanterer tilgang på reservedeler. | B1

## 2.2 Kravspesifikasjon 600 W
KRAVSPESIFIKASJON
Krav. nr. | Beskrivelse av krav | Kravtype | Utfyllende informasjon | Krav oppfyllelse Ja/Nei | Tilbyders besvarelse
1.0 | KVALITET OG FUNKSJONALITET
1.1 | Utstyret skal være CE merket iht. aktuelle direktiver og oppfylle alle relevante norske lover, standarder, krav og normer for tilbudt utstyr. Samsvarserklæring for CE-merking (Declaration of conformity) skal vedleggs tilbudet. | A
1.2 | Utstyret skal minimum kunne benyttes til tiltenkt bruk: kjøling av lukkede væskesystemer ved å overføre varme til omgivelsesluft, dimensjonert for en varmebelastning på ca. 600 W. Varmeveksleren skal kunne benyttes til temperaturkontroll og varmefjerning i laboratorieutstyr, analytiske instrumenter og mindre prosessoppsett. | A
1.3 | 20 stk. enheter skal leveres senest 4 uker etter at bestilling er mottatt fra kunden. | A
1.4 | Det kan oppsto behov for raskere leveranser, beskriv om dette er mulig og hvor raskt det kan leveres fra bestillingstidspunktet. | B3
1.5 | Komplett brukerveiledning og sikkerhetsdatablad (hvis aktuelt) på et skandinavisk språk, eller engelsk skal følge leveransen, fortrinnsvis i elektronisk format. | A
Varmeveksler luft-vann ca 600 W
1.6 | Instrument skal være konstruert for sikker og stabil drift ved romtemperatur i intervallet 18-32°C. Dokumentasjon vedlegges tilbudet. | A
1.7 | Instrumentet skal leveres med jordet Schuko‑kontakt. | A
1.8 | Instrumentet skal kunne driftes på 200-240V, 16A. | A
1.9 | Løsningen bør støtte væskeflow på ca. 14 L/min ved et leveransetrykk på ca. 0,25 bar. Oppgi følgende: - Nominelt væskeflow (L/min) ved angitt leveransetrykk (0,25 bar). - Maksimalt tillatt leveransetrykk (bar) for tilbudt løsning. Løsninger som dokumenterer verdier som ligger nærmest etterspurt væskeflow på ca 14 L/min ved 0,25 bar, samt hensiktsmessig maksimalt leveransetrykk, vil oppnå høyere poengsum. | B1
1.10 | Løsningen bør støtte variabel væskeflow, forstått som at væskeflow kan reguleres ved hjelp av reguleringsventil/kran eller tilsvarende regulator, slik at kjøleeffekten kan tilpasses i forhold til hvor mye væske som ledes gjennom varmeveksleren (herunder mulighet for redusert kjøling ved behov). Beskriv reguleringsløsningen (f.eks. ventil, kran eller annen regulator). Evalueringen vil baseres på dokumenterte spesifikasjoner og egenskaper knyttet til regulering av væskeflow. Løsninger med mulighet for variabel væskeflow vil oppnå høyere poengsum. | B2
1.11 | Løsningen skal ikke ha et støynivå høyere enn støygruppe I (under 55dB) beskrevet i forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. Dokumentasjon på dokumentert støynivå i dB(A) ved normal drift, måleforhold og forutsetninger for oppgitt støynivå (f.eks. avstand, belastning, omgivelsestemperatur) skal vedlegges tilbudet. Dersom tilbudt løsning har et dokumentert støynivå over 55 dB(A) ved normal drift, skal leverandøren beskrive støyreduserende tiltak for å komme under, prisen for dette skal inkluderes i tilbudet. | A
1.12 | Løsningen skal kunne kjøle ned minimum to (2) instrument. | A
1.13 | Løsningen bør kunne kjøle flere instrumenter i parallell. Vennligst oppgi: - Antall instrumenter som kan kjøles samtidig - Hvordan kjølingen fordeles mellom instrumentene - Eventuell mulighet for individuell regulering per instrument - Dokumentasjon av stabil drift ved parallell bruk Evalueringen vil baseres på dokumenterte egenskaper knyttet til parallell kjøling. Løsninger som dokumenterer kapasitet til å kjøle flere instrumenter samtidig, uten vesentlig reduksjon i ytelse per instrument og mulighet for individuell tilpasning per instrument vil bli tillagt høyere vekt. | B1
1.14 | Utstyret vil bli benyttet med tilkoblingsslanger med lengde på ca. 4–6 m. Løsningen bør være utformet slik at bruk av tilkoblingsslanger ikke medfører vesentlig reduksjon i ytelsen sammenliknet med oppgitte spesifikasjoner. Vennligst oppgi følgende: - En beskrivelse av hvordan bruk av tilkoblingsslanger på 4–6 m påvirker ytelsen, herunder eventuelle endringer i flow, trykk og kjøleeffekt. - Eventuelle tekniske tiltak eller løsninger som bidrar til å begrense, eller kompensere for ytelsestap ved bruk av lengre slanger (lenger enn 4–6 m). - Eventuelle begrensninger eller anbefalinger knyttet til bruk av slangelengder innenfor angitt område (4–6 m) Evalueringen vil baseres på dokumentert ytelse ved bruk av tilkoblingsslanger på ca 4-6 m. Løsninger som dokumenterer stabil og forutsigbar ytelse, med liten reduksjon i flow, trykk og kjøleeffekt, samt effektive tiltak for å begrense ytelsestap, vil bli vurdert mer positivt. | B1
1.15 | Utstyret bør leveres med egen kran eller reguleringsventil per sløyfe, slik at væskeflow og kjøleeffekt kan reguleres individuelt for hver tilkoblet sløyfe/instrument. Vennligts beskriv hvordan individuell regulering av væskeflow per sløyfe er løst, inkludert type reguleringskomponent (f.eks. kran eller reguleringsventil) og hvordan reguleringen påvirker drift av hver enkelt sløyfe. Evalueringen vil baseres på om løsningen tilbyr individuell regulering av væskeflow per sløyfe. Løsninger med separat regulering per sløyfe vil oppnå høyere poengsum. | B1
1.16 | Hvis ikke tilkoblingsslanger er inkludert i tilbudet, så skal 6 meter tilkoblingsslange for kjøling av en utstyrsenhet per varmeveksler prises i 3.0 Prisskjema under pkt 3.3. | A
1.17 | Pris for et stk slangesett på 6 meter skal også inkluderes som opsjon i 3.0 Prisskjema. | A
1.18 | Varmeveksleren bør levere en kjøleffekt på ca 0,6 kW ved 20 °C. Vennlisgt oppgi følgende: - Dokumentert kjølekapasitet (W) ved 20 °C. - Forutsetninger for oppgitt ytelse, inkludert væsketype, væskeflow, omgivelsestemperatur og andre relevante driftsbetingelser Evalueringen vil baseres på dokumentert kjølekapasitet ved 20 °C. Løsninger som dokumenterer kjølekapasitet, nær eller over 600 W vil oppnå høyere poengsum. | B3
1.19 | Utstyret bør tåle høy returvannstemperatur, i området 80 - 100 °C, uten funksjonssvikt eller redusert ytelse. Vennligts oppgi følgende: - Dokumentert maksimal returvannstemperatur - Eventuelle forutsetninger eller begrensninger knyttet til drift ved høye temperaturer. - Relevant teknisk dokumentasjon som underbygger oppgitte verdier. Evalueringen vil baseres på oppgitt maksimal tillatt returvannstemperatur og tilhørende dokumentasjon. Løsninger som dokumenterer høyest mulig returvannstemperatur vil bli oppnå høyere poengsum. | B2
1.20 | Løsningen bør være kompatibel med vann, destillert vann og vann‑glykol‑blandinger. Vennligst oppgi støttede medier, inkludert type glykol og tillatt glykolkonsentrasjon (%). Evalueringen vil baseres på dokumenterte spesifikasjoner knyttet til mediekompatibilitet. Løsninger som støtter flere medier og et bredere spekter av glykolkonsentrasjoner vil oppnå høyere poengsum. | B1
1.21 | Varmeveksleren skal være utstyrt med alarmfunksjon som varsler ved risiko for tørrkjøring (manglende eller utilstrekkelig væskegjennomstrømning). Alarmfunksjonen skal aktiveres automatisk. Alarmen skal gi varsel til bruker og/eller overordnet driftssystem. Relevant teknisk dokumentasjon som bekrefter funksjonaliteten skal vedlegges tilbudet. | A
1.22 | Løsningen bør ha alarmer ved avvik i drift utover tørrkjøring. Vennligst oppgi: - hvilke andre driftsavvik det finnes alarmer for - hvilke muligheter som finnes for konfigurasjon av alarmer og grenseverdier - hvordan avvik detekteres (f.eks. flowvakt, trykkvakt, temperatur eller tilsvarende) - hvordan alarm varsles (visuelt, akustisk og/eller signal til overordnet system) - eventuelle forutsetninger og/eller begrensninger for alarmfunksjonen. Evalueringen vil baseres på dokumenterte egenskaper knyttet til alarmfunksjonalitet, inkludert deteksjon, varsling og konfigurasjonsmuligheter. Løsninger som tilbyr flere deteksjonsprinsipper, samt fleksible konfigurasjonsmuligheter, vil bli vurdert mer positivt. Brukernes vurdering av brukergrensesnitt vil inntas i evalueringen. | B1
1.23 | Varmeveksleren bør kunne opprettholde væsketemperaturen innenfor ± 1 °C fra valgt settpunkt under normal drift. Oppgi dokumentert temperaturstabilitet, samt eventuelle forhold som påvirker stabiliteten. Evalueringen vil baseres på dokumentert temperaturstabilitet. Løsninger som dokumenterer lavere avvik fra settpunktet vil oppnå høyere poengsum. | B1
1.24 | Varmeveksleren bør ikke ha et fotavtrykk som er større enn 50 × 40 × 50 cm (H × B × D). Vennligst oppgi: - Ytre dimensjoner for instrumentet (H × B × D, i cm) - Totalt plassbehov inkludert nødvendige klaringssoner for ventilasjon, avkast og drift (H × B × D, i cm) - Eventuelle krav til luftstrøm, plassering av luftutslipp og minimumsavstander til omkringliggende flater Vennligst vedlegg installasjonstegning som viser nødvendig klaring for ventilasjon og avkast. Evalueringen vil baseres på dokumenterte dimensjoner og totalt plassbehov for tilbudt løsning, inkludert nødvendige klaringssoner for ventilasjon, avkast og drift. Løsninger vil bli vurdert ut fra hvor godt de kan installeres innenfor begrenset tilgjengelig plass på benk. Mindre ytre dimensjoner og lavere samlet installasjonsbehov, inkludert krav til frie soner rundt utstyret, vil bli gi høyere poengsum. Dokumentasjon i form av målsatte tegninger og tekniske spesifikasjoner vil inngå i vurderingsgrunnlaget. | B2
1.25 | Vennligst beskriv hvordan slanger for tur- og returvann monteres og tilkobles mellom varmeveksler og tilkoblet instrumentering. - Type slanger og koblinger som benyttes (f.eks. hurtigkobling, slangeklemme, fast tilkobling). - Hvordan slanger festes og sikres for å hindre lekkasje, utilsiktet frakobling eller mekanisk belastning og krav til verktøy ved montering og demontering. - Eventuelle anbefalinger eller begrensninger knyttet til slangelengde, bøyeradius eller plassering. Vennligst vedlegg relevant dokumentasjon, eller illustrasjoner. | I
Krav til opplæring
1.26 | Det skal tilbys nødvendig superbrukeropplæring for ca. 2-5 brukere. Opplæringen skal gjennomføres etter nærmere avtale og sikre forsvarlig, trygg og korrekt bruk av utstyret. Tilbyder må påregne at opplæring vil finne sted etter overtakelse. Beskriv omfang og innhold. | A
Krav til hygiene/renhold
1.27 | Oppgi eventuelle desinfeksjonsmidler eller -metoder som ikke kan benyttes ved rengjøring av utstyret, samt begrunnelse for dette. | I
1.28 | Beskriv anbefalt(e) prosedyre(r) for rengjøring, desinfeksjon og/eller sterilisering av tilbudt utstyr. | A
1.29 | Tilbudt utstyr bør være enkelt å rengjøre og desinfisere, fortrinnsvis med et minimum av deler som må demonteres i forbindelse med rengjøring og desinfeksjon, samt med færrest mulig sprekker og fordypninger. Beskriv prosedyren for rengjøring og desinfeksjon. Beskrivelsen vil bli evaluert ut fra brukernes vurdering av hvor enkelt utstyret kan rengjøres og desinfiseres, demonteringsbehovet, samt risikoen for opphopning av smuss eller kontaminering i sprekker og fordypninger. | B1
2.0 | SERVICE, DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Garanti
2.1 | Det skal oppgis garantiperiode for det tilbudte utstyret. | A
2.2 | Utvidet garantitid skal tilbys som opsjon. Pris for opsjonen oppgis i Vedlegg 3.0 Prisskjema - Garanti opsjon | A
2.3 | I garantiperioden skal tilbyder levere service tilsvarende Vedlikeholdsavtale Nivå 1 - forebyggende, se punkt 2.5 Periodisk vedlikehold skal gjennomføres i samsvar med produsentenes anbefaling. Siste periodiske vedlikeholdet skal gjennomføres når garantitiden nærmer seg utløp. Eksempelvis vil en garantiperiode på ett år innebære at det gjennomføres ett periodisk vedlikehold dersom produsenten anbefaler årlig vedlikehold. Dokumentasjon av utført arbeid (servicerapport) skal oversendes oppdragsgiver innen 5 virkedager. Med mindre annet er avtalt, skal vedlikeholdet utføres hos brukeren. Leverandøren skal på forhånd avtale tidspunkt for gjennomføring med oppdragsgiver | A
Krav til servicetjenester
2.4 | Tilbyder skal oppi priser på følgende i vedlegg 3.0 Prisskjema: -Oppmøtepris, prisen skal inkludere alle utgifter og tidsbrukt pr. reise t/r servicestedet -Timepris ved utførsel av servicetjenester, dekker medgått tid hos oppdragsgiver eller leverandør. | A
Krav til vedlikeholdsavtaler
2.5 | Det skal tilbys opsjon på vedlikeholdsavtale Nivå 1: Forebyggende Vedlikeholdsavtalen skal inkluderer: - Preventivt vedlikehold i henhold til produsentens spesifikasjoner, inkludert alle slitedeler/servicekit/komponenter/batterier som produsenten anbefaler å bytte i forbindelse med vedlikehold -Dokumentasjon av utført arbeid (servicerapport) skal leveres oppdragsgiver innen 5 virkedager Om annet ikke er avtalt skal vedlikeholdet utføres hos brukeren. Leverandøren skal på forhånd avtale tidspunktet for utførelsen av ytelsen med oppdragsgiver. Avtalen prises i vedlegg 3.0 Prisskjema. | A
Krav til service og vedlikehold
2.6 | Det bør være kort leveringstid på reservedeler. Vennligst oppgi maksimal leveringstid fra bestilling til levering hos oppdragsgiver, inkludert eventuelle leveranser fra eksternt lager. Leveringstid skal oppgis i kalenderdøgn (1 kalenderdøgn = 24 timer). Tilbyders oppgitte leveringstid vil bli evaluert. Kortere leveringstid vurderes som en fordel og vil gi høyere poengsum i evalueringen. | B1
2.7 | Komplett servicemanual i elektronisk format skal følge leveransen, dersom tilgjengelig. Servicemanualen skal være på engelsk eller et skandinavisk språk, og skal være tilgjengelig til produsentens angitte End of Service. Kunden skal, frem til End of Service, uoppfordret og kostnadsfritt motta oppdateringer av servicemanualen | A
2.8 | Tilbyder skal gi en beskrivelse av prosedyren for gjennomføring av preventivt vedlikehold i henhold til produsentens anvisninger. Protokoller for gjennomføring av preventivt vedlikehold, samt informasjon om frekvens og forventet tidsbruk, skal vedlegges tilbudet. | A
2.9 | Ved behov for utstyrsspesifikt spesialutstyr, kalibreringsverktøy, programvare, passord, servicenøkkel eller tilsvarende, som er nødvendig for å gjennomføre teknisk feilsøking, vedlikehold og/eller akuttreparasjoner, skal dette redegjøres for og prises i Vedlegg 3.0 Prisskjema - Tilvalg_lisenser. | A
2.10 | Tilbyder skal oppgi hvilke deler som forventes byttet i utstyrets forventede levetid, samt frekvensen på byttene. Eksempler kan være, men er ikke begrenset til, pakninger, ventiler ol. | A
2.11 | Tilbyder skal garantere tilgang på reservedeler, minimum 7 år etter levering av utstyret. | A
2.12 | Tilgang på reservedeler over 7 år blir vektlagt. Oppgi hvor mange år totalt tilbyder garanterer tilgang på reservedeler. | B1

## 3. Tekniske spesifikasjoner
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Art.nummer | Artikkelnavn | Leverandørens tilbud/modell: | Dimmensjoner på varmeveksler (B x D x H) i cm | Akustisk støy: (dB (A)) | Varmeavgivelse: Standby / drift (kW) | Krav til rommet: Temperatur (oC inkl peak-to-peak grenser) Luftfuktighet min/maks (% rH) | Strømforsyning: (stikkontakt, fast tilkobling, oppgi evt. strømkabellengde) Effektbehov (kW) Spenning (V) Strømstyrke (A) Krever separat kurs Krever separat jording | Spesielle krav til strømforsyning: Nødstrøm UPS | Datauttak posisjon og kabelføringsvei: Nettverkstilkopling (type tilkobling) Annen tilkobling Evt. krav til max kabellengde | Krav til rommet: Temperatur (grader Celsius) Luftfuktighet min/maks (% RH) | Annet:
023.05.200 | Varmeveksler luft-vann ca 300 W
023.05.201 | Varmeveksler luft-vann ca 600 W
Art.nummer | Artikkelnavn | Leverandørens tilbud/modell: | Vanntilkobling: Byvann posisjon og dimensjon eks. gjenger mm | Kjølekapasitet | Krav til flowrate: (L/min) | Annet
023.05.200 | Varmeveksler luft-vann ca 300 W
023.05.201 | Varmeveksler luft-vann ca 600 W