## Forside
2026/66316
Tungvektsseng til sykehuset Namsos
Kravspesifikasjon

## Veiledning
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE AV KRAVSPESIFIKASJON
Oppdragsgivers krav er beskrevet i de andre arkfanene i dette regnearket. Her forklares hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås og fylles ut. Tilbyder skal bare skrive i felt med gul bakgrunn.
Kolonne | Kommentar
Kravnr. | Kravnummer
Beskrivelse av krav | Formulering av selve kravet. For noen delkontrakter kan det være lagt inn informasjon om tiltenkt bruk eller annen supplerende informasjon som ikke knytter seg til et bestemt krav. Da vil det stå Tiltenkt bruk eller Informasjon til tilbyder i denne cellen, og beskrivelsen/informasjonen vil stå i cellen for Utfyllende informasjon.
Utfyllende informasjon | Dette er opplysninger Oppdragsgiver gir for å bidra til økt forutsigbarhet og for å bidra til at tilbudene inneholder de opplysninger Oppdragsgiver trenger for få sammenlignbare tilbud. Eks: Hvordan det skal dokumenteres at krav er oppfylt. Hva tilbyder må/bør oppgi. Detaljer mht. prising. Evalueringsmåte (vareprøve, utprøving osv.).
Type krav | Her vil det stå: M eller E for alle krav tilbyder skal besvare.
Minstekrav er krav som må være oppfylt, for at tilbudet kan anses å tilfredstille kravspesifikasjonen. Dersom et minstekrav ikke er oppfylt, vil eller kan tilbudet bli avvist iht. reglene for avvisning p.g.a. forhold ved tilbudet. Minstekrav til aktuell vare/tjeneste er ikke knyttet til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av minstekrav vil legges til grunn for Oppdragsgivers vurdering og konklusjon. Minstekrav er merket som "M" i kolonnen for "Type krav".
Evalueringskrav er krav som vil være gjenstand for evaluering og som knytter seg til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av evalueringskrav vil ligge til grunn for Oppdragsgivers evaluering og karaktersetting. Evalueringskrav er merket som "E" i kolonnen for "Type krav".
Informasjonskrav er krav som kun er til informasjon til oppdragsgiver. Informasjonskrav er merket som "I" i kolonnen for "Type krav".
Vekting/prioritering | Hvilke vekt eller prioritering evalueringskravet vil ha i evalueringen av tilbudene. L=Lav, M=Middels, H=Høy
Krav oppfylles: ja/nei | Her skal Tilbyder svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt.
Tilbyders besvarelse | Her skal Tilbyder besvare kravene. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet. Dersom Tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon, kan det henvises til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte. Eventuelle bilder må legges ved i form av vedlegg, og ikke kopieres inn under tilbyders svar/ beskrivelse.

## Kravspesifikasjon
[6 empty] | Tilbyders navn: | < Navn fylles ut av tilbyder>
Rader skjules før utsending.
|  |  | M |  | Kriterium 1 | Ja
|  |  | E |  | Kriterium 2 | Nei
Kriterium 3
Internt krav nr. | Krav nr. | Krav | Type krav | Vekting/ prioritering | Tildelings-kriterium | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse
Generelle krav
A |  | Generelt
A.01 |  | Forventet levetid Utstyret skal ha en forventet levetid på minimum 10 år. Der forventet levetid omtales i øvrige krav i kravspesifikasjonen, refererer det til levetiden som er angitt i dette kravet. | M
A.02 |  | Livssykluskostnader - LCC Utstyrets livssykluskostnader vil beregnes på bakgrunn av forventet levetid. Følgende parametere vil inngå i beregningen: Innkjøpspris og årlig kontraktspris for fullservice. | M
A.03 |  | Garanti Det kreves minimum 1 år garantiperiode. Oppgi garantitid. | M
A.04 |  | Tilvalg generelt Alle programvarepakker, lisenser og ekstrautstyr som foreligger skal spesifiseres og beskrives. Tilbyder skal oppgi pris på tilvalg i prisskjema og angi om disse er inkludert eller ikke i tilbudet. | M
A.05 |  | Referanser Tilbydere / Leverandører skal på forespørsel oppgi kontaktinformasjon (telefonnummer og e-post adresse) til minimum 2 referanser som har kjøpt tilbudt utstyr. Dersom Oppdragsgiver finner det nødvendig kan Oppdragsgiver kontakte eller foreta befaringer hos oppgitte referanser. Angi eventuelle avvikende konfigurasjoner på referanse ift. tilbudt utstyr. Det er fortrinnsvis ønskelig med norske referanser. | M
B |  | Bruk og funksjonalitet
B.01 |  | Tiltenkt bruk Tilbyder skal oppgi produsentens tiltenkte bruk MDR og hvordan dette relateres opp mot oppdragsgivers tiltenkte bruk. | M
C |  | Forbruksmateriell
C.01 |  | Utstyrsspesifikt forbruksmateriell Utstyrsspesifikt forbuksmateriell skal oppgis i Prisskjema hvis relevant. | M
D |  | Renhold, smittevern og reprosessering
D.01 |  | Rengjøring og desinfeksjon Leverandøren skal garantere at overflater, tilleggsutstyr, forbruksutstyr og betjeningspanel tåler manuell rengjøring samt desinfeksjon med desinfeksjonsmidler som leverandøren anbefaler, fortrinnsvis desinfeksjonsmidler som er på anbud i Helse Midt-Norge, jf. Regionale føringer for smittevern ved anbud og anskaffelser. Dette følgende rengjørings- og desinfeksjonsmidler: - Antibac overflatedesinfeksjon/kluter - LifeClean Anbefalte CE-merkede rengjøringsmidler til bruk i helsetjenesten skal også oppgis. Dersom varmedesinfeksjon er aktuelt skal anbefalt maksimumstemperatur angis og informasjon om hele eller kun deler av utstyret tåler varmedesinfeksjon. Utstyret bør være utformet med glatte overflater, og med minst mulig strukturer og brutte flater for å optimalisere rengjørings- og desinfeksjonsprosessen. Skriftlig fremgangsmåte for rengjøring og desinfeksjon skal legges ved og være på norsk. Opplæring i rengjøring og desinfeksjon av utstyret, samt bruk/skifte av tilhørende forbruksmateriell skal kunne tilbys. | M
G |  | Opplæring
G.01 |  | Brukeropplæring Det skal inkludereres brukeropplæring for involerte brukere og hjelpebrukere i forbindelse med utstyrsleveransen. Opplæringen skal også kunne tilbys som repeterende kurs etter behov og skal spesifiseres i prisskjemaet. Opplæringen skal være på skandinavisk språk eller engelsk. Opplæringen bør fortrinnsvis holdes på brukerstedet, men kan også gjennomføres digitalt dersom dette er hensiktsmessig. Opplæring skal om ikke annet er avtalt, avholdes før utstyret tas i bruk. Omfang og innhold på tilbudt opplæring skal beskrives. Priser for opplæring i forbindelse med leveranse, skal spesifiseres i prisskjemaet. Beskriv digital opplæring. | M
G.02 |  | Superbrukeropplæring Det skal tilbys superbrukeropplæring på et skandinavisk språk eller engelsk. Opplæringen skal holdes på brukerstedet, i forbindelse med overlevering av sengen. Superbrukeropplæringen skal være dekkende slik at Kunde v/superbrukere vil være i stand til å gi sluttbruker tilstrekkelig opplæring til å kunne oppfylle kravet i Forskrift om medisinsk utstyr §8: https://lovdata.no/forskrift/2013-11-29-1373/§8 Superbrukeropplæringen skal være dekkende slik at Kunde v/superbrukere kan inneha utvidede tilganger. Omfang og innhold på tilbudt superbrukerkurs skal beskrives. Spesifiser og oppgi stykkpris for de eventuelle ulike kurstypene. Det presiseres at Kunde skal selv betale eventuell reise og opphold ved ekstern opplæring. | M
G.03 |  | Teknisk gjennomgang Teknisk gjennomgang skal inkluderes for personell på medisinsk teknologisk avdeling. Dette skal normalt avholdes i forbindelse med igangsetting av utstyret. Gjennomgangen skal minimum omfatte enkel bruk, teknologi og prinsipper, tilganger og innstillinger. | M
G.04 |  | Tekniske kurs Leverandør skal tilby teknisk kurs for medisinsk teknologisk personell. Etter teknisk kurs skal opplært personell kunne foreta korrigerende og preventivt vedlikehold iht. teknisk manual. Teknisk kurs skal avholdes før garantitidens utløp, men kan avvikes dersom Kunde ønsker det. Tekniske kurs skal være på engelsk eller skandinavisk. Omfang og innhold på tilbudt teknisk kurs skal beskrives. Spesifiser og oppgi stykkpris for eventuelle ulike kurstyper i prisskjema. Sykehuset skal ha rett til å sende flere ingeniører på teknisk kurs til samme stykkpris. Det presiseres at Kunde selv skal betale reise og opphold. | M
H |  | Spesifikke IKT-krav
H.01 |  | Programvare Utstyret skal være oppdatert til siste programvareversjon ved installasjon. | M
I |  | Oppetid og driftsikkerhet
I.01 |  | Oppmøtetid For utstyr som krever stedlig oppmøte for utbedring skal leverandør garantere at kvalifisert servicepersonell kan møte for utbedring av feil senest 5 virkedager etter meldt driftsstans. Ved oppmøte etter meldt driftsstans skal leverandøren arbeide kontinuerlig til feil er utbedret. Hvis man av en eller annen grunn må avbryte arbeidet, skal dette begrunnes overfor sykehuset. | M
I.02 |  | Oppetidsgaranti Under garantitiden stilles det krav om minimum 95% oppetid på utstyret (hverdager 08:00-16:00), dvs. at normale driftsoppgaver kan gjennomføres. Oppetid skal avregnes årlig. Starttidspunkt for nedetid regnes fra første henvendelse opp mot leverandør ved driftstans. Oppgi hvor og hvordan melding om driftsstans skal gis slik at nedetid blir registrert. Tilbyder skal akseptere. | M
I.03 |  | Brudd på oppetidsgaranti Dersom leverandøren ikke oppfyller sine garantier vedrørende oppetid og fremmøtetid, vil sykehuset fremme krav om 0,3% av kontraktsum pr. prosentpoeng nedetid som overstiger oppetidsgarantien. Tilbyder skal akseptere. | M
I.04 |  | Prisliste deler Komplett deleliste med priser skal vedlegges i eget vedlegg. | M
I.05 |  | Prisliste deler til vedlikehold Alle deler og delepriser som knytter seg til preventivt vedlikehold og brukervedlikehold iht. produsentens anbefaling, skal oppgis i prisskjema. | M
I.06 |  | Tilgjengelighet deler Alle deler som er nødvendige for reparasjon og vedlikehold for å opprettholde normal drift, skal være tilgjengelige for kjøp av kunden og uavhengig av om det inngås vedlikeholdsavtale. Leverandøren må garantere at disse delene vil være tilgjengelige i 10 år. | M
I.07 |  | Leveringstid deler Ved driftsstans på utstyret skal Leverandør levere reservedeler innen maks 5 virkedager. Hvis deler ikke kan leveres innen denne fristen, skal Leverandør sørge for at det finnes andre løsninger som forhindrer langvarig driftstans uten merkostnad for kunde. | M
I.08 |  | End of service (EOS) Det skal ikke oppstå EOS eller lignende som kan føre til stans av ordinær drift i forventet levetid. For at utstyr skal kunne inngå i ordinær utskiftingsprosess skal tidspunkt for EOS meddeles kunde senest 1,5år før planlagt EOS. (også etter forventet levetid) | M
J |  | Service og vedlikehold
J.01 |  | Vedlikeholdstjenester Leverandøren forplikter seg å tilby vedlikeholdsjenester i utstyrets forventede levetid. | M
J.02 |  | Serviceorganisasjon Leverandør skal i nomal arbeidstid ha tilgang på teknisk kvalifisert personell med erfaring/opplæring på tilbudt utstyr for Kunde. Dette skal gjelde i utstyrets forventede levetid. Teknisk kvalifisert personell må kommunisere godt på skandinavisk eller engelsk. | M
J.03 |  | Serviceorganisasjon Beskriv serviceorganisasjon rundt tilbudt utstyr. Oppgi antall servicepersonell, deres kompetanse og erfaring (antall år) med arbeid på tilbudt utstyr. | M
J.04 |  | Vedlikeholdskontrakt etter garantitid, Fullservice Leverandør skal prissette og spesifisere servicekontrakt som inkluderer alle kostnader (arbeid, deler, reise og opphold) ved korrigerende og preventivt vedlikehold. Spesifiseres i vedlegg prisskjema. | M
J.05 |  | Vedlikeholdskontrakt etter garantitid, Preventivt vedlikehold Preventivt vedlikehold, som inkluderer alle kostnader (arbeid, deler, reise og opphold) som knytter seg til preventivt vedlikehold. Preventivt vedlikehold skal utføres iht. teknisk manual. | M
J.06 |  | Vedlikehold etter garantitid basert på medgåtte timer og satser. - Oppgi timepris på vedlikehold, normaltid og overtid. - Oppgi timepris på reise. - Oppgi timepris på opplæring (hvis ekstra opplæring på Sykehusene ønskes). Spesifiseres i vedlegg, prisskjema | M
J.07 |  | Fjernstøtte Teknisk- og bruksrelatert støtte per telefon, chat eller e-post skal være tilgjengelig hverdager mellom kl. 08.00-16.00. Dette skal være kostnadsfritt i utstyrets forventede levetid. Beskriv eventuell tilgjengelighet ut over dette, f.eks. vaktordning. | M
J.08 |  | Servicesoftware All programvare og eventuelle passordbeskyttede programmer og tilganger skal følge utstyrsleveransen slikt at kunden på egen hånd skal kunne utføre vedlikehold jf. krav om Vedlikehold etter garantitid (Right to repair). Tilgang til serviceprogramvare, tilgangsnøkler og lisenser må til en hver tid være tilgjengelig. Beskriv eventuell servicesoftware. | M
J.09 |  | Spesialverktøy Alle hjelpemiddler som trengs for å utføre normalt vedlikehold skal følge med salgsgjenstand og være inkludert i tilbudspris, eller gjøres tilgjengelig for kunde ved behov. Oppgi eventuelle spesialverktøy. | M
J.10 |  | Oppdatering og oppgradering av programvare og maskinvare Leverandøren skal bekrefte at de forplikter seg til å gi opplysninger om alle oppdateringer og oppgraderinger (både soft- og hardware) til Kunde i utstyrets forventede levetid, selv om servicekontrakt ikke inngås. | M
J.11 |  | Feilretting av programvare og maskinvare Leverandøren skal forplikte seg til oppdatere programvare/maskinvare ved feil og sårbarheter som fabrikanten oppdager. Dette skal utføres så raskt som mulig og være kostnadsfritt for kunde. Dette skal være uavhengig av servicekontrakt og gjelder i utstyrets forventede levetid. | M
J.12 |  | Periodisk vedlikehold Leverandøren skal beskrive serviceintervaller og tidsbruk på periodisk vedlikehold. | M
J.13 |  | Brukervedlikehold Leverandøren skal kort beskrive prosedyre for brukers vedlikehold av tilbudt utstyr inklusive informasjon om frekvens/intervall og tidsbruk. | M
J.14 |  | Korrigerende vedlikehold under garanittid Forutsatt normal aktsom bruk fra sykehusets side, skal leverandøren uten ekstra kostnad utbedre alle feil og mangler og skifte ut defekte deler på levert utstyr i garantiperioden. Dette omfatter deler, arbeid, reise, opphold og diett. Unntatt fra dette er forbruksmateriell, deler og reparasjonsutgifter som er forårsaket av sykehuset ved feil eller forsømmelser, og som leverandøren ikke kan lastes for. | M
J.15 |  | Preventivt vedlikehold under garantitid Det kreves at preventivt vedlikehold utføres av leverandør iht. teknisk manual/produsentens anbefalinger i garantitiden. Dette skal være kostnadsfritt for sykehuset. | M
J.16 |  | Vedlikehold etter garantitid (Right to repair) Etter endt garantitid skal driftsorganisasjonen stå fritt i forhold til vedlikehold og reparasjoner av utstyret. Hvis sykehuset ønsker å utføre vedlikehold selv, kan ikke leverandør kreve noen form for avgift fra sykehuset. Forutsatt at kundens servicepersonell har nødvendig kompetanse, kan kundens gjennomføre feilsøking og reparasjoner uten at dette forringer garantier eller sertifiseringer (MDR). | M
J.17 |  | Reservedelslager Leverandøren skal spesifisere nødvendig reservedelslager hos Kunde. Oversikt med priser legges inn i prisskjema. | M
K |  | Levering og godkjenning
K.01 |  | Mottakskontroll Kunde har ansvar for å foreta mottakskontroll på apparatet før utstyret kan tas i klinisk bruk. Mottakskontrollen vil inneholde følgende: • Kontroll av leveranse iht. kravspesifikasjon / kontrakt. • Kontroll av tekniske spesifikasjoner/funksjonskontroll. • Kontroll av brukerveiledning. • Kontroll av tekniske manualer og testutstyr. • Registrering av utstyret i sykehuset lovpålagte utstyrsregister. Leverandøren må i god tid tilgjengeliggjøre nødvendig dokumentasjon og ved behov stille med en representant under mottakskontrollen og igangsetting. Mottakskontrollen og gjennomgang av apparatet skal foregå i normal arbeidstid. | M
K.02 |  | Registrering av utstyret i NKKN - (Norsk Klassifisering, Koding og Nomenklatur) Tilbudt utstyr skal være registrert i NKKN-registeret før levering til Kunde. Se https://nkkn.nhn.no/nkkn for mer informasjon. | M
K.03 |  | Leveringstid Leverandør skal oppgi leveringstid på tilbudt utstyr. | M
K.04 |  | Levering Systemet skal leveres ferdig installert, det vil si at også inntransport er leverandørs ansvar. Det inkluderer utpakking og gjenvinning av all emballasje og overskuddsmateriell ved installasjon av produkter. | M
M |  | Dokumentasjon
M.01 |  | Bruksanvisning Det skal leveres en oppdatert, komplett bruksanvisning på engelsk og/eller norsk. Det skal som minimum leveres en bruksanvisning på norsk som skal være tilstrekkelig for sikker bruk. Brukerdokumentasjon skal til enhver tid være oppdatert, slik at den beskriver den spesifikke konfigurasjonen ved levering. Brukerdokumentasjon skal leveres i papirformat og digitalt. Digital versjon av brukerdokumentasjon skal leveres med tilbudet. Komplett brukerdokumentasjon skal inngå i leveransen. | M
M.02 |  | Teknisk dokumentasjon Komplett teknisk dokumentasjon, tilstrekkelig for utførelse av korrigerende og periodisk vedlikehold, skal følge utstyrsleveransen. Teknisk dokumentasjon skal kun leveres digitalt. Teknisk dokumentasjon skal til enhver tid være oppdatert, slik at den beskriver den spesifikke konfigurasjonen ved levering. Ved oppgraderinger og kjøp av tilvalg skal den tekniske dokumentasjonen oppdateres/suppleres. | M
M.03 |  | CE-merking og samsvarserklæring Tilbudt utstyr skal være CE- merket, iht. det direktiv som gjelder for utstyret. Samsvarserklæring for tilbudt utstyr skal vedlegges tilbudet på engelsk eller norsk. Samsvarserklæringen skal dekke alle EU-rettsakter som får anvendelse på utstyret. Samsvarserklæringen skal inneholde all informasjon som er nødvendig for å identifisere EU-lovgivningen erklæringen relaterer til. | M
M.04 |  | Risikoklasse Leverandøren skal angi utstyrets risikoklasse (MDR). | M
M.05 |  | Registreringsdata (UDI) Angi utstyrets produsent, modellbetegnelse, handelsnavn og UDI-DI nummer (Unique Device Identification-Device Identifier). | M

## Intensivseng
|  | M | H | Kvalitet | Ja
|  | E | M | Kriterium 2 | Nei
|  | I | L | Kriterium 3 | Ikke relevant
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Type krav | Vekting/prioritering | Tildelings-kriterium | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse
5. Funksjonelle krav
5.1 | Egenskaper og klinisk bruk: Sengen skal ha følgende egenskaper: • Trendelenburg- og anti -Trendelenburg-leie • Avtakbar hodegavl • Fotgavl • Integrert pasientvekt • Madrassen skal ha aktiv trykkavlastende funksjon • Sentrallås på hjulene • Hjørnebeskyttere • Integrert avtagbart infusjonsstativ med minst 4 opphengskroker. Sengens infusjonsstsativ skal være brukervennlig, fleksibelt og funksjonibelt. • Mekanisk HLR-leie med hurtig utløsing. Beskriv løsning. • Det skal leveres komplett seng klar til klinisk bruk, inkludert tett madrasstrekk slik at den ikke kontamineres ved bruk. •Sengen skal ha rotasjonsterapi. Beskriv brukervennlighet for kliniker. • Tilbyder bes beskrive medfølgende tilleggsutstyr med priser oppgitt i prisskjema. | M
5.2 | Mål og dimensjoner • Intensivsengen skal tåle tunge pasienter. Intensivsengen skal tåle minimum 400 kg pasientvekt og 450 kg sikker arbeidsbelastningskapasitet (safe working load). Bekreft og oppgi maks og minimum i kg, samt minimumsvekt på pasient for bruk av sengen. • Sengens lengde skal kunne justeres og må ikke overstige 250 cm ved transport. Bekreft og oppgi sengens totallengde med fotseksjon inntrukket. • Sengens totale bredde må ikke overstige 110 cm med pasient i sengen. Bekreft og oppgi total bredde i cm. | M
5.3 | Brukervennlighet og ergonomi • Sengen skal ha opphengsmuligheter på alle sider, slik at man kan flytte utsyr ved behov. Minimum tre på begge langsider. • Sengen skal ha nedfellbare sengegrinder med enkel og brukervennlig nedfellingsmekanisme. Disse må kunne brukes med en hånd. • Det skal være enkelt å fjerne hodegavl. • Sengen inkl. madrass skal være enkel å rengjøre. Beskriv løsning. • Sengen skal kunne settes i hard modus og avgi alarm hvis madrass ikke settes tilbake til myk modus innen gitt tid. Beskriv løsning. • Hjertestansfunksjon skal kunne aktiveres selv om sengen ikke har strømtilkobling. • Sengen skal ha elektrisk motordrift, men skal også kunne transporteres manuelt uten motordrift. Oppgi batteridriftstid ved elektrisk motordrift. Beskriv transport- og styringsfunksjoner av sengen. •Tilbyder bes beskrive størrelse på skjerm på tilhørende seng og språk/lyssetting. Tilbyder bes beskriver brukervennlighet ved navigering på skjerm. • Sengen skal ha digitalt og/eller analog vinkelmåling. Beskriv løsning. •Madrassene skal ha mulighet for å legge på sklilaken. | M
5.4 | Funksjoner og pasienthåndtering •Sengen bør være stillegående i ordinær drift (dagtid). Lavest mulig dB vurderes som best. •Madrass bør ha støttende funksjon for sittende pasient på sengekant. Beskriv løsning. •Sengen bør ha røntgenplate-løsning/detektorskuff. •Sengens operatørpanel bør være enkel og intiutiv for klinikers bruk. •Det bør være hurtigknapp på sengegrind for både klinikere og pasient. Pasient bør ha tilgang til hodevinkel. •Sengen bør ha brett i fotgavl som kan vippes opp som et bord. •Sengen bør ha trykkavlastende funksjoner inkl. mikrosirkulasjon. •Sengen bør ha enkel og brukervennlig stellefunksjon. •Fotgavl bør være elektrisk regulerbar i lengderetning med mulighet for forlengelse/forkortelse av liggeflaten. •Sengens pasientvekt bør være enkelt og funksjonell i bruk. •I HLR-leie bør senga raskt oppnå hardt underlag, flatt leie og laveste sengehøyde. Beskriv tilbudt løsning og oppgi tid i sekunder. Kortest tid vurderes som best. •Under batteridrift bør senga kunne benytte de viktigste funksjonene som hev/senk, rygg og elektrisk fremdrift. Beskriv hvilke funksjoner som er tilgjengelige. Sengen som oppfyller flest av de viktige funksjoner, og eventult flere andre relevante funksjoner vurderes som best. •Tilbyder bør kunne tilby sengebøyle/løftebøyle. Beskriv løsning. •Tilbyder bes oppgi pris i prisskjema, opsjoner dersom tilbyder har sengebøyle/løftebøyle. | E |  | Kvalitet