## 1. Veiledning for utfyllelse
KRAVSPESIFIKASJON
Prosjekt 1105601 UiO Livsvitenskap brukerutstyr
KXXX XXX "Anskaffelsesnavn"
Leverandør:
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE
Merk at det kan være flere faner for utfylling.
Kolonner og linjer i arket skal ikke slettes.
Tilbyder skal kun skrive i felt med hvit bakgrunn. Felt som er fargelagt skal ikke fylles ut eller endres.
Tilbyder skal svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt. Alle linjer skal besvares.
Tilbyder skal besvare kravene. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon slik at oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet uten å måtte åpne vedlegg. Dersom tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon enn det er rom for i kravspesifikasjonen, kan det henvises til vedlegg. Ved henvisning til vedlegg skal vedleggsnummer og sidenummer oppgis.
Minstekrav (A-krav) er ikke relatert til et tildelingskriterium. Manglende oppfyllelse av minstekrav kan medføre avvisning, jf. Vedlegg 1.0 Invitasjon til anbudskonkurranse
Evalueringskrav (B-krav) er relatert til et tidelingskriterium. Besvarelse av evaluerinskrav vil ligge til grunn for oppdragsgivers evaluering og kravsetting. Evalueringskrav er forkortet til B1, B2 eller B3 i kolonne for type krav. Forkortelsen indikterer hvilken vekt evalueringskravet vil ha i evalueringen av tilbudene. Evalueringskrav merket B3 vektes høyest, mens evalueringskravet merket B1 vil ha lavest vekt.
Informasjonskrav (I-krav) er kun til informasjon og vil ikke inngå i evalueringen.
| Valuta: | Lisens:
| NOK | Systemlisens
| SEK | Brukerlisens
| DKK | Utstyrslisens
| EUR | Analyselisens
| USD | Annet
GBP

## 2. felles krav
Artikkel: | 025.01.018:1 Mikroskop, stereo med fluorescense, motorisert, 025.01.008 Mikroskop, stereo standard, med mikroinjektor og mikromanipulator, 025.01.008 Mikroskop, stereo standard
KRAVSPESIFIKASJON
Krav. nr. | Beskrivelse av krav | Kravtype | Utfyllende informasjon | Krav oppfyllelse Ja/Nei | Tilbyders besvarelse
SERVICE, DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Garanti
2.1 | Oppgi garanti for tilbudt utstyr. (gjelder for alle mikroskopene i anbudet) | A
2.2 | Utvidet garantitid skal tilbys som opsjon og prissettes i Vedlegg 3.0 Prisskjema. (gjelder for alle mikroskopene i anbudet) | A
2.3 | Ved garantiperiodens utløp skal utstyret ha siste oppdaterte versjon av programvare. Det skal ikke tilkomme ekstra kostnader for dette. | A
2.4 | I garantiperioden skal tilbyder levere service tilsvarende Vedlikeholdsavtale Nivå 1 (se punkt 2.6). Periodisk vedlikehold skal gjennomføres i samsvar med produsentenes anbefaling. Siste periodiske vedlikeholdet skal gjennomføres når garantitiden nærmer seg utløp. Eksempelvis vil 1 års garantiperiode bety gjennomføring av et periodisk vedlikehold dersom produsenten har anbefalt årlig vedlikehold. | A
Krav til servicetjenester
2.5 | Tilbyder skal oppi priser på følgende i vedlegg 3.0 Prisskjema: -Oppmøtepris, prisen skal inkludere alle utgifter og tidsbrukt pr. reise t/r servicestedet -Timepris ved utførsel av servicetjenester, dekker medgått tid hos oppdrasgiver eller leverandør. Oppgitte priser/rate brukes i evaluering av totalkostnad for anbudet. | A
Krav til vedlikeholdsavtaler
2.6 | Det skal tilbys opsjon på vedlikeholdsavtale Nivå 1: Forebyggende Vedlikeholdsavtalen skal inkluderer: - Preventivt vedlikehold i henhold til produsentens spesifikasjoner, inkludert arbeid, reise og opphold. - Alle slitedeler/servicekit/komponenter/batterier som produsenten anbefaler å bytte i forbindelse med vedlikehold. Dokumentasjon av utført arbeid (servicerapport) skal leveres oppdragsgiver innen 5 virkedager Om annet ikke er avtalt skal vedlikeholdet utføres hos brukeren. Leverandøren skal på forhånd avtale tidspunktet for utførelsen av ytelsen med oppdragsgiver. Avtalen prises i vedlegg 3.0 Prisskjema. | A
Krav til service og vedlikehold
2.7 | Oppgi maksimal leveringstid fra bestilling til leveranse hos oppdragsgiver, inkludert levering fra eksternt lager. (1 kalenderdøgn = 24 timer). | A
2.8 | Komplett servicemanual i elektronisk format skal følge leveransen, hvis tilgjengelig. Servicemanualen skal være på engelsk, eller et skandinavisk språk, og skal være tilgjengelig til end of service. Kunden skal, inntil end of service som angitt av produsent, uoppfordret og kostandsfritt motta oppdateringer av sevicemanualen. | A
2.9 | Det skal tilbys kostnadsfri kundestøtte per telefon innenfor ordinær arbeidstid. Kvalifisert teknisk personell skal være tilgjengelig for å svare på spørsmål. Kommunikasjon med kundestøtte skal gjennomføres på et skandinavisk språk eller engelsk. Ordinær arbeidstid defineres som hverdager kl. 08:00-16:00. Kostnadsfri kundestøtte skal tilbys til utstyret har end of service. Beskriv hvilken kundestøtte som er tilgjengelig. | A
2.10 | Oppgi responstid for kvalifisert teknisk personell, per telefon e.l, ved behov for teknisk bistand innenfor ordinær arbeidstid. Ordinær arbeidstid defineres som hverdager kl. 08:00-16:00. Det gis ikke anledning til å ta forbehold om etablering av fjernaksess for å overholde responstid. Responstid skal oppgis i minutter, eventuelt timer, og defineres som tiden fra oppdragsgiver melder behov for teknisk bistand til kvalifisert teknisk personell tar kontakt for å starte feilsøking per telefon e.l. | A
2.11 | Tilbyder skal gi en beskrivelse av prosedyren for gjennomføring av preventivt vedlikehold etter produsentens anvisning. Protokoller for gjennomføring av preventivt vedlikehold, samt informasjon om frekvens og forventet tidsbruk skal vedlegges. | A
2.12 | Ved behov for utstyrsspesifikt spesialutstyr, kalibreringsverktøy, programvare, passord, servicenøkkel, eller tilsvarende, for å gjennomføre teknisk feilsøking, vedlikehold og/eller akuttreparasjoner, skal dette gjøre redes for og prises i vedlegg 3.0 Prisskjema. | A
2.13 | Tilbyder skal beskrive hvilke deler som forventes byttet i utstyrets forventede levetid, og frekvens på byttet. For eksempel, men ikke begrenset til lyskilder og bevegelige deler. | A |  |  | Komplett deleliste skal legges ved tilbudet.
2.14 | Tilbyder skal garantere tilgang på reservedeler, minimum 7 år etter levering av utstyret. | A
2.15 | Tilgang på reservedeler over 7 år blir vektlagt. Oppgi hvor mange år totalt tilbyder garanterer tilgang på reservedeler. | B3

## 2. Stereo flouresens
Artikkel: | 025.01.018:1 Mikroskop, stereo med fluorescense
KRAVSPESIFIKASJON
Krav. nr. | Beskrivelse av krav | Kravtype | Utfyllende informasjon | Krav oppfyllelse Ja/Nei | Tilbyders besvarelse
KVALITET OG FUNKSJONALITET
1.1 | Utstyret skal være CE merket iht. aktuelle direktiver, samt oppfylle alle relevante norske lover, standarder, krav og normer for tilbudt utstyr. Samsvarserklæring for CE-merking (Declaration of conformity) skal vedleggs tilbudet. | A
1.2 | Utstyret skal mimimum kunne benyttes til tiltenkt bruk: Sebrafisk (Danio rerio) embryo- og larvescreening, rutinemessig avbildning og dokumentasjon. Standard fluorescensstereomikroskop med avbildningssystem egnet for sebrafiskforskningslaboratorier som bruker GFP, mCherry/dsRed/RFP og DAPI. | A
1.3 | Estimert leveringstid fra bestilling mottas fra kunde til utstyret er levert skal oppgis. | A
1.4 | Leverandøren skal vedlegge et spesifisert tilbud på alt som inngår i tilbudet, i separate rader, inklusiv pris, i eget vedlegg. Dette er for å få oversikt over alle komponenetene som inngår i hovedtilbudet. Det erstatter ikke vedlegg 3.0 Prisskjema. | A
1.5 | Komplett brukerveiledning på et skandinavisk språk, eller engelsk skal følge leveransen, fortrinnsvis i elektronisk format. | A
Krav til utstyret
1.6 | Mikroskopet skal være manuelt. | A
1.7 | Mikroskopet skal vise tredimensjonelle bilder. | A
1.8 | Stereomikroskopet skal ha et zoomområde som egner seg for mikroskopering ved ulike forstørrelser, slik at både store og små objekter kan observeres klart. | A
1.9 | Mikroskopet skal ha en maksimal forstørrelse på minst 112x ved bruk av 1x objektiv og 10x okularer. Oppdragsgivers behov ligger innenfor et forstørrelsesområde fra 112x til ca. 135x. | A
1.10 | Vennligst oppgi maksimal forstørrelse for tilbudt løsning med 1x plan apo objektiv. Høyere forstørrelse gir uttelling innenfor rammene av kravet til maksimal forstørrelse, jf. punkt 1.9. Forstørrelse utover ca. 135x gir ingen ekstra poeng. | B1
1.11 | Mikroskopet bør ha et stort synsfelt. Vennligst oppgi synsfeltet i okularene. Synsfeltets størrelse vil bli vektlagt i evalueringen, hvor størst synsfelt gir høyest poengsum. | B1
1.12 | Mikroskopet bør ha et stort zoomområde (zoom range). Vennligts oppgi zoomområde (ratio) og tilhørende oppnåelige forstørrelser. Zoomområdets størrelse vil bli vektlagt i evalueringen, hvor størst zoomområde gir høyeste poengsum. | B1
1.13 | Mikroskopet skal ha manuell fokusering. | A
1.14 | Mikroskopet skal leveres med et plan apokromatisk 1x objektiv som er godt egnet for fluorescensapplikasjoner, og med en arbeidsavstand som ikke er lengre enn 62 mm. Tilbyder skal oppgi arbeidsavstand på tilbudt objektiv. | A
1.15 | Tilbyder skal tilby ett ekstra plan apokromat objektive i forstørrelsesområde ca 1,5x til ca 2x. Objektivet skal prises separat i vedlegg 3.0 Prisskjema under 3. utstyr - Opsjon. | A
1.16 | Mikroskopet skal ha flimmerfri, intensitetsregulerbar LED-belysning for gjennomlysning, pålys og fluorescens. Belysningen skal være egnet for embryomanipulering. | A
1.17 | Mikroskopet skal ha et stabilt stativ med flat base og integrert gjennomlysning nedenfra for transparente preparater, inkludert oblique belysning. | A
1.18 | Stativets base skal ha ett stort arbeidsområde som er egnet for Petri dishes, zebrafish embryo plater (6–96‑well), og live imaging chambers. Stativet skal ha grov og fin fokus, med jevn bevegelse og justerbar spenning/tension. | A
1.19 | Mikroskopet skal ha to fleksibelt justerbare lysarmer (gooseneck) for pålys Mikroskopet skal ha to lysarmer (transmitted light source with 2 arm goose-neck). Lyskilden skal være frittstående for mest mulig fleksibel plassering og justering av spottene. | A
1.20 | Mikroskopet skal leveres med støvhette. | A
1.21 | Mikroskopet skal leveres med et monokromkamera og grunnleggende (basic) programvare for fluorescensavbildning. Kamera og programvare skal være kompatible med standard PC med Microsoft-operativsystem, og kameraet skal være egnet for fluorescensbruk sammen med det tilbudte stereomikroskopet. Dokumentasjon på kameraets spesifikasjoner skal vedlegges og minimum omfatte opplysningene etterspurt i punkt 1.22. | A
1.22 | Se punkt 1.21. Vennligst beskriv tilbudt digitalt monokromkamera og oppgi minimum følgende spesifikasjoner: - Antall piksler - Pikselstørrelse i µm - Framerate (bilder per sekund) - Quantum Efficiency (QE %). Evalueringen vil baseres på oppgitte spesifikasjoner listet opp og overordnet samlet funksjonalitet og egnethet for fluorescens. Det vil gis høyere score til løsninger som samlet sett anses gir bedre følsomhet og bildekvalitet ved fluorescens. | B3
1.23 | Programvarepakken bør tilby funksjonalitet som støtter effektivt bildeopptak og avansert bildebehandling for flere brukere. Vennligst gi en beskrivelse av tilbudt programvarepakke og dens funksjoner, samt legge ved brukermanual. Evalueringen vil baseres på brukernes vudering av funksjonalitet og brukervennlighet vudert opp mot minimum, men ikke begrenset til, følgende funksjoner: - Brukervennlighet, herunder også om programvaren kan settes opp for flere brukere. - live-view - Automatisert eksponeringskontroll for fluorescenskanaler - Støtte for bildeopptak i flere formater (TIFF, JPEG, PNG) - Tilgjengelige måleverktøy (f.eks. lengde, areal og intensitetsprofilering) - Mulighet for annotasjon, skalalinjal (scale bars) og registrering av metadata - Funksjonalitet for z-stacking Løsninger som inneholder flest funksjoner gis høyest score. Brukervennlighet vil evalueres baseret på brukernes vurdering av dokumentert og beskrevet funksjonalitet, brukergrensesnitt. Total poengsum er en kombinasjon av dette. | B3
1.24 | Mikroskopet skal leveres med tre filtersett for fluorescens, tilpasset henholdsvis GFP, mCherry/dsRed/RFP og DAPI, med høy signal‑to‑noise performance: - GFP:: ~470 nm excitation / ~510 nm emission - mCherry/dsRed/RFP: ~560 nm excitation / ~610 nm emission - DAPI: ~360–405 nm excitation / ~450 nm emission. | A
1.25 | Løsningen bør ha kapasitet for både fluorescensfiltere og brightfield-belysning. Vennligts beskriv om løsningen har en ledig posisjon for brightfield-belysning, samt oppgi totalt antall filterposisjoner. Evalueringen vil baseres på: - Om løsningen har dedikert eller tilgjengelig plass for brightfield-belysning - Totalt antall tilgjengelige filterposisjoner for fluorescens Løsninger som kombinerer mulighet for brightfield-belysning med et høyere antall tilgjengelige filterposisjoner vil oppnå høyere poengsum. | B2
1.26 | Flourescenslyskilden skal være høyintensiv LED-basert fluorescensbelysning (solid-state) med lysguide og dekke de flourokrommene som er nevnt i punkt 1.24. | A
1.27 | Flourescenslyskilden bør være enkelt å bruke og dekke det oppgitte spekteret beskrevet i punkt 1.24 godt. Vennligst legg ved lyskildens spektrum som viser tydelig de forskjellige LED modulenes bølgelengdeområder, toppverdier, samt intensitet. Tilbudet vil bli evaluert på basert dokumentert og beskrevet funksjonalitet og brukergrensesnitt inkludert Brukervennlighet, herunder: - grad av intuitiv betjening og hvor raskt man kan forandre bølgelengder og intensitet. - om man kan velge individuelle bølgelengder eller ikke. Valg av individuelle bølgelengder er foretrukket. Spektral dekning: - hvor godt lyskilden dekker lysspekteret generelt og spesielt for de ønskede fargene som spesifisert i punkt 1.24. Løsninger som vurderes til å ha god brukervennlighet og spektral dekning , basert på dokumentasjonen oppgitt i punktene over, vil oppnå høyere poengsum. | B1
1.28 | Mikroskopet skal ha trinokular tubus (eller tilsvarende løsning for kameratilkobling) med justerbar(e) okular(er), 10x forstørrelse i okular. Prises separat i vedlegg 3.0 Prisskjema under 3.priser til evaluering-Utstyr-Hovedtilbud. | A | Oppdragsgiver forbeholder seg retten til, ved kontraktsinngåelse, å velge enten trinokulartubus (jf. punkt 1.28) eller ergonomitubus (jf. punkt 1.30)
1.29 | Vennligst beskriv justeringsmulighetene for tubus som tilbys i pkt. 1.28, samt justeringsmuligheter for okularene. Mulighet for individuell tilpasning for ulike brukere gir høyere poengsum. Vennligst legg ved bilder som viser justeringsmulighetene. | B2
1.30 | Ergotubus skal beskrives, og prises separat i vedlegg 3.0 Prisskjema under 3. utstyr - Opsjon. Ergotubus skal ha kameraport/løsning dersom det ikke er løst på annet vis jfr. punkt 1.28. | A
Krav til opplæring
1.32 | Det skal tilbys nødvendig superbrukeropplæring for ca. 5 brukere. Opplæring gjennomføres etter avtale. Opplæringen skal sikre forsvarlig, trygg og riktig bruk av utstyret. Tilbyder må påregne at opplæring kan finne sted etter overtakelse (dvs ikke samtidig som installasjon). Beskriv omfang og innhold. | A
Krav til hygiene/renhold
1.33 | Dersom det er desinfeksjonsmidler/-metoder som ikke kan benyttes ved rengjøring av utstyret, skal dette beskrives sammen med en begrunnelse for hvorfor middelet er uegnet. | A
1.34 | Tilbyder skal gi en beskrivelse av anbefalt(e) prosedyre(r) for rengjøring, desinfeksjon og/eller sterilisering av tilbudt utstyr. | A
1.35 | Tilbudt utstyr bør være enkelt å rengjøre og desinfisere, fortrinnsvis med færrest mulig deler som må demonteres i forbindelse med renhold og desinfeksjon, samt minst mulig sprekker og fordypninger. Beskriv prosedyre for rengjøring og desinfeksjon. | B1
Krav til IKT
1.36 | Alle obligatoriske program-og sikkerhetsoppdateringer for både programvare og utstyr skal leveres og installeres kostnadsfritt til end of service, som angitt av produsenten. Med oppdatering menes forbedring og "bugfix" av programvare. | A

## 2. stereo standard injeksjon
Artikkel: | 025.01.008 Mikroskop, stereo standard, med mikroinjektor og mikromanipulator
KRAVSPESIFIKASJON
Krav. nr. | Beskrivelse av krav | Kravtype | Utfyllende informasjon | Krav oppfyllelse Ja/Nei | Tilbyders besvarelse
KVALITET OG FUNKSJONALITET
1.1 | Utstyret skal være CE merket iht. aktuelle direktiver, samt oppfylle alle relevante norske lover, standarder, krav og normer for tilbudt utstyr. Samsvarserklæring for CE-merking (Declaration of conformity) skal vedleggs tilbudet. | A
1.2 | Utstyret skal mimimum kunne benyttes til tiltenkt bruk (intended use): Sebrafisk (Danio rerio) embryo-mikroinjeksjon, larve-mikroinjeksjon, embryo- og larvescreening, rutinemessig avbildning og dokumentasjon. Leverandøren skal tilby en komplett, integrert stereomikroskopi- og mikroinjeksjonsarbeidsstasjon som er egnet for typiske standard sebrafiskforskningseksperimenter. Systemet må være fullt kompatibelt med standard sebrafiskforskningspraksis. | A
1.3 | Estimert leveringstid fra bestilling mottas fra kunde til utstyret er levert skal oppgis. | A
1.4 | Leverandøren skal vedlegge et spesifisert tilbud på alt som inngår i tilbudet, i separate rader, inklusiv pris, i eget vedlegg. Dette er for å få oversikt over alle komponenetene som inngår i hovedtilbudet. Det erstatter ikke vedlegg 3.0 Prisskjema. | A
1.5 | En Komplett brukerveiledning på et skandinavisk språk, eller engelsk skal følge leveransen, fortrinnsvis i elektronisk format | A
Stereomikroskopet
1.6 | Mikroskopet skal være manuell type, og tilbys med 1x objektiv som standard konfigurasjon. | A
1.7 | Mikroskopet skal vise tredimensjonelle bilder (stereomikroskop effekten). | A | Tilbyder står fritt til å tilby enten Greenough eller annen type stereomikroskop så lenge arbeidsavstand og forstørrelsesområde er dekket., se pkt 1.11 og 1.14
1.8 | Mikroskopet skal ha et stabilt stativ med flat base og integrert gjennomlysning nedenfra for transparente preparater, inkludert oblique belysning. Stativet må fungere sammen med frittstående injeksjonsutstyr som beskrevet i punktene under "Mikromanipulasjon" og "Mikroinjeksjon" nedenfor (linje 32-50) | A
1.9 | Mikroskopet skal være utstyrt med frittstående, 2-armet lysleder med tilstrekkelig høy lysstyrke for formålet. Lysstyrken skal være justerbar. Lyskilden skal gi kaldt lys (lav varmeutvikling) for å forhindre varmestress hos embryoer. | A
1.10 | Mikroskopet skal ha en maksimal forstørrelse i området 40–60x ved bruk av 1x objektiv og 10x okularer. Maksimal forstørrelse skal ikke være lavere enn 40x med denne konfigurasjonen. Oppgi mikroskopets totale forstørrelsesområde basert på 1x objektiv og 10x okularer. | A
1.11 | Mirkoskopet bør ha størst mulig zoomområde (range) innenfor maks forstørrelse som spesifisert i punkt 1.10. Oppgi mikroskopets zoomområde, inkludert laveste og høyeste forstørrelse (med 1x objektiv og 10x okluarer). Ved evaluering legges det vekt på: - Størrelsen på zoomområdet (range) Et stort og fleksibelt zoomområde vil få høyere poengsum. | B1
1.12 | Stereomikroskopet skal ha en arbeidsavstand på minimum 85 mm med 1x objektiv | A
1.13 | Mikroskopet bør ha en arbeidsavstand over 85mm ved bruk av 1x objektiv. Vennligst oppgi arbeidsavstand som oppnås med 1x objektiv i mm. Arbeidsavstand over 100 mm vil bli særlig positivt vektlagt i evalueringen. | B3
1.14 | Det skal tilbys to ekstra objektiver som opsjon: ett med ca 0,5x forstørrelse og ett med ca 1,5x forstørrelse. Oppgi forstørrelsesområde og arbeidsavstand for hvert tilbud objektiv. Objektivene skal prises separat i vedlegg 3.0 Prisskjema under 3. utstyr - Opsjon. | A
1.15 | Mikroskopet skal ha tubus med justerbar(e) okulare(r). Beskriv vinklingen på tubus. | A
1.16 | Mikroskopet skal komme med 10x okularer. | A
1.17 | Mikroskopet bør ha stort synsfelt (field of view), mulighet for individuell justering av okularer, samt justerbar pupillavstand. Vennligst oppgi synsfelt for de tilbudte okularene, angitt i mm. Det skal videre oppgis om ett eller begge okularene er individuelt justerbare, samt hvilken justerbar pupillavstand som tilbys (minimum–maksimum). Ved evaluering vil størst mulig synsfelt, individuell okularjustering og bredest mulig justerbar pupillavstand bli vektlagt positivt. | B2
1.18 | Mikroskopet skal ha kameraport for tilkobling av kamera. Dette skal være enten trinokulær tubus eller annen tilsvarende løsning som muliggjør kameramontasje. Det skal spesifiseres hvilken løsning som tilbys for kameraport | A
1.19 | Mikroskopet skal leveres med kamera som kan tilkobles via kameraport eller tilsvarende integrert løsning. | A
1.20 | Mikroskopet skal leveres med mikroskopkamera i farge med tilhørende grunnleggende programvare. Kamera og programvare skal være kompatible med standard PC med Microsoft OS. Det skal vedlegges dokumentasjon som beskriver kameraets og programvarens funksjoner. Programvaren skal som minimum ha følgende funksjonalitet: - Live view med minimal forsinkelse - Måleverktøy (lengde, areal og skala) - Stillbilde- og videoopptak - Justerbar eksponering, gain og hvitbalanse - Kompatibilitet med Windows 10 eller nyere | A
1.21 | Vennligst gi en beskrivelse av det tilbudte kameraets spesifikasjoner og tilhørende programvare som minimum inkluderer antallet piksler, frame rate, samt programvarens funksjonalitet. Ved evaluering vil det legges vekt på samlet ytelse og kvalitet i løsningen. Høyere oppløsning, høyere bildefrekvens og mer omfattende, funksjonell og brukervennlig programvare vil bli vektlagt positivt. | B2
1.22 | Mikroskopet skal leveres med støvhette. | A
Mikromanipulator
1.23 | Det skal tilbys frittstående mikromanipulator og mikroinjektor til stereomikroskopet. Systemet skal ha backlash-free mekanisk bevegelse og svært lav drift under mikroinjeksjon. Mikromanipulatoren skal ha justerbar nålvinkel innen minst 20–45°, samt justerbar høyde og sideveis posisjonering for å justere med mikroskopbordet. Det skal spesifiseres hvordan kravene til bevegelsespresisjon, stabilitet og justeringsmuligheter er ivaretatt i tilbudt løsning. | A
1.24 | Mikromanipulatorsystemet skal leveres med en stabil baseplate i metall (f.eks. stål/jern eller tilsvarende materiale) som er egnet for montering av magnetiske holdere for mikromanipulator. Baseplaten skal sikre høy stabilitet. | A
1.25 | Mikromanipulator systemet skal leveres med ett magnetisk stativ for mikromanipulatoren. Stativet skal være kompatibelt med baseplaten i pkt 1.25, og skal sikre stablitet under bruk. | A
1.26 | Mikromanipulatoren skal være en 3-aksers manuell manipulator (X/Y/Z) med justering i alle akser. Grov justering aksepteres. Maksimal bevegelseslengde skal være ca. 20–25 mm i hver akse. De tre aksene skal kunne justeres fritt etter behov og gi fleksibel posisjonering som dekker mange vinkler og arbeidsposisjoner. Mikromanipulatoren skal være egnet for montering på magnetisk holder/stativ. Bevegelsesområde, justeringsmekanisme og kompatibilitet med magnetisk stativ skal spesifiseres. | A
1.27 | Bevegelsesområdet oppgitt i krav 1.26 vurderes opp mot ønsket nivå (ca. 20–25 mm per akse), der større grad av samsvar med ønsket arbeidsområde vil gi høyere poengsum. | B3
1.28 | Mikromanipulatoren skal ha en enakset olje hydraulisk mikromanipulator, spesialisert for DNA injeksjon, som beveger seg i samme retning som pipetten (mikroinjektoren). | A
1.29 | Den enaksede mikromanipulatoren skal ha grov kontroll, dvs. ca 10mm full bevegelse, med ca 1mm per full rotasjon av justeringsskruen. Mikromanipulatoren skal ha en gradering som tillater finjustering. Oppgi hva bevegelsen for hver gradering på skruen er, i µm. | A
1.30 | Bevegelsesområdet oppgitt i krav 1.29vurderes opp mot ønsket nivå (ca 10mm full bevegelse, med ca 1mm per full rotasjon av justeringsskruen.), der større grad av samsvar med ønsket arbeidsområde vil gi høyere poengsum. | B3
Mikroinjeksjon
1.31 | Det skal tilbys en elektrisk mikroinjektor som muliggjør presis injeksjon av små væskevolumer i prøver. Utstyret skal være egnet for injeksjon av DNA, RNA og tilsvarende applikasjoner. Mikroinjektoren skal ha justerbare parametere for injeksjonstrykk, injeksjonstid og balanse-/kompensasjonstrykk. Den skal kunne betjenes via knappetrykk og/eller fotpedal. | A
1.32 | Mikroinjektoren bør ha digitalt display. Vennligts beskriv den tilbudte løsningen og vedlegg dokumentasjon, inkludert hvordan displayet presenterer og muliggjør kontroll av relevante parametere. Kravet vil bli evaluert basert på graden av dokumentert brukervennlighet, herunder hvor intuitiv betjening og oversiktlig visning av parametere er, samt om og hvordan digitalt display er implementert. Følgende vil gi høyere poengsum: Løsninger med digitalt display som gir tydelig og samtidig visning av relevante parametere, kombinert med intuitiv navigasjon, enkel og rask parameterjustering, god lesbarhet samt dokumentert funksjonalitet som støtter effektiv og presis bruk (f.eks. forhåndsinnstillinger). | B2
1.33 | Mikroinjektoren skal være egnet for injeksjoner fra nanoliter til pikoliter. | A
1.34 | Mikroinjektoren skal ha justerbare injeksjonsparametere, minimum inkludert: - Injeksjonstrykk - Kompensasjonstrykk - Pulsvarighet | A
1.35 | Injeksjonstrykkets range for den tilbudte løsningen skal oppgis. Det oppgitte området skal være egnet for mikroinjeksjon i sebrafisk-embryoer og larver | A
1.36 | Det ønskes et bredt range for kompensasjonstrykk, samt lavest mulig justeringsinkrement. Vennligst oppgi kompensasjonstrykkets range i kPa, samt minste mulige justeringsinkrement i tilbudt løsning. Kravet vil bli evaluert basert på oppgitt range og minste inkrement. Større arbeidsområde og lavest mulig inkrement vil gi høyere poengscore | B2
1.37 | et ønskes en injektor med lavest mulig pulsvarighet. Vennligst oppgi pulsvarighet, samt minste trinnoppløsning (step resolution) i tilbudt løsning. Kortere pulsvarighet og finere trinnoppløsning vil gi høyere poengscore. | B2
1.38 | Injeksjonsholderen skal kunne bruke tynnveggede glasskapillærer (ytterdiameter 1,0 mm) og ha lufttette tetninger kompatible med pneumatiske mikroinjektorer. | A
1.39 | Vennligts beskrive løsningen og vedlegge relevant teknisk dokumentasjon som underbygger beskrivelsen, for eksempel produktdatablad, bruksanvisning eller tekniske illustrasjoner. Kravet vil bli evaluert basert på fremlagt dokumentasjon, herunder hvor klart og etterprøvbart løsningen fremstår når det gjelder enkel, rask og ergonomisk montering og demontering av pipetter, samt i hvilken grad det er behov for verktøy eller andre hjelpemidler. | B1
Krav til opplæring
1.40 | Det skal tilbys nødvendig superbrukeropplæring for ca.5 brukere. Opplæring gjennomføres etter avtale. Opplæringen skal sikre forsvarlig, trygg og riktig bruk av utstyret. Tilbyder må påregne at opplæring kan finne sted etter overtakelse. (dvs ikke samtidig som installasjon). Beskriv omfang og innhold. | A
Krav til hygiene/renhold
1.41 | Dersom det er desinfeksjonsmidler/-metoder som ikke kan benyttes ved rengjøring av utstyret, skal dette beskrives sammen med en begrunnelse for hvorfor middelet er uegnet. | A
1.42 | Tilbyder skal gi en beskrivelse av anbefalt(e) prosedyre(r) for rengjøring, desinfeksjon og/eller sterilisering av tilbudt utstyr. | A
1.43 | Tilbudt utstyr bør være enkelt å rengjøre og desinfisere, fortrinnsvis med færrest mulig deler som må demonteres i forbindelse med renhold og desinfeksjon, samt minst mulig sprekker og fordypninger. Beskriv prosedyre for rengjøring og desinfeksjon. | B1
Krav til IKT
1.44 | Alle obligatoriske program-og sikkerhetsoppdateringer for både programvare og utstyr skal leveres og installeres kostnadsfritt til end of service, som angitt av produsenten. Med oppdatering menes forbedring og "bugfix" av programvare. | A

## 2. Stereo standard
Artikkel: | 025.01.008 Mikroskop, stereo standard
KRAVSPESIFIKASJON
Krav. nr. | Beskrivelse av krav | Kravtype | Utfyllende informasjon | Krav oppfyllelse Ja/Nei | Tilbyders besvarelse
KVALITET OG FUNKSJONALITET
1.1 | Utstyret skal være CE merket iht. aktuelle direktiver, samt oppfylle alle relevante norske lover, standarder, krav og normer for tilbudt utstyr. Samsvarserklæring for CE-merking (Declaration of conformity) skal vedleggs tilbudet. | A
1.2 | Utstyret skal mimimum kunne benyttes til tiltenkt bruk (intended use): Sebrafisk (Danio rerio) embryo-mikroinjeksjon, larve-mikroinjeksjon, embryo- og larvescreening, rutinemessig avbildning og dokumentasjon | A
1.3 | Estimert leveringstid fra bestilling mottas fra kunde til utstyret er levert skal oppgis. | A
1.4 | Komplett brukerveiledning på et skandinavisk språk, eller engelsk skal følge leveransen, fortrinnsvis i elektronisk format. | A
1.5 | Leverandøren skal vedlegge et spesifisert tilbud på alt som inngår i tilbudet, i separate rader, inklusiv pris, i eget vedlegg. Dette er for å få oversikt over alle komponenetene som inngår i hovedtilbudet. Det erstatter ikke vedlegg 3.0 Prisskjema. | A
Stereomikroskopet
1.6 | Mikroskopet skal være manuell type, og tilbys med 1x objektiv som standard konfigurasjon. | A
1.7 | Mikroskopet skal vise tredimensjonelle bilder (stereomikroskop effekten). | A | Tilbyder står fritt til å tilby enten Greenough eller annen type stereomikroskop så lenge arbeidsavstand og forstørrelsesområde er dekket., se pkt. 1.11 og 1.14
1.8 | Mikroskopet skal ha et stabilt stativ med flat base og integrert gjennomlysning nedenfra for transparente preparater, inkludert oblique belysning. Stativet skal fungere sammen med fremtidig frittstående injeksjonsutstyr. | A
1.9 | Mikroskopet skal være utstyrt med frittstående, 2-armet lysleder med tilstrekkelig høy lysstyrke for formålet. Lysstyrken skal være justerbar. Lyskilden skal gi kaldt lys (lav varmeutvikling) for å forhindre varmestress hos embryoer. | A
1.10 | Mikroskopet skal ha en maksimal forstørrelse i området 40–60x ved bruk av 1x objektiv og 10x okularer. Maksimal forstørrelse skal ikke være lavere enn 40x med denne konfigurasjonen. Oppgi mikroskopets totale forstørrelsesområde basert på 1x objektiv og 10x okularer. | A
1.11 | Mirkoskopet bør ha størst mulig zoomområde (range) innenfor maks forstørrelse som spesifisert i punkt 1.11. Oppgi mikroskopets zoomområde, inkludert laveste og høyeste forstørrelse (med 1x objektiv og 10x okluarer). Ved evaluering legges det vekt på: - Størrelsen på zoomområdet (range) Et stort og fleksibelt zoomområde vil få høyere poengsum. | B1
1.12 | Stereomikroskopet skal ha en arbeidsavstand på minimum 85 mm med 1x objektiv | A
1.13 | Mikroskopet bør ha en arbeidsavstand over 85mm ved bruk av 1x objektiv. Vennligst oppgi arbeidsavstand som oppnås med 1x objektiv i mm. Arbeidsavstand over 100 mm vil bli særlig positivt vektlagt i evalueringen. | B3
1.14 | Det skal tilbys to ekstra objektiver som opsjon: ett med ca 0,5x forstørrelse og ett med ca 1,5x forstørrelse. Oppgi forstørrelsesområde og arbeidsavstand for hvert tilbud objektiv. Objektivene skal prises separat i vedlegg 3.0 Prisskjema under 3. utstyr - Opsjon. | A
1.15 | Mikroskopet skal ha tubus med justerbar(e) okulare(r). Beskriv vinklingen på tubus. | A
1.16 | Mikroskopet skal komme med 10x okularer. | A
1.17 | Mikroskopet bør ha stort synsfelt (field of view), mulighet for individuell justering av okularer, samt justerbar pupillavstand. Vennligst oppgi synsfelt for de tilbudte okularene, angitt i mm. Det skal videre oppgis om ett eller begge okularene er individuelt justerbare, samt hvilken justerbar pupillavstand som tilbys (minimum–maksimum). Ved evaluering vil størst mulig synsfelt, individuell okularjustering og bredest mulig justerbar pupillavstand bli vektlagt positivt. | B2
1.18 | Mikroskopet skal ha kameraport for tilkobling av kamera. Dette skal være enten trinokulær tubus eller annen tilsvarende løsning som muliggjør kameramontasje. Det skal spesifiseres hvilken løsning som tilbys for kameraport | A
1.19 | Mikroskopet skal leveres med kamera som kan tilkobles via kameraport eller tilsvarende integrert løsning. | A
1.20 | Mikroskopet skal leveres med mikroskopkamera i farge med tilhørende grunnleggende programvare. Kamera og programvare skal være kompatible med standard PC med Microsoft OS. Det skal vedlegges dokumentasjon som beskriver kameraets og programvarens funksjoner. Programvaren skal som minimum ha følgende funksjonalitet: - Live view med minimal forsinkelse - Måleverktøy (lengde, areal og skala) - Stillbilde- og videoopptak - Justerbar eksponering, gain og hvitbalanse - Kompatibilitet med Windows 10 eller nyere | A
1.21 | Vennligst gi en beskrivelse av det tilbudte kameraets spesifikasjoner og tilhørende programvare, som minimum inkluderer antallet piksler, frame rate, samt programvarens funksjonalitet. Ved evaluering vil det legges vekt på samlet ytelse og kvalitet i løsningen. Høyere oppløsning, høyere bildefrekvens og mer omfattende, funksjonell og brukervennlig programvare vil bli vektlagt positivt. | B2
1.22 | Mikroskopet skal leveres med støvhette. | A
Krav til opplæring
1.24 | Det skal tilbys nødvendig superbrukeropplæring for ca. 5 brukere. Opplæring gjennomføres etter avtale. Opplæringen skal sikre forsvarlig, trygg og riktig bruk av utstyret. Tilbyder må påregne at opplæring kan finne sted etter overtakelse (dvs ikke samtidig som installasjon). Beskriv omfang og innhold. | A
Krav til hygiene/renhold
1.25 | Dersom det er desinfeksjonsmidler/-metoder som ikke kan benyttes ved rengjøring av utstyret, skal dette beskrives sammen med en begrunnelse for hvorfor middelet er uegnet. | A
1.26 | Tilbyder skal gi en beskrivelse av anbefalt(e) prosedyre(r) for rengjøring, desinfeksjon og/eller sterilisering av tilbudt utstyr. | A
1.27 | Tilbudt utstyr bør være enkelt å rengjøre og desinfisere, fortrinnsvis med færrest mulig deler som må demonteres i forbindelse med renhold og desinfeksjon, samt minst mulig sprekker og fordypninger. Beskriv prosedyre for rengjøring og desinfeksjon. | B
Krav til IKT
1.28 | Alle obligatoriske program-og sikkerhetsoppdateringer for både programvare og utstyr skal leveres og installeres kostnadsfritt til end of service, som angitt av produsenten. Med oppdatering menes forbedring og "bugfix" av programvare. | A

## 2. Antivibrasjonsbord
Artikkel: | 025.07.020 Mikroskopbord aktivt dempet ca 80x60 cm
KRAVSPESIFIKASJON
Krav. nr. | Beskrivelse av krav | Kravtype | Utfyllende informasjon | Krav oppfyllelse Ja/Nei | Tilbyders besvarelse
1.0 | KVALITET OG FUNKSJONALITET
1.1 | Utstyret skal mimimum kunne benyttes til tiltenkt bruk: Anti vibrasjonsbord, passivt dempet. Egnet for bruk til "Adferdskabinett for zebrafisk". | A
1.2 | Estimert leveringstid fra bestilling mottas fra kunde til utstyret er levert skal oppgis. | A
1.3 | Bodet skal være ett passivt dempet antivibrasjonsbord med dimensjoner ca. B800mm x D600mm og ca H750mm høyt. Oppgi dimensjoner i mm og vekg i kg. | A
1.4 | Bord med dimensjoner nærmest angitte dimensjoner i krav 1.3, vil gi høyere poengsum. | B3
1.5 | Hele bordplaten/bordoverflaten skal være antivibrasjonsdempet. | A
1.6 | Bordet skal være egnet til bruk med "Adferdskabinett for zebrafisk". | A | Adferdskabinettene fungerer best når de ikke plasseres på vanlige bord, da vibrasjoner kan påvirke fiskene negativt. Slike vibrasjoner kan komme fra personell i rommet eller fra annet utstyr i nærheten. Leverandør bes ta hensyn til dette ved tilbud av bordløsning.
Krav til hygiene/renhold
1.7 | Dersom det er desinfeksjonsmidler/-metoder som ikke kan benyttes ved rengjøring av utstyret, skal dette beskrives sammen med en begrunnelse for hvorfor middelet er uegnet. | I
1.8 | Tilbyder skal gi en beskrivelse av anbefalt(e) prosedyre(r) for rengjøring, desinfeksjon og/eller sterilisering av tilbudt utstyr. | A
1.9 | Tilbudt utstyr bør være enkelt å rengjøre og desinfisere, fortrinnsvis med færrest mulig deler som må demonteres i forbindelse med renhold og desinfeksjon, samt minst mulig sprekker og fordypninger. vennligst beskriv prosedyre for rengjøring og desinfeksjon. | I
2.0 | SERVICE, DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Garanti
2.1 | Oppgi garanti for tilbudt utstyr. | A

## 3. Tekniske spesifikasjoner
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Art.nummer | Artikkelnavn | Leverandørens tilbud/modell: | Akustisk støy: (dB (A)) | Varmeavgivelse: Standby / drift (kW) | Krav til rommet: Temperatur (oC inkl peak-to-peak grenser) Luftfuktighet min/maks (% rH) | Strømforsyning: (stikkontakt, fast tilkobling, oppgi evt. strømkabellengde) Effektbehov (kW) Spenning (V) Strømstyrke (A) Krever separat kurs Krever separat jording | Annet:
025.01.018:1 | Mikroskop, stereo med fluorescense
025.01.008 | Mikroskop, stereo standard, med mikroinjektor og mikromanipulator
025.01.008 | Mikroskop, stereo standard
025.07.020 | Mikroskopbord aktivt dempet ca 80x60 cm