26/01889 Anskaffelse av HPLC med PDA og FLD detektor for DMP

# Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon

Innhold

1	Innledning	3

2	Overordnet om ytelsen	4

3	Krav til kvalitet	5

4	Krav til klima og miljø	16

# Innledning

Dette bilaget oppstiller Kundens krav til ytelsen. Kravene gjøres gjeldende for alle leveranser under avtalen.

Leveransen omfatter levering av 1 stk HPLC med PDA og FLD detektor, i henhold til konkurransegrunnlaget og kravene framsatt i denne kravspesifikasjonen.

Utstyret må være kompatibelt med kromatografiprogrammet Chromeleon. Kunden vil stå for computer, tastatur, skjerm, printer og mus som styrer HPLC.

Leverandøren må også, som en del av tilbudet, spesifisere hva som er nødvendig for at leveransen skal fungere i henhold til kravspesifikasjonene og være totalansvarlig for at utstyret fungerer tilfredsstillende ved overleveringen.

## Krav og kravtyper

### Kundens krav

Nr.:	Kravpunktets unike løpenummer

Beskrivelse:	Tekst som beskriver kravet

Type krav:	Se tabell nedenfor

| Absolutte krav (A) | Kravet er viktig og MÅ tilfredsstilles. Kravet er å anse som et minimumskrav. |
| --- | --- |
| Absolutte krav (A)* | Kravet er viktig og MÅ tilfredsstilles. Kravet er å anse som et minimumskrav, hvor meroppfyllelse som gir en reell merverdi for Kunden vil gi uttelling i evaluering av tilbudet.. |
| Ønskede krav (B) | Kravet BØR tilfredsstilles, men det er ikke et absolutt krav. Grad av oppfyllelse vil ha betydning for evaluering av tilbudet. |
| Info (I) | Ikke et direkte krav til leveransen, men leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse gi utfyllende informasjon. Svar KAN ha betydning for evaluering av tilbudet. |

### Leverandørens besvarelse

Tilbys:	I hvilken grad leverandøren kan tilfredsstille kravet (Ja, Nei, Delvis). For krav som besvares med Delvis, må det i løsningsbeskrivelsen særskilt utdypes hva som ikke kan tilfredsstilles.

Løsningsbeskrivelse:	Utfyllende informasjon om hvordan kravet tilfredsstilles.

Der Leverandøren f.eks. av plasshensyn ikke finner det hensiktsmessig å legge løsningsbeskrivelsen inn i selve kravtabellen, kan beskrivelsen legges i eget vedlegg. I så fall skal det i kravtabellen gis referanse til hvor løsningsbeskrivelsen ligger, og det skal i løsningsbeskrivelsen klart komme frem hvilket krav som utdypes.

Leverandøren er selv ansvarlig for å beskrive alle nødvendige løsningselementer for å få en komplett løsning, selv om ikke alle disse er kravsatt.

# Overordnet om ytelsen

Instrumentet skal primært benyttes til å bestemme kvaliteten på legemidler i det norske og europeiske markedet. HPLC pumpen må håndtere tradisjonelle separasjoner med kolonner ved normalt trykk (opp til 400 bar). Pumper som kan benyttes ved høyere trykk er ønskelig, men ikke et krav.

Dersom det er viktige momenter som er uteglemt for at utstyret skal kunne fungere etter intensjonene, må Leverandøren påpeke dette i tilbudet.

# Krav til kvalitet

| Kundens krav |  |  |  | Leverandørens besvarelse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Beskrivelse | Type dokumentasjon | Type krav | Tilbys (Ja/Nei/ Delvis) | Løsningsbeskrivelse |
| Generelle krav |  |  |  |  |  |
|  | Spesifiser nødvendige bygnings- og installasjonsmessige forhold. | Beskrivelse | I |  |  |
|  | Leverandøren skal dekke alle egne kostnader ifm. planlegging av installasjon. | Bekreftelse | A |  |  |
|  | Leverandøren skal ha ansvar for transport av utstyr inn til brukerstedet samt montering. | Bekreftelse | A |  |  |
| Tekniske krav HPLC |  |  |  |  |  |
|  | Pumpe skal ha minimum trykkgrense på 400 bar (høyere trykkgrense vil telle positivt). | Bekreftelse og beskrivelse | A* |  |  |
|  | Gradientsystem med 4 mobilfasereservoar/kanaler | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Mulighet for forvarming/oppvarming av mobilfase | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Systemet skal leveres med vakuumdegassing. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Flow range: 0.05-3 ml/min | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Avvik i flow rate < ± 5% | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Ripple ≤ 0.2 % | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
| Injektor og kolonneovn |  |  |  |  |  |  |  | Injektor og kolonneovn |
|  | Autoinjektor: Skal ha plass til minimum 60 prøver med kjøling og mørk oppbevaring av prøver. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Autoinjektor: Avkjøling må ha en nøyaktighet på ± 3 °C. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Autoinjektor: Oppgi mulige konfigurasjoner for injeksjonsvolum. | Beskrivelse | I |  |  |
|  | Autoinjektor: Må ha mulighet for automatisk vask imellom hver injeksjon. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Kolonneovn: Fra romtemperatur opp til 80 °C. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Kolonneovn: Må ha en temperaturnøyaktighet på ± 2 °C. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
| Detektor PDA |  |  |  |  |  |  |  | Detektor PDA |
|  | PDA detektor: Detektorcelle som håndterer oppgitt flow range som i punkt 3.1.9 | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Linearitet ≥ r2 = 0.9990 | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Bølgelengdenøyaktighet må være innenfor ± 2 nm | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
| Detektor FLD |  |  |  |  |  |  |  | Detektor FLD |
|  | Bølgelengdenøyaktighet for eksitasjon, 350nm±3nm | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Bølgelengdenøyaktighet for emisjon, 397nm±3nm | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Signal-til-støy-forhold (S/N), S/N≥200 | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
| Programvare |  |  |  |  |  |  |  | Programvare |
|  | Systemet må være kompatibelt med Chromeleon software. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | I pristilbud må det være inkludert en Instrument Controller lisens og en lisens for 3D Data Acquisition som Kunden kan legge til i eksisterende chromeleon system. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
| Krav til opplæring |  |  |  |  |  |  |  | KRAV TIL OPPLÆRING |
|  | All opplæring som tilbys skal være inkludert i tilbudsprisen. | Bekreftelse | A |  |  |
|  | Det skal tilbys relevant og utdypende lokal opplæring for minst 3 personer fra brukersiden. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Det skal gis kvalifisert opplæring slik at Kunden skal kunne benytte utstyret selvstendig. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Kundens tekniske personell skal gis tilstrekkelig opplæring til å kunne utføre vanlig vedlikehold på alt utstyr som tilbys. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
|  | Grunnleggende brukeropplæring skal skje før utstyret tas i bruk. | Bekreftelse | A |  |  |
| Levering |  |  |  |  |  |
|  | Det skal være kort leveringstid ved bestilling av instrumentet (≤ 8-ukers leveringstid). Kortere leveringstid enn 8 uker vektlegges positivt. | Oppgi leveringstid | A* |  |  |
| Installasjon, prøvetid og garanti |  |  |  |  |  |  |  | PRØVETID OG GARANTI |
|  | Utførelse av IQ og OQ. Leverandør skal fremlegge signert protokoll for installasjon av utstyret. Kunden skal være til stede på installasjonsstedet når akseptansetesten gjennomføres. Mangler påpekt i akseptansetesten skal rettes innen 15 arbeidsdager dersom ikke annet blir avtalt. | Bekreftelse | A |  |  |
|  | Leveransen inkluderer en prøvedrift av utstyret i tre måneder etter at utstyret er installert. Denne tiden skal avdekke eventuelle feil og mangler ved det leverte utstyr. | Bekreftelse | A |  |  |
|  | Garantitiden skal minimum være 2 år på alt tilbudt utstyr. Kan det tilbys utvidet garanti? Spesifiseres her. | Bekreftelse og beskrivelse Pris for ev. utvidet garanti oppgis i Bilag 2 Prisskjema | A* |  |  |
|  | I garantiperioden skal forebyggende vedlikehold utføres i henhold til produsentens spesifikasjoner. | Bekreftelse | A |  |  |
|  | Alle kostnader inklusiv deler ved forebyggende vedlikehold og eventuelle utbedringer i prøve- og garantiperioden skal belastes Leverandøren. | Bekreftelse | A |  |  |
|  | Forebyggende vedlikehold ved garantislutt kan gjennomføres tidligst én måned før garantitidens utgang. Eventuelle utbedringer skal utføres uten ugrunnet opphold, og alle kostnadene inkl. deler skal belastes leverandøren. | Bekreftelse | A |  |  |
|  | Reservedeler bør være tilgjengelig i ti år etter at produksjonen har opphørt. Leverandør bes spesifisere hvilke reservedeler som det ikke kan gis ti års tilgjengelighets-garanti på og hvilken garanti som kan gis. | Bekreftelse og beskrivelse | B |  |  |
|  | Leverandøren bes beskrive hvilke rutiner som følges for å varsle Kunde om at produksjonen opphører. | Beskrivelse | I |  |  |
|  | Leverandøren av utstyret bør ha etablert salgs- og serviceavdeling slik at de kan gi til stede-service (akuttservice) hos Kunden innen én uke og telefonsupport på dagtid alle virkedager. | Bekreftelse og beskrivelse | B |  |  |
| Vedlikehold og drift |  |  |  |  |  |  |  | VEDLIKEHOLD OG DRIFT |
|  | Det ønskes oppgitt hvor mye forebyggende vedlikehold (daglig, ukentlig, månedlig og årlig) systemet krever. | Beskrivelse | I |  |  |
|  | Oppgi hvor lang tid de ulike vedlikeholdene tar. Oppgi om Kunden selv kan foreta alt vedlikehold. | Beskrivelse | I |  |  |
| Opsjon: Serviceavtale |  |  |  |  |  |  |  | SERVICEAVTALE |
|  | Følgende alternativer for serviceavtale bes priset i prisskjema (Bilag 2): - Preventivt vedlikehold - Preventivt vedlikehold + akuttservice - Preventivt vedlikehold + akuttservice + deler Spesifiser eventuelle deler og komponenter som ikke inngår i avtale der preventivt vedlikehold + akuttservice + deler inngår. | Beskrivelse Oppgi priser i Bilag 2 Prisskjema | I |  |  |
| Oppgraderinger og oppdateringer |  |  |  |  |  |
|  | Leverandøren skal bekrefte om de har samme oppfatning av begrepene oppgradering og oppdatering. | Bekreftelse | A |  |  |
|  | Leverandøren skal beskrive hvilke rutiner firma har for oppgraderinger av maskinvare. | Beskrivelse | I |  |  |
| Krav til dokumentasjon |  |  |  |  |  |
|  | Følgende dokumentasjon skal leveres sammen med tilbudet: - Plan og beskrivelse av brukervedlikehold - Kopi av godkjenning/sertifisering/registrering - Liste over anbefalt reservedelslager hos Kunde. | Dokumentasjon som beskrevet | A |  |  |

# Krav til klima og miljø

| Kundens krav |  |  |  | Leverandørens besvarelse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Beskrivelse | Type dokumentasjon | Type krav | Tilbys (Ja/Nei/ Delvis) | Løsningsbeskrivelse |
|  | Tilbudt HPLC‑løsning bør bidra til lavest mulig klima- og miljøbelastning i et livsløpsperspektiv. Besvarelsen bør som minimum omtale: - Energiforbruk i drift og eventuelle energisparefunksjoner - Tiltak for å redusere bruk av løsemidler og kjemikalier - Løsninger for avfallshåndtering og reduksjon av farlig avfall - Produktets levetid, robusthet og mulighet for oppgradering/reparasjon - Eventuelle miljøsertifiseringer, klimadata eller dokumentert miljøprestasjon Leverandøren står fritt til å fremheve andre relevante miljøegenskaper. Besvarelsene vil bli vurdert skjønnsmessig basert på: - Grad av dokumentert reduksjon i klima- og miljøbelastning - Relevans og konkretisering av tiltak - Etterprøvbarhet og kvalitet på dokumentasjon - Helhetlig livsløpsperspektiv | Teknisk dokumentasjon og/eller datablad Eventuelle målinger, beregninger eller tredjepartsdokumentasjon Beskrivelse av hvordan oppgitte miljøegenskaper oppnås i praksis | B |  |  |
|  | Systemet skal være CE-merket i henhold til relevante EU-direktiv og forskrifter. CE-merkingen skal dokumentere at produktet oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav og eventuelle miljøkrav som gjelder i de aktuelle direktivene | Gyldig samsvarserklæring for CE-merking, med referanse til hvilke direktiver som ligger til grunn. | A |  |  |

Kundens definisjon av oppgradering: en endring av systemets ytelse i form av utvidet funksjonalitet. Vår definisjon av oppdatering: utbedring av eksisterende utstyr mht. til de funksjoner utstyret allerede har. Dette kan være modifikasjoner av sikkerhetsmessig art, anskaffelse av nyeste versjon av programvare eller endringer av bestanddeler som gir bedret utnyttelse av systemet.