Bilag 1

Behov- og kravspesifikasjon

Anbudsnummer 26/5690

Kjøp av kabinettvaskemaskin

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	Anskaffelsens omfang	3

2	Spesifisering av anbudskonkurransen	3

3	Produkt- og dokumentasjonskrav	3

3.1	Samsvarserklæring	3

3.2	Produktkrav	4

4	Absolutte krav til produktet på tilbudsfristtidspunktet	5

5	Tjenester	6

5.1.1	Opplæring	6

5.1.2	Service og reparasjon	6

6	Øvrig dokumentasjon som vedlegges tilbudet	7

6.1	Bruksanvisning	7

6.2	Servicemanual inkl. vedlikeholdsbeskrivelse	7

6.3	Fargebilder	7

Anskaffelsens omfang

Nav Hjelpemiddelsentral Øst-Viken (heretter kalt Oppdragsgiver) har behov for én kabinettvaskemaskin som skal monteres i nytt bygg. Kabinettvaskemaskinen skal brukes for rengjøring/desinfisering av brukte hjelpemidler som sykesenger, manuelle rullestoler, støttestenger, arbeidsstoler, elektriske dusjstoler, rullatorer, gå/stå stativer, barnevogner og transportbur etc.

Antall og type hjelpemidler som skal rengjøres/desinfiseres i kabinettvaskemaskinen vil variere fra dag til dag. Oppdragsgiver mottar ca. 40 hjelpemidler per dag som skal rengjøres/desinfiseres. Det antas at denne mengden vil øke de neste årene. Kabinettvaskemaskinen vil være i kontinuerlig drift i 5 timer per arbeidsdag. Se Del III Bilag 4 Tegning av lager, som viser bilder av eksempler på hjelpemidler som skal rengjøres/desinfiseres.

Kabinettvaskemaskinen skal stå plassert på lager i returmottak av brukte hjelpemidler. Se Del III Bilag 4 Tegning av lager.

Kabinettvaskemaskinen skal leveres med nødvendig utstyr for drift, som inkluderer alle deler og koblings- og monteringsmateriell som er nødvendig for at produktet skal fungere etter sin hensikt og til tiltenkt bruk. Opplæring, serviceavtale og reparasjon skal også inngå i tilbudet av kabinettvaskemaskinen.

Spesifisering av anbudskonkurransen

Nav Hjelpemiddelsentral Øst-Viken flytter inn i nye lokaler 1. juni 2027. Denne datoen kan bli forskjøvet ved forsinkelser i byggeprosessen. Ny adresse blir Solgaard skog 62, 1599 Moss. Oppdragsgiver har behov for å kjøpe én kabinettvaskemaskin til ny hjelpemiddelsentral i Moss. Kabinettvaskemaskinen skal monteres i returmottak i 1.etasje for rengjøring/desinfisering av hjelpemidler som skal klargjøres for gjenbruk. I tillegg har oppdragsgiver behov for tilhørende tjenester.

Produkt- og dokumentasjonskrav

Samsvarserklæring

| Krav | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- |
| Kabinettvaskemaskinen skal være samsvarsvurdert og CE-merket i henhold til: Forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr eller 93/42/EØF – Direktiv om medisinsk utstyr eller FOR 2005-12-15 nr. 1690 - Forskrift om medisinsk utstyr. | - Samsvarserklæringen for produktet skal legges ved tilbudet. - Samsvarserklæringen skal være på engelsk eller et skandinavisk språk. - Produkter fra samme produsent kan spesifiseres på samme samsvarserklæring. - Samsvarserklæringen skal være datert og signert. |

Produktkrav

| Krav | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- |
| Kabinettvaskemaskinen skal tilfredsstille alle aktuelle krav i: EN ISO 15883-1:2009/A1:2014 Washer-disinfectors – Del 1 General requirements, terms and definitions and tests, eller EN ISO 15883-1:2024 Washer-disinfectors – Del 1 General requirements, terms and definitions and tests, eller EN ISO 15883-1:2025 Washer-disinfectors – Del 1 General requirements, terms and definitions and tests, eller tilsvarende Og EN ISO 15883-6:2015 Washer-disinfectors – Del 6 Requirements and tests for washer-disinfectors employing thermal disinfection for non-invasive, non-critical medical devices and healthcare equipment, eller EN ISO 15883-6:2026 Washer-disinfectors – Del 6 Requirements and tests for washer-disinfectors employing thermal disinfection for non-critical medical devices and health care equipment, eller EN ISO 15883-7:2016 Washer-disinfectors – Del 7 Requirements and tests for washer-disinfectors employing chemical disinfection for non-invasive, non-critical thermolabile medical devices and healthcare equipment, eller EN ISO 15883-7:2025 Washer-disinfectors – Del 7 Requirements and tests for washer-disinfectors employing chemical disinfection for non-critical thermolabile medical devices and health care equipment, eller tilsvarende. | - Bekreftelse på at produktet tilfredsstiller alle aktuelle krav skal legges ved tilbudet. - Bekreftelsen skal være på engelsk eller et skandinavisk språk. - Produkter fra samme produsent kan spesifiseres på samme dokument. - Bekreftelsen skal utstedes av produsent og være datert og signert. - Bekreftelsen kan fremkomme av samsvarserklæringen, eller legges ved tilbudet som eget dokument. Dersom det er benyttet tilsvarende standard, skal det dokumenteres at kravene i denne er tilsvarende kravene i den etterspurte standarden. |

Absolutte krav til produktet på tilbudsfristtidspunktet

Besvarelse på kravene i tabellen under skal gjøres i Bilag 2 Leverandørens løsningsforslag i tabell for «2.1 Absolutte krav på tilbudsfristtidspunktet – Produktet».

| Nr. | Absolutte krav |
| --- | --- |
|  | Kabinettvaskemaskinen skal som minimum ha følgende innvendige anvendbare mål (kammerstørrelse): - Bredde: Minimum 115 cm - Lengde: Minimum 250 cm - Høyde: Minimum 195 cm |
|  | Kabinettvaskemaskinen skal leveres med porter/dører for innlasting på én side og for utlasting på motsatt side (tunnel). Minimum lysåpning skal være: - Bredde: Minimum 115 cm - Høyde: Minimum 185 cm |
|  | Kabinettvaskemaskinen, inkludert servicerom, skal ved ferdig montering i bygg maksimalt ha utvendige mål på: - Bredde: Maksimalt 300 cm - Lengde: Maksimalt 480 cm - Høyde: Maksimalt 370 cm |
|  | Kabinettvaskemaskinen skal kunne senkes ned i gulv slik at det blir en trinnløs overgang mellom maskinens vaskekammer og området utenfor. Kabinettvaskemaskinen skal på det dypeste kunne senkes ned maksimalt 20 cm. |
|  | Ved levering/montering skal kabinettvaskemaskinen transporteres inn til tiltenkt plassering gjennom en leddport som har en lysåpning med bredde 350 cm og høyde 350 cm. Se Bilag 4 Tegning av lager. |
|  | Kabinettvaskemaskinen skal ha kjemisk desinfisering. |
|  | Kabinettvaskemaskinen skal ha automatisk vann- og kjemipåfylling. |
|  | Kabinettvaskemaskinen skal ha varmeelement for oppvarming av vann. |
|  | Kabinettvaskemaskinen skal ha kondensatorløsning som reduserer utslipp av damp og luftfuktighet til omgivelsene ved åpning av port/dør etter endt vaskesyklus. |
|  | Kabinettvaskemaskinen skal leveres med minimum ett program hvor det er mulig å tilpasse programtype og syklustid etter Oppdragsgivers behov. |
|  | Kabinettvaskemaskinen skal rengjøre/desinfisere hjelpemidler med en vasketemperatur på minimum 50 grader celsius. |
|  | Kabinettvaskemaskinen skal ha signallys og alarm som varsler feil under drift. |
|  | Kabinettvaskemaskinen skal leveres med rør for avløp og skorstein til ventilasjon av fuktig luft. |
|  | Kabinettvaskemaskinen skal ha betjeningspanel på norsk, engelsk eller et skandinavisk språk. |
|  | Kabinettvaskemaskinen skal leveres for 400 volt system med Terra Neutral (TN) og trefasekonfigurasjon. |
|  | Kabinettvaskemaskinen skal ha logg for alarmer og feil som enkelt kan presenteres for bruker og servicepersonell uten behov for å benytte f.eks. servicemanual for tolking av feilkoder. |
|  | Kabinettvaskemaskinen skal ha en leveringstid på inntil 25 uker. Leveringstid regnes medgått tid fra kontraktsignering til kabinettvaskemaskinen er ferdig montert i bygg. |

Tjenester

Opplæring

Leverandør skal tilby opplæring av Oppdragsgivers personell som gir tilstrekkelig kompetanse i sikker bruk av den tilbudte kabinettvaskemaskinen, og til å kunne utføre enkle reparasjoner. Opplæringen skal skje på Solgaard skog 62, 1599 Moss, og gjennomføres etter nærmere avtale med oppdragsgivers personell. Oppdragsgivers personell (4 personer) skal følge kurset samtidig. Opplæring, inkludert beskrivelse av innhold, skal dokumenteres skriftlig. Alle kostnader i forbindelse med opplæringen skal inngå i tilbudt pris (reise, hotell, diett, kursavgift etc.). Pris oppgis i Bilag 3 Prisskjema, arkfane «Prisskjema» linje 12.

Service og reparasjon

Leverandør skal tilby en serviceavtale på 5 år med opsjon på ytterligere 1+1+1+1+1 år for tilbudt kabinettvaskemaskin. Serviceavtalen skal gjelde fra kabinettvaskemaskinen er ferdig montert i bygg, og omfatter vedlikehold. Leverandøren skal i tilbudet oppgi årlig pris service som inkluderer reise og oppholdsutgifter. Pris oppgis i Bilag 3 Prisskjema, arkfane «Prisskjema» linje 14.

Timepris for reparasjon utenom kjøpsavtalens garanti- og reklamasjonsbestemmelser oppgis i Bilag 3 Prisskjema, arkfane «Prisskjema» linje 16. Leverandør skal utføre reparasjon av kabinettvaskemaskinen etter bestilling fra Oppdragsgiver. Fra det tidspunkt Oppdragsgiver rapporterer avvik fra normal drift, skal leverandør iverksette feilsøking i løpet av neste virkedag. Dersom feilsøking eller utbedring forutsetter fysisk oppmøte, skal oppmøte skje innen to virkedager etter at avvik er meldt. Ved reparasjon vil utgifter til reise og eventuelt opphold og diett bli dekket i henhold til statens satser.

Ved reparasjon og service av kabinettvaskemaskinen, skal arbeidet utføres av fagpersoner som har god kjennskap til produktet. Arbeidet skal utføres fagmessig. Dersom det skal gjøres arbeid knyttet til det elektriske, skal servicepersonellet ha de rette kvalifikasjonene, jf. FEK (Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.).

Leverandøren skal gi Oppdragsgiver nødvendig service og teknisk bistand på telefon vederlagsfritt. Leverandørens personell skal kommunisere på norsk eller et skandinavisk språk, og være tilgjengelig på virkedager i tidsrommet kl. 09-15.

Øvrig dokumentasjon som vedlegges tilbudet

Bruksanvisning

Bruksanvisning for produktet på norsk, engelsk eller et skandinavisk språk skal legges ved tilbudet. Vedlegget merkes; Bruksanvisning.

Servicemanual inkl. vedlikeholdsbeskrivelse

Servicemanual inkludert en vedlikeholdsbeskrivelse for kabinettvaskemaskinen på norsk, engelsk eller et skandinavisk språk skal legges ved tilbudet. Vedlegget merkes; Servicemanual.

Fargebilder

- Fargebilder av den tilbudte kabinettvaskemaskinen innvendig og utvendig, skal legges ved tilbudet. Kabinettvaskemaskinen på bildet skal være identisk med kabinettvaskemaskinen som tilbys.

- Fargebilde(r) av betjeningspanelet skal legges ved tilbudet. Betjeningspanelet på bildet skal være identisk med den modellen som tilbys. Bildet skal gi et visuelt inntrykk av symboler og tekst på betjeningspanelet.