Bilag 2

Leverandørens løsningsforslag

1 Innledning	3

2 Hvordan fylle ut leverandørens løsningsforslag	3

2.1 Absolutte krav på tilbudsfristtidspunktet – Produktet	3

2.2 Absolutte krav på tilbudsfristtidspunktet – Tjenester	5

2.3 Tildelingskriterier – Kvalitet	7

2.4 Tildelingskriterier – Klima og miljø	7

1 Innledning

Dette dokumentet skal gi en oversikt over omfanget av leverandørens tilbud og gi leverandøren anledning til å beskrive hvordan den tilbudte ytelsen oppfyller de beskrevne behov og krav, jf. Del I Betingelser punkt 5.1 Tildelingskriterier, og Del III Bilag 1 Behov- og kravspesifikasjon.

2 Hvordan fylle ut leverandørens løsningsforslag

Absolutte krav:

I tabellen for absolutte krav settes det et kryss for hvorvidt kravene oppfylles eller ikke (ja eller nei). Det må hukes av for ja eller nei for alle punkter. I kolonnen «Vesentlige opplysninger» skal leverandøren oppgi informasjon, hvis dette er etterspurt.

Tildelingskriterier:

Leverandøren skal i kolonnen «Leverandørens beskrivelse» beskrive hvordan deres tilbudte produkt oppfyller de beskrevne egenskapene. Besvarelsen skal være kort, men utfyllende og oversiktlig, og ikke ha form som en salgsbrosjyre. Leverandørens besvarelse for hvert underpunkt skal ikke overstige 400 ord, og eventuell tekst utover dette vil ikke bli lest og vurdert.

Vedlegg utover det som er etterspurt vil ikke bli lest og vurdert.

2.1 Absolutte krav på tilbudsfristtidspunktet – Produktet

| Nr. | Absolutte krav, jf. Bilag 1 Behov- og kravspesifikasjon kap. 4 | Ja | Nei | Vesentlige opplysninger |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kabinettvaskemaskinen skal som minimum ha følgende innvendige anvendbare mål (kammerstørrelse): - Bredde: Minimum 115 cm - Lengde: Minimum 250 cm - Høyde: Minimum 195 cm Oppgi mål i cm på kabinettvaskemaskinens kammerstørrelse. |  |  | Bredde: X cm Lengde: X cm Høyde: X cm |
|  | Kabinettvaskemaskinen skal leveres med porter/dører for innlasting på én side og for utlasting på motsatt side (tunnel). Minimum lysåpning skal være: - Bredde: Minimum 115 cm - Høyde: Minimum 185 cm Oppgi mål i cm på lysåpningen. |  |  | Bredde: X cm Høyde: X cm |
|  | Kabinettvaskemaskinen, inkludert servicerom, skal ved ferdig montering i bygg maksimalt ha utvendige mål på: - Bredde: Maksimalt 300 cm - Lengde: Maksimalt 480 cm - Høyde: Maksimalt 370 cm Oppgi utvendige mål i cm på utvendige mål ved ferdig montering i bygg. |  |  | Bredde: X cm Lengde: X cm Høyde: X cm |
|  | Kabinettvaskemaskinen skal kunne senkes ned i gulv slik at det blir en trinnløs overgang mellom maskinens vaskekammer og området utenfor. Kabinettvaskemaskinen skal på det dypeste kunne senkes ned maksimalt 20 cm. Oppgi mål i cm for den grubestørrelsen kabinettvaskemaskinen må ha. |  |  | Bredde: X cm Lengde: X cm Dybde: X cm Fall til sluk: X cm |
|  | Ved levering/montering skal kabinettvaskemaskinen transporteres inn til tiltenkt plassering gjennom en leddport som har en lysåpning med bredde 350 cm og høyde 350 cm. Se Bilag 4 Tegning av lager. |  |  |  |
|  | Kabinettvaskemaskinen skal ha kjemisk desinfisering. |  |  |  |
|  | Kabinettvaskemaskinen skal ha automatisk vann- og kjemipåfylling. |  |  |  |
|  | Kabinettvaskemaskinen skal ha varmeelement for oppvarming av vann. |  |  |  |
|  | Kabinettvaskemaskinen skal ha kondensatorløsning som reduserer utslipp av damp og luftfuktighet til omgivelsene ved åpning av port/dør etter endt vaskesyklus. |  |  |  |
|  | Kabinettvaskemaskinen skal leveres med minimum ett program hvor det er mulig å tilpasse programtype og syklustid etter Oppdragsgivers behov. |  |  |  |
|  | Kabinettvaskemaskinen skal rengjøre/desinfisere hjelpemidler med en vasketemperatur på minimum 50 grader celsius. |  |  |  |
|  | Kabinettvaskemaskinen skal ha signallys og alarm som varsler feil under drift. |  |  |  |
|  | Kabinettvaskemaskinen skal leveres med rør for avløp og skorstein til ventilasjon av fuktig luft. |  |  |  |
|  | Kabinettvaskemaskinen skal ha betjeningspanel på norsk, engelsk eller et skandinavisk språk. |  |  |  |
|  | Kabinettvaskemaskinen skal leveres for 400 volt system Terra Neutral (TN) og trefasekonfigurasjon. |  |  |  |
|  | Kabinettvaskemaskinen skal ha logg for alarmer og feil som enkelt kan presenteres for bruker og servicepersonell uten behov for å benytte f.eks. servicemanual for tolking av feilkoder. |  |  |  |
|  | Kabinettvaskemaskinen skal ha en leveringstid på inntil 25 uker. Leveringstid regnes medgått tid fra kontraktsignering til kabinettvaskemaskinen er ferdig montert i bygg. Oppgi leveringstid i antall uker. |  |  | X uker leveringstid |

2.2 Absolutte krav på tilbudsfristtidspunktet – Tjenester

| Nr. | Absolutte krav på tilbudstidspunktet, jf. Bilag 1 Behov- og kravspesifikasjon kap. 5 | Ja | Nei | Vesentlige opplysninger |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leverandør skal tilby opplæring av Oppdragsgivers personell som gir tilstrekkelig kompetanse i sikker bruk av den tilbudte kabinettvaskemaskinen, og til å kunne utføre enkle reparasjoner. Opplæringen skal skje på Solgaard skog 62, 1599 Moss, og gjennomføres etter nærmere avtale med oppdragsgivers personell. Oppdragsgivers personell (4 personer) skal følge kurset samtidig. Opplæring, inkludert beskrivelse av innhold, skal dokumenteres skriftlig. |  |  |  |
|  | Leverandør skal tilby en serviceavtale på 5 år med opsjon på ytterligere 1+1+1+1+1 år for tilbudt kabinettvaskemaskin. Serviceavtalen skal gjelde fra kabinettvaskemaskinen er ferdig montert i bygg, og omfatter vedlikehold. |  |  |  |
|  | Leverandør skal utføre reparasjon av kabinettvaskemaskinen etter bestilling fra Oppdragsgiver. Fra det tidspunkt Oppdragsgiver rapporterer avvik fra normal drift, skal leverandør iverksette feilsøking i løpet av neste virkedag. Dersom feilsøking eller utbedring forutsetter fysisk oppmøte, skal oppmøte skje innen to virkedager etter at avvik er meldt. |  |  |  |
|  | Ved reparasjon og service av kabinettvaskemaskinen, skal arbeidet utføres av fagpersoner som har god kjennskap til produktet. Arbeidet skal utføres fagmessig. Dersom det skal gjøres arbeid knyttet til det elektriske, skal servicepersonellet ha de rette kvalifikasjonene jf. FEK (Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.). |  |  |  |
|  | Leverandøren skal gi Oppdragsgiver nødvendig service og teknisk bistand på telefon vederlagsfritt. Leverandørens personell skal kommunisere på norsk eller et skandinavisk språk, og være tilgjengelig på virkedager i tidsrommet kl. 9-15. |  |  |  |

2.3 Tildelingskriterier – Kvalitet

| Nr. | Tildelingskriterier, jf. Del I Betingelser kap. 5 | Leverandørens beskrivelse (maks 400 ord per underpunkt): |
| --- | --- | --- |
| 1 | Det vektlegges at kabinettvaskemaskinen som tilbys leveres med betjeningspanel som er enkelt og intuitivt å betjene. Beskriv panelets (evnt. panelenes) plassering, størrelse, lesbarhet og betjening. |  |
| 2 | Det vektlegges at innvendig bredde på vaskekammer er størst mulig utover det oppgitte minimumskravet, jf. Bilag 1 Behov- og kravspesifikasjon, kap. 4 nr. 1. | Mål oppgis kun i Bilag 2 Leverandørens løsningsforslag under punkt 2.1 Absolutte krav på tilbudsfristtidspunktet – Produktet. Nr. 1. |
| 3 | Det vektlegges at bredden på lysåpning på porter/dører er størst mulig utover minimumskravet, jf. Bilag 1 Behov- og kravspesifikasjon, kap. 4 nr. 2. | Mål oppgis kun i Bilag 2 Leverandørens løsningsforslag under punkt 2.1 Absolutte krav på tilbudsfristtidspunktet – Produktet. Nr. 2. |
| 4 | Det vektlegges at vedlikehold er brukervennlig og enkelt å utføre. Beskriv vedlikeholdsprosedyre, redegjør for brukervennlighet. |  |
| 5 | Det vektlegges kort nede-tid i forbindelse med årlig service av den tilbudte maskinen. Oppgi hvor mange timer nedetid maskinen vil ha ved service. |  |

Underpunktene 2 og 3 vektlegges mest.

2.4 Tildelingskriterier – Klima og miljø

| Nr. | - Tildelingskriterier, jf. Del I Betingelser kap. 5 | Leverandørens beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Det vektlegges at maskinen som tilbys har lavt strømforbruk. - Oppgi strømforbruk (kWh) ved - rengjøring/desinfisering på 60 grader - i 20 minutter (uten tørking). | Forbruk: X antall kWh |
| 2 | - Det vektlegges at maskinen som tilbys har lavt vannforbruk. - Oppgi vannforbruk (liter per vaskesyklus) for rengjøring/desinfisering på 60 grader i 20 minutter (uten tørking). | Forbruk: X liter vann |