## Mal (hidden)
SHI Overskrift 1
SHI Overskrift 2
SHI Overskrift 3
Grunnfarge
Normal
Normal beskyttet
Normal inntasting
Alle faner skal ha hvit logo på blå bunn øverst i venstre hjørne
Blå bakgrunnsfarge er definert i stil: SHI Overskrift 1 og 2
Skrifttype: Calibri 11 (normal, overskrift 2 og 3) /12 (overskrift 1)
Felter som skal fylles ut av tilbyder bør være hvite (normal) eventuelt lys gul (normal inntasting)
Felter som ikke skal fylles ut av tilbyder bør være grå (normal beskyttet). Når dokumentet er ferdig, kan man vurdere å låse grå felter for å forhindre at tilbyder skriver inn i feil felt
Nasjonalt profilprogram for helseforetakene
Retningslinjer er hentet fra Nasjonalt profilprogram for helseforetakene https://www.regjeringen.no/contentassets/575f7de1edeb42fca6a952d3ca5f3260/4804-designmanual2011-web.pdf
Dette styrer fargevalg, skrifttype og generell lay-out

## Veiledning Mal (hidden)
VEILEDNING MAL FOR KRAVSPESIFIKASJON
Denne grunnmalen er tilpasset anskaffelser som er inndelt i flere delkontrakter og hvor det er hensiktsmessig at kravspesifikasjonene for alle delkontraktene samles i en arkfane.
Det er tillatt å tilpasse grunnmalen (f.eks med en arkfane pr delkontrakt), men grunnmalens skrifttyper, farger, stiler etc. må brukes. Se arkfanen Mal.
Arkfane Omfang: Fyll inn navn på hver delkontrakt i kolonne B under oversikt over delkontrakter. Navn på delkontraktene vil automatisk vises i arkfanen Kravspesifikasjon.
Det er valgfritt å bruke generelle krav. Dersom det brukes generelle krav, sjekk at samme krav faktisk vil gjelde alle delkontraktene og at et felles svar vil være entydig.
Hvis generelle krav ikke skal brukes, slett raden. Slett også tilhørende rader i arkfanen Kravspesifikasjon.
Arkfane Kravspesifikasjon: Se arkfanen Veiledning for hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås.
Se under for hvordan du kan legge til flere delkontrakter.
Linjer med blå tekst, kan slettes dersom linjen ikke er relevant for anskaffelsen. <instruks>: Teksten mellom mindre- og større-tegnet viser hva som skal skrives i feltet.
Alle krav bør ha unikt nummer.
Skriv inn selve kravet i kolonnen Beskrivelse av krav. Pass på det er tydelig hva som kreves eller ønskes. Minstekrav må kunne besvares med ja eller nei.
Bruk kolonnen Utfyllende informasjon for å beskrive hvilke opplysninger tilbyder må gi, hvordan kravet skal dokumenteres, forklare hva som skal til for å oppfylle kravet, opplysninger om dagens løsning, hvordan kravet evalueres og lignende. Eks: Hvordan det skal dokumenteres at krav er oppfylt. Hva tilbyder må/bør oppgi. Detaljer mht. prising. Evalueringsmåte (vareprøve, utprøving osv.). Feltet kan være blankt.
Tildelingskriterium: Når disse er bestemt, legg inn riktig tekst i cellene G5 – G7, ved behov også i G8 og G9. Knytt hvert evalueringskrav til riktig kriterium ved å velge rett tekst fra nedtrekksmenyen.
Vekting/prioritering: Dersom noen av evalueringskravene skal telle mer enn andre i evalueringen for et kriterium, må dette komme klart og tydelig frem. Beskriv hvordan evalueringskravene er vektet eller prioritert i celle C14 i arkfanen Veiledning. Med hvordan menes hvilke tall eller koder som blir brukt i kolonne F i arkfane Kravspesifikasjon og hva disse betyr. Oppgi vektingen/prioriteringen ved å fylle inn aktuelt tall/kode for kravet i kolonne F.
Dersom alle krav skal telle like mye, skjul kolonne F i arkfanen Kravspesifikasjon og rad 14 i arkfanen Veiledning.
FØR KONKURRANSEN PUBLISERS:
Sjekk at det er samsvar mellom hva som fremgår av andre konkurransedokumenter og kravspesifikasjonen.
Skjul arkene Mal og Veiledning Mal.
Legge til flere delkontrakter:
I arkfanen Kravspesifikason kopier "overskriftsraden" for en av de andre delkontraktene, og lim inn denne i den første raden med bare lys blå bakgrunn. Korriger teksten i cellen i kolonne B slik at delkontrakten får riktig nummer. Merk denne cellen, høyre klikk og velg menypynktet "Definer navn" og skriv et navn (uten mellomrom) i feltet Navn (f.eks. Delkontrakt11).
Merk cellen i kolonne B, kopier, gå til arkfanen "Omfang" og lim inn under den siste delkontrakten (Bruk Lim inn verdi). Høyreklikk på cellen og velg Kobling. I boksen som kommer opp, klikk på plassering i dokument og velg riktig navn fra lista Definerte navn. Klikk OK.
Skriv inn navn på delkontrakt i kolonne C. Sjekk at koblingen fungerer ved å klikke på teksten.

## Forside
#VALUE!
Nye Aker
Nye Aker
Tittel:
Bilag C2U Kravspesifikasjon
9601 Autoklav, destruksjon, gjennomgående
02 | Oppdatering av konkurransegrunnlag |  |  |  | 2026-06-05 | HAM | CVE | IMS
01 | For konkurransegrunnlag |  |  |  | 2026-06-22 | HAM | CVE | IMS
Rev. | Beskrivelse |  |  |  | Rev. Dato | Utarbeidet | Kontroll | Godkjent
Kontraktor/leverandørs logo: |  | Bygg nr: | Etasje nr.: | Systemgr.: |  | Antall sider:
Side 1 av 5
NSA | 0000 | U | SP | 0052
NSA | 0000 | U | SP | 0052 |  | 02 |  | G

## Veiledning til leverandør
#VALUE!
Nye Aker
Nye Aker
Kolonne | Kommentar
Kravnr. | Kravnummer
Beskrivelse av krav | Formulering av selve kravet.
Utfyllende informasjon | Dette er opplysninger Oppdragsgiver gir for å bidra til økt forutsigbarhet og for å bidra til at tilbudene inneholder de opplysninger Oppdragsgiver trenger for få sammenlignbare tilbud. Eks: Hvordan det skal dokumenteres at krav er oppfylt. Hva tilbyder må/bør oppgi. Detaljer mht. prising. Evalueringsmåte (vareprøve, utprøving osv.).
Type krav | A - Dette er absolutte minimumskrav; tilbud som ikke tilfredsstiller kravet, vil bli avvist. K - Dette er kontraktskrav hvor avvik kan føre til at tilbudet avvises, men hvor avvisning ikke skjer automatisk ved ethvert avvik slik som ved A-krav. Ved eventuelle avvik fra «K-krav» vil oppdragsgiver foreta en vurdering av avvikets betydning for oppdragsgiver, herunder viktigheten av å få kontraktskravet oppfylt, størrelsen på avviket og antall avvik. Det presiseres at vurderingen kan innebære at avvik på ett krav fører til avvisning. Avvik som ikke medfører avvisning, vil medføre trekk i vurderingen av tilbudets kvalitet. NB! For K-krav er det kun nødvendig å beskrive løsning / gi utfyllende besvarelse ved avvik fra kravet. B - Krav der det i evalueringen vil bli vurdert i hvilken grad tilbudet oppfyller kravet. Info - Forhold der oppdragsgiver etterspør informasjon.
Krav oppfylles: ja/nei | Her skal Tilbyder svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt.
Tilbyders besvarelse | Her skal Tilbyder besvare kravene. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet. NB! For Krav merket K er det bare nødvendig å fylle ut feltet dersom leverandøren har svar Nei på om kravet er tilfredsstilt. Dersom Tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon, skal det henvises til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte (også hvor i vedlegget informasjonen står). Eventuelle bilder må legges ved i form av vedlegg, og ikke kopieres inn under tilbyders svar/ beskrivelse. Vedlegg skal organiseres som beskrevet i Del I Konkurransebeskrivelse, kapittel 8.3. Inndeling av tilbudet.
NSA | 0000 | U | SP | 0052 | 02 | G
NSA | 0000 | U | SP | 0052 | 02 | G

## Kvalitet
#VALUE! |  |  |  | Tilbyders navn: | <Navn fylles ut av tilbyder>
|  |  |  | Tilbudt utstyr: | <Handelsnavn fylles ut av tilbyder>
Artikkel | 052.022.01 Autoklav destruksjon gjennomgående
Beskrivelse av Anskaffelsen | Det skal anskaffes 2 stk destruksjonsautoklaver til høysikkerhetsisolat og laboratorium, i tillegg er det opsjon på 3 stk destruksjonsautoklaver til høysikkerhetsisolat. Tiltenkt bruk: Utstyret skal ha kapasitet til å desinfisere kategori 4 (BSL 4) fra pasientisolater og laboratorieavfall. Lastesiden vil være den forurensede siden, heretter kalt uren side. Lossesiden, heretter kalt ren side betegner siden der den behandlede/steriliserte varen lastes ut.
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Utfyllende informasjon | Type krav | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse For K-krav er det kun nødvendig å fylle ut denne kolonnen dersom svaret er nei i forrige kolonne | Referansedokumenter (Dokument, side og avsnitt)
Avsnitt F1 | Generelle / overordnede krav
F - 1.1 | Utstyret skal innen tilbudsfristens utløp være CE-merket. Utstyr definert som Medisinsk utstyr skal ved tilbudsfristens utløp være CE-merket i henhold til forordning for medisinsk teknisk utstyr (EU) 2017/745 Medical Devices Regulation (MDR) eller etter gjeldende overgangsordninger. For laboratorieformål kan produsenten refere til ISO Standard BS2646-1:21 | Samsvarserklæring for tilbudt utstyr skal vedlegges tilbudet. | A
F - 1.2 | Alt utstyr som tilbys skal tilfredsstille alle gjeldende direktiver og standarder for kategori 4 (BSL 4). Dokumentasjon på dette skal vedlegges tilbudet. Slik dokumentasjon kan for eksempel være Samsvarserklæring (Declaration of Conformity). |  | A
F - 1.3 | Utstyret skal være I henhold til EN 285:2015 Kap.21 (steam quality test). Dokumentasjon skal overleveres oppdragsgiver senest ved overtagelse av utstyret. | Dokumentasjon av krav skal leveres av valgt leverandør senest ved overtakelse av utstyret. | A
F - 1.4 | Utstyret skal være registrert i NKKN-registret, eller til enhver tid gjeldende løsning for registrering av MTU, før det leveres kunde. Det er tilbyders ansvar å ivareta riktig registrering. |  | A
Avsnitt F2 | Krav til funksjonalitet
F - 2.1 | AREAL: Vedlagt er tegninger som beskriver komplett installasjon i prosjektert areal i 2. etasje. Ved behov tilrettelegges det også for mulighet til å plassere vakuumpumper i 1. etasje. | Viser til Bilag G1U Tegninger og tegningsliste. | Info
F - 2.2 | AREAL Det forutsettes at tilbudt utstyr får plass innenfor prosjektert areal. |  | A
F - 2.3 | TEGNINGER Servicevennlighet vektlegges. Tilbyder bes vedlegge målsatt tegning som beskriver tilganger til serviceområde for tilbudt utstyr. |  | B
F - 2.4 | PROSESS-SIKKERHET Destruksjonsautoklavenene vil behandle potensielt kategori 4 (BSL 4) kontaminert utstyr. Tilbyder skal bekrefte at tilbudt utstyr har en løsning som sikrer at det ikke oppstår lekkasje av usterilisert materiale til avløp, luft, eller til ren side fra destruksjonsautoklaven. |  | A
F - 2.5 | KAPASITET: Minimumskapasitet på kammerstørrelse skal være minimum 330 liter, innenfor oppgitt areal (footprint). |  | A
F - 2.6 | DIMENSJONER: Størst mulig kammer vektlegges. |  | B
F - 2.7 | RUSTFRITT STÅL: Alle deler av destruksjonsautoklaven som er i kontakt RO-vann og damp skal være av rustfritt stål (kvalitet resistent mot korresjon av RO-vann). |  | A
F - 2.8 | KJØLING AV KONDENSAT TIL AVLØP: Løsning for kjøling av kondesat til avløp skal inngå i pris på destruksjonsautoklav. Kjøling skal være ved bruk av sykehusets kjølevanns-system, ikke byvann. Bilag F2U Prisskjema i fanen Hovedartikkel |  | A
F - 2.9 | LUFTTETT MEMBRAN-BSL tetting: Destruksjonsautoklaven skal ha en lufttett forsegling mellom isolat og sykehusets arealer ("ren side"). Det er trykkregime mellom isolatet og ren side. Tilbudt (montert) utstyr må bestå trykktesting av isolatet før overtagelse av Destruksjonsautoklav. |  | A
F - 2.10 | DAMPGENERATOR - INTEGRERT GENERATOR: Autoklaven skal leveres med integrert generator. |  | A
F - 2.11 | DAMPGENERATOR - INTEGRERT GENERATOR: Avlesning trykk: Det vektlegges at det ikke bør være nødvendig å gå inn i teknisk rom for å lese av verdiene. Beskriv mulighetene for å avlese kammertrykk, kappetrykk og kjeletrykk ved driftstans eller strømbrudd. Evt analoge manometere skal være iht. NS EN837-1:1996 |  | B
F - 2.12 | LUFTDETEKTOR/LUFTDETEKTORTYPE: Destruksjonsautoklaven skal være utstyrt med en luftdetektor (EN 285:2015) som er nødvendig ved porøse belastningssykluser. En indusert lekkasjeventil skal monteres på steriliseringskammeret for automatisk og manuell drift. Dokumentasjon på tilbudt løsning for luftdetektor må fremlegges ved kontraktsinngåelse. |  | A
F - 2.13 | LUFTDETEKTOR/LUFTDETEKTORTYPE: Det vektlegges at tilbudt løsning ivaretar sikkerhet med hensyn på luftdetektor. Tilbyder bes oppgi detaljerte spesifikasjoner og beskrive løsning for tilbudt utstyr. |  | B
F - 2.14 | METERING DEVICE: I forbindelse med luftdetektor og tester som skal foretas, skal Destruksjonsautoklavene leveres med et ferdig påmontert ” Metering Device” slik det er beskrevet NS-EN 285:2015. Ved leveranse skal følgende dokumentasjon også fremlegges: Det skal foreligge spesifisert målerverdier om "The induced leak rate (ml/minute)" og luftdetektor innstillingene "Air detector settings after fitting of the device in the factory", i henhold til den gjeldende standarden. Systemet skal leveres med stengeventil til kammer. |  | A
F - 2.15 | DAMPTESTBEND: Destruksjonsautoklaven skal ha tilkobling for testing av dampkvalitet. Damptestbend skal inkluderes i pris på destruksjonsautoklav. |  | A
F - 2.16 | STØTTETRYKK: For å forhindre koking under prosess skal destruksjonsautoklaven ha støttetrykk for destruksjon av væsker. |  | A
F - 2.17 | HÅNDTERING AV KONTAMINERT DAMP Destruksjonsautoklaven skal være laget slik at det ikke er mulig å føre kontaminert damp ut av bygget. |  | A
F - 2.18 | HÅNDTERING AV KONTAMINERT DAMP Beskriv tilbudt utstyr med hensyn på hvordan kontaminert damp fra kammeret vil bli behandlet ved en evakuering fra kammer. Løsning vektlegges. |  | B
F - 2.19 | LASTETEMPERATURSENSOR Destruksjonsautoklaven skal kunne leveres med lasttemperatursensor. Lastetemperatursensor prises i Bilag F2U Prisskjema i fanen Tilbehør, under Opsjon - tilbehør / tilleggsutstyr |  | A
F - 2.20 | LASTETEMPERATURSENSOR Det vektlegges at tilbudte destruksjonsautoklaver har lastetemperatursensor med hensyn på type og tetting av gjennomføring. Beskriv løsning. |  | B
F - 2.21 | REDUNDANS TEMPERATURFØLERE: Destruksjonsautoklaven skal ha teknisk-redundans på temperaturfølerene (kaldeste punkt). Disse skal være i egen krets, slik at det er mulig å ferdigstille prosess med feil på (master) temperaturfølerne. |  | A
F - 2.22 | REDUNDANS TRYKKTRANSMITTERE: Destruksjonsautoklaven skal ha teknisk redundans på trykktransmitterene. Disse skal være i egen krets, slik at det er mulig å ferdigstille prosess med feil på (master) trykktransmitterne. |  | A
F - 2.23 | UAVHENGIG OVERVÅKNINGSSYSTEM (IMS): Destruksjonsautoklaven skal ha et datastyrt uavhengig overvåkingssystem (i samsvar med EN 285:2015) for å registrere syklusparametere. Systemet skal ha teknisk redundans på IMS-system. |  | A
F - 2.24 | DØRER TIL DESTRUKSJONSAUTOKLAVER: Dørene må kunne forrigles slik at dør på utlasterside/ren side ikke lar seg åpne før en vellykket syklus er gjennomført. Dørene skal ikke kunne åpnes samtidig. Fullstendig og detaljert oppsett på forrigling settes opp etter nærmere avtale med oppdragsgiver. | Dokumentasjon på hvordan dette kan gjennomføres med tilbudt utstyr må fremlegges ved kontraktsinngåelse | A
F - 2.25 | DØRER TIL DESTRUKSJONSAUTOKLAVER: Det vektlegges at at tilbudte destruksjonsautoklav har dampbasert dørtetting, eller tilsvarende. Beskriv dørtettingsmekanismen med hensyn på driftssikkerhet. |  | B
F - 2.26 | IKKE KONDENSERBARE GASSER (NCG): Destruksjonsautoklaven skal ha et avgassingssystem som fjerner ikke-kondenserbare gasser (NCG) fra matevannet til dampproduksjon. Systemet skal gi dampkvalitet i henhold til NS-EN 285:2015 Kap. 21.1. |  | A
F - 2.27 | IKKE KONDENSERBARE GASSER (NCG): Tilbyder bes beskrive teknologi/system for fjerning av NCG for tilbudte destruksjonsautoklav. Løsning vektlegges. |  | B
F - 2.28 | DEKONTAMINERING AV LUFT, DAMP OG KONDENSAT FØR DRENERING/EVAKUERING: Alt utslipp fra steriliseringsprosessen skal inaktiveres før det forlater destruksjonsautoklaven. Dette gjelder også for kondensat fra "Make Safe" prosess. |  | A
F - 2.29 | DEKONTAMINERING AV LUFT, DAMP OG KONDENSAT FØR DRENERING/EVAKUERING: Dersom luft-/dampfjerning av usteril damp fra steriliseringskammeret skjer via et 0,2 μ filter skal filteret monteres slik at det er mulig å sterilisere filteret under steriliseringstrinnet på hver syklus. Hvis filteret har et spesifisert antall sykluser må det være et system for varsling i god tid før filteret må skiftes |  | A
F - 2.30 | FILTER INTEGRITETSTEST: Dersom den tilbudte destruksjondsautoklav benytter filter, skal det være mulig å teste effektivitet til 0,2 µ ekstraktfilteret på stedet. |  | A
F - 2.31 | OVERVÅKINGSSYSTEM: Hver destruksjonsautoklave skal ha et datastyrt overvåkingssystem for å registrere og lagre alle syklusparametre: • Kammertrykk • Kammertemperatur • Luftdetektortemperatur • 0,2µ filtertemperatur (Om filter brukes pkt F-2.12) Valgt leverandør skal oppgi hvilke data som lagres og lagringskapasitet. Dokumentasjon fremlegges ved kontraktsinngåelse. Overvåkingssystem inkludert programvare (lisenser) for elektronisk registrering og dokumentasjon, skal inkluderes i pris på destruksjonsautoklav. |  | A
F - 2.32 | OVERVÅKINGSSYSTEM - INTEGRASJON: Det er ønskelig at tilbyder beskriver mulighet for integrasjon med SD-anlegg eller annen IKT-løsning. Beskriv dette. Opsjonspris oppgis i Bilag F2U Prisskjema, i fane "Tilbehør m.m." men vil ikke inngå i evaluering av totalpris. |  | B
F - 2.33 | RAPPORT: Rapporten må kunne vises elektronisk i display. Tilbudt utstyr skal kunne lagre 200 gjennomførte sykluser. |  | A
F - 2.34 | DISPLAY: Tilbyder bes beskrive funksjonalitet på display samt beskrive hvordan en tidligere utført syklus kan hentes frem. Brukervennlighet vektlegges. |  | B
F - 2.35 | MISLYKKEDE SYKLUSER: Hvis en sikkerhetssyklus ikke oppnår de nødvendige steriliseringsbetingelsene, skal begge dører forbli låst og avløpsvann ikke slippes ut før en godkjent syklus er gjennomført. | Tilbyder bes dokumentere hvilke muligheter som er tilgjengelige dersom en syklusfeil oppstår med tilbudt system | A
F - 2.36 | MISLYKKEDE SYKLUSER: Tilbyder bes beskrive hvilke muligheter som er tilgjengelige dersom en syklusfeil oppstår. Dokumenter og beskriv prosedyren operatør skal følge dersom en mislykket sikkerhetssyklus oppstår. Sikkerhet og brukervennlighet vektlegges. |  | B
F - 2.37 | KAPPEKJØLING: Ved mixed Discard-syklus (blandet last) skal væsker i lasten kjøles ned til et sikkert nivå før syklusen fullføres (døren åpnes på ren side). |  | A
F - 2.38 | KAPPEKJØLING: Blandingsavfallssyklusen kan kreve at væsker i lasten kjøles ned til et trygt nivå før syklus fullføres Tilbyder bes beskrive hvordan dette løses for tilbudt utstyr. Sikker håndtering vektlegges. |  | B
F - 2.39 | KJØLING AV VAKUUMPUMPE: Tilbudt utstyr skal benytte isvannskjøling for vakuumpumpen. |  | A
F - 2.40 | SYKLUSER: Destruksjonsautoklaven skal kunne kjøre følgende sykluser: 1. Porøs belastningssyklus (alt materiale som normalt ville blitt sendt til vask) 2. Blandet avfallsbelastningssyklus (alle andre materialer/utstyr som brukes i anlegget) 3. Bowie-Dick testsyklus 4. Testsyklus for luftlekkasje 5. Testsyklus for luftdetektorfunksjon 6. Filtersteriliseringssyklus (dersom løsningen har filter) 7. Make Safe Failed-syklus 8. Endre dørsyklus (hvis aktuelt) Samtlige ovennevnte sykluser skal inngå i pris på destruksjonsautoklav. |  | A
F - 2.41 | BESKRIVELSE AV SYKLUSER Trygg og sikker behandling av autoklavert avfall vektlegges. Tilbyder bes beskrive ovennevnte sykluser, for tilbudt destruksjonsautoklav, med hensyn på parametre og toleranser. |  | B
F - 2.42 | EKSTERNT MÅLEUTSTYR Destruksjonsautoklaven skal ha minst en ledig gjennomføring til kammeret for tilkobling av eksternt måleutstyr for validering. |  | A
F - 2.43 | VAKUUMPUMPER OG INCINERATOR Tilbyder bes beskrive løsning for eventuell ekstern plassering av vakuumpumper og eventuell incinerator i etasjen under, og tilbyder bes også om å oppgi max. avstand fra vakuumpumpe til autoklav. Fleksibilitet i løsning vektlegges. |  | B
F - 2.44 | SIKKERHETSVENTILER Tilbudt destruksjonsautoklav skal ha sikkerhetsventiler tilboblet et lukket system slik at eventuell damp ikke blåser inn i autoklavens tekniske rom. |  | A
F - 2.45 | SIKKERHETSVENTILER Sikkerhet med hensyn på smittevern og HMS vektlegges. Tilbyder bes oppgi løsning hvor sikkerhetsventiler eventuelt blåser: - fra kammer - fra kappe - fra dampgenerator - eventuelt fra andre sikkerhetsventiler |  | B
Avsnitt F3 | Krav til IQ, OQ og PQ
F - 3.1 | Validering - Installation qualification (IQ): Tilbudet skal inkludere installation qualification (IQ). Tilbyder skal fremlegge skriftlig dokumentasjon (IQ) på hver maskin etter installasjon. Dette skal være inkludert i pris. IQ-tester skal være inkludert i tilbudet og skal dokumentere at de oppfyller oppdragsgivers krav. Oppdragsgiver skal få anledning til å overvære testene. |  | A
F - 3.2 | Validering - Operation qualification ( OQ) og Process qualification (PQ) Tilbudet skal inkludere operation qualification og process qualification (OQ og PQ). Tilbyder skal fremlegge skriftlig dokumentasjon (OQ og PQ) på hver maskin etter installasjon. Dette skal være inkludert i pris. OQ og PQ-tester skal være inkludert i tilbudet og skal dokumentere at de oppfyller oppdragsgivers krav. Oppdragsgiver skal få anledning til å overvære testene. | Referanselast avtales mellom valgt leverandør og oppdragsgiver. | A
F - 3.3 | IQ, OQ og PQ Tilbyder bes fremlegge dokumentasjon på innhold av IQ, OQ og PQ Oversikt over hva som blir gjennomført i IQ, OQ og PQ samt innhold og beskrivelse i protokollene vektlegges |  | B
F - 3.4 | TESTKJØRING Leverandøren skal gjennomføre og dokumentere 20 testkjøringer før maskinen går over i prøvedrift. Kostnad skal være inkludert i pris. |  | A
Avsnitt F4 | Krav til testing og aksept
F - 4.1 | FABRIKKAKSEPT-TESTING: Leverandøren skal utføre Factory Acceptance Tests (FAT) av destruksjonsautoklavenene før aksept og forsendelse. FAT-en skal bestå av konstruksjons-/maskinvare- og kontrollsystemaksepttester, sammen med passende kalibrerings- og funksjonstester. Fabrikkaksepttestene skal inkludere inspeksjon av leveranser, verifisering av konstruksjon og bekreftelse av korrekt drift av følgende: 1 Porøs belastningssyklus (alt materiale som normalt ville blitt sendt til vask) 2 Blandet avfallsbelastningssyklus (alle andre materialer/utstyr som brukes i anlegget) 3 Bowie og Dick testsyklus 4 Testsyklus for luftlekkasje 5 Testsyklus for luftdetektorfunksjon 6 Filtersteriliseringssyklus (dersom løsningen har filter) 7 Make Safe Failed-syklus 8 Endre dørsyklus (hvis aktuelt) Dersom oppdragsgiver ønsker å være med på FAT-testen skal det være anleding til dette. Vennligst bekreft. Oppdragsgiver dekker i så fall sine egen kostnader. |  | A
F - 4.2 | ARBEIDSTESTING: Omfang av arbeidstest, inkludert dokumentasjon vil bli fastsatt etter avtale mellom valgt leverandør og oppdragsgiver. Valgt leverandør fremlegger eksempel på arbeidstest-protokoll ved kontraktsinngåelse. Oppdragsgiver skal ha anledning til å delta på arbeidstesting av samtlige autoklaver kontrakten omfatter. |  | A
Avsnitt F5 | Krav til utstyr for lossing av destruksjonsautoklavene
F - 5.1 | LASTEVOGN: Utlastervogn skal være elektrisk hev/senk og harmoniseres med kammerstørrelse for sømløs overflyttning av last. Det skal oppgis opsjonspris på 2 stk utlastevogn i Bilag F2U Prisskjema i fanen Tilbehør, under Opsjon - tilbehør / tilleggsutstyr |  | A
F - 5.2 | LASTEVOGN: Funksjonalitet og fleksibilitet for tilbudt lastevogn vektlegges. Tilbyder bes beskrive følgende funksjoner: *Fysiske mål *mekanisk beskrivelse *Batteri: - løst eller fastmontert - oppgi batteritid før behov for ny lading - batterilevetid for batteriet (utskiftning) og beskrive ladefunksjonen. *Funksjon og design, inkludert svingradius og stabilitet ved navigering av vognen. |  | B
Avsnitt M1 | Miljørelaterte krav
M - 1.1 | For tilbudt utstyr skal miljø- og ressurspåvirkning gjennom livsløpet dokumenteres, ved for eksempel Livsløpsanalyse (LCA), Environmental product declaration (EPD), eller tilsvarende. |  | A
M - 1.2 | Tilbyder skal bekrefte at forventet levetid fastsatt av produsent er minst 10 år i normal drift. |  | A
M - 1.3 | Tilbyder skal bekrefte at servicedeler og forbrukskomponenter, inkludert batterier, vil være tilgjengelige for levering frem til produktets end of service, og i minimum 10 år etter ibruktakelse. |  | A
M - 1.4 | Alt utstyr som omfattes av denne anskaffelsen skal være RoHS-sertifisert i henhold til gjeldende EU-direktiv. Tilbyder skal dokumentere dette ved å legge ved erklæring fra produsent eller annen relevant dokumentasjon. |  | A
M - 1.5 | Tilbyder skal, i henhold til REACH-forordningen artikkel 33, informere om tilstedeværelsen av stoffer på kandidatlisten for SVHC i tilbudte produkter dersom konsentrasjonen overstiger 0,1 vektprosent. | Informasjonen skal som minimum inkludere stoffets navn, og dersom tilgjengelig, også konsentrasjon og relevante sikkerhetstiltak for trygg bruk. | A
M - 1.6 | Tilbyder skal legge ved en plan for substitusjon av eventuelle SVHC-stoffer (stoffer på REACH-kandidatlisten) som inngår i tilbudte produkter. Planen skal beskrive hvilke stoffer som vurderes erstattet, hvilke alternativer som vurderes, og en tidsramme for gjennomføring, dersom substitusjon er mulig uten urimelig kostnad eller ulempe. |  | A
M - 1.7 | Det vil bli lagt vekt på i hvilken grad tilbyder tilbyr innovative og bærekraftige løsninger knyttet til leveransen. Det gis høyere uttelling til tilbydere som kan dokumentere: – Konkrete tiltak for å redusere miljøpåvirkning (f.eks. lavere utslipp, redusert ressursbruk, sirkulære løsninger) – Bruk av miljøsertifiseringer, miljøledelsessystemer eller tredjepartsverifiserte resultater – Innovasjon som bidrar til bedre ytelse, effektivitet eller samfunnsnytte | Dokumentasjon kan være i form av miljødeklarasjoner (EPD), ISO-sertifikater, innovasjonsbeskrivelser eller referanseprosjekter. | B
M - 1.8 | Det er tilbyders ansvar å sørge for retur og gjenvinning av all emballasje og overskuddsmateriell ved installasjon av utstyret. Det skal senest ved kontraktsinngåelse fremlegges dokumentasjon på at Tilbyder har en returordning hvor emballasje ved installasjonstidspunkt blir tatt hånd om på en miljømessig forsvarlig måte. Det henvises i denne sammenheng til Grønt Punkt Norge sine internettsider (www.grontpunkt.no). |  | A
M - 1.9 | Det er ønskelig utstyret har lav varmeavgivelse til rommet, da dette bidrar til redusert kjølebehov og bedre inneklima. Tilbyder bes oppgi varmeavgivelse i kW ved: *standby *normal drift. Dokumentasjon fra produsent eller tredjepart skal vedlegges. |  | B
M - 1.10 | Det er ønskelig med automatisk dvalemodus. Oppgi om tilbudt maskin har dvalemodus, automatisk eller ikke. |  | B
M - 1.11 | Tilbyder bes opplyse om max. anbefalt temperatur i teknisk rom. |  | Info
M - 1.12 | Det er ønskelig at tilbudt utstyr har lavt støynivå. Tilbyder bes oppgi utstyrets støynivå i dB(A) i henhold til ISO 3746:2010, ved: * normal drift * stand-by. Vedlegg dokumentasjon. |  | B
M - 1.13 | Utstyret må kunne rengjøres med "Godkjente desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie". |  | A

## Kvalitet - Tekniske IKT-krav
#VALUE! |  |  |  | Tilbyders navn: | #REF!
|  |  |  | Tilbudt utstyr: | #REF!
Fanen består av ulike krav innenfor flere kategorier, som integrasjon, sikkerhet, tilgangsstyring med mer. Kravene er nødvendige for å avklare grensesnitt mot eksisterende tjenester og infrastruktur. Svarene er grunnlag for produksjon av løsningsdesign og ROS i forbindelse med implementering av tilbudt løsning.
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Utfyllende informasjon | Type krav | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse For K-krav er det kun nødvendig å fylle ut denne kolonnen dersom svaret er nei i forrige kolonne | Referansedokumenter (Dokument, side og avsnitt)
Avsnitt IKT 1 | Overordnet systembeskrivelse / dokumentasjon Denne seksjonen omhandler krav knyttet til den overordnende beskrivelsen av den samlede leveransen
IKT - 1.1 | Leverandør er sertifisert i henhold til ISO 27001, eller tilsvarende, og har vedlagt tilhørende dokumentasjon for informasjonssikkerhet. | Merknad: Ved sertifisering må SOA (Statement of Applicability) vises til. Den tilbudte løsningen kan ikke ha vesentlige avvik i forhold til gjeldende lover og regler for personvern, informasjons- og pasientsikkerhet. Tilbyderen bes derfor utdype alle relevante avvik. Dette for å sikre at alle risikomomenter kan vurderes og ivareta Oppdragsgiver sitt pålegg om å etterleve Direktoratet for eHelse sin «Norm for informasjons¬sikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren». Se: • «Normen» - https://ehelse.no/normen • «Normen» (på Engelsk) - https://ehelse.no/normen/documents-in-english • Veileder i personvern og informasjonssikkerhet - medisinsk utstyr - https://ehelse.no/normen/veiledere/veileder-i-personvern-og-informasjonssikkerhet-medisinsk-utstyr | B |  | Legg ved dokumentasjon
IKT - 1.2 | Den tilbudte løsningen er beskrevet gjennom et overordnet løsningsdesign og med en vedlagt IKT-fokusert systemdokumentasjon som på tydelig og oversiktlig måte viser de relevante hovedkomponenter, overordnet dataflyt og alle kommunikasjonsgrensesnitt internt og eksternt. Det er spesielt viktig å få med eventuelle integrasjonspunkter med eksisterende infrastruktur hos Kunden. | Merknad: Det er meget viktig at dokumentasjonen gjenspeiler løsningen, uansett størrelse og omfang, eksempelvis med en tilhørende illustrasjon, slik den er tenkt etablert hos Oppdragsgiver. Dokumentasjonen skal inkludere alle relevante enkeltkomponenter i systemet, eksempelvis men ikke avgrenset til: a) xTU SW, dvs. der hvor leveransen kun er ren klinisk programvare b) xTU enhet/utstyr c) xTU Instrumenterings-/Klient-PC m/SW d) xTU-Server(e) e) Skytjenester f) Tilleggskomponenter som egen lagring, nettverk, konvertere, periferutstyr m.m. | K |  | Legg ved dokumentasjon
IKT - 1.3 | All relevant nettverks- og IKT-messig dataflyt tilhørende løsningen, slik den planlegges etablert hos Oppdragsgiver, er detaljert beskrevet og dokumentert. | Merknad: Dette inkluderer detaljert dataflyt mellom løsningens enkeltkomponenter, basert på utarbeidet dokumentasjon fra kravpunkt 1.2, og infrastruktur eller integrasjonspunkter hos Kunden, samt eventuell datautveksling med skytjenester eller andre eksterne tjenester. Med «relevant» menes dataflyt som benytter eller traverserer Oppdragsgivers datanettverk og derfor kan kreve at brannveggregler og ruting må tilrettelegges for at den tilbudte løsningen skal fungere i Oppdragsgivers IKT-infrastruktur. | K |  | Legg ved dokumentasjon
IKT - 1.4 | Leverandørens tilbudte løsning kan helt eller delvis implementeres med IKT-infrastruktur levert av Sykehuspartner | Merknad: Oppdragsgivers krav til delene av Leverandørens tilbudte løsning som ikke kan tilbys gjennom Sykehuspartner, defineres senere i dette dokumentet. Det er derfor ikke et absolutt krav at Sykehuspartner skal levere IKT-infrastruktur og begge svaralternativene J/N er gyldige ref. «Oppdragsgivers sentrale bestemmelser» i innledningen, men det vil evalueres ut fra Leverandørens utdyping. Leverandøren beskriver i nødvendige vedlegg de bestykningsmessige behovene man har til Sykehuspartners leveranse av IKT-infrastruktur. Sentralt punkt er at Leverandøren setter seg inn i Sykehuspartners tekniske plattform (vedlegg B) s.a. det avklares hvordan løsningen i praksis kan implementeres kostnadseffektivt og med avklart drift/forvaltning hos Oppdragsgiver. Dette gjelder primært maskinvare/Operativsystem for eventuelle periferutstyr, PC- eller Serverkomponenter som inngår i løsningen. Spesielt viktig er avklaring rundt bruk av databaseløsninger og sentral datalagring og eventuelt behov for domenetilhørighet. | B |  | Legg ved dokumentasjon
IKT - 1.5 | Det er fremlagt oppdatert dokumentasjon og risikovurdering (ROS) på all bruk av eksterne tjenesteelementer (skytjenester, hosting, web-portaler eller tilsvarende) som tilbudt leveranse avhenger av. | Merknad: Hvis det ikke benyttes eksterne tjenester, så besvares punktet med «N» og «I/A» - Hvis skytjeneste må også kapitel 7 besvares | B
IKT - 1.6 | Den tilbudte løsningen, eller sentrale komponenter i løsningen, har mekanismer og/eller grensesnitt for tilstandsovervåking og/eller rapportering for å minimere forekomster av feil og nedetid. | Merknad: Eventuelle føringer og begrensninger rundt mulighet for integrasjon med eksisterende overvåkingssystem hos Oppdragsgiver, samt hvordan eventuell varsling til systemansvarlig kan gjennomføres, utdypes i Leverandørens besvarelse. | B
IKT - 1.7 | Den tilbudte løsningen benytter bare komponenter (utover IKT-infrastruktur levert av Sykehuspartner) som har gyldige, produsentspesifikke vedlikeholdsavtaler gjennom hele kontraktsperioden. | Merknad: Eventuelle komponenter som allerede er utenfor produsentspesifikk vedlikeholdsavtale (End Of Life/End Of Support) eller som vil bli det i løpet av avtaletiden skal spesifiseres. | B
IKT - 1.8 | Leverandøren tilbyr en dokumentert og forpliktende roadmap for oppgradering og videreutvikling av de delene i den tilbudte løsningen som ikke leveres av Sykehuspartner. |  | B
IKT - 1.9 | Leverandøren er ansvarlig for at produsentens anbefalinger følges ved oppdatering av programvare, konfigurasjon, kodeverk, nomenklatur eller andre registre for å ivareta den tilhørende endringsprosessen på de delene i den tilbudte løsningen som ikke leveres av Sykehuspartner. | Merknad: Det er viktig at det utdypes hvordan løsningen skal vedlikeholdes (gjennom integrasjon, brukergrensesnitt, oppdatering av database, eller lignende), samt overordnede kommunikasjonstekniske krav for å gjennomføre slik oppdatering på den tilbudte løsningen. | B
IKT - 1.10 | Et frittstående xTU kan mellomlagre data lokalt for å opprettholde sin hovedfunksjon, i henhold til anskaffelsens formål, ved brudd i datakommunikasjon med andre systemer. | Merknad: For Oppdragsgiver er det her viktig å få utdypet hvor stor den eventuelle lokale lagrings-/bufferkapasiteten er (eksempelvis maksimal tidsperiode, antall kjøringer e.l.), samt hvilke overførings- og sletterutiner som eventuelt finner sted når datakommunikasjonen er gjenopprettet. | B
IKT - 1.11 | En instrumenterings-PC med tilkoblet xTU kan mellomlagre data lokalt for å opprettholde sin hovedfunksjon, i henhold til anskaffelsens formål, ved brudd i datakommunikasjon med andre systemer. | Merknad: For Oppdragsgiver er det her viktig å få utdypet hvor stor den eventuelle lokale lagrings-/bufferkapasiteten er (eksempelvis maksimal tidsperiode, antall kjøringer e.l.), samt hvilke overførings- og sletterutiner som eventuelt finner sted når datakommunikasjonen er gjenopprettet. | B
IKT - 1.12 | En tilbudt systemløsning benytter lastbalansering eller failover som interne redundansmekanismer | Merknad: Med" intern" menes det interne mekanismer i systemløsningen som sikrer høy funksjonell tilgjengelighet, uavhengig av tilkobling til kundens IKT-infrastruktur. | B
IKT - 1.13 | En tilbudt systemløsning benytter lastbalansering eller failover på nettverkstilkobling mot Oppdragsgivers IKT-infrastruktur som eksterne redundansmekanismer | Merknad: Med ekstern menes det mekanismer i systemløsningen som sikrer høy funksjonell tilgjengelighet for tilkobling til kundens IKT-infrastruktur. | B
IKT - 1.14 | Løsningens lisensieringsmekanismer og leverandørens tekniske krav for ivaretakelse av dette er beskrevet og dokumentert. | Merknad: Dette inkluderer eksempelvis bruk av: a) lisensdongler eller andre fysisk tilkoblede enheter for lisensiering, samt tilkoblingsgrensesnitt (USB eller tilsvarende) b) klientlisenser som krever installasjon på Kundens arbeidsflate c) lisensserver utenfor Oppdragsgivers infrastruktur, inklusiv teknisk løsning og eventuelle konsekvenser for bruk av løsningen dersom slik kommunikasjon ikke kan etableres av Oppdragsgiver d) lisensserver innenfor Oppdragsgivers infrastruktur, inklusiv leverandørens krav til denne | K |  | Legg ved dokumentasjon
IKT - 1.15 | Eventuelle begrensninger i bruk av systemet som er en konsekvens av lisensieringsmekanismens funksjonalitet er beskrevet og utdypet på en oversiktlig måte. | Merknad: Eksempler på viktige utdypingsområder er begrensninger av teknisk eller funksjonell art: a) i antall brukere b) i antall tilkoblede enheter c) i lagringsvolumer ved overskridelser av lisensgrenser d) tidsbegrensninger e) i funksjonalitet/moduler | K |  | Legg ved dokumentasjon
IKT - 1.16 | Alle rutiner for forvaltning og vedlikehold av lisens(er) tilhørende leveransen er dokumentert og oversendt i tilbudet. | Merknad: Eksempler på viktige utdypingsområder er: a) Hvordan fornyes en tidsavgrenset lisens b) Hvordan aktiveres/deaktiveres tidsbegrenset lisens c) Hvordan utføres versjoneringen av lisens | K |  | Legg ved dokumentasjon
IKT - 1.17 | Alle rutiner for forvaltning og vedlikehold av sertifikat(er) tilhørende leveransen er dokumentert og oversendt i tilbudet. | Merknad: Eksempler på viktige utdypingsområder er: a) Hvordan fornyes et tidsavgrenset sertifikat b) Hvordan aktiveres/deaktiveres tidsbegrenset sertifikat c) Hvordan utføres versjonering av sertifikat | K |  | Legg ved dokumentasjon
IKT - 1.18 | Bortfall av lisensieringsmekanisme i et midlertidig/begrenset tidsrom påvirker ikke leverandørens tilbudte løsnings evne til å opprettholde sin hovedfunksjon i henhold til anskaffelsens formål. | Merknad: Leverandøren bes beskrive evt. konsekvenser og begrensninger for bruk av systemet ved bortfall av lisensieringsmekanisme. | B
IKT - 1.19 | Bortfall av sertifikatmekanismene i et midlertidig/begrenset tidsrom påvirker ikke bruken av leverandørens tilbudte løsnings evne til å opprettholde sin hovedfunksjon, i henhold til anskaffelsens formål, og det eksisterer valideringsmekanismer for gyldighet. Eks: «hengelås» i nettleser | Merknad: Leverandøren bes beskrive evt. Konsekvenser og begrensninger for bruk av systemet ved bortfall av sertifikatmekanisme. | B
Avsnitt IKT 2 | IKT-RELATERT LOGGING, DRIFT OG FORVALTNING
IKT - 2.1 | Leverandørens tilbudte løsning logger og lagrer tekniske hendelser eller feil. | Merknad: Relevante logger bør være tidssynkronisert mot en sentral NTP-tjeneste, logges i standardisert format (RFC 5424) og kunne overføres til sentralt loggmottak (Splunk). Utdyp hvordan dette i så fall utføres, eksempelvis logging til Windows EventLog, loggfiler, databaser, SNMP traps etc. | B
IKT - 2.2 | Leverandørens tilbudte løsning logger og lagrer relevante brukeroperasjoner (brukeraktivitet inklusiv uautorisert, eller forsøk på uautorisert, bruk). | Merknad: Eksempler på sentrale loggingsobjekter er: a) Alle typer innlogginger, inkl. forsøk på innlogginger b) Oppretting, endring og sletting av informasjonsobjekter c) Oppretting, endring og sletting av andre brukere d) Innsyn eller endring i personopplysninger e) Endringer, eller forsøk på endringer, i systemkonfigurasjonen | B
IKT - 2.3 | Logger som kunne lagres lokalt i den tilbudte løsning lagres i minimum 24 mnd. | Merknad: Beskriv hvordan dette ivaretas for de forskjellige typene logger i løsningen. | B
IKT - 2.4 | Leverandørens tilbudte løsning gir autoriserte brukere hos oppdragsgiver tilgang til logger gjennom et standardisert og sikret brukergrensesnitt for å sikre at de til enhver tid gjeldende offentlige informasjonssikkerhetskrav ivaretas for de ulike typene loggdata som lagres i den tilbudte løsningen, inkludert lesing, endring og sletting av logger. | Merknad: Utdyp hvordan sikkerhetskrav knyttet til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ivaretas for de ulike typene loggdata som lagres i den tilbudte løsningen. | B
IKT - 2.5 | Leverandørens nødvendige bistand for drift og forvaltning av den tilbudte løsningen utføres gjennom Oppdragsgiver sin tilbudte fjernaksessløsning. | Merknad: I dag gir Oppdragsgivers standardløsning for fjernaksess til Leverandører VPN-basert tilgang til aksesserver med installerte forvaltnings-/driftsverktøy som UltraVNC, WinSCP, RDP og SSH. Utdyp hvilke ytterligere behov Leverandør eventuelt har for tilgjengeliggjort programvare i Oppdragsgiver sin standard fjernaksessløsning (vedlegg B) for å supportere den tilbudte løsningen via fjerntilgang. | B
IKT - 2.6 | Leverandør gjennomfører teknisk support uten behov for å få utlevert/overført tekniske logger og eksempelmateriale via VPN. | Merknad: Utdyp i hvilke situasjoner slike behov eventuelt kan oppstå, ref: HSØ sine retningslinjer for bruk av fjernaksess (vedlegg B) | B
Avsnitt IKT 3 | IKT-SIKKERHET
IKT - 3.1 | Leverandøren tilbyr Oppdragsgiver programvareoppdateringer, programvarelisenser og installasjon så raskt som mulig og uten ekstra kostnad for Oppdragsgiver når produsenten implementerer funksjonalitet som understøtter og forbedrer personvern, informasjons- og pasientsikkerhet |  | B
IKT - 3.2 | Den tilbudte løsningen benytter individuelle brukeridenter både på OS- og applikasjonsnivå. |  | B
IKT - 3.3 | Den tilbudte løsningen benytter individuell brukerautentisering mot grupper definert i Active Directory via LDAP, fortrinnsvis LDAP over SSL (LDAPS). | Merknad: Utdyp hvorvidt både LDAP eller LDAPS støttes. Leverandøren bør også utdype hvorvidt en LDAP/LDAPS integrasjon kun gjør en synk av brukere fra AD til lokal brukerdatabase, eller om autentisering skjer direkte mot AD. | B
IKT - 3.4 | Den tilbudte løsningen lagrer alle former for lokale brukerprofiler (brukernavn/passord) som benyttes til klient-, database- eller applikasjonspålogging, i lokale brukerdatabaser, konfigurasjonsfiler e.l. Disse sikres med standardiserte mekanismer for tilgangskontroll og kryptering. | Merknad: Utdyp hvordan krav til tilgangskontroll og kryptering er tenkt ivaretatt i den tilbudte løsningen. | B
IKT - 3.5 | Den tilbudte løsningen støtter attributtbasert tilgangsstyring (ABAC) og/eller regelbasert tilgangsstyring (RBAC/PBAC). | Merknad: Ved bruk av slike mekanismer kan tilgang til funksjonalitet og pasientdata sammenstilles for å begrenses tilganger, eks. rolle og organisasjonstilhørighet. Sentrale utdypingselementer er: a) Hvilke rolletyper som eksisterer – eksempelvis adminbruker, superbruker, Lese&Skrive-bruker, Lese-bruker e.l.? b) Er roller endelig fastsatt eller kan roller (om)konfigureres i løsningen? c) Hvilke sikringsmekanismer er etablert/bygget inn i den tilbudte løsningen for å unngå endring i rollebasert tilgangsstyring? | B
IKT - 3.6 | Den tilbudte løsningen inneholder bare unike passord på eventuelle standard- eller systembrukere før tilkobling til Oppdragsgivers IKT-infrastruktur. | Merknad: Det skal ikke benyttes hardkodede passord, passord som kan hentes direkte fra brukermanualer eller annen form for tilgjengelig dokumentasjon. Ref: HSØ sine retningslinjer for tilgangstyring/IAM (vedlegg D) | B
IKT - 3.7 | Den tilbudte løsningen dokumenterer alle roller som finnes i løsningen, med tilhørende rettighetsnivå og hvordan disse forvaltes. | Merknad: Eksempel på roller kan være superbruker, adminbruker, kliniker, tekniker. | B
IKT - 3.8 | Leverandøren aksepterer å benytte kundens mal for databehandleravtale. | Merknad: Dersom annen databehandleravtale skal brukes, må leverandøren opplyse om avvik mellom kundens og leverandørens mal. | B
IKT - 3.9 | Den tilbudte løsningen har funksjonalitet for begrensning av tilgang til personopplysninger for enkeltbrukere og grupper av brukere. | Merknad: Utyp i hvilken grad funksjonalitet rundt «innebygget personvern» er tilgjengelig i programvaren. Eksempler på slik funksjonalitet er: a) funksjonalitet for automatisert sletting etter prosessering av pasientdata som inneholder personopplysninger og bekreftet overføring til fagsystem b) støtte for at personopplysninger skjules/anonymiseres når leverandør har tilgang til systemet ifm. vedlikehold, såkalt «service tilgang» eller «service user modus». | B
IKT - 3.10 | Den tilbudte løsningen støtter kryptering av data ved eventuelt behov for ekstern datatransport, eller ved lagring av personopplysninger på minnepinne, ekstern harddisk, filsystem eller i database. | Merknad: Beskrive evt. støtte og krypteringsstandard/-styrke som supporteres | B
Avsnitt IKT 4 | NETTVERKSRELATERTE KRAV
IKT - 4.1 | Hvis den tilbudte løsningen skal implementeres helt eller delvis på fysiske eller virtuelle servere levert av Sykehuspartner, etterleves Sykehuspartners plattformkrav for bruk av deres tjenesteproduserende infrastruktur. | Merknad: Se vedlegg B om teknisk infrastruktur | B
IKT - 4.2 | Hvis den tilbudte løsningen skal implementeres helt eller delvis på fysiske eller virtuelle klienter levert av Sykehuspartner, etterleves Sykehuspartners plattformkrav for bruk av deres tjenesteproduserende infrastruktur. | Merknad: Se vedlegg B om teknisk infrastruktur | B
IKT - 4.3 | Hvis den tilbudte løsningen skal inkludere periferiutstyr levert av Sykehuspartner, så understøtter leverandørens løsning Sykehuspartner sitt periferiutstyr basert på Sykehuspartner sine tilhørende krav. | Merknad: Se vedlegg B om teknisk infrastruktur | B
IKT - 4.4 | Hvis den tilbudte løsningen skal inkludere bruk av SW/OS-komponenter fra Sykehuspartners infrastrukturplattform for implementering av den tilbudte løsningen, forholder tilbyder seg til alle relevante krav fra Sykehuspartner | Merknad: Eksempler på sentrale teknologielementer som brukes i Sykehuspartner er Ivanti, App-V, MSI og SCCM. | B
IKT - 4.5 | Den tilbudte løsningen benytter standard teknologier/interface/protokoller for all kablet datatrafikk. | Merknad: Utdyp hvilke standard teknologier/protokoller som benyttes, samt eventuelle avvik i form av leverandørspesifikke begrensninger eller tekniske krav som vil kreve ulike adapterløsninger. Eksempelvis RJ45/Ethernet og USB. | B
IKT - 4.6 | Den tilbudte løsningen benytter standard teknologier/protokoller for dataoverføring basert på trådløs kommunikasjon. | Merknad: Utdyp eventuelle avvik gitt av leverandørspesifikke begrensninger eller tekniske krav, eksempelvis manglende support for sikkerhetsmekanismer, forholdsregler knyttet opp mot frekvensbånd, signalstyrker, mulighet for interferens med eksisterende systemer i OUS som RFID etc. Spesielt aktuelt med tanke på MDR, IVDR og/eller CE. Eksempelvis WLAN, Bluetooth, GSM/LTE, annen RF-basert teknologi. | B
IKT - 4.7 | Den tilbudte løsningen kan benytte IPv6 for ekstern datautveksling over Ethernet med Oppdragsgivers systemer. |  | B
IKT - 4.8 | Leverandørens tilbudte løsning benytter DNS navneoppslag fremfor hardkodede IP-adresser for å få tilgang til Oppdragsgivers nettverk og tjenesteplattform | Merknad: Kravet gjelder både for xTU-enheter samt systemløsninger der det inngår dedikert programvare, som skal kommunisere mot noder og systemer hos Oppdragsgiver | B
IKT - 4.9 | Den tilbudte løsningen konfigureres med Oppdragsgivers egne IP-adresseserier for ekstern datautveksling over Ethernet/IP med Oppdragsgivers systemer. | Merknad: Dersom den tilbudte løsningen ikke støtter bruk av Oppdragsgiver sine IP-adresseserier må det etableres «NAT/PAT» adresseoversetting gjennom gateway/brannmursfunksjonalitet mellom Oppdragsgivers adresseserie og Leverandørens adresseserie. Leveransen må da inneholde dokumentasjonen på nødvendige IP-adresser og TCP-/UDP-portnumre for nødvendig tjenestetilgang. som tilgjengeliggjøres. Gateway/brannmursfunksjonaliteten kan leveres av Sykehuspartner eller gjennom Leverandøren selv. Hvis gateway/brannmur inngår i løsningen skal den alltid risikovurderes og godkjennes før en tilkobling til Oppdragsgivers nettverk kan utføres. | B
IKT - 4.10 | Leverandørens tilbudte løsning er kompatibel med bruk av IEEE 802.1x (Network Access Control) i Oppdragsgivers nettverk. | Merknad: Standardprosedyre er at alt utstyr som skal direktetilkobles og gis tilgang til Oppdragsgivers nettverk tilgangskontrolleres og verifiseres i RADIUS basert på MAC-adresse eller sertifikat. Avvik fra dette prinsippet krever egen godkjenningsprosedyre. | B
IKT - 4.11 | Den tilbudte løsningen benytter oppdragsgivers nettverk uten å stille leverandørspesifikke/medisinteknisk relaterte begrensninger eller tekniske krav. | Merknad: Utdyp eventuelle begrensninger/krav i forhold til MDR eller andre sertifiseringer, eksempelvis: a) Må den samlede, tilbudte løsningen stå i ett og samme VLAN, eller kan den segmenteres i flere VLAN? b) Vil en løsning segmentert over flere VLAN, gi konsekvenser for eksisterende sertifiseringer – eks: MDR, IVDR og/eller CE? c) Tilgjengelig nettverkskapasitet (båndbredde), latency, pakkestørrelse eller pakketap i nettverket, bruk av brannvegg etc. | B
IKT - 4.12 | Den tilbudte løsningen er resilient og håndterer brudd i nettverkskommunikasjon mellom de ulike delene av løsningen, slik at den medisinske funksjonaliteten opprettholdes mens systemet automatisk gjenoppretter sin nettverkskommunikasjon uten behov for manuelle brukeroperasjoner. | Merknad: Kravet skyldes aktive sikkerhetsmekanismer i Oppdragsgivers nettverk som lukker inaktive nettforbindelser på lag2 & lag3 (MAC&IP). Leverandørens eventuelle utfordringer gitt av slike sikkerhetsmekanismer må dokumenteres med tanke på et faktisk design/implementering og tilhørende sikkerhetsgodkjenning. | B
IKT - 4.13 | Leverandørlevert klient-PCer som inngår i den tilbudte løsningen benytter operativsystem i henhold til Tjenesteleverandør sitt regime for livssyklus. | Merknad: Med klient-PC menes PC som benyttes enten til styring/overvåking av et direktetilkoblet xTU eller PC med installert programvare for prosessering av xTU-genererte data. Livssyklus for WindowsPC defineres som N(N-1), dvs det til enhver tid nyeste eller nest nyeste versjon av operativsystemet – pr. i dag: Win11 og Win10. | B
IKT - 4.14 | Den tilbudte løsningens Leverandørleverte klient-PCer har gjennomgått nødvendig og relevant «herding» av HW, OS og benyttede applikasjoner. | Merknad: Leverandøren utdyper hvike prisipper for «herding» som benyttes. | B
IKT - 4.15 | Den tilbudte løsningens Leverandørspesifikke klient-PCer benytter kryptering på applikasjonsnivå ved datautveksling med andre systemer. |  | B
IKT - 4.16 | Den tilbudte løsningens Leverandørspesifikke klient-PCer benytter Oppdragsgiver sin standard-programvare for anti-malware. | Merknad: Leverandør må utdype eventuelle behov for avvik fra Oppdragsgivers standard pga sertifiseringer som MDR, IVDR, CE etc. | B
IKT - 4.17 | Den tilbudte løsningens Leverandørspesifikke klient-PCer har automatisk oppdatering av definisjon/signaturfiler for kjent malware. | Merknad: Utdyp eventuelle krav til manuell oppdatering av definisjonsfiler, inklusiv eventuelle eksterne tilganger nødvendig. | B
IKT - 4.18 | Den tilbudte løsningens Leverandørspesifikke klient-PCer benytter malwarescanning uten behov for ekskludering av mapper. |  | B
IKT - 4.19 | Den tilbudte løsningens Leverandørspesifikke klient-PCer benytter automatisk malwarescanning | Merknad: Utdyp eventuelle krav til manuell malwarescanning. | B
IKT - 4.20 | For den tilbudte løsningens Leverandørspesifikke klient-PCer skjer utrulling av sikkerhetspatcher og servicepacks fra OS-leverandør/produsent uten produsentspesifikke krav eller begrensninger. | Merknad: Alle begrensninger som skyldes sertifiseringer eller produsentens egenpålagte begrensninger må dokumenteres. Det er også viktig for Oppdragsgiver at det utdypes hvorvidt nødvendige sikkerhetspatcher og servicepacks kan installeres automatisk, eller om det kreves at automatisk oppdatering må forsinkes eller settes opp til å installeres først ved neste omstart av klient-PCer eller server. | B
IKT - 4.21 | Den tilbudte løsningens tilhørende klientapplikasjon(er) er kompatibel med Oppdragsgivers bruk av Ivanti Workspace Control og App-V samt SCCM. | Merknad: Utdyp eventuelle forutsetninger og begrensninger i den tilbudte løsningen. | B
IKT - 4.22 | Bruk og/eller vedlikehold av installert programvare (utover installasjonen av operativsystem) på Leverandørspesifikk klient -PC i den tilbudte løsningen skjer uten bruk av lokal administratorrettighet på operativsystemet. |  | B
IKT - 4.23 | Den tilbudte løsningens Leverandørspesifikke servere som inngår i leveransen benytter Windows- eller Linux-OS i henhold til Tjenesteleverandør sitt regime for livssyklus. |  | B
IKT - 4.24 | Den tilbudte løsningens Leverandørspesifikke servere som inngår i leveransen benytter Oppdragsgiver sin standard-programvare for anti-malware. | Merknad: Leverandør må utdype eventuelle behov for avvik fra Oppdragsgivers standard pga sertifiseringer som MDR, CE etc. | B
IKT - 4.25 | Den tilbudte løsningens Leverandørspesifikke servere som inngår i leveransen har automatisk oppdatering av definisjon/signaturfiler for kjent malware. | Merknad: Utdyp eventuelle krav til manuell oppdatering av definisjonsfiler, inklusiv eventuelle eksterne tilganger nødvendig. | B
IKT - 4.26 | Den tilbudte løsningens Leverandørspesifikke servere som inngår i leveransen benytter malwarescanning uten behov for ekskludering av mapper. |  | B
IKT - 4.27 | Den tilbudte løsningens Leverandørspesifikke servere som inngår i leveransen benytter automatisk malwarescanning | Merknad: Utdyp eventuelle krav til manuell malwarescanning. | B
IKT - 4.28 | For den tilbudteløsningens Leverandørspesifikke servere som inngår i leveransen skjer utrulling av sikkerhetspatcher og servicepacks fra OS-leverandør/produsent uten produsentspesifikke krav eller begrensninger. | Merknad: Alle begrensninger som skyldes sertifiseringer eller produsentens egenpålagte begrensninger må dokumenteres. Det er også viktig for Oppdragsgiver at det utdypes hvorvidt nødvendige sikkerhetspatcher og servicepacks kan installeres automatisk, eller om det kreves at automatisk oppdatering må forsinkes eller settes opp til å installeres først ved neste omstart av klient-PCer eller server. | B
IKT - 4.29 | Bruk og/eller vedlikehold av installert programvare (utover selve OS-installasjonen) på Leverandørspesifikke servere i den tilbudte løsningen skjer uten bruk av lokal administratorrettighet på operativsystemet. |  | B
Avsnitt IKT 5 | BACKUP/RESTORE
IKT - 5.1 | Backup av disk, inklusive programvare, konfigurasjon, kalibrering o.l., på server, klient-PC eller xTU kjøres mot eksisterende sentraliserte og automatiserte backuptjenester hos Oppdragsgiver. | Merknad: Det forutsettes her at backupklient kan installeres på den tilbudte løsningen og eventuelle leverandørspesifikke brannmurer åpnes for tilgang fra Oppdragsgiver sin backupløsning. Kravet er ikke absolutt og hvis leverandør benytter egen backupløsning, besvares kravet med N og utdyping. | B
IKT - 5.2 | Backup av databaser kjøres mot eksisterende sentraliserte og automatiserte backuptjenester hos Oppdragsgiver. | Merknad: Det forutsettes her at backupklient kan installeres på den tilbudte løsningen og eventuelle leverandørspesifikke brannmurer åpnes for tilgang fra Oppdragsgiver sin backupløsning. Kravet er ikke absolutt og hvis leverandør benytter egen backupløsning, besvares kravet med N og utdyping. | B
IKT - 5.3 | Databaser som inngår i den tilbudte løsningen har støtte for både full og inkrementell backup (gjennom f.eks. loggbackup/loggshipping) av databaser |  | B
Avsnitt IKT 6 | INTEGRASJONER
IKT 6.1 | Tilbyderens tilbudte løsning inkluderer API eller andre tekniske løsninger for sikker integrasjon og informasjonsutveksling med gjeldende standardiserte Integrasjonsløsninger og løsningens grensesnitt for integrasjoner er dokumentert i tilbudet. | Merknad: Eksempler på slike løsninger er Webservice, fileksport/import, WCF, DICOM. Utdyp også hvilke sikkerhetsmekanismer den tilbudte løsningen kan supportere for sikker integrasjon og informasjonsutveksling. | B
IKT 6.2 | All utveksling av informasjon baseres på internasjonale standarder og protokoller uten å være underlagt leverandørspesifikke krav eller begrensninger i forhold til hvilke protokoller som kan benyttes. | Merknad: Eksempler på slike standarder er HL7, FHIR og DICOM. Eksempler på protokoller som kan benyttes er: TCP/UDP, FTP/FTPS/SFTP, SMB, SMTP, SOAP (HTTP/HTTPS), REST (HTTP/HTTPS), MSMQ, DICOM. | B
IKT 6.3 | Personopplysninger overføres ikke i parametere, metadata, header eller på annet vis i integrasjoner slik at de blir synlige i transportlogger underveis til mottakeren. | Merknad: F.eks ved bruk av «HL7 FHIR GET» vil parameterne legges i webserver loggen på transportserverne | B
IKT 6.4 | Den tilbudte løsningen benytter Sykehuspartners standardiserte integrasjonstjeneste uten at det stilles leverandørspesifikke krav eller begrensninger for semantikk i de benyttede standardiserte meldingsformater, inkludert hvilke formatversjoner, som kan benyttes. | Merknad: Utdyp slike eventuelle krav/begrensninger, inkludert eventuelle implementeringsavvik i benyttet standard. Eksempler på slik semantikk er: ASTM, HL7, ebXML. | B
IKT 6.5 | Den tilbudte løsningen logger meldingsflyt og meldingskvitteringer som gjør det mulig å oppdage meldinger som: A) har kommet korrekt fram til mottakeren B) ikke kommer frem C) blir kvittert med negativ kvittering | Merknad: Utdyp hvilken loggfunksjonalitet den tilbudte løsningen eventuelt har og hvordan dette kan understøtte behov for meldingsdokumentasjon, eventuell feilsøking og analysering av avvik på sendte og mottatte data i grensesnittet mellom xTU og andre aktører. | B
Avsnitt IKT 7 | SÆRSKILT FOR SKY - Skal kun besvares der skyleveranser er aktuelt
IKT - 7.1 | Ansvar for sikkerhetstiltak følger av ansvarsmatrisen, se over. Der det er delt ansvar skal leverandøren beskrive hva de er ansvarlig for. |  | B
IKT - 7.2 | Leverandøren skal vedlegge utfylte CAIQ. Tilbyders CAIQ kan gjerne være basert på underleverandørs/skyleverandørens CAIQ, der det er relevant, for å sikre en god besvarelse. |  | K
IKT - 7.3 | Alle leverandører og underleverandører som skal behandle personopplysninger bør kunne dokumentere egen sikring av personopplysninger iht. ISO 27017; ISO27018 eller tilsvarende. Ved sertifisering bør SOA (Statement of Applicability) vises til. |  | K
IKT - 7.4 | Ved endringer i leverandørens standardvilkår, skal leverandøren varsle Sykehuspartner slik at Sykehuspartner kan ta stilling til endringen |  | K
IKT - 7.5 | Leverandøren skal til enhver tid ha oversikt over alle aktuelle underleverandører i leverandørkjeden som er relevant for tjenesten. Verdikjeden av databehandling i tjenesten skal være skriftlig dokumentert, herunder hvilke opplysninger som behandles av den aktuelle leverandøren. | Oversikten kan ligge i et bilag i en databehandleravtale, eller på en nettside. Eventuelt skal leverandøren på oppfordring fra Sykehuspartner kunne presentere en oversikt over alle underleverandører og tjenester disse yter for aktuell avtale. | K
IKT - 7.6 | Dersom behandling av personopplysninger vil skje utenfor EU/EØS, og godkjente tredjeland, bør Transfer Impact Assessment (TIA) vedlegges. |  | B
IKT - 7.7 | Leverandøren bør sikre at personopplysninger fra ulike dataansvarlige skilles, enten fysisk eller logisk. | Leverandøren bes beskrive hvordan dette kan ivaretas. | B
IKT - 7.8 | Leverandør bør beskrive hvilke sikkerhetsmekanismer de benytter for å beskytte data. |  | B
IKT - 7.9 | Løsningen bør ha mulighet for å minimum benytte autentiseringsnivå betydelig (Mobilbasert MFA, BuyPass, BankID) |  | B
IKT - 7.10 | Leverandørs bruk av administrative- eller privilegerte tilganger bør spores og logges. |  | B
IKT - 7.11 | Leverandørens administrative tilganger i skytjenesten bør i størst mulig grad begrenses. Just-in-Time-Access skal benyttes om mulig. |  | B
IKT - 7.12 | Leverandør bør dokumentere at fysisk sikring, inkludert perimetersikring og adgangskontroll, er i henhold til etablerte anerkjente standarder eller rammeverk som omtaler sikring av datasenter | (f.eks ISO TS 22237, ISO27001, CSA Star certification, PCI DSS mv.) | B
IKT - 7.13 | Leverandør skal gjøre nødvendige logger umiddelbart tilgjengelig for Sykehuspartner CERT, ved forespørsel. |  | K
IKT - 7.14 | Hendelser som påvirker skytjenestens ivaretagelse av konfidensialitet, integritet eller tilgjengelighet skal meldes gjennom avtalt grensesnitt, uten ugrunnet opphold, til Sykehuspartner CERT. |  | K
IKT - 7.15 | Sikkerhetstesting bør inkluderes i tjenesteleveransen, og det bør være etablerte prosesser for å identifisere sårbarheter (ikke begrenset til): - Sårbarhetsscanning - Penetrasjonstester - Vurdere sårbarheter - Håndtere sårbarheter | Leverandøren bes beskrive hvilke, og hvordan, prosessene gjennomføres. | B
IKT - 7.16 | Eierskap og forvaltning av krypteringsnøkler bør være avklart. Leverandør bes beskrive hvordan dette ivaretas. |  | B
IKT - 7.17 | Utviklings-, test- og produksjonsmiljøer bør skilles fysisk og/eller logisk. Beskriv hvordan miljøene er satt opp og skille mellom de. |  | B

## Leverandørtjenester
#VALUE! |  |  |  | Tilbyders navn: | #REF!
|  |  |  | Tilbudt utstyr: | #REF!
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Utfyllende informasjon | Type krav | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse For K-krav er det kun nødvendig å fylle ut denne kolonnen dersom svaret er nei i forrige kolonne | Referansedokumenter (Dokument, side og avsnitt)
Avsnitt S1 | Serviceorganisasjon
S - 1.1 | God tilgang til servicepersonell med relevant teknisk kompetanse og erfaring på tilbudt utstyr vektlegges. Tilbyder bes beskrive hvordan service kan ivaretas for utstyr i denne delkontrakten med hensyn på kapasitet - planlagt og ikke-planlagte serviceoppdrag - relevant teknisk kompetanse og erfaring med tilbudt utstyr i henhold til Bilag B2U Mal for Serviceavtale for vedlikehold av medisinsk-teknisk utstyr, Vedlegg A. |  | B
S - 1.2 | Arbeidsspråk ved teknisk support/service skal være et skandinavisk språk eller engelsk. Bekreft. |  | A
Avsnitt S2 | Serviceavtaler
S - 2.1 | Tilbyder skal tilby opsjon på Service- og vedlikeholdsavtale som beskrevet i PV-avtale i Bilag B2U Mal for serviceavtale for vedlikehold av medisinsk-teknisk utstyr OUS. |  | A
S - 2.2 | Tilbyder skal tilby opsjon på Service- og vedlikeholdsavtale som beskrevet i Fullserviceavtale i Bilag B2U Mal for serviceavtale for vedlikehold av medisinsk-teknisk utstyr OUS. |  | A
Avsnitt S3 | Telefonsupport
S - 3.1 | Telefonsupport i ordinær arbeidstid skal være inkludert uavhengig av avtalenivå i hele utstyrets levetid og til end of service. | Ordinær arbeidstid defineres mandag-fredag 08:00-16:00. | A
S - 3.2 | Beskriv tilbyders system for telefonsupport. Det vektlegges at telefonsupport gis på norsk og at relevant kompetanse er tilgjengelig innenfor ordinær arbeidstid. Oppgi om telefonsupport er tilgjengelig utenfor ordinær arbeidstid. |  | B
Avsnitt S4 | Oppetidsgaranti
S - 4.1 | Ikke aktuelt
Avsnitt S5 | Respons-/reparasjonstid
S - 5.1 | Kort responstid vektlegges. Oppgi garantert responstid for servicepersonell i timer: a) fra første tilkalling til arbeid/support påbegynnes, med vedlikeholdsavtale b) fra første tilkalling til arbeid/support påbegynnes, uten vedlikeholdsavtale c) fra mottatt melding om feil til oppmøte på brukerstedet, med vedlikeholdsavtale d) fra mottatt melding om feil til oppmøte på brukerstedet, uten vedlikeholdsavtale |  | B
S - 5.2 | Kort leveringstid og smidige bestillingsrutiner for deler og forbruksmateriell vektlegges. Oppgi leveringstid for følgende: a) Reservedeler som finnes på lager hos Tilbyder b) Reservedeler som må bestilles fra produsent c) Produktspesifikt forbruksmateriell (spesifiser) d) Beskriv logistikkhåndteringen ved bestilling og leveranse |  | B
Avsnitt S6 | Dokumentasjon
S - 6.1 | Komplett servicemanual i elektronisk format skal følge leveransen. Servicemanualen skal være på engelsk eller et skandinavisk språk, og skal være tilgjengelig til end of service. Kunden skal, inntil end of service som angitt av produsenten, uoppfordret og kostnadsfritt motta oppdateringer av servicemanualen. |  | A
Avsnitt S7 | Oppdateringer - programvare
S - 7.1 | Programvare som er en del av utstyrsleveransen skal være av siste versjon ved utgang av garantitiden. Leverandøren skal uoppfordret tilby oppdragsgiver oppdateringer som blir tilgjengelig. Kostnader ved oppdatering i garantitiden skal dekkes i sin helhet av Tilbyder. |  | A
S - 7.2 | Alle obligatoriske oppdateringer, som f.eks. sikkerhetsmeldinger/sikkerhetsoppdateringer, og oppgraderinger av hardware, mellomvare og instrumentstyringssytem, skal være kostnadsfrie for kunde i hele utstyrets levetid. Herunder også installasjonskostnader og reisekostnader. |  | A
Avsnitt S8 | Vedlikehold
S - 8.1 | Tilbyder skal angi dersom det er tilgangsbegrensninger for teknisk personell til selv å utføre vedlikehold på utstyret. Dette gjelder passord for tilgang, evt.hardware-nøkkel, spesiell programvare o.l. Dette skal i tilfelle, kostnadsfritt gjøres tilgjengelig for kunden. Dokumentasjon og programvare som gir full tilgang til service av utstyret skal beskrives og skal være en del av leveransen. Eventuelt spesialverktøy som er nødvendig for gjennomføring av vedlikehold skal være inkludert i leveransen. Beskriv dette nærmere. |  | B
S - 8.2 | Brukervedlikehold: Beskriv kort prosedyre for brukers vedlikehold av tilbudt utstyr, inklusive informasjon om frekvens/intervall og tidsbruk og eventuelt deleforbruk. |  | B
S - 8.3 | Teknisk vedlikehold: Oppgi informasjon om hyppighet og tidsbruk ved gjennomføring av forebyggende vedlikehold per år. |  | A
Avsnitt O1 | Krav til opplæring
Superbrukeropplæring
O - 1.1 | Opplæring av 10 superbrukere skal være inkludert i tilbudet. Legg ved en kort beskrivelse av innhold og plan for gjennomføring. Opplæring skal gjennomføres på et skandinavisk språk. Opplæringen skal gjennomføres i samarbeid med Oppdragsgiver og avholdes i Oppdragsgivers lokaler. Det må påregnes at opplæring må gjennomføres mer enn en gang. |  | A
O - 1.2 | Legg ved en kort beskrivelse av innhold og plan for gjennomføring av opplæring av superbrukere. |  | B
Teknisk personell opplæring
O - 1.3 | Opplæring av 5 ingeniører skal være inkludert i tilbudet. |  | A
O - 1.4 | Etter gjennomført installasjon skal leverandøren gi en teknisk opplæring og gjennomgang av de installerte systemer med hensyn til drift, vedlikehold og enkel testing. Dette må være inkludert i pris. | Den tekniske opplæringen skal gjennomføres for inntil fem stykker. | A
O - 1.5 | Det skal tilbys opsjon på servicekurs for teknisk personell. Opplæring/servicekurs for teknisk personell skal avholdes av produsent eller dennes representant. Etter gjennomført servicekurs, skal Oppdragsgivers tekniske personell kunne gjennomføre forebyggende vedlikehold og reparasjoner, samt ha tilgang til alle servicefunksjoner på utstyret (inkl. passord til servicemenyer etc.). Opsjon prises per deltaker i bilag F2U prisskjema. |  | A
O - 1.6 | Opplæring/bistand til valideringsingeniører (smittevern): Opplæring, tilganger og rettigheter for testingeniører ved Avdeling for smittevern skal være inkludert i leveransen. Opplæring, inklusive bistand fra leverandør, skal gi nødvendig kunnskap for validering for totalt 3 personer. |  | A
Avsnitt O2 | Opplæringsmateriell
O - 2.1 | En kortfattet elektronisk bruksanvisning på norsk skal følge hver utstyrsenhet. |  | A
O - 2.2 | Det skal leveres elektronisk brukerdokumentasjon på utstyret. |  | A
O - 2.3 | All dokumentasjon som benyttes i forbindelse med opplæring skal være på norsk eller et skandinavisk språk. |  | A
O - 2.4 | Øvrig opplæringsmateriell som inkluderes i leveransen: • E-læringskurs • Instruksjonsvideo • Sjekkliste for apparatspesifikk opplæring • etc | Dokumentasjon fremlegges ved kontraktsinngåelse | Info