## Mal
SHI Overskrift 1
SHI Overskrift 2
SHI Overskrift 3
Grunnfarge
Normal
Normal beskyttet
Normal inntasting
Alle faner skal ha hvit logo på blå bunn øverst i venstre hjørne
Blå bakgrunnsfarge er definert i stil: SHI Overskrift 1 og 2
Skrifttype: Calibri 11 (normal, overskrift 2 og 3) /12 (overskrift 1)
Felter som skal fylles ut av tilbyder bør være hvite (normal) eventuelt lys gul (normal inntasting)
Felter som ikke skal fylles ut av tilbyder bør være grå (normal beskyttet). Når dokumentet er ferdig, kan man vurdere å låse grå felter for å forhindre at tilbyder skriver inn i feil felt
Nasjonalt profilprogram for helseforetakene
Retningslinjer er hentet fra Nasjonalt profilprogram for helseforetakene
Dette styrer fargevalg, skrifttype og generell lay-out

## Forside
2026/65727
Utstyr for PCR-analyser med instrumentspesifikt forbruksmateriell til Helse Nord-Trøndelag HF
Kravspesifikasjon

## Veiledning
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE AV KRAVSPESIFIKASJON
Oppdragsgivers krav er beskrevet i de andre arkfanene i dette regnearket. Her forklares hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås og fylles ut. Tilbyder skal bare skrive i felt med gul bakgrunn.
Kolonne | Kommentar
Kravnr. | Kravnummer
Beskrivelse av krav | Formulering av selve kravet. For noen delkontrakter kan det være lagt inn informasjon om tiltenkt bruk eller annen supplerende informasjon som ikke knytter seg til et bestemt krav. Da vil det stå Tiltenkt bruk eller Informasjon til tilbyder i denne cellen, og beskrivelsen/informasjonen vil stå i cellen for Utfyllende informasjon.
Type krav | Her vil det stå: M eller E for alle krav tilbyder skal besvare.
Minstekrav er krav som må være oppfylt, for at tilbudet kan anses å tilfredstille kravspesifikasjonen. Dersom et minstekrav ikke er oppfylt, vil eller kan tilbudet bli avvist iht. reglene for avvisning p.g.a. forhold ved tilbudet. Minstekrav til aktuell vare/tjeneste er ikke knyttet til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av minstekrav vil legges til grunn for Oppdragsgivers vurdering og konklusjon. Minstekrav er merket som "M" i kolonnen for "Type krav".
Evalueringskrav er krav som vil være gjenstand for evaluering og som knytter seg til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av evalueringskrav vil ligge til grunn for Oppdragsgivers evaluering og karaktersetting. Evalueringskrav er merket som "E" i kolonnen for "Type krav".
Vekting/prioritering | Hvilken vekt eller prioritering evalueringskravet vil ha i evalueringen av tilbudene. <beskriv hvordan evalueringskravene er vektet eller prioritert>.
Tildelingskriterium | Hvilket tildelingskriterium det aktuelle evalueringskravet relaterer seg til. Kolonnen vil være tom for minstekrav.
Krav oppfylles: ja/nei | Her skal Tilbyder svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt.
Tilbyders besvarelse | Her skal Tilbyder besvare kravene. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet. Minstekrav skal være tilstrekkelig beskrevet i dette dokumentet slik at oppdragsgiver kan foreta en selvstendig vurdering på at kravet er oppfylt. Dersom Tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon, kan det henvises til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte. Eventuelle bilder må legges ved i form av vedlegg, og ikke kopieres inn under tilbyders svar/ beskrivelse. Følgende henvisningsstruktur skal benyttes: Vedlegg # - Dokumenttittel, kapittel/avsnitt, evt. Sidetall. Som eksempel: Vedlegg 3 - Bruksanvisning, kapittel 3.2, side 11-13.

## Veiledning Mal
VEILEDNING MAL FOR KRAVSPESIFIKASJON
Denne grunnmalen er tilpasset anskaffelser som er inndelt i flere delkontrakter og hvor det er hensiktsmessig at kravspesifikasjonene for alle delkontraktene samles i en arkfane.
Det er tillatt å tilpasse grunnmalen (f.eks med en arkfane pr delkontrakt), men grunnmalens skrifttyper, farger, stiler etc. må brukes. Se arkfanen Mal.
Arkfane Omfang: Fyll inn navn på hver delkontrakt i kolonne B under oversikt over delkontrakter. Navn på delkontraktene vil automatisk vises i arkfanen Kravspesifikasjon. Ved delkontrakter kan oppsettet i denne malen tilpasses.
Arkfane 'Omfang' kan fjernes om det ikke finnes delkontrakter.
Arkfane Kravspesifikasjon: Se arkfanen Veiledning for hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås.
Se under for hvordan du kan legge til flere delkontrakter.
Blå tekst i klammer '< >' kan endres eller fjernes for tilpassning til den aktuelle anskaffelsen. Øvrig tekst skal normalt ikke endres. Endringer i øvrig tekst må avklares med fagråd anskaffelse og vurderes for revisjon av mal.
Valgfrie krav: Prosjektgruppen vurderer relevansen for hver enkelt anskaffelse.
Anbefalte krav: Anbefalte krav skal som hovedregel være med i alle anskaffelser, men kan i spesielle tilfeller avvikes.
Kravmalen er i hovedsak ment for kjøp av utstyr. Når utstyr skal eies av leverandør, som ved PPT-avtale eller leieavtale, må kravmalen tilpasses dette.
Alle krav har fast nummerering fra malen. Nummerering skal ikke endres. Nye krav som ikke står i malen nummereres fortløpende innenfor hvert kapittel.
Intern kravnummer skal ikke endres men skjules ved publisering. Disse er brukt som referanse.
Skriv inn selve kravet i kolonnen Beskrivelse av krav. Pass på det er tydelig hva som kreves eller ønskes. Minstekrav må kunne besvares med ja eller nei.
Bruk kolonnen Utfyllende informasjon for å beskrive hvilke opplysninger tilbyder må gi, hvordan kravet skal dokumenteres, forklare hva som skal til for å oppfylle kravet, opplysninger om dagens løsning, hvordan kravet evalueres og lignende. Eks: Hvordan det skal dokumenteres at krav er oppfylt. Hva tilbyder må/bør oppgi. Detaljer mht. prising. Evalueringsmåte (vareprøve, utprøving osv.). Feltet kan være blankt.
Tildelingskriterium: Når disse er bestemt, legg inn riktig tekst i cellene I5 – I7, ved behov også i I8 og I9. Knytt hvert evalueringskrav til riktig kriterium ved å velge rett tekst fra nedtrekksmenyen.
Vekting/prioritering: Dersom noen av evalueringskravene skal telle mer enn andre i evalueringen for et kriterium, må dette komme klart og tydelig frem. Beskriv hvordan evalueringskravene er vektet eller prioritert i celle C13 i arkfanen Veiledning. Oppgi vektingen/prioriteringen ved å fylle inn aktuelt tall/kode for kravet i kolonne H.
Dersom alle krav skal telle like mye, skjul kolonne H i arkfanen Kravspesifikasjon og rad 13 i arkfanen Veiledning.
FØR KONKURRANSEN PUBLISERS:
Sjekk at det er samsvar mellom hva som fremgår av andre konkurransedokumenter og kravspesifikasjonen.
Skjul arkene Mal og Veiledning Mal.
I arkfane 'Kravspesifikasjon' slettes kolonne: 'Veiledning/Eksempel' og 'Obligatorisk/ Valgfri'. Kolonne 'Internt krav nr.' skjules.
Legge til flere delkontrakter:
I arkfanen Kravspesifikason kopier "overskriftsraden" for en av de andre delkontraktene, og lim inn denne i den første raden med bare lys blå bakgrunn. Korriger teksten i cellen i kolonne B slik at delkontrakten får riktig nummer. Merk denne cellen, høyre klikk og velg menypynktet "Definer navn" og skriv et navn (uten mellomrom) i feltet Navn (f.eks. Delkontrakt11).
Merk cellen i kolonne B, kopier, gå til arkfanen "Omfang" og lim inn under den siste delkontrakten (Bruk Lim inn verdi). Høyreklikk på cellen og velg Kobling. I boksen som kommer opp, klikk på plassering i dokument og velg riktig navn fra lista Definerte navn. Klikk OK.
Skriv inn navn på delkontrakt i kolonne C. Sjekk at koblingen fungerer ved å klikke på teksten.

## Omfang
OMFANG
Anskaffelsens omfang og innhold
Se Konkurransebestemmelser, punkt 1.2
Oversikt over delkontrakt
Delkontrakt | Beskrivelse
Generelle Krav | Generelle krav som gjelder alle delkontrakter
Delkontrakt 1 | <Sett inn navn på delkontrakten>
Delkontrakt 2 | <Sett inn navn på delkontrakten>
Delkontrakt 3 | <Sett inn navn på delkontrakten>
Delkontrakt 4 | <Sett inn navn på delkontrakten>
Delkontrakt 5 | <Sett inn navn på delkontrakten>
Delkontrakt 6 | <Sett inn navn på delkontrakten>
Delkontrakt 7 | <Sett inn navn på delkontrakten>
Delkontrakt 8 | <Sett inn navn på delkontrakten>
Delkontrakt 9 | <Sett inn navn på delkontrakten>
Delkontrakt 10 | <Sett inn navn på delkontrakten>
Delkontrakt 11 | <Sett inn navn på delkontrakten>
Delkontrakt 12 | <Sett inn navn på delkontrakten>
Delkontrakt 13 | <Sett inn navn på delkontrakten>
Delkontrakt 14 | <Sett inn navn på delkontrakten>
Delkontrakt 15 | <Sett inn navn på delkontrakten>
Delkontrakt 16 | <Sett inn navn på delkontrakten>
Delkontrakt 17 | <Sett inn navn på delkontrakten>
Delkontrakt 18 | <Sett inn navn på delkontrakten>
Delkontrakt 19 | <Sett inn navn på delkontrakten>
Delkontrakt 20 | <Sett inn navn på delkontrakten>

## Kravspesifikasjon
[6 empty] | Tilbyders navn: | < Navn fylles ut av tilbyder>
Rader skjules før utsending.
|  |  | M |  | Kriterium 1 | Ja
|  |  | E |  | Kriterium 2 | Nei
Kriterium 3
Internt krav nr. | Krav nr. | Krav | Type krav | Vekting/ prioritering | Tildelings-kriterium | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse
Generelle krav |  | Generelle krav som gjelder alle delkontrakter
A | A | Generelt
A.01 | A.01 | Forventet levetid Utstyret skal ha en forventet levetid på minimum 10 år. Der forventet levetid omtales i øvrige krav i kravspesifikasjonen, refererer det til levetiden som er angitt i dette kravet. | M
A.02 | A.02 | Livssykluskostnader - LCC Utstyrets livssykluskostnader vil beregnes på bakgrunn av forventet levetid. Følgende parametere vil inngå i beregningen: Innkjøpspris, forbruksmateriell etter estimert forbruk, garantitid, årlig kontraktpris for fullservice-kontrakt/vedlikeholdsdeler og eventuelle lisenskostnader. | M
A.03 | A.03 | Garanti Det kreves minimum ett år garantiperiode. Oppgi garantitid. | M
A.03.5 | A.04 | Verifisering/validering Tilbyder skal akseptere at laboratoriets egen verifiseringsperiode kan vare inntil 4 måneder, etter godkjent mottakskontroll. Vilkår i verifiserings-/valideringsperioden reguleres henhold til bestemmelsene som er gitt for prøveperiode i kontrakten. Utstyret og metodene skal verifiseres i henhold til avdelingens verifiseringsprosedyrer utført lokalt og av autorisert personell ved avdelingen. Kostnader til instrumentspesifikt forbruksmateriell og reagenser i forbindelse med innkjøringen skal dekkes av tilbyderen. Dersom tilbyderens oppgitte valideringsdokumentasjon avviker fra avdelingens funn, slik at verifiseringsarbeidet må utvides/forlenges, eventuelt andre løsninger må fremskaffes, skal alle ekstra instrumentspesifikke kostnader i forbindelse med dette dekkes av tilbyderen. | M
A.05 | A.05 | Løpende lisenskostnader Nødvendige/obligatoriske løpende lisenser/abonnement for Kundens tiltenkte bruk, skal oppgis i prisskjema. Disse kostnadene vil inngå i LCC. | M
A.06 | A.06 | Tilvalg generelt Alle programvarepakker, lisenser og ekstrautstyr som foreligger skal spesifiseres og beskrives. Tilbyder skal oppgi pris på tilvalg i prisskjema og angi om disse er inkludert eller ikke i tilbudet. | M
A.07 | A.07 | Referanser Tilbydere / Leverandører som har referansefasiliteter for tilbudt utstyr, skal på forespørsel oppgi kontaktinformasjon (telefonnummer og e-post adresse) til minimum 2 referanser som har kjøpt tilsvarende utstyr. Dersom Oppdragsgiver finner det nødvendig kan Oppdragsgiver kontakte eller foreta befaringer hos oppgitte referanser. Angi eventuelle avvikende konfigurasjoner på referanse ift. tilbudt utstyr. Det er fortrinnsvis ønskelig med norske/nordiske referanser. Referansefasilitetene skal være samme type virksomhet og av tilsvarende kompleksitet som oppdraggiver. | M
B | B | Bruk og funksjonalitet
B.01 | B.01 | Tiltenkt bruk Tilbyder skal oppgi produsentens tiltenkte bruk MDR/IVD(R) og hvordan dette relateres opp mot oppdragsgivers tiltenkte bruk , som beskrevet i konkurransegrunnlaget. | M
| B.02 | Tilbudt utstyr bør ha minst mulig "hands on-tid" ved oppsett. Oppgi manuelle operasjoner og estimert tidsbruk. | E
| B.03 | Klargjøring av reagenser. Oppgi hvordan reagenser oppbevares og forberedes. | M
| B.04 | Oppgi nødvendige forberedelser (f.eks vask, kontroller, dekontaminering, vedlikehold etc.) for oppstart av instrumentet og estimert tidsforbruk før instrumentet er klart for bruk. | M
| B.05 | Oppgi nødvendige tiltak for å unngå kontaminering i lab-miljø og instrumentet. (før, under og etter bruk) | M
| B.06 | Tilbudt utstyr må ha en kapasitet på minst 20 prøver per oppsett. Oppgi hvor mange prøver kan analyseres pr oppsett. | M
| B.07 | Graden av fleksibilitet på systemet vektlegges. Beskriv i hvilken grad analyser kan kombineres på en og samme prøve (hvor mange), og hvordan dette påvirker kapasiteten. | E
| B.08 | Oppgi analysetid inkludert ekstraksjon og NAAT pr oppsett for ønskede analyser i vedlegg arkfane "Analyser" | M
| B.09 | Tilbudt utstyr skal minimum kunne utføre analyser oppgitt som "SKAL-analyser" i vedlegg arkfane "Analyser" Oppgi følgende a) hvilke prøvematerialer og prøverør analysene er validert for og hvilket prøvevolum som er nødvendig b) antall mulige targets pr. analyse c) IVDR - status for kit d) Antall ulike panel/kit som må brukes for analysering av oppgitte analyser | M
| B.10 | Tilbudt utstyr bør kunne utføre analyser oppgitt som "BØR-analyser" i vedlegg arkfane "Analyser" Oppgi følgende a) hvilke prøvematerialer og prøverør analysene er validert for og hvilket prøvevolum som er nødvendig b) antall mulige targets pr. analyse c) IVDR - status for kit d) Antall ulike panel/kit som må brukes for analysering av oppgitte analyser | E | Høy
| B.11 | Opplys om hvilke analyser utstyret kan benyttes til utover de analysene som er oppgitt i vedlegg arkfane "Analyser". | M
| B.12 | Høy sensitivitet og spesifisitet for analysene vektlegges sterkt. Oppgi dokumentert spesifisitet og sensitivitet for analyser oppgitt i vedlegg arkfane "Analyser". Best sensitivitet og spesifisitet vektlegges | E | høy
| B.13 | Tilbudet skal inkludere alt utstyr som er nødvendig for analysering. Leverandør skal legge ved liste over tilleggsutstyr med pris. | M
| B.14 | Oppgi om det er mulig å bruke leverandøruavhengig forbruksmateriell i tillegg til leverandørens instrumentspesifikke. | M
| B.15 | Leverandør skal oppgi instrumentets LOD for tilbudte analyser. | M
| B.16 | Instrumentet skal benyttes til påvisning av RNA/DNA for alle "SKAL-analyser" oppgitt i vedlegg arkfane "Analyser". Alle tilbudte analyser skal være ferdig validert fra leverandør. | M
| B.17 | Tilbyder skal oppgi nødvendig tilleggsutstyr ved prøvepreparering og analysering på instrumentet. Beskriv eventuelt tilleggsutstyr, og oppgi pris i Prisskjema. | M
| B.18 | Instrumentet skal ha løsninger for sporbarhet knyttet til prøver, reagenser og kontrollmaterialer. Beskriv hvordan dette ivaretas. | M
| B.19 | Instrumentet skal kunne detektere, spore og varsle om hendelser som har betydning for analyseresultat (feks clotting, lavt væskenivå, manglende pipettering). Beskriv løsninger for dette. Beskriv ev også mulighet for feilmeldingsguide. | M
| B.20 | Det er ønskelig at instrumentet har en løsning i software for overvåkning av kvalitetskontroller, både interne og eksterne. Beskriv hvordan dette ivaretas. | M
| B.21 | Det skal tillates å bruke kontroller fra andre leverandører. Oppgi aktuelle leverandører for kit-uavhengige kontroller. | M
| B.22 | Oppgi relevante EQA-program hvor norske/nordiske brukere inngår. | M
C | C | Forbruksmateriell
C.01 | C.01 | Utstyrsspesifikt forbruksmateriell Utstyrsspesifikt forbuksmateriell skal oppgis i Prisskjema | M
C.02 | C.02 | Eksisterende avtale på utstyrsspesifikt forbruksmateriell Tilbyder skal oppgi om utstyrsspesifikt forbruksmateriell allerede er regulert via lokal, regional eller nasjonal avtale som Kunde(r) er en del av. | M
| C.03 | Det er ønskelig at analysekit er tilpasset kundens bruk: a) Oppgi størrelse/antall prøver per analysekit. Bør være tilpasset kundens forbruk pr. mnd. Se arkfane «Analyser» b) Analysekit inneholder flest mulig av oppgitte analyser på færrest mulig kit. c) Kit-sammensetning er slik at man får færrest mulig gjentatte analyser. | E
| C.04 | Det er ønskelig at analysekit inneholder ulike analyser slik at det blir minst mulig dobbeltkjøring. (Ulike analysekit bør ikke inneholde de samme analysene) | E
| C.05 | Det er ønskelig at tilbudte analysekit inneholder flest mulig av de etterspurte virus/agens oppgitt i arkfane "analyser" i ett og samme analysekit | E
| C.06 | Lengst mulig holdbarhetet på åpnet kit/reagens, og ev begrensninger ved gjentakende av- og påloading og onboard-tid vektlegges | E
| C.07 | Reagenser skal ha minimum 6 mndr holdbarhet etter levering | M
| C.08 | Alle ekstraksjons-reagenser bør kunne oppbevares i romtemperatur. Muligheter for oppbevaring i romtemperatur vektlegges. | E | Lav
| C.09 | Hvis oppbevaring av ekstraksjonsreagenser i romtemperatur ikke er mulig, oppgi krav til oppbevaringstemperatur | M
| C.10 | Oppgi krav til oppbevaring av amplifiseringsreagens | M
| C.11 | Oppgi hvor mange tine/fryse-sykluser amplifiseringsreagensene tåler. Flest mulig sykluser vektlegges | E
| C.12 | Leverandør skal gi endringsvarsel til kunden ved kvalitetsmesig endring i forbruksmateriell tidligst mulig og minst 3 mnd. før endring intreffer. I et slikt tilfelle skal det leveres forbruksmateriell etter behov til kunder for verifisering kostnadsfritt. Bekreft. | M
| C.13 | Leverandør skal varsle om endringer med hensyn på sporbarhet, det vil si mht versjonsstyring av pakningsvedlegg før endring trer i kraft. Leverandør skal gi tydelig informasjon til kunden om hva som er endret i pakningsvedlegget fra forrige versjon. | M
| C.14 | Pakningsvedlegg skal vedlegges tilbudet og være på engelsk eller et skandinavisk språk (fortrinnsvis norsk) for hele analyserepertoaret (forbruksmateriellet) (fortrinnsvis elektronisk som PDF filer). | M
D | D | Renhold, smittevern og reprosessering
D.01 | D.01 | Rengjøring og desinfeksjon Leverandøren skal garantere at overflater, tilleggsutstyr, forbruksutstyr og betjeningspanel tåler manuell rengjøring samt desinfeksjon med desinfeksjonsmidler som leverandøren anbefaler, fortrinnsvis desinfeksjonsmidler som er på anbud i Helse Midt-Norge, jf. Regionale føringer for smittevern ved anbud og anskaffelser. Dette følgende rengjørings- og desinfeksjonsmidler: - Antibac overflatedesinfeksjon/kluter - LifeClean - PeraSafe - Saniswiss desinfeksjonskluter Anbefalte CE-merkede rengjøringsmidler til bruk i helsetjenesten skal også oppgis. Dersom varmedesinfeksjon er aktuelt skal anbefalt maksimumstemperatur angis og informasjon om hele eller kun deler av utstyret tåler varmedesinfeksjon. Utstyret bør være utformet med glatte overflater, og med minst mulig strukturer og brutte flater for å optimalisere rengjørings- og desinfeksjonsprosessen. Skriftlig fremgangsmåte for rengjøring og desinfeksjon skal legges ved og være på norsk. Opplæring i rengjøring og desinfeksjon av utstyret, samt bruk/skifte av tilhørende forbruksmateriell skal kunne tilbys. | M
E | E | Arbeidsmiljø (HMS)
E.02 | E.01 | HMS-datablad HMS-datablad for merkepliktige kjemikalier (som er påkrevd ved drift og vedlikehold) skal være tilgjengeliggjort for Kunde og kjemikaliekartotek-leverandør (EcoOnline) ved kontraktsinngåelse. HMS-datablad skal være på norsk. | M
| E.02 | Oppgi støynivå i standby og ved full drift. | M
F | F | Ytre miljø (ISO 14001)
| F.01 | Emballasjen skal ikke inneholde miljøskadelige stoffer. | M
| F.02 | Tilbyder skal ha en miljøprofil som sørger for minst mulig forurensning ved produksjon, transport, bruk av emballasje, drift, kassasjon og gjenvinning av tilbudte produkter. Dokumenter. | M
| F.03 | Det er tilbyders ansvar å sørge for retur og gjenvinning av all emballasje og overskuddsmateriell ved installasjon av utstyret. | M
| F.04 | Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad skal være på norsk eller engelsk senest fra det tidspunkt produktene bringes i omsetning i Norge. | M
| F.05 | Ved eventuell inngåelse av kontrakt, skal sikkerhetsdatablad for reagenser og forbruksvarer som inneholder kjemikalier være digitalt tilgjengelig for kunde. | M
| F.06 | Produktene skal overholde alle miljøkrav som følger av gjeldende lover og forskrifter. | M
| F.07 | Oppgi krav til strømforsyning | M
| F.08 | Tilbudte produkter og emballasje skal ikke inneholde stoffer fra den felles europeiske listen over farlige kjemikalier (REACH-regelverket)[1] eller den norske Prioritetslisten[2] | M
| F.09 | Emballasje materiale Dersom plast i emballasje benyttes skal ikke embalasjen inneholde: • ekspandert polystyren (PS, EPS, XPS) • regenerert cellulose • oxo(bio)-nedbrytbar plast • halogenert (PVC) Emballasjen skal ikke være sammensatt og/eller kombinerer ulike materialer, multilag emballasje (plast/papir, plast/aluminium, plast/plast). | M
| F.10 | For samtlige tilbudte produkt, skal inngående materiale/råvare kunne oppgis på forespørsel. | M
G | G | Opplæring
G.01 | G.01 | Brukeropplæring Det skal inkludereres brukeropplæring for ca. 10-15 brukere i forbindelse med utstyrsleveransen. Opplæringen skal også kunne tilbys som repeterende kurs etter behov og skal spesifiseres i prisskjemaet. Opplæringen skal være på skandinavisk språk eller engelsk. Opplæringen bør fortrinnsvis holdes på brukerstedet, men kan også gjennomføres digitalt dersom dette er hensiktsmessig. Opplæring skal om ikke annet er avtalt, avholdes før utstyret tas i bruk. Omfang og innhold på tilbudt opplæring skal beskrives. Priser for opplæring i forbindelse med leveranse, samt for påfølgende kurs, skal spesifiseres i prisskjemaet. | M
G.02 | G.02 | Superbrukeropplæring Det skal tilbys superbrukeropplæring på et skandinavisk språk eller engelsk. Opplæringen skal fortrinnsvis holdes på brukerstedet. Superbrukeropplæringen skal være dekkende slik at Kunde v/superbrukere vil være i stand til å gi sluttbruker tilstrekkelig opplæring til å kunne oppfylle kravet i Forskrift om medisinsk utstyr §8: https://lovdata.no/forskrift/2013-11-29-1373/§8. Superbrukeropplæringen skal være dekkende slik at Kunde v/superbrukere kan inneha utvidede tilganger. Ytterligere krav til superbrukeropplæring kan legges inn her. Omfang og innhold på tilbudt superbrukerkurs skal beskrives. Dersom Tilbyder kan tilby kurs for superbrukere utover den inkluderte opplæringer, skal dette spesifiseres. Spesifiser og oppgi stykkpris for de eventuelle ulike kurstypene. Det presiseres at Kunde skal selv betale eventuell reise og opphold ved ekstern opplæring. | M
G.03 | G.03 | Digital opplæring Beskriv muligheter for digital opplæring i tillegg til ordinær brukeropplæring og undervisning ved anskaffelsen og i utstyrets forventede levetid. Leverandør skal beskrive omfang/innhold av evt digital opplæring. Ved oppdatering av utstyret, som har konsekvens for bruken, forutsettes det at brukeropplæringen revideres i tråd med endringene. | M
G.05 | G.04 | Teknisk gjennomgang Teknisk gjennomgang skal inkluderes for personell på medisinsk teknologisk avdeling. Dette skal normalt avholdes i forbindelse med igangsetting av utstyret. Gjennomgangen skal minimum omfatte enkel bruk, teknologi og prinsipper, tilganger og innstillinger. | M
G.06 | G.05 | Tekniske kurs Leverandør skal tilby teknisk kurs for medisinsk teknologisk personell. Etter teknisk kurs skal opplært personell kunne foreta korrigerende og preventivt vedlikehold iht. teknisk manual. Teknisk kurs skal avholdes før garantitidens utløp, men kan avvikes dersom Kunde ønsker det. Tekniske kurs skal være på engelsk eller skandinavisk. Omfang og innhold på tilbudt teknisk kurs skal beskrives. Spesifiser og oppgi stykkpris for eventuelle ulike kurstyper i prisskjema. Sykehuset skal ha rett til å sende flere ingeniører på teknisk kurs til samme stykkpris. Det presiseres at Kunde selv skal betale reise og opphold. | M
| G.06 | Oppgi om leverandøren tilbyr brukermøter. | M
H | H | Spesifikke IKT-krav
H.01 | H.01 | Kartleggingskjema IKT, sikkerhet og personvern Tilbyder skal tilby en IKT-løsning som ivaretar IKT-sikkerhet og personvern. Tilbyder skal fylle ut kartleggingsskjema IKT, sikkerhet og personvern (NO-18) i tråd med bruksanvisning i kartleggingsskjema. Oppdragsgiver vil deretter gjøre en helhetlig vurdering av svar/utfyllelse av dokumentet. Se vedlagt Kunders Tekniske Plattform (KTP), som beskriver oppdragsgivers IT-tekniske infrastruktur. Løsninger som fører til uforholdsmessige store ulemper ved implementering i henhold til KTP, vil eller kan bli avvist. Tilbudte løsninger vil eller kan bli risikovurdert og oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avvise tilbud hvor risiko anses uakseptabel.
H.13 | H.02 | IKT leveranse Tilbyderens tilbud skal omfatte all IKT-relatert bistand som er nødvendig for å ferdigstille endelig løsningsdesign i Oppdragsgivers infrastruktur. Dette inkluderer installasjon, konfigurasjon, testing, produksjonssetting samt utarbeidelse av nødvendig system- og driftsdokumentasjon. Beskriv. | M
H.02 | H.03 | Kablet nettverktilkobling Apparatet skal kunne kobles kablet mot datanettverk. Den kablede nettverkstilkoblingen skal være kompatibel med spesifikasjoner i vedlegg kravspesifikasjon IKT-tjenester og informasjonssikkerhet for MTU og Kundens tekniske plattform (KTP). | M
H.04 | H.04 | Programvare Utstyret skal være oppdatert til siste programvareversjon ved installasjon. | M
H.06 | H.05 | Fjerntilgang Beskriv eventuelle muligheter for å utføre fjerndiagnostikk og utføre fjerndiagnostikk og utføre enkle tiltak for å sikre god driftssikkerhet, f.eks oppgraderinger, hente logger, overvåking og varsling. Fjerntilgang skal være i henhold til krav i kravspesifikasjon IKT-tjenester og informasjonssikkerhet for MTU og kundens tekniske plattform (KTP). | M
H.07 | H.06 | Lokal fjerntilgang Beskriv eventuelle muligheter for nettverkstilgang til tilbudt utstyr for sykehuset medisinteknologiske personell. Eventuell metode for tilkobling og muligheter for tilkoblingen skal beskrives. | M
H.12 | H.07 | Avhending og sensitiv informasjon Alle persondata og sensitiv informasjon skal slettes etter Najonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sine prinsipper for sikker sletting før utstyret forlater kundens lokaler. | M
| H.08 | Kommunikasjon med LIS/Beaker/Helseplattformen Leverandør skal i samarbeid med IT-avdeling sørge for at instrumentet er oppkoblet mot LIS (Beaker/Helseplattformen). Kostnad skal inngå i pristilbud. Kommunikasjonsprotokoll skal vedlegges | M
| H.09 | Tilbudt utstyr skal leveres med nødvendige barcode-lesere, som kan lese prøvenummerlengde som er minimum 14 tegn og barcode format som er Code 128, Interleave varianter | M
| H.10 | Ved behov skal det være mulig å resende prøveresultater til LIS. | M
| H.11 | Det skal være mulig med manuell bestilling og tilgang til svar når IKT-kommunikasjon mangler. | M
| H.12 | Tilbyder skal spesifisere løsningen og kapasiteten for datalagring i instrumentet, samt metoder for uthenting av data, logg, prøveresultater og mulighet for automatisk backup. Beskriv dette i detalj. | M
| H.13 | Beskriv mulighet for å skrive ut rapport/svarrapport fra system/løsning når kommunikasjon med LIS er nede. | M
| H.14 | Det er ønskelig med tydelig varsling ved problemer med kommunikasjonen med LIS. Beskriv løsning. | M
| H.15 | Det er ønskelig at systemet har individuelle kontoer for brukerpålogging, og loggfunksjon for logging av brukeraktivitet/brukeraktivitetslogger. Beskriv løsning. | E
I | I | Oppetid og driftsikkerhet
I.01 | I.01 | Oppmøtetid For utstyr som krever stedlig oppmøte for utbedring skal leverandør garantere at kvalifisert servicepersonell kan møte for utbedring av feil senest 2-5 virkedager etter meldt driftsstans. Ved oppmøte etter meldt driftsstans skal leverandøren arbeide kontinuerlig til feil er utbedret. Hvis man av en eller annen grunn må avbryte arbeidet, skal dette begrunnes overfor sykehuset. | M
I.02 | I.02 | Oppetidsgaranti Under garantitiden stilles det krav om minimum 95% oppetid på utstyret (hverdager 08:00-16:00), dvs. at normale driftsoppgaver kan gjennomføres. Oppetid skal avregnes årlig. Starttidspunkt for nedetid regnes fra første henvendelse opp mot leverandør ved driftstans. Oppgi hvor og hvordan melding om driftsstans skal gis slik at nedetid blir registrert. Tilbyder skal akseptere. | M
I.03 | I.03 | Brudd på oppetidsgaranti Dersom leverandøren ikke oppfyller sine garantier vedrørende oppetid og fremmøtetid, vil sykehuset fremme krav om 5% av årlig kostnad av en fullserviceavtale / 0,5% av kontraktsum pr. prosentpoeng nedetid som overstiger oppetidsgarantien. Ved beregning av kostnad, vil pris på fullserviceavtale som oppgitt i Prisskjema legges til grunn. Tilbyder skal akseptere. | M
I.04 | I.04 | Prisliste deler Komplett deleliste med priser skal vedlegges i eget vedlegg. | M
I.05 | I.05 | Prisliste deler til vedlikehold Alle deler og delepriser som knytter seg til preventivt vedlikehold og brukervedlikehold iht. produsentens anbefaling, skal oppgis i prisskjema. | M
I.06 | I.06 | Tilgjengelighet deler Alle deler som er nødvendige for reparasjon og vedlikehold for å opprettholde normal drift, skal være tilgjengelige for kjøp av kunden og uavhengig av om det inngås vedlikeholdsavtale. Leverandøren må garantere at disse delene vil være tilgjengelige i utstyrets forventede levetid. | M
I.07 | I.07 | Leveringstid deler Ved driftsstans på utstyret skal Leverandør levere reservedeler innen maks 2-5 virkedager. Hvis deler ikke kan leveres innen denne fristen, skal Leverandør sørge for at det finnes andre løsninger som forhindrer langvarig driftstans uten merkostnad for kunde. | M
I.08 | I.08 | End of service (EOS) Det skal ikke oppstå EOS eller lignende som kan føre til stans av ordinær drift i forventet levetid. For at utstyr skal kunne inngå i ordinær utskiftingsprosess skal tidspunkt for EOS meddeles kunde senest 1,5år før planlagt EOS. (også etter forventet levetid) | M
J | J | Service og vedlikehold
J.01 | J.01 | Vedlikeholdstjenester Leverandøren forplikter seg å tilby vedlikeholdsjenester i utstyrets forventede levetid. | M
J.02 | J.02 | Serviceorganisasjon Leverandør skal i nomal arbeidstid ha tilgang på teknisk kvalifisert personell med erfaring/opplæring på tilbudt utstyr for Kunde. Dette skal gjelde i utstyrets forventede levetid. Teknisk kvalifisert personell må kommunisere godt på skandinavisk eller engelsk. | M
J.03 | J.03 | Serviceorganisasjon Beskriv serviceorganisasjon rundt tilbudt utstyr. Oppgi antall servicepersonell, deres kompetanse og erfaring (antall år) med arbeid på tilbudt utstyr. | M
J.04 | J.04 | Vedlikeholdskontrakt etter garantitid, Fullservice Leverandør skal prissette og spesifisere servicekontrakt som inkluderer alle kostnader (arbeid, deler, reise og opphold) ved korrigerende og preventivt vedlikehold. Spesifiseres i vedlegg prisskjema. | M
J.05 | J.05 | Vedlikeholdskontrakt etter garantitid, Fullservice samarbeid Leverandør skal prissette og spesifisere et eksempel på en samarbeidsavtale der oppdragsgiver og leverandør i samarbeid, skreddersyr en kontrakt som definerer sykehuset sine oppgaver/ansvar og leverandøren sin involvering. En slik avtale skal omfatte korrigerende og preventivt vedlikehold og inneha vilkår på nivå med en fullservicekontrakt. Spesifiseres i vedlegg, prisskjema. | M
J.06 | J.06 | Vedlikeholdskontrakt etter garantitid, Preventivt vedlikehold Preventivt vedlikehold, som inkluderer alle kostnader (arbeid, deler, reise og opphold) som knytter seg til preventivt vedlikehold. Preventivt vedlikehold skal utføres iht. teknisk manual. | M
J.07 | J.07 | Vedlikehold etter garantitid basert på medgåtte timer og satser. - Oppgi timepris på vedlikehold, normaltid og overtid. - Oppgi timepris på reise. - Oppgi timepris på opplæring (hvis ekstra opplæring på Sykehusene ønskes). Spesifiseres i vedlegg, prisskjema | M
J.08 | J.08 | Fjernstøtte Teknisk- og bruksrelatert støtte per telefon, chat eller e-post skal være tilgjengelig hverdager mellom kl. 08.00-16.00. Dette skal være kostnadsfritt i utstyrets forventede levetid. Beskriv eventuell tilgjengelighet ut over dette, f.eks. vaktordning. | M
J.09 | J.09 | Servicesoftware All programvare og eventuelle passordbeskyttede programmer og tilganger skal følge utstyrsleveransen slikt at kunden på egen hånd skal kunne utføre vedlikehold jf. krav om Vedlikehold etter garantitid (Right to repair). Tilgang til serviceprogramvare, tilgangsnøkler og lisenser må til en hver tid være tilgjengelig. Beskriv eventuell servicesoftware. | M
J.10 | J.10 | Spesialverktøy Alle hjelpemiddler som trengs for å utføre normalt vedlikehold skal følge med salgsgjenstand og være inkludert i tilbudspris, eller gjøres tilgjengelig for kunde ved behov. Oppgi eventuelle spesialverktøy. | M
J.11 | J.11 | Oppdatering og oppgradering av programvare og maskinvare Leverandøren skal bekrefte at de forplikter seg til å gi opplysninger om alle oppdateringer og oppgraderinger (både soft- og hardware) til Kunde i utstyrets forventede levetid, selv om servicekontrakt ikke inngås. | M
J.12 | J.12 | Feilretting av programvare og maskinvare Leverandøren skal forplikte seg til oppdatere programvare/maskinvare ved feil og sårbarheter som fabrikanten oppdager. Dette skal utføres så raskt som mulig og være kostnadsfritt for kunde. Dette skal være uavhengig av servicekontrakt og gjelder i utstyrets forventede levetid. | M
J.13 | J.13 | Periodisk vedlikehold Leverandøren skal beskrive serviceintervaller og tidsbruk på periodisk vedlikehold. | M
J.14 | J.14 | Brukervedlikehold Leverandøren skal kort beskrive prosedyre for brukers vedlikehold av tilbudt utstyr inklusive informasjon om frekvens/intervall og tidsbruk. Lite tidkrevende vedlikehold vektlegges. | E
J.15 | J.15 | Korrigerende vedlikehold under garanittid Forutsatt normal aktsom bruk fra sykehusets side, skal leverandøren uten ekstra kostnad utbedre alle feil og mangler og skifte ut defekte deler på levert utstyr i garantiperioden. Dette omfatter deler, arbeid, reise, opphold og diett. Unntatt fra dette er forbruksmateriell, deler og reparasjonsutgifter som er forårsaket av sykehuset ved feil eller forsømmelser, og som leverandøren ikke kan lastes for. | M
J.16 | J.16 | Preventivt vedlikehold under garantitid Det kreves at preventivt vedlikehold utføres av leverandør iht. teknisk manual/produsentens anbefalinger i garantitiden. Dette skal være kostnadsfritt for sykehuset. | M
J.17 | J.17 | Vedlikehold etter garantitid (Right to repair) Etter endt garantitid skal driftsorganisasjonen stå fritt i forhold til vedlikehold og reparasjoner av utstyret. Hvis sykehuset ønsker å utføre vedlikehold selv, kan ikke leverandør kreve noen form for avgift fra sykehuset. Forutsatt at kundens servicepersonell har nødvendig kompetanse, kan kundens gjennomføre feilsøking og reparasjoner uten at dette forringer garantier eller sertifiseringer (MDR/IVD-R). | M
J.18 | J.18 | Reservedelslager Leverandøren skal spesifisere nødvendig reservedelslager hos Kunde. Oversikt med priser legges inn i prisskjema. | M
| J.19 | Det vektlegges at anbefalte prosedyrer for brukervedlikehold som utføres av oppdragsgiver medfører kort nedetid og er enkelt å utføre. Beskriv produsentens daglige/ukentlige/månedlige/kvartalsvise/årlige; a) anbefalte vedlikeholdsprosedyre b) tidsforbruk c) hyppighet d) nedetid (erfaringsbasert) | M
K | K | Levering og godkjenning
K.01 | K.01 | Mottakskontroll Kunde har ansvar for å foreta mottakskontroll på apparatet før utstyret kan tas i klinisk bruk. Mottakskontrollen vil inneholde følgende: • Kontroll av leveranse iht. kravspesifikasjon / kontrakt. • Kontroll av tekniske spesifikasjoner/funksjonskontroll. • Kontroll av brukerveiledning. • Kontroll av tekniske manualer og testutstyr. • Medisinsk fysikers mottakskontroll v/strålegivende- og MR-utstyr. • Registrering av utstyret i sykehuset lovpålagte utstyrsregister. Leverandøren må i god tid tilgjengeliggjøre nødvendig dokumentasjon og ved behov stille med en representant under mottakskontrollen og igangsetting. Mottakskontrollen og gjennomgang av apparatet skal foregå i normal arbeidstid. | M
K.02 | K.02 | Registrering av utstyret i NKKN - (Norsk Klassifisering, Koding og Nomenklatur) Tilbudt utstyr skal være registrert i NKKN-registeret før levering til Kunde. Se https://nkkn.nhn.no/nkkn for mer informasjon. | M
K.03 | K.03 | Leveringstid Leverandør skal oppgi leveringstid på tilbudt utstyr. Kort leveringstid vil bli vektlagt | E | Høy
K.05 | K.04 | Levering Systemet skal leveres ferdig installert, det vil si at også inntransport er leverandørs ansvar. | M
L | L | Krav til lokaler og infrastruktur (Ikke IKT-infrastruktur)
L.01 | L.01 | Krav til omgivelser Tilbyder skal oppgi spesifikasjoner for fysiske og tekniske krav knyttet til installasjonen, herunder krav til rommet der utstyret skal plasseres, slik som: • Kjøling (kW) • Ventilasjon (antall luftvekslinger) • Elektriske tilkoblinger inkludert UPS • Nettverkstilkoblinger • Romtemperatur og stabilitet • Relativ luftfuktighet og stabilitet • Vann og avløp • Gasstilførsel Installasjonsdokument skal legges ved tilbudet. | M
| L.02 | Tilbudt utstyr skal ikke være større enn (BxDxH) 130 cm x 90 cm x 200 cm | M
| L.03 | Oppgi om instrumentet er gulvstående eller plasseres på eget bord eller stativ. Oppgi krav til "åpent areal/luft" ved instrument. | M
| L.04 | Dersom instrumentet skal plasseres på eget bord eller stativ, skal dette være inkludert i tilbudspris | M
M | M | Dokumentasjon
M.01 | M.01 | Bruksanvisning Det skal leveres en oppdatert, komplett bruksanvisning på engelsk og/eller norsk/skandinavisk. Det skal som minimum leveres en bruksanvisning på norsk som skal være tilstrekkelig for sikker bruk. Brukerdokumentasjon skal til enhver tid være oppdatert, slik at den beskriver den spesifikke konfigurasjonen ved levering. Brukerdokumentasjon skal leveres i papirformat og digitalt. Digital versjon av brukerdokumentasjon skal leveres med tilbudet. Komplett brukerdokumentasjon skal inngå i leveransen. | M
M.02 | M.02 | Teknisk dokumentasjon Komplett teknisk dokumentasjon, tilstrekkelig for utførelse av korrigerende og periodisk vedlikehold, skal følge utstyrsleveransen. Teknisk dokumentasjon skal kun leveres digitalt. Teknisk dokumentasjon skal til enhver tid være oppdatert, slik at den beskriver den spesifikke konfigurasjonen ved levering. Ved oppgraderinger og kjøp av tilvalg skal den tekniske dokumentasjonen oppdateres/suppleres. | M
M.03 | M.03 | CE-merking og samsvarserklæring Tilbudt utstyr skal være CE- merket, iht. det direktiv som gjelder for utstyret. Samsvarserklæring for tilbudt utstyr skal vedlegges tilbudet på engelsk eller norsk. Samsvarserklæringen skal dekke alle EU-rettsakter som får anvendelse på utstyret. Samsvarserklæringen skal inneholde all informasjon som er nødvendig for å identifisere EU-lovgivningen erklæringen relaterer til. | M
M.04 | M.04 | Risikoklasse Leverandøren skal angi utstyrets risikoklasse (MDR/IVDR). | M
M.05 | M.05 | Registreringsdata (UDI) Angi utstyrets produsent, modellbetegnelse, handelsnavn og UDI-DI nummer (Unique Device Identification-Device Identifier). | M

## Analyser
SKAL |  | BØR
Atypiske luftveisagens
| estimert forbruk/mnd |  | estimert forbruk/mnd
Mycoplasma pneumoniae | 217 | Bordetella parapertussis | 6
Chlamydia pneumoniae
Bordetella pertussis
Virus
Influensa A | 210 | Adenovirus | 6
Influensa B |  | Metapneumovirus | 1
SARS-CoV-2 | 210 | Rhinovirus | 205
RSV | 177 | Parainfluensa | 1
|  | Enterovirus | 27