## Forside
KRAVSPESIFIKASJON
Vedlegg 3
Prosjektnummer: 78080 E2026 UL KRN RRU Gjennomlysningslab
Tilbyder: NN

## Veiledning for utfylling
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE AV KRAVSPESIFIKASJON
Informasjon om kravspesifikasjon:
Krav er beskrevet i arkfanene merket "Medisinsk-teknisk utstyr" og "Forbruksmateriell". Tilbyder skal kun skrive i felt med hvit bakgrunn. Felt som er fargelagt skal ikke fylles ut eller endres.
Innhold
Dokumentet består av følgende arkfaner:
1. Forside - skal fylles ut
2. Veiledning for utfyllelse av kravspesifikasjon
3. Medisinsk-teknisk utstyr - skal fylles ut
4. Forbruksmateriell - skal fylles ut
Kolonne i kravspesifikasjonen | Kommentar fra oppdragsgiver
Krav nr. | Kravnummer
Besvarelse av krav | Formulering av selve kravet.
Kravtype | I kolonne D merkes alle krav Tilbyder skal besvare med O, EV, EX og/eller I.
Obligatoriske krav er minstekrav som skal være oppfylt. For mer informasjon se Konkurransegrunnlagets punkt 9. Obligatoriske krav er merket som "O".
Evalueringskrav er krav som vil være gjenstand for evaluering og som knytter seg til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av evalueringskrav ligger til grunn for evaluering og karaktersetting. Evalueringskrav er merket som "EV". Evalueringskrav som er merket med "EX" er evalueringskrav som tillegges ekstra vekt. For mer informasjon se Konkurransegrunnlagets punkt 9.
Informasjonskrav er krav som ikke vil være gjenstand for evaluering, men som Oppdragsgiver skal ha informasjon om. Informasjonskrav er merket som "I". Et informasjonskrav kan enten stå alene eller i kombinasjon med O, EV eller EX.
Utfyllende informasjon | Ved behov kan Oppdragsgiver utdype kravet.
Krav oppfylles: Ja/nei | Tilbyder skal svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt. Alle linjer skal besvares.
Tilbyders besvarelse | Tilbyder skal besvare kravene. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon slik at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet uten å måtte åpne vedlegg. Dersom Tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon enn det er rom for i kravspesifikasjonen, kan det henvises til vedlegg . Ved henvisning til vedlegg skal vedleggsnummer og sidetall oppgis.
Link (URL-adresse) til evt.bilde | Dersom tilbyder ønsker å legge ved link (URL-adresse) til bilder gjøres det i denne kolonnen.

## Medisinsk-teknisk utstyr
MEDISINSK-TEKNISK UTSTYR
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Kravtype | Utfyllende informasjon | Krav oppfylles: Ja/nei | Tilbyders besvarelse. Ved henvisning til vedlegg skal vedleggsnummer og sidetall oppgis | Link (URL-adresse) til evt.bilde
Generelle krav
1.1 | Alt utstyr som tilbys skal tilfredsstille alle relevante direktiver og standarder. Dokumentasjon på dette skal vedlegges tilbudet. Slik dokumentasjon kan for eksempel være Samsvarserklæring(-er) (Declaration of Conformity). | O | Dokumentasjon skal vedlegges tilbudet.
1.2 | Utstyr som er å anse som medisinsk utstyr skal innen tilbudsfristens utløp være samsvarsvurdert og CE- merket, individuelt og i system, i henhold til Forordning for medisinsk-teknisk utstyr, jf. Lov og forskrift om medisinsk utstyr. For utstyr som er godkjent i system i henhold til Direktiv 93/42/EØF om øvrig medisinsk utstyr (MDD) forplikter Tilbyder seg til å få utstyret godkjent i henhold til Medical Device Regulation 2017/745 (MDR) innen utgang av overgangsperioden. CE-sertifikat, inkludert samsvarserklæring for hvert utstyr, tilbehør, forbruksmateriell og programvare skal vedlegges tilbudet på engelsk eller skandinavisk språk. | O | Tilbyder bes beskrive om tilbudt utstyr er samsvarsvurdert og CE-merket etter ny forordning, Medical Device Regulation (MDR).
1.3 | Stortinget har vedtatt å ta i bruk nye nummerserier fra 2032. Formålet er å øke tilgangen på gyldige fødselsnummer og D-nummer. Det må legges til rette for at tjenesten/løsningen som tilbys fra leverandøren støtter bruk av ny personidentifikator (PID) fra det tidspunkt dette blir aktuelt. Her er det ønskelig at det legges ved tidsplan og/eller tiltaksplan for hvordan dette skal være på plass innen fristen. Leverandør skal beskrive hvordan tjenesten støtter eller vil støtte inntasting/-lesing av ny personidentifikator (PID) i tillegg til eksisterende fødselsnummer og lokalt opprettede pasientidentifikatorer. Fra ny PID vil man ikke kunne utlede informasjon om personens kjønn, alder eller fødselsdato. Leverandør skal forklare hvordan deres system vil håndtere at informasjon om kjønn og fødselsdato ikke lenger kan tolkes fra ny PID, samt hvordan de vil sikre at systemet dermed kan lese inn nye PID uten å bli hindret av sjekker som MOD 11 og kontroll av gyldig fødselsdato | I | Stortinget har vedtatt å ta i bruk nye nummerserier fra 2032. Formålet er å øke tilgangen på gyldige fødselsnummer og D-nummer. I henhold til Personopplysningsloven § 12 jf. GDPR art. 5, 1 punkt D, skal personopplysninger være korrekte og oppdaterte. For helsesektoren er det avgjørende å oppfylle dette kravet for å sikre at alle pasienter kan registreres i behandlingssystemer og andre tjenester med nøyaktig informasjon, slik at de kan motta riktig helsebehandling. Linker • Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) -Lovdata (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/*#&) • Nye fødselsnummer og d-nummer fra 2032 -Skatteetaten (https://www.skatteetaten.no/deling/folkeregisteret/pid/) •Høring -forslag til ny personidentifikator (fødselsnummer) -regjeringen.no (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-ny-personidentifikator- fodselsnummer/id2544699/?expand=horingssvar&lastvisited=)
1.4 | Beskrivelse av utstyret som skal anskaffes med overordnet redegjørelse for funksjonsområde: Seksjon for konvensjonell radiografi, Avdeling for radiografi, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin ved Oslo universitetssykehus – Ullevål, skal anskaffe ny gjennomlysnings laboratorium – flerfunksjonelt – til fluoroskopiske undersøkelser samt nonvaskulære og vaskulære intervensjonsprosedyrer av barn og voksne. Utstyret skal være moderne «state-of-the-art» for akutt og elektiv drift. Utstyret må være multifunksjonelt og kunne brukes i både horisontal og vertikal stilling, mobil manøverpult, stråleskjerming og ha integrerte funksjoner for videofluoroskopi (høy bildefrekvens på gjennomlysning) og tilstrekkelig bildefrekvens på eksponering. | O
1.5 | Utstyret skal minimum kunne benyttes til tiltenkt bruk (intended use).: Gjennomlysingslab for barn og voksne fra ca 2kg ->, slik som ØVD (øsofagus-ventrikkel-duodenum), videofluroskopi av svelg, defekografi, miksjonscystografi, kontroll av veneport, dynamisk undersøkelse av luftveier, oversikt shuntveier og kontroll av medisinteknisk utstyr. Nonvaskulær intervensjon slik som pyelografi, nefrostomi, gastrostomi, div drenasjer, fistulografi og abscessografi. Vaskulær angiografi og intervensjon slik som angiografi/intervensjon av hals, thorax, overekstremitet, abdomen, bekken og underekstremitet. | O
1.6 | Følgende funksjoner, software, løsninger, utstyr, komponenter, integrasjoner, detektorer og lignende skal være tilbudt og inkludert i tilbudsprisen. Se punkt 1.4 og 1.5 for beskrivelse av bruksområde. Tilbudet skal inkludere funksjonalitet som underbygger at beskrevet behov kan ivaretas med optimal funksjonalitet. - Fabrikknytt gjennomlysnings laboratorium – flerfunksjonelt – til fluoroskopiske undersøkelser samt nonvaskulære og vaskulære intervensjonsprosedyrer av barn og voksne - siste modell "high-end" versjon med tilhørende software som ivaretar beskrivene prosedyrer. - All nødvendig hardware og software, samt relevant AI basert teknologi som bidrar til optimal funksjonalitet - Multifunksjonalitet gjennom mulighet for undersøkelse av pasient i vertikal og horisontal stilling - Integrerte funksjoner for videofluoroskopi (høy bildefrekvens på gjennomlysning) - Mulighet for tilrettelagte prosedyrer med dosebesparende tiltak for barn - DSA funksjonalitet med mulighet for overlay og referansebilde - Systemet må ha roterende detektorfunksjon, slik at det kan brukes med rør og detektor i posisjoner som ikke er vinkelrett på pasient. - Roterbar detektor med avtagbart raster. - Avtagbart blyskjørt/stråleskjerming for operatør med dekning fra begge sider av pasientbordet - Tilbud på tilbakekjøp av eksisterende maskin modell, inkludert demontering og fjerning av gammel lab. Priser per artikler/ funksjoner føres i vedlegg 2, prisskjema. En eventuell henvisning til vedlagt dokument uten at det har blitt redegjort for og priset i prisskjema vil ikke bli akseptert. For utstyr som tilbys fra tredjepart og som skal være inkludert i tilbudsprisen skal den eventuelle service-og vedlikeholdskostnaden samt servicekurs redgjøres for i vedlegg 2, prisskjema etter samme oppsett og vilkår som hovedutstyret. | O
1.7 | Opsjon på tilsvarende system DSA - funksjonalitet skal prises sepparat Pris per system skal spesifiseres i Vedlegg 2 Prisskjema. Det må påregnes at uttak av opsjoner kan medføre noen justeringer av konfigurasjon. | O
1.8 | Tilleggsutstyr: En komplett oversikt over funksjoner, løsninger, utstyr, komponenter, integrasjoner og lignende som ikke skal være inkludert i tilbudsprisen og som tilbys som tilleggsutstyr til systemet skal beskrives og prises per artikkel i Vedlegg 2 prisskjema. I tilegg skal følgende tilbys: - Takhengt spotlampe av kirurgisk kvalitet - Slaveskjerm til bruk for annet personell plassert på lab, denne bør kunne vise minst to forskjellige kilder samtidig. - Løsning for kontinuerlig oppgradering av hardware og software i utstyrets levetid. - Hemodynamisk overvåkningssystem. - Posisjonerings- og støtte utstyr for pasient utover hovedtilbud, slik som: demonterbare armstøtter, knepute etc. - Løsning for vegg/himmelmontert belysning med motiv - Lydoverføring, mikrofon mellom lab og sjalterom integrert og panelstyrt fra sjalterom - Pris for ekstra madrass ønskes opgitt -Stråledosimeter tilsvarende systemet Mako Meter fra RTI Dersom tilbyder har følgende funksjoner tilgjengelig, ønskes disse beskrevet og priset: - Separat arbeidsstasjon/serverløsning - FDCT/CBCT med tilhørende software - Løsning for fusjon av bildemateriale - Software og teknologi for nålføring og -guide En eventuell henvisning til vedlagt informasjon uten at det har blitt redegjort for og priset i Vedlegg 2 Prisskjema vil ikke bli akseptert. Tilbudt tilleggsutstyr som ikke er inkludert i tilbudsprisen kan fritt legges til eller trekkes fra ved behov, ved utarbeidelse av bestillingen/er. Dersom det ansees som nødvendig for å kunne foreta lik prissammenlikning mellom tilbudene og for at sikre at tilbudet inneholder en komplett oversikt for angitt funksjonsbehov forbeholder oppdragsgiver seg retten men ikke plikten til å flytte artikler fra tabellen "TILLEGGSUTSTYR" til tabellen over. Tilbyder kan legge til flere linjer ved behov. Dette inkluderer også en eventuell service- og vedlikeholdskostnad. | O
1.9 | Ved leveringstidspunktet skal siste versjon av tilbudt utstyr leveres. Forutsetningen er at alle vilkår og minimumskrav er oppfylt. | O
1.10 | Oppdragsgiver åpner for at ny og relevant teknologi kan implementeres i løpet av avtaleperioden, forutsatt at dette skjer innenfor avtalens rammer, vilkår og etter nærmere avtale mellom partene. | O
1.11 | Utstyret skal ha doseregistrerende system med Radiation dose structured report (RDSR), beskriv løsning for automatisk overføring til PACS | O
1.12 | Utstyret skal ha norsk tastatur og norske tegn. Alle tekst som kommuniseres inn og ut av maskinen må håndteres i henhold til gjeldende ISO standard. Dette vil si at de norske bokstavene æ, ø, å, Æ, Ø og Å må finnes i alle ledd. Dette bes bekreftes. | O
1.13 | Stativet (rør/detektor/bord) skal være utstyrt med automatisk kollisjonsvern | O
1.14 | Det skal kunne gjennomføres hjertekompresjon på bordet med bordet i arbeidposisjon. Beskriv løsning. | O
1.15 | Referansebesøk Det er ønskelig med et referansebesøk/befaringsreise i Europa. Det er ønskelig å se apparatet i klinisk drift, samt å få utprøvd maskinen uten pasientdrift i 1-2 timer under besøket. Tilbyder bør helst kunne fremvise tilbudt utstyr hos aktuell kunde i perioden uke 37 og 38 2026. Oppdragsgiver vil bruke erfaring og observasjoner fra referansebesøk og/eller referanseintervju i tillegg til besvarelsen ved evaluering av relevante evalueringskrav. | O
1.16 | Utstyret skal være typeregistrert i NKKN før leveranse. | O | For å få registrert en ny utstyrstype i NKKN, sender man en e-post til nkkn@medtekn.no med informasjon om: • Fabrikat • Modell • Handelsnavn • Utstyrsgruppe Det må i tillegg legges ved bilder av apparat og typeskilt i .JPG-format. Dersom man ønsker å registrere flere utstyrstyper bør disse sendes hver for seg.
1.17 | Oppgi produsent og modellbetegnelse for tilbudt utstyr. | O | Fullstendig produktbeskrivelse skal vedlegges tilbudet.
1.18 | Utstyret skal være pakket og emballert på en hensiktsmessig måte slik at det ikke ødelegges under transport og/eller lagring. | O
1.19 | Forpakninger skal være tydelig merket slik at innholdet enkelt kan identifiseres (produsentens/leverandørens artikkelnr, batchnr./lotnr., størrelse, lengde, dimensjon, utforming etc.). | O
1.20 | Oppgi estimert leveringstid fra bestilling mottas fra Kunde til utstyret er levert. | O
2.0 | Krav til medisinsk-teknisk utstyr
2.1 | Røntgenrør/Generator/Digital detektor/Protokoll optimalisering/Stråling/Pasientdoser/ Personaldoser Apparatets tekniske ytelse: Ved dette punktet vil vi vektlegge forhold som tilrettelegger for en god undersøkelse/behandling balansert mot en akseptabel stråledose for undersøkelsene tiltenkt dette apparatet. Evalueringen vil være basert på tekniske spesifikasjoner fra leverandør, samt informasjon som fremkommer under befaring eller innkjøpsmøter med leverandører. Forholdene er blant annet: Apparatets tekniske spesifikasjoner (besvart i punktene 2.2 - 2.45). Bildekvalitet (fra teknisk dokumentasjon og visuell vurdering fra befaring (punktene 2.53-2.54). Foreslåtte protokollinnstillinger som for eksempel, doserate til detektor og innstillinger for strålingsspekter og filtrering (besvart i punktene 2.46-2.52). Beskrivelse av løsninger som bidrar til optimalisere undersøkelser mht bildekvalitet og doser. | EX
2.2 | Røntgenrør/Generator | I
2.3 | Beskriv mulighet for å blende inn strålefeltet. | I
2.4 | Beskriv muligheter for å bruke kiler. | I
2.5 | Hva er maks effekt på generator (kw) | I
2.6 | mA (Maks/Min for alle fokus) | I
2.7 | kV (Maks/Min for alle fokus) | I
2.8 | Fokusstørrelse(r) (mm) | I
2.9 | Effekt (kW) på alle fokusstørrelser | I
2.10 | Filtrering på røntgenrøret (mmAl) | I
2.11 | Beskriv hvilke tilleggsfiltere som finnes. Og hvem som er tilgjengelig ved gjennomlysning og filming | I
2.12 | Øvrige relevante tekniske spesifikasjoner bes oppgitt på vedlagt dataark | I
2.13 | Digital detektor | I
2.14 | Oppgi fysisk størrelse (i cm) for detektoren, inklusive dekselet ("housingen") rundt detektoren. | I
2.15 | Oppgi størrelse (i cm) på det sensisive området på detektoren. | I
2.16 | Oppgi størrelse (i piksler) på detektoren. | I
2.17 | Oppgi størrelse på de individuelle detektorelementene (i µm). | I
2.18 | Hvilke forstørrelser har apparatet. | I
2.19 | Binnes piksler ved enkelte forstørrelser? | I
2.20 | Angi detektoren sin MTF kurve | I
2.21 | Angi betingelsene for målingene av MTF kurven. | I
2.22 | Angi detektoren sin DQE kurve | I
2.23 | Angi betingelsene for målingene av DQE kurven. | I
2.24 | Følger det med raster? Hvis så, beskriv rasterets egenskaper. (lamelletetthet, raster ratio, fokusavstand og transmisjonsfaktor). | I
2.25 | Kan rasteret tas ut. | I
2.26 | Protokoll optimalisering | I
2.27 | Beskriv mulighetene operatøren har for å justere stråledosenivå for fluoro/gjennomlysining under en undersøkelse. | I
2.28 | Beskriv mulighetene applikasjonsspesialist/superbruker har for å justere stråledosenivået for fluoro/gjennomlysningsprotokollene. | I
2.29 | Beskriv mulighetene operatøren har for å justere stråledosenivå for filming/eksponering under en undersøkelse. | I
2.30 | Beskriv mulighetene applikasjonsspesialist/superbruker har for å justere strålenivået for filming/eksponeringsprotokollene. | I
2.31 | Beskriv apparatets mulighet for å pulse gjennomlysning (fluoro) og filming (serier/eksponering). Hvilke pulsrater finnes? Spesifiser spesielt hvilke pulsrater som tillates og foreslås på protokoller designet for undersøkelser av barn, undersøkelser av svelgefunksjon, og vaskulære intervensjonsprosedyrer. | I
2.32 | Hvis det finnes, beskriv eller legg ved dokumentasjon på apparatets bildeprossesseringsprogrammer. | I
2.33 | Beskriv apparatets mulighet for å evenuelt justere bildeprosesseringen. | I
2.34 | Har apparatet andre løsninger relatert til optimalisering eller bildekvalitet som leverandøren ønsker å trekke frem. F.eks. bruk av kunstig intelligens for å kontrollere stråledoser eller øke bildekvaliteten. Hvis AI-funksjonalitet (innen f.eks. dosekontroll eller bildeprosessering) er implementert vennligst spesifiser hvilke protokoller den fungerer på. F.eks. fungerer den både på voksne og barn? | I
2.35 | Stråling | I
2.36 | Oppgi og beskriv tekniske løsninger apparatet har for å redusere stråledose til pasienten. | I
2.37 | Oppgi og beskriv tekniske løsninger apparatet har for å redusere stråledose til personell. | I
2.38 | Beskriv dosebesparende løsninger for små og store pasienter, og særlig barn. Beskriv løsning for å fjerne raster. | I
2.39 | Har apparatet løsninger for å posisjonere eksponeringer uten bruk av stråling. | I
2.40 | Angi avstand fra rør til detektor (rekkevidde), rør til isosenter og rør til interventional reference point. | I
2.41 | Angi minste mulige høyde over gulv for røntgenfokus når røret står i 0 grader | I
2.42 | Angi maks og min bordhøyde over gulvet. | I
2.43 | Pasientdosimetri | I
2.44 | Beskriv apparatets doseregistrerende system. (Beregnes eller måles DAP) | I
2.45 | Har apparatet løsninger for å beregne huddose til pasienter. | I
2.46 | Oppsett av protokoller Selv om protkollene skal settes opp i samarbeid med avdelingen etter installasjon, er det ønskelig å få innblikk i hvordan leverandøren i utgangspunktet ser for seg et oppsett av protokoller for tiltenkt bruk på tilbudt laboratorie. Beskriv protokolloppsett for ØVD-undersøkelser (med bariumkontrast, for voksne og barn), MUCG (voksne og barn), videofluoroskopi av svelg (voksne og barn), nefrostomi (med vannløslig kontrast), fremstilling av kar i abdomen (tykke og tynne pasienter) og angiografi av under- og overekstremiteter. | I
2.47 | For samtlige fluoro modus (typisk low, medium og high), hvilken inngangsdose til detektor i nGy/frame anbefaler dere? (Evt. brukes en annen metrikk for å styre dosen?). | I
2.48 | For samtlige fluoro modus (typisk low, medium og high), hvilke(n) tykkelse på kobberfilter anbefaler dere at brukes? | I
2.49 | For samtlige fluoro modus (typisk low, medium og high), hvilken pulsrate anbefaler dere at brukes? | I
2.50 | For samtlige opptaks modus (record, cine, filming etc.), hvilken inngangsdose til detektor i nGy/frame anbefaler dere? (Evt. brukes en annen metrikk for å styre dosen?). | I
2.51 | For samtlige opptaks modus (record, cine, filming etc.), hvilke(n) tykkelse på kobberfilter anbefaler dere at brukes? | I
2.52 | For samtlige opptaks modus (record, cine, filming etc.), hvilken pulsrate anbefaler dere at brukes? | I
2.53 | For de overnevnte foreslåtte protokollene kan leverandøren fremskaffe bildeeksempler på vaskulære DSA- undersøkelser kjørt med de aktuelle protokollene? (Enten digitalt eller på visningssted) | I
2.54 | For de overnevnte foreslåtte protokollene kan leverandør fremskaffe bildeeksempler på en gjennomlysningsundersøkelse av hypopharynx med bariumkontrast? | I
2.55 | Funksjoner og opplevd brukervennlighet
2.56 | Arbeidsflyt Det er viktig at brukergrensesnittet oppleves enkelt og intuitivt. Enkel og rask navigering i hyppig brukte funksjoner vektlegges. Tilbyder bes levere informasjon om brukergrensesnitt, betjeningskontroller og funksjoner. Funksjoner bør være oversiktlige, lett tilgjengelig for operatør. Det bør være tilnærmet samme funksjonalitet på laboratorie og sjalterom. Følgende ønskes i tillegg beskrevet: - Mulighet for egendefinerte autoposisjoner - Mulighet til å korrigere pasientdata på bildene etter undersøkelsen er utført. - Mulighet til å re-sende bilder til PACS og fortsettelse av tidligere undersøkelser på samme accession nummer. Evalueres på bakgrunn av beskrivelse og ved eventuelt referansebesøk. | EX
2.57 | Manøvrering Utforming og bruk av operatørkonsoller samt pedalfunksjoner Følgende ønskes beskrevet: - Utforming og bruk av operatørkonsoller samt hvilke funksjoner som kan styres herfra - Løsning for montering av operatørkonsoll på pasientbord , eventuelt hvordan dette kan utformes. Table-side konsoller må være enkle å flytte pga god pasientforflytning til/fra bord. - Fotpedalens funksjoner - Mulighet for trådløs og/eller kablet fotpedal Evalueres på bakgrunn av beskrivelse og ved eventuelt referansebesøk. | EX
2.58 | Fleksibilitet Systemets røntgenrør og detektor bør være utformet på en måte som tillater høy grad av vinkling i cranial, caudal, lateral og oblique retning. Følgende ønskes beskrevet: - Mulige utslag, rotasjonsmuligheter og fleksibilitet på c-bue. - Systemets mulige bevegelsesområde og dekningsgrad, fra cranial til caudal retning. Evalueres på bakgrunn av beskrivelse og ved eventuelt referansebesøk. | EV
2.59 | Detektor Oppgi detektorstørrelse. Følgende ønskes beskrevet: - Systemets roterende detektorfuksjon og hvordan rotasjon eventuelt påvirker fremstilt FOV ved liveundersøkelse - Mulighet for sentreringslys, eventuelt tilsvarende løsning Evalueres på bakgrunn av beskrivelse og ved eventuelt referansebesøk. | EX
2.60 | Sjalterom Arbeidsflyt på sjalterom. Systemet bør leveres med minimum to monitorer. Vi ønsker en beskrivelse av løsning for skjerm/arbeidsstasjon der det kan manøvreres i utførte serier uavhengig av pågående undersøkelse. Beskriv monitorløsning inklusiv funksjoner på sjalterom. Evalueres på bakgrunn av beskrivelse og ved eventuelt referansebesøk. | EV
2.61 | Bord Bordet må ha tiltfunksjon der pasient kan undersøkes i stående og liggende posisjon, oppgi maks vekt og bordlengde. Fotbrett skal tilbys, oppgi maks vekt Bordet må kunne heves og senkes, oppgi høyder. | O
2.62 | Bord - Bordet bør leveres med madrass av typen tempur eller tilsvarende kvalitet, for optimal pasientkomfort. Følgende ønskes beskrevet: - Bordets bevegelsesutslag, inkludert flyt/hastighet - Fleksibilitet og justeringsmuligheter for pasienthåndtak - Mulighet for høydejustering av fotbrett og plassering av "Tumbleform"stol på fotbrett, eventuelt en tilsvarende løsning for sittende bildeopptak i Tumbleform stol dersom fotbrett ikke kan høydejusteres/har plass til slik spesialstol. Bordet bør være ergonomisk brukervennlig og robust mtp adipøse og ustø pasienter. Punktet evalueres på bakgrunn av beskrivelse og ved eventuelt referansebesøk. | EV
2.63 | Monitor Systemet skal leveres med takhengt 1-skjerm storskjermsløsning. Tilslutningsmuligheter fra eksterne kilder som skal kunne visualiseres på storskjerm: - Hemosystem - Ultralyd - Samtlige integrerte modaliteter Systemet skal leveres med minimum 4 innganger | O
2.64 | Monitor Følgende ønskes beskrevet: - Antall innganger og mulighet for samtidig viste kilder. - Mulighet til å konfigurere oppsett/layout fra operatørkonsoll og sjalterom - Mulighet for bildebehandling fra operatørkonsoll. - Løsning og tilslutningsmuligheter for simultan visning fra eksterne modaliteter som feks ultralyd og hemodynamisk overvåkning. - Muligheter for manøvrering/forflytning av monitor - Type vaskemiddel/desinfeksjonsmiddel godkjent for bruk på skjerm - Mulighet for beskyttelsesdeksel eller lignende, når skjerm ikke er i bruk Storskjermløsning må være robust og tåle noe røff behandling, som man kan forvente på denne stuen. Punktet evalueres på bakgrunn av beskrivelse og ved eventuelt referansebesøk. | EV
2.65 | Tekniske spesifikasjoner Angi oppstartstid ved stopp eller strømbrudd, evt muligheter for å forsere oppstartstiden, inklusive shutdown/restart | I
2.66 | Hygiene Tilbudt utstyr skal tåle utvendig rengjøring og desinfeksjon med godkjent desinfeksjonsmiddel som er et biocid og/eller CE-merket for bruk på medisinsk utstyr. Tåler utstyret desinfeksjon (utvendig) med følgende midler: sprit 70 % (alkohol), Virkon 1 % (oksydativt middel), PeraSafe (natriumperborat) og Glutaraldehyd 2 % (aldehyd)? Desinfeksjonsmiddelet skal innfri krav gitt i biocidforskiften (Forskrift om biocider) som implementerer EUs biocidforordning (REGULATION (EU) No 528/2012). Enkelte desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie kan i en overgangsperiode være godkjent av Statens legemiddelverk i henhold til "Forskrifter om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie". Desinfeksjonsmiddel som er å anse som medisinsk utstyr skal være samsvarsvurdert og CE-merket i henhold til Lov og tilhørende forskrifter om medisinsk utstyr og til 93/42/EEC- Direktiv om medisinsk utstyr (MDD | O
3.1 | Krav til plassering, installering og flytting
3.2 | Tilbyder skal verifisere at utstyret kan transporteres og installeres i det planlagte arealet. Se vedlagt tegning (DWG eksisterer ikke av planlagt areal) Kostnader i forbindelse med inntransport skal dekkes av Tilbyder. Dette gjelder ikke kostnader knyttet til byggkonstruksjoner. | O
3.3 | Utstyret skal levers koordinert med avtalt fremdriftplan i bygge- og installasjonsprosjketet. OUS har ikke anledning til å mellomlagre utstyr. | O
3.4 | Tilbyder skal tilby en løsningen for levering og montering av unistrut. Tilbudt løsning skal prises i vedlegg 2 prisskjema. | O
3.5 | Fysiske og tekniske krav til installasjonen og eventuelle krav til rommet der utstyret skal plasseres skal spesifiseres: • Kjøling (kW) • Ventilasjon (antall luftvekslinger) • Elektriske tilkoblinger inkludert UPS • Nettverkstilkoblinger • Romtemperatur og stabilitet • Relativ luftfuktighet og stabilitet • Vann og avløp • Gasstilførsel • Forsterkning av takkonstruksjon • Krav til gulv/dekke • Site-planning guide/installasjonsdokument vedlegges | O
3.6 | Utstyrets/ulike delers fysiske mål (H/B/L) i cm og vekt i kg skal oppgis. | O
3.7 | Tilbyderen må påregne prosjektdeltakelse og dekke alle egne kostnader i forbindelse med planlegging og gjennomføring av installasjonen, inkludert alle integrasjoner. | O
3.8 | Tilbyder skal prise alle kostnader i forbindelse med flytting og transport av tilbudt utstyr til annen lokalisasjon i OUS som kan tilkomme etter at utstyret er levert og montert. Dette omfatter alt fra en fullt fungerende installasjon til en tilsvarende operativ løsning. OUS er ansvarlig for at rommet er ferdigstilt for installasjon. Pris oppgis i vedlegg 2 Prisskjema. | O
3.9 | Leverandør skal oppgi spesifikke krav til nødvendig fritt tilgjengelig servicesone rundt tilbudt utstyr for vedlikehold og service. | O
Krav til miljø
4.1 | Tilbyder skal i hele kontraktsperioden kontinuerlig arbeide for å minimere miljøbelastningen for hele verdikjeden, inkludert transport. | O | Dokumentasjon av plan for minimering av miljøbelastning skal sendes til Kunden på forespørsel.
4.2 | Reservedeler må være tilgjengelig i minst 10 år fra tidspunkt for levering. | O
4.3 | Tilbudt utstyr må ha en levetid på minimum 10 år fra tidspunkt for levering | O
4.3 | Det er tilbyders ansvar å sørge for retur og gjenvinning av all emballasje og overskuddsmateriell ved installasjon av utstyret. | O
Krav til opplæring
5.1 | Opplæring av brukere/superbrukere skal være inkludert i tilbudet. Opplæringen skal gjennomføres i samarbeid med Kunden og avholdes i Kundens lokaler. Det må påregnes at opplæring må gjennomføres mer enn en gang. Opplæring skal gjennomføres på et skandinavisk språk. | O | Legg ved en kort beskrivelse av innhold og plan for gjennomføring. Vedlegg merkes vedlegg x Brukeropplæring.
5.4 | Komplett brukerveiledning på norsk skal følge leveransen, i elektronisk format ( for eksempel .PDF). Kunden skal, inntil end of service som angitt av produsenten, uoppfordret og kostnadsfritt motta elektroniske oppdateringer av brukerveiledningen, uavhengig av filformat. | O | Beskjed om oppdateringer skal sendes til serviceansvarlig hos Kunden og til brukeravdelingen.
5.5 | Kortfattet brukerveiledning i elektronisk format skal følge leveransen. Denne skal være på norsk. | O
5.6 | Prosedyre for eventuelt brukervedlikehold skal beskrives, inklusive informasjon om hvor ofte vedlikehold skal gjennomføres og estimert tidsbruk for gjennomføring. | O
5.7 | Ved behov skal Tilbyder gi teknisk introduksjonsopplæring til Kundens medisinsk-teknisk personell i forbindelse med leveranse, installasjon og kontroll av utstyret. Dette inkluderer også utstyr fra tredjepartintegrasjoner som skal inngå som en del av tilbudsprisen. Opplæring skal være inkludert i tilbudet og skal omfatte informasjon om utstyrets funksjon og kontrollprosedyrer, samt gi medisinsk-teknisk personell kompetanse til å bistå brukere ved feil. Opplæringen skal gjennomføres på norsk . Annet språk må avtales med Kunden på forhånd. Opplæringen skal gjennomføres i samarbeid med Kunden, og avholdes i Kundens lokaler, med mindre annet avtales. Det må påregnes at opplæring må gjennomføres mer enn en gang. | O | Legg ved en kort beskrivelse av innhold og plan for gjennomføring av opplæringen. Vedlegg merkes vedlegg x Introduksjonsopplæring service.
6.0 | Krav til servicekurs for hovedutstyret
6.1 | Servicekurs: Det skal tilbys opsjon på servicekurs for medisinsk-teknisk personell. Servicekurs skal gjennomføres hos leverandør/produsent og ledes av en instruktør sertifisert av produsenten for det aktuelle utstyret. Leverandør skal sikre at kurs tilbys og gjennomføres i tilstrekkelig tid til at Kundens personell er sertifisert til å utføre service ved utløp av garantitiden. Dersom slikt kurs ikke tilbys innen dette tidspunktet forlenges garantitiden frem til tilbudt kurs er gjennomført. Dersom Kunden avslår tilbud om kurs, opphører garantiansvaret ved ordinært garantitidsutløp, forutsatt at det ikke foreligger andre mangler. Etter gjennomført servicekurs skal Kundens medisinsk-tekniske personell kunne utføre akuttreparasjoner og preventivt vedlikehold i henhold til gjeldende servicemanualer, samt ha tilgang til alle nødvendige servicefunksjoner på utstyret, inkludert passord til servicemenyer og eventuell programvare. Leverandør/produsent skal utstede kurssertifikat, og det skal opplyses om eventuell gyldighetstid og krav til resertifisering. Servicekurs skal avholdes på norsk eller engelsk; annet språk må avtales med Kunden. Pris per deltaker, inkludert reise, kost og losji, skal oppgis i vedlegg 2 – Prisskjema. Eventuell resertifisering prises i vedlegg 2 Prisskjema. | O | Se arkfanen serviceavtaler_tjenester. Legg ved en kort beskrivelse av kursinnhold, kurssted, gjennomføring og varighet. Vedlegg merkes vedlegg x Fullverdig servicekurs.
6.2 | Krav til serviceavtaler
6.3 | Det skal tilbys opsjon på serviceavtale - PV-avtale i henhold til vedlegg 5 bilag 3 HSØ Serviceavtale MTU. Pris oppgis vedlegg 2 Prisskjema. | O | Se arkfanen serviceavtaler_tjenester - PV-avtale
6.4 | Det skal tilbys opsjon på serviceavtale - Fullserviceavtale i henhold til vedlegg 5 bilag 3 HSØ Serviceavtale. Pris oppgis vedlegg 2 Prisskjema. | O | Se arkfanen serviceavtaler_tjenester - Fullserviceavtale
6.5 | Det bør være mulig å inngå en serviceavtale - Samarbeidsavtale i henhold til vedlegg 5 bilag 3 HSØ Serviceavtale. Beskriv deres forslag samarbeidsavtale og fordelingen av arbeid Pris oppgis vedlegg 2 Prisskjema. | I | Se arkfanen serviceavtaler_tjenester - Samarbeidsavtale
Krav til service og vedlikehold
7.1 | Leverandøren skal ha en etablert og robust norsk serviceorganisasjon med sertifiserte serviceingeniører som ved tilbudsfrist har dokumentert erfaring med den tilbudte utstyrsgruppen fra samme produsent. Det skal gis en helhetlig og detaljert beskrivelse av leverandørens samlede serviceorganisasjon i Norge, norden og europa, herunder struktur, kapasitet og geografisk dekning. Beskrivelsen skal minimum omfatte: Organisering og tilgjengelighet av telefonsupport, inkludert åpningstider, responstider, kompetansenivå og eskaleringsrutiner Totalt antall serviceingeniører som har kompetanse på det aktuelle produktsegmentet, deres lokalisering, samt en oversikt som spesifiserer hvor mange år hver enkelt ingeniør har arbeidet med dette produktsegmentet. Dokumentasjon på relevant sertifisering og erfaring for hver navngitte ingeniør Den totale serviceorganisasjonen, inkludert feltservice, teknisk støtte, reservedelshåndtering og eventuelle partner- eller underleverandørstrukturer Prosesser for deleleveranser, inkludert lagerhold, logistikk, leveringstider og beredskap for kritiske komponenter Leverandøren skal dokumentere at serviceorganisasjonen har tilstrekkelig kapasitet, bemanning og kompetanse til å sikre høy oppetid, effektiv feilretting og forutsigbar leveranse av tjenester og reservedeler. | O
7.2 | Komplett servicemanual i elektronisk format skal følge leveransen. Servicemanualen skal være på engelsk eller et skandinavisk språk, og skal være tilgjengelig til end of service. Kunden skal, inntil "end of service" som angitt av produsenten, uoppfordret og kostnadsfritt motta oppdateringer av servicemanualen. Tilgang til manual skal gis ved overlevering uten krav om opplæring på det aktuelle produktet. Garantitiden starter ikke før tilgang er gitt. | O
7.3 | Det skal tilbys kostnadsfri telefonsupport innenfor ordinær arbeidstid, bemannet med kvalifisert teknisk personell. Kundestøtten skal være tilgjengelig frem til utstyret når «end of service», og skal være i stand til å håndtere faglige og tekniske henvendelser. All kommunikasjon med kundestøtte skal kunne gjennomføres på et skandinavisk språk eller engelsk. | O | Ordinær arbeidstid defineres som hverdager kl. 08:00-16:00. Beskriv hvilken kundestøtte som er tilgjengelig, både nasjonalt og internasjonalt.
7.4 | Kort responstid er en fordel. Oppgi responstid for teknisk kundestøtte fra kvalifisert teknisk personell, per telefon e.l, ved behov for bistand innenfor ordinær arbeidstid. Resonstid skal være en kostandsfri tjeneste og responstid skal ikke være knyttet til serviceavtale nivå. Responstid skal oppgis i minutter, eventuelt timer, og defineres som tiden fra Kunden melder behov for teknisk bistand til kvalifisert teknisk personell tar kontakt for å starte feilsøking per telefon e.l. | EV | Ordinær arbeidstid defineres som hverdager kl. 08:00-16:00. Det gis ikke anledning til å ta forbehold om etablering av fjernaksess for å overholde responstid.
7.5 | Kort oppmøtetid er en fordel. Oppgi oppmøtetid for kvalifisert teknisk personell ved behov for teknisk bistand innenfor ordinær arbeidstid uavhengig av serviceavtale Oppmøtetid skal oppgis i timer, eventuelt dager og defineres som tiden fra Kunden melder behov for teknisk bistand til kvalifisert teknisk personell møter hos Kunde og starter feilsøking. | EV | Ordinær arbeidstid defineres som hverdager kl. 08:00-16:00. Oppgi oppmøtetid for kvalifisert teknisk personell ved behov for teknisk bistand innenfor ordinær arbeidstid uavhengig av serviceavtale Oppmøtetid skal oppgis i timer, eventuelt dager og defineres som tiden fra Kunden melder behov for teknisk bistand til kvalifisert teknisk personell møter hos Kunde og starter feilsøking.
7.6 | Beskriv muligheten for å forbedre oppmøtetiden uavhengig av serviceavtale nivå Pris oppgis vedlegg 2 Prisskjema. | EV | Ønsker pris for følgende oppmøtegarantier dersom man har en servicetavle, uavhengig av nivå: 4 timers oppmøtegaranti ved driftsstans 8 timers oppmøtegaranti ved driftsstans
7.7 | Garantiperioden skal ha samme service- og vedlikeholdsbetingelser som en fullserviceavtale, med en oppetidsgaranti på minimum 95 % og en oppmøtegaranti på minimum 8 timer. | O | Det gis ikke anledning til å ta forbehold om etablering av fjernaksess for å overholde oppetidsgarantien. Dersom Tilbyder ikke overholder oppetidsgarantien vil garantitiden forlenges inntil tilfredsstillende oppetid er oppnådd.
7.8 | Gi en kort beskrivelse av prosedyren for gjennomføring av preventivt vedlikehold etter produsentens anvisning. | O | Protokoller for gjennomføring av preventivt vedlikehold, samt informasjon om frekvens og forventet tidsbruk skal vedlegges Vedlegg merkes vedlegg x preventivt vedlikehold.
7.9 | Utstyret skal ikke kunne låses for kunden. Dersom preventivt vedlikehold ikke gjennomføres til planlagt tid, skal utstyret likevel forbli fullt operativt og tilgjengelig for bruk. Leverandøren skal, kostnadsfritt, sørge for at systemet åpnes før eventuell låsing eller stenging inntreffer, slik at utstyret kan benyttes frem til vedlikehold er gjennomført. Kundens medisinsk-tekniske personell skal ha tilgang til å nullstille intervaller for produsentens anbefalte preventive vedlikehold, inkludert utstyr, batterier og programvare. Dersom kundens personell ikke har tilgang til å nullstille intervaller, skal leverandøren kostnadsfritt utføre dette etter gjennomført vedlikehold, uavhengig av hvem som har utført vedlikeholdet. | O
7.10 | Alle service- og vedlikeholdstjenester skal tilbys uten krav om bruk av fjernaksess. Det er ikke tillat med forbehold i eventuelt vedlegg. Pris angitt i Vedlegg 2 prisskjema er å regne som tilbudt pris for tjenesten uten bruk av fjernaksess. | O | Fjernaksess defineres som ulike metoder for å gi leverandører tilgang til medisinsk-teknisk utstyr og/eller filoverføring via sykehusnett og internett.
7.11 | Når/om fjernaksess blir mulig i OUS i frentiden bør man kunne etablere dette for tilbudt utstyr og leveres kostnadsfritt. En eventuell etablering av fjernaksess skal følge etablerte rutiner, og den til enhver tid gjeldende løsningen i helseregionen/-foretaket. | O | Beskriv fjernaksessløsning
7.12 | Ved behov for utstyrsspesifikt spesialutstyr, kalibreringsverktøy, eller tilsvarende, for å gjennomføre teknisk feilsøking, vedlikehold og/eller akuttreparasjoner skal dette gjøre redes for og prises i vedlegg 2 Prisskjema. | O | Tilbys uten forbehold om gjennomført servicekurs.
7.13 | Ved behov for utstyrsspesifikk programvare, passord, servicenøkkel eller tilsvarende for å gjennomføre teknisk feilsøking, vedlikehold og/eller akuttreparasjoner, skal dette overleveres senest ved det som kommer først av garantislutt eller fullført servicekurs; dersom dette ikke overleveres innen garantislutt, vil utstyret fortsatt være i garanti fram til overlevering har funnet sted, og dersom det ikke overleveres innen fullført servicekurs, skal arbeid knyttet til dette utføres kostnadsfritt for kundeom garantitiden er utløpt. | O
7.14 | Tilbyder skal opplyse om det er krav til kalibrering, sertifisering e.l. for ustyrsspesifikt spesialutstyr /- verktøy. Hvis aktuelt skal frekvens for kalibrering/sertifisering oppgis. Kalibrering/sertifisering skal gjennomføres uten ekstra kostnad for Kunden. | O
7.15 | For passord og/eller servicenøkkel som har en utløpsdato skal Tilbyder kostnadsfritt og uoppfordret oppgi nytt passord og/eller servicenøkkel før gyldighet utløper. Dersom passord og/eller servicenøkkel ikke overleveres før gyldigheten utløper så skylder leverandør å utføre oppgaver knyttet til passord og/eller servicenøkkel kostnadsfritt frem til det igjen er åpnet. | O
7.16 | Priser på følgende skal oppgis i vedlegg 2 Prisskjema: - Alle deler og forbruksmateriell til gjennomføring av preventivt vedlikehold - Reservedeler > kr 100.000.- eks mva - Forbrukskomponenter diverse | O | Se arkfanen servicedeler_forbrukskomponent
7.17 | Oppgi forventet levetid på røntgenrør basert på beskrevet bruksområde angitt i punkt 1.4. Oppgi garanti, år/scan, på rør som blir byttet i løpet av levetiden. | EV | Lang garanti på røret vil vekte høyt
7.18 | Kunde ønsker en pris for rørforsikring uavhengig av nivå på serviceavtale Pris oppgis vedlegg 2 Prisskjema. | EV | Lav pris vil vekte høyt
7.19 | Servicedeler og forbrukskomponenter skal kunne leveres til end of service life angitt av produsent. | O
7.20 | Dersom tilbudt utstyr har forbrukskomponenter som må byttes utenom intervall for preventivt vedlikehold skal dette fylles inn i vedlegg 2 Prisskjema, inklusive informasjon om komponentens forventede levetid. | O | Se arkfanen servicedeler_forbrukskomponent
7.21 | Servicedeler og forbrukskomponenter bør leveres innen 09.00 neste virkedag eller raskere, ved bestilling mottatt før kl. 14:00 på en virkedag. Kort leveringstid er en fordel. Oppgi leveringstid. | I
Krav til garanti
8.1 | Det skal tilbys garanti i minimum 24 måneder. | O
Krav til IKT
9.1 | Vedlegg 4 MTU IKT Kravspesifikasjon skal fylles ut dersom tilbudet inkluderer en løsning som skal kobles til foretakets nettverk/infrastruktur og/eller inneholder helse- og personopplysninger. Den vil bli brukt til å utarbeide en eventuell risiko- og sårbarhetsanalyse sammen med et løsningsdesign. Utfallet av disse kan medføre at tilbyder blir avvist dersom løsningen ikke kan implementeres mot eksisterende systemer og infrastruktur, slik at tiltenkt funksjonalitet oppnås. Eventuelle avklaringer vil bli gjort etter tilbudsfrist. All nødvendig dokumentasjon som det henvises til i besvarelsen skal vedlegges tilbudet. | O
9.2 | Tilbudt utstyr må ha DICOM kommunikasjonsstandard, alle serviceklasser. Utstyret skal kobles mot og kunne sende til/motta fra Sectra PACS/RIS versjon 25.2 eller senere samt Siemens Syngo.via. Leverandør av utstyret skal være teknisk, faglig og økonomisk ansvarlig for oppkobling. Leverandør er også ansvarlig for en velfungerende løsning mot ovennevnte systemer, samt at løsningen leveres komplett. | O
9.3 | Dicom Conformance Statement må legges ved tilbudet. Dersom tilbudt utstyr ikke er validert av Sectra tidligere må dette utføres av leverandør. | O
9.4 | Dersom løsningen krever utarbeidelse av løsningsdesign (LD) og Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) forplikter tilbyder uten ubegrunnet opphold å bidra med nødvendig dokumentasjon og samarbeid. | O
9.5 | Løsningen skal integreres mot sykehusets journalsystemer per idag DIPS Arena/Sectra Conecticity HUB/Xtray/SETW. Merknad: WL (Worklist funksjon). | O
9.6 | Beskriv løsninger for umiddelbar tilgjengelighet av bildedata for diagnostikk og bildebehandling, eksempelvis når PACS og servere er nede ved driftstans eller bortfall av nettverk. | O
9.7 | MAC adresser for nettverkskort som skal tilkobles sykehusets MTU-vlan bes gjort tilgjengelig så snart som mulig før utstyret leveres. | O
9.8 | Ved etablering av en vedlikeholdsavtale skal IKT-komponenter som leveres av Tilbyder inngå i vedlikeholdsavtalen. | O
9.9 | Alle tilgjengelige program-og sikkerhetsoppdateringer for både programvare og utstyr skal leveres og installeres kostnadsfritt til end of service. | O | Med oppdatering menes forbedring og "bugfix" av programvare.
9.10 | Utstyret skal ha doseregistrerende system og støtte Sectra DoseTrack. Apparatet må kunne overføre dosedata til PACS fortrinnsvis via dose structured report (RDSR). | O
9.11 | Tilbyder må ikke behandle helse- og personinformasjon og må derfor ikke hente ut eller kopiere helse- og personinformasjon i forbindelse med service, vedlikehold, fjernovervåkning eller ved brukerstøtte. | O
9.12 | Den tilbudte systemløsningen benytter OS (server/klient/utstyr) basert på N(N-1)-prinsippet, dvs produsentstøttet/supportert i kraft av å være nyeste versjon av deres OS eller nest nyeste. | O