26/01946 ANSKAFFELSE AV VÆSKESCINTILLASJONSTELLER TIL LAB (DSA)

Bilag 1

Kundens kravspesifikasjon

Innhold

1	Innledning	3

2	Krav til produktet	5

3	Krav til installasjon, opplæring og leveringstid	10

4	Garanti, service og support	12

5	Krav til miljø	13

Innledning

Dette bilaget oppstiller Kundens krav til ytelsen.

Beskrivelse av behovet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerthet (DSA) har behov for å bytte ut sin væskescintillasjonsteller. Instrumentet skal brukes for å analysere blant annet sjøvannsprøver og nedbørsprøver for H-3, melkeprøver for Sr-90 og sjøvannsprøver for Ra-226. Instrumentet skal være egnet for miljø- og beredskapsmålinger ved lave aktivitetsnivåer.

Krav og kravtyper

Kundens krav

Nr.:	Kravpunktets unike løpenummer

Beskrivelse:	Tekst som beskriver kravet

Type krav:	Se tabell nedenfor

| Absolutte krav (A) | Kravet er viktig og MÅ tilfredsstilles. Kravet er å anse som et minimumskrav. |
| --- | --- |
| Absolutte krav (A)* | Kravet er viktig og MÅ tilfredsstilles. Kravet er å anse som et minimumskrav, hvor «mer er bedre». Stjerne tilsier at kravet er gjenstand for relativ vurdering. |
| Ønskede krav (B) | Kravet BØR tilfredsstilles, men det er ikke et absolutt krav. Svar vil likevel ha betydning for evaluering av tilbudet. |
| Info (I) | Ikke et direkte krav til leveransen, men leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse gi utfyllende informasjon. Svar kan ha betydning for evaluering av tilbudet. |

Leverandørens besvarelse

Tilbys:	I hvilken grad leverandøren kan tilfredsstille kravet (Ja, Nei, Delvis). For krav som besvares med Delvis, må det i løsningsbeskrivelsen særskilt utdypes hva som ikke kan tilfredsstilles.

Løsningsbeskrivelse:	Utfyllende informasjon om hvordan kravet tilfredsstilles.

Der Leverandøren f.eks. av plasshensyn ikke finner det hensiktsmessig å legge løsningsbeskrivelsen inn i selve kravtabellen, kan beskrivelsen legges i eget vedlegg. I så fall skal det i kravtabellen gis referanse til hvor løsningsbeskrivelsen ligger, og det skal i løsningsbeskrivelsen klart fremkomme hvilket krav som utdypes.

Leverandøren er selv ansvarlig for å beskrive alle nødvendige løsningselementer for å få en komplett løsning, selv om ikke alle disse er kravsatt.

Krav til produktet

Krav

| Kundens krav |  |  |  | Leverandørens besvarelse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Beskrivelse | Type dokumentasjon | Type krav | Tilbys (Ja/Nei/Delvis) | Løsningsbeskrivelse |
|  | Instrumentet skal være basert på væskescintillasjonstelling (LSC). | Bekreft | A |  |  |
|  | Instrumentet skal kunne drives på 220–240 V AC, 50 Hz uten ekstern omformer. | Bekreft | A |  |  |
|  | Instrumentet skal støtte absolutt aktivitetsbestemmelse basert på TDCR (Triple Double Coincidence Ratio) eller funksjonelt ekvivalent primærmetode uten behov for radioaktive standarder. | Bekreft og beskriv | A |  |  |
|  | Instrumentet bør også ha løsning for quench-korreksjon gjennom måling med ekstern kilde. | Beskriv | B |  |  |
|  | Instrumentet skal kunne kalibreres og/eller verifiseres med hensyn til måleytelse. | Bekreft og beskriv | A |  |  |
|  | Instrumentet skal være egnet for måling av tritium (³H) i vann. | Bekreft | A |  |  |
|  | Instrumentet skal være egnet for miljø- og beredskapsmålinger ved lave aktivitetsnivåer. Instrumentet skal dokumentere praktisk deteksjonsgrense (MDA) for tritium (³H) i vann i størrelsesorden få Bq/L (typisk rundt 3 Bq/L, men jo lavere desto bedre) uten oppkonsentrering, beregnet i samsvar med ISO 11929, ved representative målebetingelser. | Bekreft og beskriv | A* |  |  |
|  | Instrumentet skal støtte bestemmelse av Sr-90 via Y-90 (Cerenkov-stråling). Leverandøren skal dokumentere metode, ytelsesdata og eventuelle begrensninger. | Bekreft og beskriv | A |  |  |
|  | Instrumentet skal ha støtte for alfa/beta-separasjon. | Bekreft og beskriv | A |  |  |
|  | Instrumentet skal være konstruert for lavbakgrunnsmålinger med passiv og aktiv bakgrunnsreduksjon. | Bekreft og beskriv | A |  |  |
|  | Instrumentet skal ikke veie mer enn 300 kg. | Bekreft | A |  |  |
|  | Følgende skal leveres på norsk eller engelsk: - installasjonsveiledning - brukermanual - teknisk dokumentasjon | Bekreft og beskriv | A |  |  |
|  | Leverandøren skal dokumentere: - forutsetninger for installasjon - krav til admin-rettigheter - avhengigheter (f.eks. .NET, Java, osv.) - hvordan systemet settes opp på ny PC | Beskriv | I |  |  |
|  | Programvaren skal: - medfølge og være kompatibel med Windows 11. - fungere stabilt uten internettilgang (offline drift) - være fullt kompatibel med instrumentet - lagre rådata og bearbeidede resultater for etterprøvbarhet. - lagre data lokalt på PC - kunne sikkerhetskopieres manuelt - støtte eksport til fil og kunne generere rapporter i Excel og/eller CSV. | Bekreft og beskriv | A |  |  |
|  | Leverandøren skal beskrive: - hvor lenge programvaren støttes på valgt OS - kompatibilitet ved fremtidige OS- - Eventuelle eksportmuligheter (f. eks til databaser) | Bekreft og beskriv | I |  |  |
|  | Leverandøren skal beskrive: - lisensmodell - krav til aktivering - om lisensen fungerer offline - hva som skjer ved PC-bytte | Bekreft og beskriv | I |  |  |
|  | Leverandøren skal beskrive: - hvordan oppdateringer distribueres offline - om oppdateringer kan installeres via fil (USB e.l.) - hvordan sikkerhet og vedlikehold ivaretas uten nett | Bekreft og beskriv | I |  |  |

Krav til installasjon, opplæring og leveringstid

  - Krav

| Kundens krav |  |  |  | Leverandørens besvarelse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Beskrivelse | Type dokumentasjon | Type krav | Tilbys (Ja/Nei/Delvis) | Løsningsbeskrivelse |
|  | Montering og installasjon av instrumentet skal inngå i tilbudet. Oppdragsgiver anskaffer selv PC. Leverandøren skal derfor inkludere: - installasjon av programvare på oppdragsgivers PC - koble og konfigurere instrumentet - teste at systemet fungerer Det skal fremgå: - forventet tidsbruk - behov for lokal støtte - Eventuelle krav til nødvendige porter (USB, seriell etc.) - Krav til eventuelle spesielle drivere eller komponenter | Bekreft og beskriv | A |  |  |
|  | Grunnleggende brukeropplæring skal være inkludert i leveransen. Opplæring skal inkludere: - bruk av instrument - bruk av programvare - metodeoppsett - eksport og rapportering - enkel feilsøking | Bekreft og beskriv | A |  |  |
|  | Instrumentet skal leveres så fort som mulig, og senest innen 5 mnd etter mottatt ordre. | Bekreft og beskriv leveringstid. | A* |  |  |

Garanti, service og support

  - Krav

| Kundens krav |  |  |  | Leverandørens besvarelse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Beskrivelse | Type dokumentasjon | Type krav | Tilbys (Ja/Nei/Delvis) | Løsningsbeskrivelse |
|  | Det vil bli evaluert hvor godt leverandøren kan tilby service, vedlikehold og tilgang på reservedeler som sikrer stabil drift og minimal nedetid. Vurderingen baseres på: - responstid ved feil - support, serviceorganisasjon og kompetanse - vedlikeholdsplan - håndtering av feil i offline-oppsett - leveringstid og tilgang på reservedeler Tilbud med best samlede løsning vil oppnå høyest poengscore. | Bekreft og beskriv | B |  |  |
|  | Det skal være minimum 12 måneders garanti på deler og arbeid. | Bekreft og beskriv | A |  |  |
|  | Kunde skal få pristilbud på oppgraderinger av systemet når de er tilgjengelige. Med oppgraderinger menes endringer i løsningen som gir utvidet funksjonalitet. | Bekreft | A |  |  |

Krav til miljø

  - Krav

| Kundens krav |  |  |  | Leverandørens besvarelse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Beskrivelse | Type dokumentasjon | Type krav | Tilbys (Ja/Nei/Delvis) | Løsningsbeskrivelse |
|  | Både tilbyder og produsent bør ha et miljøstyringssystem som sikrer systematisk arbeid med reduksjon av miljøpåvirkning i hele verdikjeden. | Bekreftelse på sertifisering etter ISO 14001 eller tilsvarende dokumentasjon på etablert miljøstyringssystem. | B |  |  |
|  | Systemet skal være CE-merket i henhold til relevante EU-direktiv og forskrifter. CE-merkingen skal dokumentere at produktet oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav og eventuelle miljøkrav som gjelder i de aktuelle direktivene | Gyldig samsvarserklæring for CE-merking, med referanse til hvilke direktiver som ligger til grunn. | A |  |  |
|  | Systemet bør leveres med emballasje som i hovedsak består av gjenvinnbare materialer | Kort redegjørelse for emballasjematerialer og muligheter for resirkulering. | B |  |  |
|  | Instrumentet bør ha en forventet funksjonell levetid på minimum 10 år. Tilbyder skal dokumentere forventet funksjonell levetid for tilbudt produkt. | Beskriv | B |  |  |
|  | Leverandøren skal sikre tilgjengelighet av reservedeler i hele instrumentets forventede levetid. | Bekreft og beskriv | A |  |  |