## 1. Veiledning for utfyllelse
KRAVSPESIFIKASJON
Prosjekt 1105601 UiO Livsvitenskap brukerutstyr
K936.01 Time-lapse Embryonic Incubator
Leverandør:
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE
Merk at det kan være flere faner for utfylling.
Kolonner og linjer i arket skal ikke slettes.
Tilbyder skal kun skrive i felt med hvit bakgrunn. Felt som er fargelagt skal ikke fylles ut eller endres.
Tilbyder skal svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt. Alle linjer skal besvares.
Tilbyder skal besvare kravene. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon slik at oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet uten å måtte åpne vedlegg. Dersom tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon enn det er rom for i kravspesifikasjonen, kan det henvises til vedlegg. Ved henvisning til vedlegg skal vedleggsnummer og sidenummer oppgis.
Minstekrav (A-krav) er ikke relatert til et tildelingskriterium. Manglende oppfyllelse av minstekrav kan medføre avvisning, jf. Tilbudsinvitasjonen.
Evalueringskrav (B-krav) er relatert til et tidelingskriterium. Besvarelse av evaluerinskrav vil ligge til grunn for oppdragsgivers evaluering og kravsetting. Evalueringskrav er forkortet til B1, B2 eller B3 i kolonne for type krav. Forkortelsen indikterer hvilken vekt evalueringskravet vil ha i evalueringen av tilbudene. Evalueringskrav merket B3 vektes høyest, mens evalueringskravet merket B1 vil ha lavest vekt.
Informasjonskrav (I-krav) er kun til informasjon og vil ikke inngå i evalueringen.
| Valuta: | Lisens:
| NOK | Systemlisens
| SEK | Brukerlisens
| DKK | Utstyrslisens
| EUR | Analyselisens
| USD | Annet
GBP

## 2. Kravspesifikasjon
KRAVSPESIFIKASJON
Krav. nr. | Beskrivelse av krav | Kravtype | Utfyllende informasjon | Krav oppfyllelse Ja/Nei | Tilbyders besvarelse
KVALITET OG FUNKSJONALITET
Inkubator
1.0 | Tiltenkt bruk: Automatisert time-lapse embryo inkubator til forskningsformål. Inkubatoren skal brukes for automatisert kontinuerlig monitorering av muse-embryoer (uten å ta dem ut av inkubatoren) og er også aktuelt for forskning på humane samt porcine og bovine embryo. | A
1.1 | Utstyret skal være CE merket iht. aktuelle direktiver, samt oppfylle alle relevante norske lover, standarder, krav og normer for tilbudt utstyr. Samsvarserklæring for CE-merking (Declaration of conformity) skal vedlegges tilbudet. | A
1.2 | Alt nødvendig utstyr for dyrkning og monitorering av embryo skal være inkludert i tilbudet, herunder, men ikke begrenset til adaptere, gassmikser, PC mv. Forbruksvarer (skåler/dishes) skal ikke inkluderes i tilbudet. Priser oppgis i vedlegg 3.0 Prisskjema -hovedtilbud. | A
1.3 | Tilbudt utstyr skal kunne utføre kontinuerlig overvåking av embryo ved bruk av time-lapse monitorering i minimum 192 timer. Monitorering skal ikke påvirke dyrkningsforholdene. | A
1.4 | Det tilbudte utstyret skal ha en minimumskapasitet på 6 stk. skåler, plassert i felles eller separate kamre. Hver skål skal inneholde minimum 12 stk. individuelle brønner. Det skal vedlegges relevant dokumentasjon, herunder brosjyre og/eller produktblad, som dokumenterer at kravet er oppfylt. | A
1.5 | Vennligst oppgi inkubatorens totale kapasitet, angitt som antall skåler og antall individuelle brønner. Evalueringen vil baseres på oppgitt kapasitet, der både antall skåler og antall brønner inngår i vurderingen. Løsninger med høyere kapasitet vil gis høyere poengsum. Det vil særlig vektlegges positivt dersom antall skåler oversstiger minimumskravet på 6 stk., og antall individuelle brønner overstiger 72 stk. | B2
1.6 | Tilbudt utstyr skal leveres med integrert gassmikser til inkubatoren. | A
1.7 | Tilbudt løsning skal sikre at gassen som tilføres gameter og embryo er UV-sterilisert og filtrert gjennom HEPA/VOC-filtre. Dette skal dokumenteres. | A
1.8 | Gassforbruk vil bli evaluert. Vennligst oppgi gassforbruk i liter per time for henholdsvis CO₂ og nitrogen ved normal drift. Samlet gassforbruk (CO₂ + nitrogen) vil legges til grunn for evalueringen. Tilbudet med lavest samlede gassforbruk vil oppnå høyest poengsum, og øvrige tilbud vil gis poeng relativt til dette. | B1
1.9 | Utstyr skal føre kontinuerlig logg over inkubasjonsforhold. Denne skal lagres automatisk og enkelt kunne hentes ut for rapportering. Tilbyder skal vedlegge utskrift, skjermbilde eller tilsvarende dokumentasjon som viser loggfunksjonalitet. | A
1.10 | Ref. punkt 1.9. Systemet bør tilby tilgang til historiske data (logger) for temperatur og gassnivåer. Det bør fremgå hvordan slike data kan aksesseres, samt om eksport i standard filformater er mulig. Vennligst oppgi og dokumentere valideringsprosedyrer for temperatur- og gasskontroll, samt anbefalt intervall for gjennomføring av validering. Evalueringen vil baseres på leverandørens beskrivelse og vedlagt dokumentasjon, og vil omfatte: - beskrevet tilgjengelighet og funksjonalitet for loggdata - beskrevet brukervennlighet ved tilgang til og eksport av historiske data, herunder hvor enkelt det er å finne, hente ut, filtrere og eksportere data, samt hvor oversiktlig og intuitivt systemet fremstår i bruk. Løsninger som, basert på dokumentasjon, fremstår med høy grad av tilgjengelighet, oversiktlighet og brukervennlighet vil oppnå høyere poengsum. | B2
1.11 | Det vil bli lagt vekt på at tilbudt løsning understøtter en effektiv og brukervenlig arbeidsflyt, herunder, men ikke begrenset til: 1. Arbeidsflyt knyttet til håndtering av dyrkningsskåler, inkludert innsetting, uttak og eventuell forflytning mellom enheter. 2. Betjening av utstyret, herunder fysisk brukergrensesnitt, ergonomi og behov for opplæring. 3. Analysesoftware med tilhørende monitoreringsløsning, inkludert funksjonalitet for visualisering, annotering og datahåndtering. 4. Fleksibilitet med hensyn til valg av tidspunkt for embryooverføring (transferdag), herunder støtte for ulike dyrkningsforløp. Evalueringen vil baseres på leverandørens beskrivelse og vedlagt dokumentasjon, og vil omfatte: - hvor effektiv og hensiktsmessig arbeidsflyten fremstår - hvor brukervennlig løsningen fremstår i praktisk bruk, herunder enkelhet i betjening, oversiktlighet og behov for opplæring - funksjonalitet og brukervennlighet i analysesoftware og monitoreringsløsning - fleksibilitet i dyrkningsløp og støtte for ulike transferdager Løsninger som, basert på dokumentasjon, vurderes til å ha en effektiv og brukervennlig arbeidsflyt vil oppnå høyere poengsum. | B3
1.12 | Inkubatoren skal indentifisere startpunkt for embryologiske hendelser. Tilbyder skal beskrive hvordan inkubatoren identifiserer startpunkt for embryologiske hendelser som oppløsning av mannlig pronuclei, delinger og blastocystdannelse. Dokumentasjon skal vedlegges. | A
1.13 | Vennligst oppgi om løsningen tilbyr egenutviklet programvare, eller funksjonalitet i standard programvare, for registrering av hendelser som beskrevet i pkt. 1.12. Vennligst beskrive løsningen og spesifiser om funksjonaliteten er egenutviklet eller basert på standard programvare. Egenutviklet løsning vil bli vektlagt høyere i evalueringen enn bruk av standard programvare. | B2
1.14 | Utstyret bør være utformet slik at dyrkningsforholdene raskt og stabilt gjenopprettes etter åpning og lukking av dyrkningskammeret. Vennligst redegjør for utforming av dyrkningskammeret, hvordan temperatur og gasskonsentrasjon gjenopprettes etter åpning og lukking, samt oppgi tid for reetablering til innstilte verdier. Evalueringen vil baseres på leverandørens beskrivelse og vedlagt dokumentasjon, og vil omfatte: - oppgitt reetableringstid for temperatur og gasskonsentrasjon - hvor raskt og stabilt dyrkningsforholdene gjenopprettes - utforming og funksjonalitet av dyrkningskammeret - brukervennlighet ved åpning, lukking og håndtering av kammeret Løsninger som, basert på dokumentasjon, fremstår med kort reetableringstid, stabile forhold og enkel og hensiktsmessig håndtering vil oppnå høyere poengsum | B3
1.15 | Utstyret skal ha alarmfunksjon ved avvik i dyrkningsbetingelser. Det skal gis en beskrivelse av alarmfunksjonene, herunder hvilke grenseverider/avvik som utløser alarm, samt hvilke alarmtype som støttes (visuell, lyd etc.) | A
Optikk og kamera
1.16 | Utstyret skal minimum oppfylle følgende krav: - Objektiv(er) skal ha en kontrastteknologi egnet for bruk med med dyrkningsskåler (HMC eller DIC) . - Skal ha minimim ett objektiv med forstørrelse 16X eller 20X. - Sakl ha automatisk fokusering på embryo - Skal ha lyskilde som er dedignet for å minimerer eksponering av embryo for høyenergistråling. Tilbyder skal bekrefte oppfyllelse av kravene og vedlegge dokumentasjon. | A
1.17 | Utstyret bør kunne ta løpende bilder i flere fokalplan, og med jevne tidsintervall. Det er ønskelig med minimum 7 fokalplan og bildeopptak hvert 10. minutt. Vennligst dokumentere følgende: - Kameraets oppløsning (angi i relevante enheter) - Antall tilgjengelige fokalplan - Mulige tidsintervall mellom bildeopptak, angitt: - ved fullt utnyttet dyrkningskammer og 7 fokalplan - ved fullt utnyttet dyrkningskammer og maksimalt antall fokalplan Evalueringen vil baseres på leverandørens beskrivelse og vedlagt dokumentasjon. Det vil bli lagt vekt på: - høy oppløsning på kamera - høyt antall fokalplan - størst range i tidsintervall mellom bildeopptak Løsninger med høy oppløsning, mange fokalplan og størst mulig range i bildeintervall vil oppnå høyere poengsum. | B3
Dyrkningsplast
1.18 | Dyrkningsplast skal være mouse embryo tested (MEA). Testmetode og testresultatet skal være dokumentert og være lik eller bedre enn følgende nivå: - Embryotestet 1-cell MEA ≥ 80 % expanded blastocysts etter 96 timer. Leverandøren skal bekrefte oppfyllelse av kravet og vedlegge dokumentasjon som viser testmetode og oppnådde resultater. | A
1.19 | Dyrkningsskåler skal ha kapasitet til minimum 12 embryo per skål. | A
1.20 | Dyrkningsskåler bør ha kapasitet til flere enn 12 embryo per skål. Evalueringen vil baseres på oppgitt kapasitet per skål. Skåler med kapasitet utover minimumskravet på 12 embryo vil oppnå høyere poengsum. | B3
1.21 | Dyrkningsskålen bør ha en utforming som støtter hensiktsmessig håndtering og bruk. Vennligst redegjør for utforming av dyrkningsskålen, med særlig vekt på: - Om skålen har dedikerte skyllebrønner - Om skålen har avsatt område for navnlapp/identifisering - Hvordan løsningens utforming bidrar til å redusere eller forhindre dannelse av luftbobler Evalueringen vil baseres på leverandørens beskrivelse og vedlagt dokumentasjon, og vil omfatte: - tilgjengelighet av skyllebrønner - tilgjengelighet av område for identifisering - hvor godt løsningen bidrar til å redusere eller forhindre dannelse av luftbobler Løsninger som tilbyr dedikerte skyllebrønner, eget område for identifisering og har en dokumentert løsning for reduksjon av luftbobler som vurderes som god ut fra funksjonalitet og effekt, vil oppnå høyere poengsum. | B3
2.14 | Estimert leveringstid fra bestilling mottas fra kunde til utstyret er levert skal oppgis. | A
1.22 | Tilbyder skal gi en beskrivelse av anbefalt prosedyre for rengjøring av tilbudt utstyr. | A
Forbruksmateriell
1.23 | Vennligst spesifiser komplett sortiment av forbruksvarer som er relevante for det tilbudte systemet. Priser oppgis i vedlegg 3.0 Prisskjema, fane 4 Tilvalg_Forbruksmateriell. Med komplett sortiment menes alt forbruksmateriell som kan leveres av tilbyder, og som er relevant for bruk av det tilbudte systemet. Dersom samme forbruksmateriell finnes i ulike forpakningsstørrelser, bes det om at relevante forpakningsstørrelser (salgsenheter) oppgis. Opplysningene gis til informasjonsformål og vil ikke bli evaluert. | I
1.24 | Tilbyder skal opplyse om forbruksmateriell er i fri omsetning på det norske markedet, eller om de kun kan kjøpes direkte fra leverandøren, eller gjennom leverandørens distribusjonskanaler. | A
Krav til opplæring
1.25 | Det skal tilbys nødvendig superbrukeropplæring for ca. 2-3 brukere. Opplæring gjennomføres etter avtale. Opplæring kan være online. Opplæringen skal sikre forsvarlig, trygg og riktig bruk av utstyret. Tilbyder må påregne at opplæring kan finne sted etter overtakelse. | A
Krav til IKT
1.26 | Alle obligatoriske program-og sikkerhetsoppdateringer for både programvare og utstyr skal leveres og installeres kostnadsfritt til end of service, som angitt av produsenten. Med oppdatering menes forbedring og "bugfix" av programvare. | A
SERVICE, DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Garanti
2.1 | Garanti for tilbudt utstyr skal oppgis. | A
2.2 | Utvidet garantitid skal tilbys som opsjon. Pris oppgis i Vedlegg 3.0 Prisskjema - opsjon garanti. | A
2.3 | Ved garantiperiodens utløp skal utstyret ha siste oppdaterte versjon av programvare. Det skal ikke tilkomme ekstra kostnader for dette. | A
2.4 | I garantiperioden skal tilbyder levere service tilsvarende Vedlikeholdsavtale nivå 2, heldekkende. Periodisk vedlikehold skal gjennomføres i samsvar med produsentenes anbefaling. Siste periodiske vedlikeholdet skal gjennomføres når garantitiden nærmer seg utløp. Eksempelvis vil 1 års garantiperiode bety gjennomføring av et periodisk vedlikehold dersom produsenten har anbefalt årlig vedlikehold. Se punkt 2.7 for mer informasjon om vedlkeholdsavtale nivå 2. | A
Krav til servicetjenester
2.5 | Tilbyder skal oppi priser på følgende i vedlegg 3.0 Prisskjema: -Oppmøtepris, prisen skal inkludere alle utgifter og tidsbrukt pr. reise t/r servicestedet -Timepris ved utførsel av servicetjenester, dekker medgått tid hos oppdrasgiver eller leverandør. | A
Krav til vedlikeholdsavtaler
2.6 | Det skal tilbys opsjon på vedlikeholdsavtale Nivå 1: Forebyggende Vedlikeholdsavtalen skal inkluderer: - Preventivt vedlikehold i henhold til produsentens spesifikasjoner, inkludert arbeid, reise og opphold. - Alle slitedeler/servicekit/komponenter/batterier som produsenten anbefaler å bytte i forbindelse med vedlikehold. Dokumentasjon av utført arbeid (servicerapport) skal leveres oppdragsgiver innen 5 virkedager Om annet ikke er avtalt skal vedlikeholdet utføres hos brukeren. Leverandøren skal på forhånd avtale tidspunktet for utførelsen av ytelsen med oppdragsgiver. Avtalen prises i vedlegg 3.0 Prisskjema. | A
2.7 | Det skal tilbys opsjon på vedlikeholdsavtale Nivå 2: Heldekkende Vedlikeholdsavtalen skal inkluderer: - Preventivt vedlikehold i henhold til produsentens spesifikasjoner, inkludert arbeid, reise og opphold. - Alle slitedeler/servicekit/komponenter/batterier som produsenten anbefaler å bytte i forbindelse med vedlikehold. - Alle serviceutgifter, inkludert alle kostnader i forbindelse med arbeid, og alle deler. Dokumentasjon av utført arbeid (servicerapport) skal leveres oppdragsgiver innen 5 virkedager. Om annet ikke er avtalt skal vedlikeholdet utføres hos brukeren. Leverandøren skal på forhånd avtale tidspunktet for utførelsen av ytelsen med oppdragsgiver. Avtalen prises i vedlegg 3.0 Prisskjema. | A
Krav til service og vedlikehold
2.8 | Forventet/normal leveringstid på reservedeler skal oppgis. | A
2.9 | Det skal tilbys kundestøtte per telefon innenfor ordinær arbeidstid. Kvalifisert teknisk personell skal være tilgjengelig for å svare på spørsmål. Kommunikasjon med kundestøtte skal gjennomføres på et skandinavisk språk eller engelsk. Ordinær arbeidstid defineres som hverdager kl. 08:00-16:00. | A
2.10 | Ved behov for utstyrsspesifikt spesialutstyr, kalibreringsverktøy, programvare, passord, servicenøkkel, eller tilsvarende, for å gjennomføre teknisk feilsøking, vedlikehold og/eller akuttreparasjoner, skal dette gjøre redes for og prises i vedlegg 3.0 Prisskjema, Tilvalg | A
2.11 | Tilbyder skal beskrive hvilke deler som forventes byttet i utstyrets forventede levetid, og frekvens på byttet. Herunder, men ikke begrenset til lyskilder og bevegelige deler. | A
2.12 | Tilbyder skal garantere tilgang på reservedele i minimum 7 år etter at utstyret er levert. | A
2.13 | Tilgang på reservedeler over 7 år er en fordel. Vennligts oppgi hvor mange år totalt tilbyder garanterer tilgang på reservedeler. | B3
2.15 | Komplett brukerveiledning på et skandinavisk språk, eller engelsk skal følge leveransen, fortrinnsvis i elektronisk format. | A
2.16 | Hvis aktuelt, skal sikkerhetsdatablad på norsk følge leveransen, fortrinnsvis i elektronisk format. | A

## 3. Tekniske spesifikasjoner
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Art.nummer | Artikkelnavn | Leverandørens tilbud/modell: | Akustisk støy: (dB (A)) | Varmeavgivelse: Standby / drift (kW) | Krav til rommet: Temperatur (oC inkl peak-to-peak grenser) Luftfuktighet min/maks (% rH) | Strømforsyning: (stikkontakt, fast tilkobling, oppgi evt. strømkabellengde) Effektbehov (kW) Spenning (V) Strømstyrke (A) Krever separat kurs Krever separat jording | Spesielle krav til strømforsyning: Nødstrøm UPS | Tilkoplinger til: Gass (trykkluft) Trykk (bar) Renhet (%) | Annet:
023.02.060 | Time-Lapse Embryonic Incubator