## Forside
Byggherre HSØ
Renovering Hovedoperasjon UNN Breivika (ROB)
Tittel:
Bilag C2U Kravspesifikasjon
Prefabrikkerte løsninger
01 | For konkurransegrunnlag |  |  |  | 2026-05-15 | KOL | ATY | AEL
Rev. | Beskrivelse |  |  |  | Rev. Dato | Utarbeidet | Kontroll | Godkjent
Kontraktor/leverandørs logo: |  | Bygg nr: | Etasje nr.: | Systemgr.: |  | Antall sider:
Side 1 av 5
Prosjekt: | Utgivernr: | Fag: | Dok.type: | Løpenr: |  | Rev.nr.: |  | Status:
ROB | 0000 | U | ML | 0007 |  | 1 |  | G

## Veiledning til leverandør
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE AV KRAVSPESIFIKASJON
Oppdragsgivers krav er beskrevet i arkfanene i dette regnearket. Her forklares hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås og fylles ut. Tilbyder skal bare skrive i felt med gul bakgrunn. Tilbyder kan kopiere faner (for eksempel "Leverandørtjenester") hvis det er hensiktsmessig for å kunne svare ut krav i delkontrakter som inneholder flere artikler.
Kolonne | Kommentar
Kravnr. | Kravnummer
Beskrivelse av krav | Formulering av selve kravet.
Utfyllende informasjon | Dette er opplysninger Oppdragsgiver gir for å bidra til økt forutsigbarhet og for å bidra til at tilbudene inneholder de opplysninger Oppdragsgiver trenger for få sammenlignbare tilbud. Eks: Hvordan det skal dokumenteres at krav er oppfylt. Hva tilbyder må/bør oppgi. Detaljer mht. prising. Evalueringsmåte (vareprøve, utprøving osv.).
Type krav | A - Dette er absolutte minimumskrav; tilbud som ikke tilfredsstiller kravet, vil bli avvist. K - Dette er kontraktskrav hvor avvik kan føre til at tilbudet avvises, men hvor avvisning ikke skjer automatisk ved ethvert avvik slik som ved A-krav. Ved eventuelle avvik fra «K-krav» vil oppdragsgiver foreta en vurdering av avvikets betydning for oppdragsgiver, herunder viktigheten av å få kontraktskravet oppfylt, størrelsen på avviket og antall avvik. Det presiseres at vurderingen kan innebære at avvik på ett krav fører til avvisning. Avvik som ikke medfører avvisning, vil medføre trekk i vurderingen av tilbudets kvalitet. NB! For K-krav er det ikke nødvendig å beskrive løsning/gi utfyllende svar med mindre dette er krevd spesielt, eller det er avvik fra kravet. B - Krav der det i evalueringen vil bli vurdert i hvilken grad tilbudet oppfyller kravet. Info - Forhold der oppdragsgiver etterspør informasjon.
Krav oppfylles: ja/nei | Her skal Tilbyder svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt.
Tilbyders besvarelse | Her skal Tilbyder besvare kravene. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet. NB! For Krav merket K er det bare nødvendig å fylle ut feltet dersom leverandøren har svar Nei på om kravet er tilfredsstilt. Dersom Tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon, skal det henvises til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte (også hvor i vedlegget informasjonen står). Eventuelle bilder må legges ved i form av vedlegg, og ikke kopieres inn under tilbyders svar/ beskrivelse.

## Kvalitet
|  |  |  | Tilbyders navn: | <Navn fylles ut av tilbyder>
|  |  |  | Tilbudt utstyr: | <Handelsnavn fylles ut av tilbyder>
Artikkel | Prefabrikkerte løsninger
Beskrivelse av Anskaffelsen | Askaffelsen består av prefabrikkerte løsninger for 12 operasjonsstuer
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Utfyllende informasjon | Type krav | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse For K-krav er det kun nødvendig å fylle ut denne kolonnen dersom svaret er nei i forrige kolonne | Referansedokumenter (Dokument, side og avsnitt)
Avsnitt F1 | Generelle / overordnede krav
F - 1.1 | Da grensesnittet mellom det som leveres av generalentreprenør og det som ønskes levert gjennom denne konkurransen er åpent for diskusjon i forhandlingsfasen, er det ønskelig at tilbyder med henvisning til dette kapitlet gir tilbakemelding på hvilke endringer i grensesnitt de mener er best for prosjektet totalt sett. Tilbyder bes derfor om å sette opp en oversikt over de endringer de ønsker i forhold til grensesnitt med en kort begrunnelse for hvorfor endringen er ønskelig. |  | B
F - 1.2 | Det skal tilbys prefabrikkerte løsninger for samtlige operasjonsstuer. Løsningen skal bestå av vegger, dører, gjennomstikkskap og fast innredning |  | K
F - 1.3 | Tegninger For å gi et godt utgangspunkt til et forhandlingsmøte er det et krav at tilbyder som et minimum tegner et generellt forslag til løsning. |  | A
F - 1.4 | Koordinering - byggherre Det skal installeres utstyr til bildebehandling, AV-løsning, dokumentasjon og lagring av dokumentasjon ved kirurgiske inngrep og medisinske undersøkelser ved operasjonsavdelingen. Grovt sett består dette utstyret av et antall skjermer, lagringsenhet, mikrofoner, høyttalere, redigeringsmuligheter for bilde og video samt infrastruktur og styringspaneler. I tillegg skal det være styring av almenbelysning, operasjonslamper, operasjonsbord og medisinsk teknisk utstyr (MTU), som for eksempel endoskopisk utstyr. Dette leveres av byggherre, men det må påregnes koordinering i forhold til utsyr/installasjoner levert av BH |  | A
F - 1.5 | Prosjektering Arkitekt er ansvarlig søker for prosjektet. Tilbyder for prefabrikkerte løsninger skal ivareta alle roller i forbindelse med plan- og bygningsloven for egne leveranser, herunder: Ansvarlig prosjekterende, komplett for egne leveranser. Tiltaksklasse 3. Ansvarlig utførende, komplett for egne leveranser. Tiltaksklasse 3. |  | K
F - 1.6 | Prosjektering Tilbyder skal legge følgende dokumenter til grunn ved prosjektering: Prefabrikkerte løsninger, konkurransegrunnlag med vedlegg. Tegninger, skjemategninger mm. Soneplaner, systemskjema og prinsippskjema angitt i tegningsliste Brannteknisk prosjektering med brannplaner Lydplaner Opplistingen over er ikke satt opp i prioritert rekkefølge og listen er ikke uttømmende. Alternative løsninger som bryter med grunnlagsdokumenter, godkjennes ikke uten forutgående godkjenning av oppdragsgiver. |  | K
F - 1.7 | Dokumentasjon og godkjenning Tilbyder skal fremlegge dokumentasjon på alle material- og funksjonskrav som settes til leveransen. Dokumentasjonen inkl. tegninger skal fremlegges oppdragsgiver i god tid før utførelse slik at eventuelle justeringer ikke forsinker fremdriften. |  | K
F - 1.8 | Strålingsskjerming I alle operasjonsrom skal det foregå medisinsk røntgenbruk, og konstruksjonene skal skjerme i henhold til krav fra Direktoratet DSAytet for strålevDirektoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) Krav: Romkategori E, tabell B-4.1 i Veileder 5: "Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur underlagt godkjenning" |  | K
F - 1.9 | Strålingsskjerming Veggene rundt operasjonsrommene skal ha strålingsbeskyttelse med 1 mm bly opp til 2,4m høyde innebygd i vegg. Dette gjelder også døer og gjennomstikkskap. |  | K
F - 1.10 | Innvendige arbeider I innvendig vegg mot korridor skal generalentreprenør montere stengeventilskap for medisinske gasser. Skapet skal innfelles i veggen og leveres av generalentrteprenør. Nisje i vegg for skap skal medtas av prefabrikkerte løsninger. Størrelse på nisje og utforming skal være i hht. spesifikasjon fra generalentreprenør. Gassledninger legges slik at de er innspiserbare eventuelt dekket til avhengig av valgt løsning og tilknyttes på toppen på skapene. Skapet skal monteres med overkant over ferdig gulv 1,7 meter. Det skal leveres deksel over og under skapene. Deksel leveres av prefabrikkerte løsninger. Etter at ventilskapet er montert i vegg skal skapet tildekkes midlertidig med transparent plastfolie som tapes rundt alle sider dette for å forhindre nedsmussing av skap i byggeperioden. Folien fjernes først i forbindelse med montering av permanent luke til skapet. Skapet skal passe inn mellom standard stenderverk cc 600 mm. Evakuering av anestesi og diatermi gasser skjer til ventilasjonsanlegget og da til avtrekkskanaler som ikke går på omluft og ikke har roterende gjenvinner |  | B
F - 1.11 | Koordinering Operasjonsstuene betjenes av separate luftbehandlingsanlegg for hver operasjonsstue. Tillufta tilføres via tilluftsventiler med HEPA-filter montert i himling. Tilluftsventilene leveres av generalentreprenør, men prefabrikkerte løsninger må påregne koordinering ved himlingsmontasje. |  | K
F - 1.12 | Avtrekk Generalentreprenør leverer avtrekkskanaler som skal stå innebygd i vegg levert av prefabrikkerte løsninger. Det skal monteres fire vertikael avtrekkskanaler i hver operasjonsstue og disse skal plasseres i hvert hjørne i rommet. I hver avtrekkskanal skal det monteres avtrekksrister, en ved gulv og en rett under himling. 2/3 av luftmengden trekkes av ved gulv for å hindre opphoping av gasser som er tyngre enn luft. Prefabrikkerte løsninger skal kle inn kanalene samt sette av utsparing for ristene i veggen. Prefabrikkerte løsninger skal levere avtrekksristene med festerammer som skal stå i veggen og kobles mot kanal. Ristene skal ha filterduk for å stoppe støv fra bekledning. |  | B
F - 1.13 | Teknikk Føringsveier vil generelt bli ivaretatt av generalentreprenør, med kabelbroer over himling, og trekkerør frem til uttakssentraler, kabelkanaler etc. I operasjonsstuene skal Prefabrikkerte løsninger levere kabelkanal integrert i vegg for uttak av strøm og data. Kabelkanal skal være horisontal, innfelt i vegg, med vippbart deksel foran som skal ligge i flukt med vegg, også når stikk er plugget inn i kanalen. Kabelkanalen skal være utført med tanke på god hygiene og rengjøringsvennlighet. Kabelkanalen skal leveres med stikkutak for 230V og data. Det skal tilrettelegges for at generalentreprenør kan iverata kursopplegg frem til kabelkanal, og tilkobling av stikkuttak for 230V og data Generelt skal Prefabrikkerte løsninger tilrettelegge for det kursopplegg som generalentreprenør skal ivareta, og koordinere dette med øvrige installasjoner i OP-stuene. |  | B
F - 1.14 | Lydkrav Etterklangstid Anbefalt nivå på RT60 (etterklangstid) ≤ 0,5 - 0,6 s i frekvensområde 500-2000 Hz. Taleoppfattbarhet STI (Speech Transmission Index). STI er ikke et eksplisitt krav for operasjonsstuer, men brukes ofte som prosjektmål. Anbefalt nivå på STI er 0,6 - 0,75. Både etterklangstid (RT60) og taleoppfattbarhet (STI) skal dokumenteres ved annerkjent målemetodikk før overtakelse. | NS8175 beskriver dette til en viss grad. STI beskriver hvor lett det er å forstå hva som blir sagt og er et samlemål for lydkvaliteten i rommet. STI-verdi Kvalitet Beskrivelse 0,0–0,3: Dårlig Nesten uforståelig 0,3–0,45 Svak Vanskelig 0,45–0,60 Middel Akseptabel 0,60–0,75 God Tydelig tale 0,75–1,0 Svært god Meget klar tale | B
Avsnitt F3 | Krav til brukervennlighet, HMS og renhold
F - 3.1 | Hygienekrav Bakteriologisk klasse B1. Skal ikke bidra til vekst av MRSA. Lavt utslipp av partikler. Renromsklasse ISO klasse 5. Motstandsdyktig mot de vanligste rengjørings- og desinfiseringsmidlene. Skal kunne desinfiseres med damprengjøring. |  | B
F - 3.2 | Krav til materialer og utførelse For brannklassifiserte konstruksjoner skal det bare benyttes materialer som klassifikasjonen krever. Materialene skal være lavemitterende. Disse egenskaper skal alltid dokumenteres. Lysarmaturer og tillufts-/avtrekksventiler skal være innfelt i nedhengt systemhimling |  | B
F - 3.3 | Renhetskrav Fire av operasjonsstuene har karv til <10 CFU. De øvrige seks stuene kar krav til <100 CFU. |  | K
F - 3.4 | Kirurgisk håndvask Det er planlagt 6 stk kirurgvasker, dvs 1 vask per 2 stuer. Vaskene skal være av hygienisk utførelse, syrefast stål eller corean, uten overløp og med berøringsfritt armatur. Løsningen skal prises i Bilag F2U - Prisskjema |  | B
Avsnitt F5 | Krav til areal, installasjon og tekniske egenskaper (grensesnitt)
F - 5.1 | Grensesnitt Grensesnitt mellom entreprise prefabrikkerte løsninger og generalentreprise fremgår av Bilag C20U Tilbyder skal medta alle ytelser som er nødvendig for koordinering mot generalentreprenørs prosjektering, utførelse, testing og ferdigstillelse. |  | K
F - 5.2 | Trykkforhold Operasjonsstuene skal ha overtrykk i forhold til omgivelsene og være lett rengjørbare. Som utgangspunkt 15Pa mellom rom hvor man ønsker kontroll på luftretning Operasjons¬stuer er klassifisert som medisinsk gruppe 2. Det skal være separate ventilasjonsanlegg for hver operasjonsstue. Alle operasjonsstuene skal testes spesielt godt i forbindelse med integrerte funksjonstester. |  | K
F - 5.3 | Trykktetting Det er stilt krav til trykktetting av operasjonsrommene, inkludert dører. |  | K
F - 5.4 | Overflater For malte overflater stilles det krav til estetisk klasse i henhold til NS3420, tabell T2. Estetisk klasse er oppgitt under de ulike bygningsdeler. |  | K
F - 5.5 | Lakkerte stålprofiler Stålprofiler skal leveres med stålplate i min. 1,5 mm tykkelse, i slett overflate, ferdig pulverlakkert fra fabrikk - min 60 my. Oppdragsgiver/Arkitekt skal kunne velge fritt 5 forskjellige farger innen RAL fargesystem, glansgrad 40. |  | K
F - 5.6 | Prefabrikkerte veggelementer I operasjonsstueområdet er det en del vegger som bygges av generalentreprenør, deriblant branncellevegger. I prefabrikkerte løsninger medtas skillevegger mellom operasjonsrom, der veggen ikke har brannkrav, og utlektete veggelemeneter på plassbygde vegger/konstruksjoner utført av generalentreprenør. |  | B
F - 5.7 | Prefabrikkerte veggelementer Prefabrikerte veggelementer skal ha en glatt, renholdsvennlig overflate. Overganger mot tilstøtende konstruksjoner skal være renholdsvennlige. |  | B
F - 5.8 | Prefabrikkerte veggelementer Veggelementene skal være robuste og kunne tåle støt. |  | B
F - 5.9 | Prefabrikkerte veggelementer Veggplatene skal tilfredsstille brannkrav i samsvar med brannstrategirapport. |  | A
F - 5.10 | Dører Det skal leveres dører, komplett med dørautomatikk med 3 funksjons betjeningspanel (berøringsfri) begge sider. Funksjon på betjeningspanel skal være: Åpne med 100% åpning Seng/båre Åpne i ca 50% åpning for kun persontransport Åpne og bli stående i åpen stilling I tillegg skal det monteres berøringsfri fotbryter begge sider. Døren skal da åpnes i personåpning. |  | B
F - 5.11 | Dører Døren må også kunne åpnes ved strømbrudd med et nødhåndtak. Dørautomatikken skal lukke døren hermetisk, ved skyvedør skal døren lukkes hermetisk (heveskyvedør) Tverrfaglig koordinering av dørmiljø skal inngå. |  | B
F - 5.12 | Dører Dører, dvs karmer og dørbald skal ha strålingsskjerming, som skal skjerme i henhold til krav fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) Krav: Romkategori E, tabell B-4.1 i Veileder 5: "Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur underlagt godkjenning". Skjerming ekvivalent til 1mm Pb. Vegger skjermes opp til 2400 mm, krav til skjerming i gulv og dekke over operasjon er 10 cm. betong (ikke hulldekker). 1 mm bly eller ekvavilent løsning monteres i dørblad og karmer. |  | B
F - 5.13 | Dører - Dørkarmer Det skal leveres stålkarm i børstet rustfritt stål. Godstykkelse skal minimum være 1,5 mm stål. Rustfritt stål skal leveres i AISI304-kvalitet. Dørkarm skal tilpasses veggelementer. Stålkarmer skal klargjøres for festing av jordingskabel. Det skal være et 4 mm hull der kabelsko kan skrues fast til konstruksjonen. Montering skal utføres før påforingskarm monteres og skal være skjult inne i karmkonstruksjonen. |  | B
F - 5.14 | Dører - Dørblad Laminatdører leveres med høytrykkslaminat i minimum 0,8 mm tykkelse. Laminatfarge skal bestemmes av oppdragsgiver/arkitekt. Dørblad skal kantlistes på alle 4 sider med 3 mm kantlist av kunststoff. Kantlist må tilfredsstille kravet til miljø spesielt i forhold til brann. Alternativt metall kantlist 4 sider. Dørblad skal ha et lite glassfelt på ca 400x400 mm. Glassfeltet skal være i flukt med dørbladet og ha tilsvarende stråleskjerming som dørbladet. |  | B
F - 5.15 | Dører - Terskler Dørene skal leveres terskelløse uten fysiske hindringer i lysåpningen. |  | B
F - 5.16 | Dører - Tekniske skilt på dører Dør og karm skal leveres med tekniske skilt. Skiltet skal plasseres synlig i karmfals på karm og kant dørblad mellom nest øverste og øverste hengsel. På to-fløyete dør skal begge dørblad merkes. For skyvedører merkes det på dørbladkant og på karm inn mot dørblad. Høyde 1700 mm fra gulv. Skiltene skal benyttes både i bygge- og driftsfasen og skal ha en kvalitet og holdbarhet som gir dem en tilsvarende levetid som dør. Skiltet skal leveres i min. format 30x50 mm og maks 30x80 mm, aluminiumsfarget med sort trykk. Skiltet skal inneholde følgende opplysninger: Dørnummer Dørtype Brann- og lydklasse Strekkode Romtype Format. Skiltet skal monteres hos dør- og karmprodusent. |  | K
F - 5.17 | Dører Det skal leveres dører, komplett med dørautomatikk med 3 funksjons betjeningspanel (berøringsfri) begge sider. Funksjon på betjeningspanel skal være: Åpne med 100% åpning Seng/båre Åpne i ca 50% åpning for kun persontransport Åpne og bli stående i åpen stilling I tillegg skal det monteres berøringsfri fotbryter begge sider. Døren skal da åpnes i personåpning. |  | B
F - 5.18 | Dører Døren må også kunne åpnes ved strømbrudd med et nødhåndtak. Dørautomatikken skal lukke døren hermetisk, ved skyvedør skal døren lukkes hermetisk (heveskyvedør) Tverrfaglig koordinering av dørmiljø skal inngå. |  | K
F - 5.19 | Dører Dører, dvs karmer og dørbald skal ha strålingsskjerming, som skal skjerme i henhold til krav fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) Krav: Romkategori E, tabell B-4.1 i Veileder 5: "Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur underlagt godkjenning". Skjerming ekvivalent til 1mm Pb. Vegger skjermes opp til 2400 mm, krav til skjerming i gulv og dekke over operasjon er 10 cm. betong (ikke hulldekker). 1 mm bly eller ekvavilent løsning monteres i dørblad og karmer. |  | K
F - 5.20 | Himlinger - generelt Himlinger i operasjonsrom skal utføres dels som demonterbar systemhimling og dels som fast platehimling. Fast himling bygges i et felt der tekniske søyler/lamper skal festes i taket over himling. Høydekravet her er 2,90 m over ferdig gulv. |  | B
F - 5.21 | Himlinger Platekledning i himlinger skal tilfredsstille kravene i NS 3420-R1. |  | K
F - 5.22 | Himlinger Alle himlingsplater skal ha forseglet kant. Alle tilpasningsplater som kuttes på byggeplass, skal forsegles med en bestandig produkttilpasset forsegling. Dette gjelder også gjennom-føringer for tekniske installasjoner o.l. |  | K
F - 5.23 | Himlinger - Akustiske forhold Himlingen skal tilfredsstille akustiske krav Det er krav til etterklangstid og taletydelighet. Se F-1.14 | NS8175 beskriver dette til en viss grad. STI beskriver hvor lett det er å forstå hva som blir sagt og er et samlemål for lydkvaliteten i rommet. STI-verdi Kvalitet Beskrivelse 0,0–0,3: Dårlig Nesten uforståelig 0,3–0,45 Svak Vanskelig 0,45–0,60 Middel Akseptabel 0,60–0,75 God Tydelig tale 0,75–1,0 Svært god Meget klar tale | B
F - 5.24 | Himlinger Systemhimling med mineralullplater med ferdig overflate, opphengt i hvitlakkert t-profil-system, med A-kant, type Rockfon Medicare Plus eller tilsvarende. |  | B
F - 5.25 | Himlinger Bakteriologisk klasse B1. Skal ikke bidra til vekst av MRSA. Lavt utslipp av partikler. Renromsklasse ISO klasse 5. Motstandsdyktig mot de vanligste rengjørings- og desinfiseringsmidlene. Skal kunne desinfiseres med damprengjøring. Platene skal være demonterbare der det vil kunne være behov for tilkomst til overliggende tekniske føringer og installasjoner. |  | B
F - 5.26 | Teknikk Prefabrikkerte løsninger skal tilrettelegge slik at generalentreprenør kan foreta skjult fremføring av utjevningsjord til alle komponeneter som defineres som annen ledende del i henhold til NEK400. |  | B
F - 5.27 | Teknikk Hver OP-stue skal leveres med touchscreen innfelt i vegg, for styring av bygningstekniske elementer som temperatur, ventilasjon, persienner etc, og hvor det medtas akustisk og optisk varsling for drift og feiltilstander i strømforsyningen fra det medisinske IT-systemet. Prefabrikkerte løsninger skal ivareta montering for dette touchscreen, innfelt i vegg. |  | B
F - 5.28 | Teknikk Stikkuttak i operasjonsstuene skal leveres av Prefabrikkerte løsninger. Flerveis stikkontakter skal være slik utformet at innplugging av støpsel med sideinnføring kan utføres i to nærliggende uttak. Alle stikkontakter i operasjonsrom skal ha lysdiode som indikerer at stikkontakten er spenningssatt. Alle stikkontakter skal merkes med kursnummer tilsvarende som for øvrige stikkontakter i bygget i henhold til merkesystem. Alle system og komponenter skal være fysisk merket i henhold til merkesystem. Det skal legges vekt på at merking i anlegget blir utført på en slik måte at det gir entydig og varig informasjon for korrekt betjening og bruk av anlegget. Levetid for benyttet merkeutstyr skal minst tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel/komponent som skal merkes. All merking skal være på norsk. |  | B
F - 5.29 | Teknikk Prefabrikkerte løsninger skal medta levering og plassering av alle datauttak i operasjonstuene. generalentreprenør ivaretar kursopplegg med fremlegging og terminering/testing av datakabler fra kommunikasjonsrom, og Prefabrikkerte løsninger koordinerer grensesnitt ovenfor generalentreprenør ved datauttak. |  | B
F - 5.30 | Belysning Prefabrikkerte løsninger skal levere all belysning i OP-stuene, med komplett levering og montasje av lysarmaturer og lyskilder. Belysningen skal være dekkende for funksjon, tilpasset innredning og miljø. Den skal baseres på effektive anlegg med gunstig årskostnad og god romtilpasning. Kvantifisering av lysbehovet skal baseres på Lyskultur sine publikasjoner og luxtabell, som igjen er basert på Norsk Standard NS-EN 12464-1. Tabell angir et utdrag med lysnivå for aktuelle rom. |  | B
F - 5.31 | Belysning Bruk av LED-belysning skal legges til grunn, og LED-armaturer skal leveres med lysfarge 4000K eller kaldere, og Ra-indeks minimum 90. Levetid minimum L70/50 000h og MacAdam 4 SDCM eller bedre. |  | K
F - 5.32 | Belysning Operasjonsstuene skal ha gjennomsnittlig belysningsstyrke i rommet på minimum 1000 lux med hvitt lys. Aktuelt blant annet ved vanlige åpne operasjoner. Det skal i tillegg medtas ergonomisk belysning (RGB) som kan benyttes ved bruk av skop etc., for å gi god bakgrunnsbelysning tilpasset prosedyrer ved bruk av skjerm. Den ergonomiske belysningen skal gi mulighet for å styre lys i alle fargetemperaturer, for å gi et forbedret skjermbilde med hensyn på dybde og kontraster. Det skal være mulig å dele opp rommet i ulike fargesoner, og det skal kunne forprogrammeres ulike scenario for hver enkelt stue. Valg av scenario, og justering av lysstyrke og farge, skal kunne betjenes fra skjerm i operasjonsfeltet. Prefabrikkerte løsninger skal ivareta nødvendig utrustning for styring av lys, med lysstyring fra skjerm i felt, og touchscreen på vegg. I tillegg ønskes medtatt en bryter for "vaskelys" innenfor dør, denne bryteren slår på/av lys programmert for rengjøring av stua. Tilbyder skal beskrive plassering av RGB-belysning, hvilke soner det er mulig å etablere, hvordan styring evt. kan integreres med eksisterende styrepanel. Alt belysningsutstyr skal være i samsvar med / oppfylle krav satt i relevante og gjeldende lover, direktiver og forskrifter, herunder Forskrift om elektrisk utstyr og Produktkontrolloven. |  | B
F - 5.33 | Bygnigsmessig Glassfelt mot fasade i flukt med innside yttervegg Vinduene fuges inn i åpningene i ytterveggen, i flukt med innside vegg. Vinduene og vinduskarmene utføres i lakkert stål. |  | B
F - 5.34 | Blendingspersienner I mellomrommet mellom fasadevindu og innvendig varevindu/glassfelt/hygienevinduindre skal det plasseres motorstyrte blendingspersienner. Disse styres fra operasjonstuen. Persiennene skal kunne stilles trinnløst i ulike posisjoner. Det vil for eksempel være behov for å kunne slippe inn daglys, og samtidig hindre innsyn. Det vil også være behov for å kunne blende rommet helt. |  | B
Avsnitt M1 | Miljørelaterte krav
M - 1.1 | For tilbudt utstyr skal miljø- og ressurspåvirkning gjennom livsløpet dokumenteres, ved for eksempel Livsløpsanalyse (LCA), Environmental product declaration (EPD), eller tilsvarende. |  | A
M - 1.2 | Tilbyder skal bekrefte at forventet levetid fastsatt av produsent er minst 10 år i normal drift. |  | A
M - 1.3 | Tilbyder skal bekrefte at servicedeler og evt. forbrukskomponenter, vil være tilgjengelige for levering frem til produktets end of service, og i minimum 10 år etter ibruktakelse. |  | A
M - 1.4 | Alt utstyr som omfattes av denne anskaffelsen skal være RoHS-sertifisert i henhold til gjeldende EU-direktiv. Tilbyder skal dokumentere dette ved å legge ved erklæring fra produsent eller annen relevant dokumentasjon. |  | A
M - 1.5 | Tilbyder skal, i henhold til REACH-forordningen artikkel 33, informere om tilstedeværelsen av stoffer på kandidatlisten for SVHC i tilbudte produkter dersom konsentrasjonen overstiger 0,1 vektprosent. | Informasjonen skal som minimum inkludere stoffets navn, og dersom tilgjengelig, også konsentrasjon og relevante sikkerhetstiltak for trygg bruk. | A
M - 1.6 | Tilbyder skal legge ved en plan for substitusjon av eventuelle SVHC-stoffer (stoffer på REACH-kandidatlisten) som inngår i tilbudte produkter. Planen skal beskrive hvilke stoffer som vurderes erstattet, hvilke alternativer som vurderes, og en tidsramme for gjennomføring, dersom substitusjon er mulig uten urimelig kostnad eller ulempe. |  | A
M - 1.7 | Tilbyder skal dokumentere at emballasjen for utstyrets forbruksmateriell oppfyller krav til bærekraftig materialbruk, redusert plastinnhold og høy gjenvinningsgrad. Følgende egenskaper vil vektlegges positivt i evalueringen: - Bruk av resirkulerbare eller biobaserte materialer. - Minimal bruk av engangsplast. - Oppfyllelse av krav til materialgjenvinning i henhold til relevante standarder (f.eks. EUs emballasjeforordning eller ISO 18604). Dokumentasjon i form av sertifikater, miljødeklarasjoner eller produsenterklæringer skal vedlegges tilbudet." |  | A
M - 1.8 | Det vil bli lagt vekt på i hvilken grad tilbyder tilbyr innovative og bærekraftige løsninger knyttet til leveransen. Det gis høyere uttelling til tilbydere som kan dokumentere: – Konkrete tiltak for å redusere miljøpåvirkning (f.eks. lavere utslipp, redusert ressursbruk, sirkulære løsninger) – Bruk av miljøsertifiseringer, miljøledelsessystemer eller tredjepartsverifiserte resultater – Innovasjon som bidrar til bedre ytelse, effektivitet eller samfunnsnytte | Dokumentasjon kan være i form av miljødeklarasjoner (EPD), ISO-sertifikater, innovasjonsbeskrivelser eller referanseprosjekter. | B
M - 1.9 | Overflater Alle overflater skal være lavemitterende iht. NS-EN 15251-C. Måling av VOC, formaldehyd, kreftfremkallende forbindelser osv. skal utføres iht. NS-EN ISO 16000-9 etter 28 dager. |  | K
M - 1.10 | Krav til materialer og utførelse Alle malte og lakkerte overflater skal være lavemitterende. Krav til toppstrøket: Lavemitterende iht. NS-EN 15251-C Måling av VOC, formaldehyd, kreftfremkallende forbindelser osv. skal utføres iht. NS-EN ISO 16000-9 etter 28 dager. Ved montering skal rommet ha et fuktighetsinnhold som er tilpasset fremtidig bruksklima. Montasje skal utføres i samsvar med leverandørens anvisninger. Tillatt overflateavvik i.h.h.t. tabell NS3420-1, toleranseklasse RC og PC |  | K

## Leverandørtjenester
|  |  |  | Tilbyders navn: | -
|  |  |  | Tilbudt utstyr: | -
Artikkel | Prefabrikkerte løsninger
Beskrivelse av Anskaffelsen | Askaffelsen består av prefabrikkerte løsninger for 12 operasjonsstuer
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Utfyllende informasjon | Type krav | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse For K-krav er det kun nødvendig å fylle ut denne kolonnen dersom svaret er nei i forrige kolonne | Referansedokumenter (Dokument, side og avsnitt)
Avsnitt S1 | Serviceorganisasjon
S - 1.1 | God tilgang til servicepersonell med relevant teknisk kompetanse og erfaring på tilbudt utstyr vektlegges. Tilbyder bes beskrive hvordan service kan ivaretas for utstyr i denne delkontrakten med hensyn på kapasitet - planlagt og ikke-planlagte serviceoppdrag - relevant teknisk kompetanse og erfaring med tilbudt utstyr i henhold til Bilag B2U Mal for Serviceavtale for vedlikehold av medisinsk-teknisk utstyr, Vedlegg A. |  | B
S - 1.2 | Arbeidsspråk ved teknisk support/service skal være et skandinavisk språk eller engelsk. Bekreft. |  | A
Avsnitt S2 | Serviceavtaler
S - 2.1 | Tilbyder skal tilby opsjon på Service- og vedlikeholdsavtale. |  | B
Avsnitt S3 | Telefonsupport
S - 3.1 | Telefonsupport i ordinær arbeidstid skal være inkludert uavhengig av avtalenivå i hele utstyrets levetid og til end of service. | Ordinær arbeidstid defineres mandag-fredag 08:00-16:00. | A
S - 3.2 | Beskriv tilbyders system for telefonsupport. Det vektlegges at telefonsupport gis på norsk og at relevant kompetanse er tilgjengelig innenfor ordinær arbeidstid. Oppgi om telefonsupport er tilgjengelig utenfor ordinær arbeidstid. |  | B
Avsnitt S4 | Respons-/reparasjonstid
S - 4.1 | Kort responstid vektlegges. Oppgi garantert responstid for servicepersonell i timer: a) fra første tilkalling til arbeid/support påbegynnes, med vedlikeholdsavtale b) fra første tilkalling til arbeid/support påbegynnes, uten vedlikeholdsavtale c) fra mottatt melding om feil til oppmøte på brukerstedet, med vedlikeholdsavtale d) fra mottatt melding om feil til oppmøte på brukerstedet, uten vedlikeholdsavtale |  | B
S - 4.2 | Kort leveringstid og smidige bestillingsrutiner for deler og forbruksmateriell vektlegges. Oppgi leveringstid for følgende: a) Reservedeler som finnes på lager hos Tilbyder b) Reservedeler som må bestilles fra produsent c) Produktspesifikt forbruksmateriell (spesifiser) d) Beskriv logistikkhåndteringen ved bestilling og leveranse |  | B
Avsnitt S5 | Dokumentasjon
S - 5.1 | Komplett FDVU dokumentasjon skal følge leveransen. Kunden skal, inntil end of service som angitt av produsenten, uoppfordret og kostnadsfritt motta oppdateringer av FDVU Alle relevante samsvarserklæringer og sertifikater som viser overenstemmelse med aktuelle direktiver, standarder og normer. All dokumentasjon skal leveres elektronisk |  | A
Avsnitt S7 | Vedlikehold
S - 7.1 | Tilbyder skal angi dersom det er tilgangsbegrensninger for teknisk personell til selv å utføre vedlikehold på utstyret. Dette gjelder passord for tilgang, evt.hardware-nøkkel, spesiell programvare o.l. Dette skal i tilfelle, kostnadsfritt gjøres tilgjengelig for kunden. Dokumentasjon og programvare som gir full tilgang til service av utstyret skal beskrives og skal være en del av leveransen. Eventuelt spesialverktøy som er nødvendig for gjennomføring av vedlikehold skal være inkludert i leveransen. Beskriv dette nærmere. |  | B
S - 7.2 | Brukervedlikehold: Beskriv kort prosedyre for brukers vedlikehold av tilbudt utstyr, inklusive informasjon om frekvens/intervall og tidsbruk og eventuelt deleforbruk. |  | B
Avsnitt O1 | Krav til opplæring
Teknisk personell opplæring
O - 1.2 | Etter gjennomført installasjon skal leverandøren gi en teknisk opplæring og gjennomgang av de installerte systemer med hensyn til drift, vedlikehold og enkel testing. Dette må være inkludert i pris. | Den tekniske opplæringen skal gjennomføres for inntil tre stykker. Grunnet vaktgående personell må opplæring gis i to runder (odde og partallsuker). Plan for opplæring må godkjennes av BH. | A
Note on C12: Forfatter: Sjekk om dette skal være med