2026020679 - Anskaffelse av FT-IR med automatisk prøveveksler

Del 2 – Vedlegg B

Kravspesifikasjon

Innledning

Kravspesifikasjonen angir kravene til ytelsen som Oppdragsgiver skal anskaffe.

Kravspesifikasjon er en sentral del av anskaffelsesdokumentasjonen. Leverandørens besvarelse av kravspesifikasjon er en del av Leverandørs tilbud, jf. 1.6.

Kravspesifikasjonen inngår videre som en sentral del av kontrakten med valgte leverandør. Kontraktsytelsen skal være i samsvar med kravene i denne kravspesifikasjon, jf. også punkt 1.6.

Leverandør har risikoen for alle uklarheter i sitt tilbud, herunder for Leverandørs besvarelse av denne kravspesifikasjon. Denne risikoen påhviler Leverandør både i anskaffelsesprosessen (før tildeling) og under kontrakten (etter kontraktsignering).

Om krav og besvarelse av krav

Forklaring på Oppdragsgivers ulike typer krav

Oppdragsgiver har oppgitt sine krav på følgende måte.

| Krav: A | Kravet er et absolutt krav. |
| --- | --- |
| Krav: B | B-krav angir egenskaper ved kontraktsgjenstanden som Oppdragsgiver ønsker oppfylt. |

Leverandørens besvarelse

Leverandøren skal besvare Oppdragsgivers krav på følgende måte i tabellene nedenfor:

Om kravet oppfylles:	Leverandør må bekrefte eller avkrefte i denne kolonne om det aktuelle krav oppfylles. Dette skal besvares med enten et «ja», et «nei» eller «delvis». Dersom kravet besvares som «delvis» oppfylt må avviket (den del av kravet som ikke oppfylles) angis klart og utvetydig i løsningsbeskrivelsen.

Løsningsbeskrivelse:	Leverandørens redegjørelse på hvorledes kravet oppfylles.

Der det av plasshensyn ikke er hensiktsmessig å angi løsningsbeskrivelsen inn i selve kravtabellen, skal det benyttes eget vedlegg. Leverandør må da oppgi en klar henvisning i løsningsbeskrivelsen til et nummerert vedlegg som inneholder redegjørelsen for oppfyllelsen av kravet.

Overordnet om ytelsen

Det skal anskaffes et FT-IR instrument som skal anvendes til automatisert analyse og bestemmelse av tilstand til brukt olje i henhold til ASTM E2412.

Krav til varen/tjenesten

FT-IR instrumentet skal analysere prøver av brukt motorolje, girolje og hydraulikkolje i samsvar med ASTM E2412. Det er et absolutt krav at FT-IR instrumentet leveres med automatisk prøveveksler. Prøveveksleren skal ha kapasitet på minimum 30 oljeprøver.

Krav

|  |  | Oppdragsgivers krav |  | Leverandørens besvarelse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Type krav | Innholdet av kravet | Dokumentasjon for oppfyllelse av kravet | Om kravet oppfylles (Ja/Nei/ Delvis) | Løsningsbeskrivelse |  |
|  | A | FTIR-instrumentet med prøveveksler skal dekke behovet for effektive oljeanalyser av brukte smøreoljer i samsvar med ASTM E2412. | Leverandør må garantere samsvar med ASTM E2412 – 23. Det skal medfølge oljeanalyseprogram som analyserer og rapporterer alle relevante parametere i henhold til ASTM E2412 – (23a). |  |  |  |
|  | A | FTIR-instrumentet skal ha en væskeflyts-transmisjonscelle (FTRN) beregnet for brukte oljeprøver der cellelengden er 100 mikrometer. IR-transmisjonsområde skal dekke området fra 4000 cm-1 til 550 cm-1. | Oppgi tekniske data for transmisjonscellen inkludert effektivt transmisjons-område for målecellen. |  |  |  |
|  | A | FTIR-instrumentet skal leveres med prøveveksler som har minimum 30 prøveposisjoner for oljeprøver. | Oppgi antall prøveposisjoner i prøveveksler. |  |  |  |
|  | A | Analyseresultat skal være tilgjengelig etter maksimum 3 minutter pr prøve ved prøveviskositet på minimum 160 mm2/s ved 40 grader Celsius. | Angi tidsforbruk for analyse av 30 sotholdige motoroljeprøver med viskositet på minimum 160 mm2/s ved 40 grader Celsius. |  |  |  |
|  | A | Løsemiddel for automatisk rengjøring av målecelle og prøvetakingslinje mellom prøver skal være Blåtind varmeolje eller tilsvarende effektivt produkt. | Oppgi hvilke løsemidler som typisk anvendes til effektiv automatisk rengjøring. Oppgi også dersom det anbefales spesialløsemidler for periodisk ekstra manuell rens av målecelle. |  |  |  |
|  | A | Målecellen (FTRN-type) skal være lett tilgjengelig slik at operatør ved behov kan ta den ut for demontering og periodisk manuell rengjøring. | Oppgi hvordan målecellen kan tas ut av instrumentet for demontering og manuell rengjøring. |  |  |  |
|  | A | Det skal leveres med en reserve målecelle av samme type som er montert i instrumentet (100 mikrometer FTRN-type) | Oppgi type målecelle som tilbys som reserve. |  |  |  |
|  | A | Leveransen skal inkludere liten formfaktor stasjonær PC med programvare for styring av instrument og kjøring av analyseprogrammer og IR-biblioteker. | Oppgi type PC og programvare inkludert IR-bibliotek som følger med leveransen. |  |  |  |
|  | A | Leveransen skal inkludere installasjon og opplæring i bruk av instrument og medfølgende programvare. | Oppgi hvordan installasjon og opplæring vil foregå. |  |  |  |
|  | A | Leverandøren skal opplyse om programvaren er lisensbasert eller fritt tilgjengelig, samt angi eventuelle kostnader som er knyttet til bruk. | Opplys om betingelser for bruk av programvaren. |  |  |  |
|  | A | Leverandør skal oppgi hvilke garantitider som gjelder for FT-IR instrument, prøveveksler og PC. | Oppgi garantier. |  |  |  |