## Kirurgisk hodelykt
# | Objektoverskrift | Objekttekst | S = Skal B = Bør | Info | JA / NEI | Kommentarer
| Kategori | Funksjonelle krav
1.0 | Krav | Kirurgisk hodelykt skal gi et lysfelt på 30,000 lux på en avstand av 350 mm. | S
1.1 | Krav | Kirurgisk hodelykt skal gi et lysfelt på 75,000 lux på en avstand av 200 mm. | S
1.2 | Krav | Kirurgisk hodelykt skal ha et festesystem som muliggjør bruk med ballistisk hjelm. | S
1.3 | Krav | Kirurgisk hodelykt skal ha et festesystem som muliggjør bruk uten ballistisk hjelm. | S
1.4 | Krav | Kirurgisk hodelykt skal ha en fargetemperatur mellom 4000–6700 Kelvin. | S
1.5 | Krav | Kirurgisk hodelykt bør ha flere innstillinger for fargetemperatur. | B
1.6 | Krav | Kirurgisk hodelykt bør gi et lysfelt på 40,000 lux på en avstand av 350 mm. | B
1.7 | Krav | Kirurgisk hodelykt bør gi et lysfelt på 100,000 lux på en avstand av 200 mm. | B
1.8 | Krav | Kirurgisk hodelykt bør ha en lysfeltdiameter på minst 100 mm ved 200 mm avstand. | B
1.9 | Krav | Kirurgisk hodelykt bør være dimbar. | B
1.10 | Krav | Kirurgisk hodelykt bør ha infestning for hjelmmontert NVG‑feste. | B
| Kategori | Fysiske krav
2.0 | Krav | Kirurgisk hodelykt skal veie 350 g eller mindre. | S
2.1 | Krav | Kirurgisk hodelykt bør veie under 300 g. | B
| Kategori | Krav til strømforsyning
3.0 | Krav | Kirurgisk hodelykt skal ha en batterikapasitet på minst 85 minutter. | S
3.1 | Krav | Hvis den kirurgiske hodelykten bruker ikke‑oppladbare batterier, skal disse batteriene være standard hyllevare. | S
3.2 | Krav | Kirurgisk hodelykt bør ha oppladbare batteries. | B
3.3 | Krav | Kirurgisk hodelykt bør ha utskiftbare oppladbarebatteries. | B
3.4 | Krav | Oppladbare batterier bør ha en ekstern lader. | B
3.5 | Krav | Kirurgisk hodelykt bør ha en batterikapasitet of at least 180 minutes. | B
| Kategori | Systemkrav
3.6 | Krav | Systemet skal oppfylle forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr (MDR). | S
3.7 | Krav | Undersøkelseslampen skal oppfylle IEC 60601‑1. | S
3.8 |  | Undersøkelseslampen skal oppfylle IEC 60601‑2‑41 | S
3.9 | Krav | Bruker- og teknisk dokumentasjon skal sendes til oppdragsgiver i PDF-format. | S
3.10 | Krav | Den kirurgiske hodelykten skal leveres med en fysisk brukerinstruks på norks. | S
3.11 | Krav | Serviceintervall for den kirurgiske hodelykten bør ikke være hyppigere enn annet hvert år. | B
En aktiv varmemadrass er en type madrass som er utviklet for å gi kontrollert varme til pasienten.
The heating mattress is to be used aboard naval vessel that operate in high seas up to sea state 7.
Varmemadrassen kan utsettes for krefter på 2 G i alle retninger under drift av fartøyet.
The heating mattress is to be used on operating tables in the medical area of level 2 vessels.
Hva er temperatur­ytelsen til varmemadrassen?
Hvilken EMC‑testing er varmemadrassen blitt utsatt for?
Hva er vedlikeholdskravene til varmemadrassenheten?
Vennligst oppgi teknisk spesifikasjon (datablad) for varmemadrassen.
Vennligst oppgi salgsbrosjyre for varmemadrassen.
Vennligst oppgi en liste over tilbehør og forbruksvarer for varmemadrassen.
What is the expected lifespan of the Active heating mattress.