## Varmemadrass
# | Objektoverskrift | Objekttekst | S = Skal B = Bør | Info | JA / NEI | Kommentarer
| Kategori | Funksjonelle krav
1.0 | Krav | Systemet skal varme pasienten nedenfra. | S
1.1 | Krav | Systemet skal være utformet slik at ingenting ligger over pasienten som varmes. | S
1.2 | Krav | Operatøren av systemet shall kunne stille inn temperaturer i området 32–40 °C i trinn som ikke er større enn 1 °C. | S
1.3 | Krav | Systemet skal nå og opprettholde sin forhåndsinnstilte temperatur på 37 °C eller høyere ved en omgivelsestemperatur på 17 °C innen 15 minutter | S
1.4 | Krav | Kontrollenheten skal ha et festesystem for infusjonsstativ, anestesimaskin eller Medi‑rail. | S
1.5 | Krav | Madrassen skal ha en bredde på 500–600 mm. | S
1.6 | Krav | Madrassen skal ha en lengde på 1850–1950 mm. | S
1.7 | Krav | Systemet skal ha en overtemperaturbeskyttelse som forhindrer temperaturer over 43 °C. | S
1.8 | Krav | Systemet skal ha visuelle alarmer. | S
1.9 | Krav | Systemet skal ha hørbare alarmer. | S
1.10 | Krav | Madrasser skal være røntgentransparente. | S
1.11 | Krav | Madrassen skal ha et festesystem for sikring til operasjonsbordet. | S
1.12 | Krav | Systemet bør støtte prober for overvåking av pasientens temperatur. | B
1.13 | Krav | Madrassen bør ha en bredde på 570–600 mm. | B
1.14 | Krav | Madrassen bør ha en lengde på 1900 mm. | B
1.15 | Krav | Systemet bør tåle rengjøring med 85 % etanol. | B
1.16 | Krav | Systemet bør tåle rengjøring med 1 % Virkon. | B
1.17 | Krav | Systemet bør tåle rengjøring med 1,62 % Perisafe. | B
1.18 | Krav | Systemet bør bestå MIL‑STD‑461G RS103 (marinefartøy, metalliske under dekk) | B
1.19 | Krav | Systemet bør bestå MIL‑STD‑461G RE102 (overflateskip, under dekk) | B
| Kategori | Fysiske krav
2.0 | Krav | Kontrollenheten skal ha en IP‑grad på 3X eller bedre. | S
2.1 | Krav | Madrasser skal ha IP‑grad IP32 eller bedre. | S
2.2 | Krav | Systemets kontroll enhet skall ikke veie mer enn 4 kg. | S
2.3 | Krav | Madrassens størelse når pakket for oppbevaring bør være så liten som mulig . | B
2.4 | Krav | Kontrollenheten bør ikke veie mer enn 2500 gram. | B
| Kategori | Krav til strømforsyning
3.0 | Krav | Systemet skall driftes på 50Hz 230 VAC | S
3.1 | Krav | The system skall kunne drives på 60 Hz 230 VAC | S
3.2 | Krav | Systemet bør ha bateri drift for 15 minuter drift uten strøm. | B
| Kategori | Systemkrav
4.0 | Krav | Systemet skal oppfylle forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr (MDR). | S
4.1 | Krav | Undersøkelseslampen skal oppfylle IEC 60601‑1. | S
4.2 | Krav | Serviceintervall for systemet skall ikke være oftere enn 1 gang per år. | S
4.3 | Krav | Systemet skal leveres med 2 madrasser. | S
4.4 | Krav | Bruker- og teknisk dokumentasjon skal sendes til oppdragsgiver i PDF-format. | S
4.5 | Krav | Systemet skal leveres med et fysisk eksemplar av brukerdokumentasjon på norsk. | S
4.6 | Krav | Serviceintervall for systemet bør ikke være oftere enn hvert andre år. | S