## Undersøkelseslampe
# | Objektoverskrift | Objekttekst | S = Skal B = Bør | Info | JA / NEI | Kommentarer
| Kategori | Funksjonelle krav
1.0 | Krav | Undersøkelseslampen skal ha mer enn 15 lyskilder i lampehodet. | S
1.1 | Krav | Undersøkelseslampen skal gi et lysfelt på minst 75 000 lux på en avstand av 1000 mm. | S
1.2 | Krav | Undersøkelseslampen bør gi et lysfelt på minst 160 mm ved en avstand av 1000 mm. | B
1.3 | Krav | Undersøkelseslampen skal ha en fargegjengivelsesindeks (Ra) over 94. | S
1.4 | Krav | Undersøkelseslampen skal ikke øke temperaturen i området rundt lampehodet med mer enn 2,5 °C. | S
1.5 | Krav | Undersøkelseslampen skal være låsbar i arbeidsposisjon. | S
1.6 | Krav | Undersøkelseslampen skal ha lysregulering/dimming. | S
1.7 | Krav | Undersøkelseslampen bør ha mer enn 20 lyskilder i lampehodet. | B
1.8 | Krav | Undersøkelseslampen bør gi et lysfelt på minst 100 000 lux på en avstand av 1000 mm. | B
1.9 | Krav | Undersøkelseslampen bør gi et lysfelt på minst 18 cm på en avstand av 1000 mm. | B
| Kategori | Fysiske krav
2.0 | Krav | Undersøkelseslampen skal ha en IP‑grad på 3X eller bedre. | S
2.1 | Kategori | Krav til strømforsyning
2.2 | Krav | Undersøkelseslampen skal driftes på 50Hz 230VAC | S
2.3 | Krav | Undersøkelseslampen skal driftes på 60 Hz 230VAC | S
| Kategori | Systemkrav
3.0 | Krav | Undersøkelseslampen skal ha mulighet for takmontering. | S
3.1 | Krav | Undersøkelseslampen skal ha mulighet for veggmontering. | S
3.2 | Krav | Undersøkelseslampen skal ha mulighet for montering på mobil stativfot. | S
3.3 | Krav | Undersøkelseslampen skal oppfylle forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr (MDR). | S
3.4 | Krav | Undersøkelseslampen skal oppfylle IEC 60601‑1. | S
3.5 | Krav | Undersøkelseslampen skal oppfylle IEC 60601‑2‑41. | S
3.6 | Krav | Systemets bør ikke kreve service av teknisk personell. | B
3.7 | Krav | Bruker- og teknisk dokumentasjon skal sendes til oppdragsgiver i PDF-format. | S
3.8 | Krav | Undersøkelseslampen skal leveres med et fysisk eksemplar av brukerdokumentasjon på norsk. | S
3.9 | Krav | Undersøkelseslampen bør kunne sikres for maritim bruk. | B