Kravspesifikasjon for måleutstyr for vannføringsmåling basert på fortynningsmåling med salt (konduktivitet) og uranin (fluorescein)

- Formål

NVE har de neste årene behov for å kjøpe inn måleutstyr for å utføre vannføringsmålinger med fortynningsmetoden ved bruk av salt og uranin som sporstoff.

Utstyret skal benyttes i felt under varierende og krevende forhold, og skal oppfylle NVEs krav til nøyaktighet, driftssikkerhet og dokumentasjon.

- Rammer og begrensninger

Det er behov for ca. 10 målesett for måling med salt som sporstoff og ca. 5 sett for måling med uranin som sporstoff.

Hvert målesett skal bestå av:

- 2 sensorer med Interface/logger for hver sensor

- Nødvendig kalibreringsutstyr

- Transportkasse

- Programvare

Det skal leveres separate pristilbud for:

- Målesett for salt

- Målesett for uranin

- Ekstra sensorer m/interface for oppstrøms måling

- Pris oppgis levert NVE`s hovedkontro i Oslo

Definisjoner:

Målesett: Komplett system bestående av sensorer, interface/logger, programvare og nødvendig tilbehør for gjennomføring av måling.

- Funksjonelle krav

- 3 .1 Generelle krav

- Hvert målesett skal leveres komplett og klart til bruk.

- Sensor og Interface skal ha minimum kapslingsgrad IP66.

- Målefrekvens skal være minimum 1 Hz.

- Vannføring skal beregnes ved bruk av integrasjonsmetoden.

- Nødvendig utstyr for kalibrering,unntatt kalibreringsvæske.

- 3.2 Interface/logger

Interface/logger skal ha:

- Trådløs dataoverføring til PC i sanntid.

- Rekkevidde minimum tilsvarende Bluetooth klasse 1.

- Internt, oppladbart batteri med minimum 6 timers driftstid.

- Intern lagring av måledata som backup.

- 3.3 Sensorer – generelle krav

Sensorene skal:

- Ha robust innkapsling egnet for bruk i turbulente elver.

- Leveres med minimum 10 meter kabel.

- Ha robuste kabler med:

  - God strekk- og slitestyrke

  - Fleksibilitet ved lave temperaturer

- Være egnet for kontinuerlig nedsenkning i vann.

- 3.4 Konduktivitetssensorer (salt)

- Måleområde: Minimum 0–2000 µS/cm

- Maximum 5% ulinearitet i måleområdet.

- Sensoroppløsning 0,01 µS

- 3.5 Uraninsensorer (fluorescein)

- Måleområde: Minimum 0 µg/l – 50 µg/l.

- Maximum 5% ulinearitet i måleområdet.

- Sensoroppløsning 0,05µg/l

- 3.6 Programvare

Systemet skal leveres med programvare som:

- Kan administrere målinger.

- Kan utføre usikkerhetsanalyse.

- Gir mulighet for redigering av målinger.

- Støtter eksport av rådata i åpne formater (f.eks. CSV).

- Eksport av målerapport i PDF-format

- Kan oppdateres via internett.

- Er kompatibel med Windows.

- 4. Miljø- og driftsforhold (skal-krav)

Utstyret skal fungere innenfor følgende minimumsområder:

- Driftstemperatur: –10 °C til +40 °C.

- Lagringstemperatur: –20 °C til +50 °C.

- 5. Leveranse og opplæring (skal-krav)

Leverandør skal:

- Oppgi leveringstid etter bestilling.

- Levere brukermanual på norsk eller engelsk.

- Tilby opplæring for brukere ved behov.

- 6. Garanti og service

- Minimum garanti: 1 år fra levering(skal-krav)

- Garantitid ut over 1 år (bør-krav)

- Leverandør skal tilby:

  - Service og reparasjon(skal-krav)

  - Tilgang til reservedeler i minimum 5 år etter levering (bør krav)

- 7. Ønskede egenskaper (bør-krav)

Følgende egenskaper er ønskelige:

- Samme interface/logger kan benyttes til både salt- og uraninsensorer.

- Mulighet for å koble til en tredje sensor for oppstrøms bakgrunnsmåling.

- Lengre batteritid enn minimumskravet.

- Bedre sensoregenskaper enn minimumskravene.

- App for måling med smarttelefon

- 8. Dokumentasjon i tilbudet

Leverandør skal i tilbudet:

- Dokumentere at alle skal-krav er oppfylt. Manglende oppfyllelse av skal-krav vil medføre avvisning av leverandøren.

- Beskrive hvordan bør-kravene oppfylles.

- Vedlegge tekniske datablad for sensorer og logger.