Kravspesifikasjon

Dette dokumentet tilsvarer bilag 1 og 2 i dokumentet som heter bilag 1-8.

Leverandøren fyller ut sine svar i dette dokumentet.

- Funksjonelle krav

Leverandøren skal i kravene nedenfor besvare, dokumentere og bekrefte hvorvidt oppstilte krav er oppfylt eller ikke. Alle krav i kravspesifikasjonen skal besvares.

Dersom leverandør har alternative løsninger for de ulike kravene, og dette vil påvirke kostnad, skal dette fremkomme av tilbudet og løsningsbeskrivelsen i denne kravspesifikasjonen.

Dokumentasjonskrav vedlegges i løpende rekkefølge.

  - Krav til tilbudt analyseutstyr

| Krav til tilbudt analyseutstyr | Tilbudt analyseutstyr (GC-MS) skal ved levering til Tollaboratoriet besitte følgende kvaliteter: - Fabrikknytt - Høy brukervennlighet - Høy kvalitet - Kompetansesupport fra leverandør - Gode løsninger for støydemping - Høy oppetid - Tilbudt instrument og programvare skal ha minimum levetid på 8 år, i tillegg til 2 års garanti, totalt 10 år med årlig servicebesøk. Med levetid menes den tid leverandøren skal garantere for full deletilgjengelig og være i stand til å utføre service og vedlikehold på tilbudt instrument. - Programvare-oppdateringer og vedlikehold skal være inkludert i garantitiden. - Leverandøren skal oppgi en liste over anbefalt reservedelslager hos oppdragsgiver ved leveranse av utstyret. - Alle nødvendige pakninger, ventiler, ionekilder og sikkerhetsfunksjoner for tilkobling av gasstilførsel skal være inkludert og konfigurert ved levering. - Komplett utstyrsenhet skal ikke ha lengre leveringstid enn 6 uker, regnet fra signert kontrakt (bestilling). - Tilbudt instrument skal installeres av kvalifisert personell som har installert minst 3 tilsvarende systemer tidligere. - Servicepersonell som utfører installasjon og opplæring skal ha dokumentert kompetanse på hardware og software på tilsvarende systemer fra produsent. Eksempelvis kursbevis på gjennomført opplæring eller erklæring fra leverandør. |
| --- | --- |
| Leverandørens besvarelse av hvordan kravet vil oppfylles |  |

  - Krav til installasjon

| Krav til installasjon | - Leverandøren skal dekke alle kostnader i forbindelse med planlegging av installasjon. - Leverandøren har ansvaret for transport av utstyret helt inn til brukerstedet, samt monteringen av utstyret på Kjemisk laboratorium lokalisert i Tollaboratoriets lokaler på Helsfyr i Oslo. - Leverandøren har selv ansvar for forsikring av utstyret frem til Oppdragsgiver tar utstyret i bruk. - Leverandøren har ansvar for borttransportering av all emballasje og annet avfall i forbindelse med installasjonen. Kostnader knyttet til dette skal dekkes av Leverandøren. - Utstyr skal være levert og installert innen utgangen av 2026. |
| --- | --- |
| Leverandørens besvarelse av hvordan kravet vil oppfylles |  |

  - Krav til testing etter installasjon

| Krav til funksjonstesting etter installasjon | - Mottakskontrollen skal utføres av leverandør i samarbeid med Oppdragsgiver representert ved Tollaboratoriet. - Leverandør skal fremlegge signert protokoll for sluttkontroll/kvalitetskontroll av utstyret. - Leverandør skal utføre samme signerte sluttkontroll/kvalitetskontroll før garantitiden utløper. - Leverandør og Oppdragsgiver skal samarbeide og legge inn protokollene som man trenger for å utføre kvalitetskontroll. - Tilbudt utstyr skal testes hos oppdragsgiver og i oppdragsgivers lokaler (Grensesvingen 26, Oslo) innenfor fjerde kvartal 2026, etter nærmere avtale mellom oppdragsgiver og leverandør. - Testen skal gjennomføres på tilbudt utstyr. |
| --- | --- |
| Leverandørens besvarelse av hvordan kravet vil oppfylles |  |

  - Krav til akseptansetest

| Leverandørens besvarelse av hvordan kravet vil oppfylles | - Det skal utføres en installasjonstest av ytelsen til tilbudt instrument (IQ, OQ, PQ). Ved PQ skal koffeintest fra evt. demobesøk gjentas. (Analyse av koffein i fullscan og SIM der LOD (med 3* S/N) skal bestemmes. Testen skal gjøres på samme kolonne som er tilbudt. Instrumentet betraktes ikke som levert før godkjent installasjonstest er utført. |
| --- | --- |

  - Krav til bibliotek og tilgjengelighet

| Krav til standardbibliotek og tilgjengelighet. | - Utstyrets bibliotek skal medfølge siste versjon av et søkbart standardbibliotek med EI-massespektra. - NIST eller tilsvarende. - Det skal være mulig å dele biblioteket mellom flere PC-enheter uten at disse fysisk befinner seg på samme sted som analyseinstrumentet. - Bibliotekets navn, versjon og totalt antall stoffer skal oppgis. Innhold og søk i samtlige bibliotek skal være tilgjengelig for Oppdragsgiver. - Softwaren skal inkludere funksjoner som gjør det mulig å oppdatere bibliotek, lage egne bibliotek og gjøre tekstsøk i bibliotekene. - Softwaren skal inkludere muligheten til å importere og eksportere ut bibliotek. |
| --- | --- |
| Leverandørens besvarelse av hvordan kravet vil oppfylles |  |

  - Krav til oppgradering av bibliotek

| Krav til oppgradering av bibliotek | - Det skal være mulig for Oppdragsgiver å oppgradere biblioteket. - Det skal være mulig å dele det brukeroppdaterte biblioteket mellom flere PC-enheter uten at disse fysisk befinner seg på samme sted som analyseinstrument. - Det skal også være mulig for oppdragsgiver å bygge opp sitt eget interne bibliotek, og oppdatere og endre dette i egenregi. |
| --- | --- |
| Leverandørens besvarelse av hvordan kravet vil oppfylles |  |

  - Krav til datautstyr

| Krav til datautstyr | - Komplett datautstyr (PC med aktuell programvare, skjermer, tastatur og mus) som følger instrumentet skal være fabrikknytt. - Komplett PC skal ha egnet kapasitet for behandling og lagring av data. - PC-en skal ha nettverkskort for tilkobling mot oppdragivers lokale nettverk. - PC skal kunne kobles til internett - Et bør-krav til systemets UPS (avbruddsfri strømforsyning) og gass-generatorer. Systemet bør være kompatibelt med ekstern UPS-tilkobling |
| --- | --- |
| Leverandørens besvarelse av hvordan kravet vil oppfylles |  |

  - Krav til temperaturområder ved bruk

| Krav til temperaturområder ved bruk | - GC-ovnen skal kunne operere i et temperaturområde fra romtemperatur til 350 °C. - Minimums- og maksimumstemperatur skal oppgis. |
| --- | --- |
| Leverandørens besvarelse av hvordan kravet oppfylles |  |

  - Krav til robusthet

| Krav til robusthet | Instrumentet må kunne tåle små ristinger og vibrasjoner uten at det ødelegges. |
| --- | --- |
| Leverandørens besvarelse av hvordan kravet vil oppfylles |  |

  - Krav til opplæring

| Krav til opplæring | - Opplæring skal skje umiddelbart etter levering, men etter godkjent installasjonstest. - Det skal tilbys opplæring for inntil 6 deltakere, inkludert opplæring av 2 superbrukere - Opplæring skal være på minimum 2+1 dager og skal gis i 2 deler. Del 1 (2 dager) i forbindelse med installasjon og del 2 (1 dag) etter at instrumentet har vært i bruk i en periode men innenfor 1 år etter installasjon - Opplæring av personell skal skje etter akseptert godkjenningsprøve. - All opplæring som tilbys skal være inkludert i tilbudsprisen. - All opplæringen skal foregå på tilbudt og levert utstyr hos oppdragsgiver. - Opplæringen skal som et minimum bestå av: - Grunnleggende vedlikehold og tuning/kalibrering av instrumentet - Opplæring i administratorfunksjoner hvis dette er spesielt definert i softwaren, f. eks brukertilganger, utarbeiding av rapportmaler - Bruk av instrumentets hardware - Bruk av instrumentets software med vekt på hvordan en setter opp en screeningmetode for å identifisere en ukjent forbindelse - Bruk av instrumentets software med vekt på kvantifisering - Databehandling og rapportering av resultater - Oppsett og vedlikehold av bibliotek - Opplæring i dekonvoluting - Opplæring i feilsøking og vedlikehold slik at enkelt vedlikehold kan utføres av Oppdragsgiver (min. 2 personer). - Opplæringen skal være på norsk, dansk, svensk eller engelsk og gjøre brukere i stand til å operere utstyret på en fullverdig måte. - Opplæring i praktisk bruk skal skje i en gruppe på tre brukere. - Alle som deltar i opplæringen skal motta opplæringsmateriell på norsk, dansk, svensk eller engelsk, og det skal utstedes kursbevis til alle deltakere. - Opplæringsprogrammet skal beskrives både for bruker og superbruker. - Krav om 3 antall dager med en applikasjonsspesialist som fokuserer spesifikt på ukjent screening, dekonvolusjonsprogramvare og biblioteksøk. |
| --- | --- |
| Leverandørens besvarelse av hvordan kravet vil oppfylles |  |

  - Krav til brukermanual og HMS-informasjon

| Krav til brukermanual og HMS-informasjon | Det skal leveres komplett elektronisk brukermanual for utstyret. Denne skal være på norsk eller engelsk. Det skal leveres en elektronisk brukermanual i kortversjon (quick-guide) på norsk. All HMS-informasjon skal være på norsk. |
| --- | --- |
| Leverandørens besvarelse av hvordan kravet vil oppfylles |  |

  - Krav til service og telefonsupport

| Krav til service og telefonsupport | - Ved tildelt kontrakt skal Leverandøren tilby et godt organisert distribusjons- og servicenett med norske representanter for salg- og servicefunksjon og med base lokalisert i Skandinavia. Leverandøren av utstyret skal ha etablert salgs- og serviceavdeling slik at de kan gi tilstede-service (akuttservice) og telefonsupport til Oppdragsgiver - Årlig service og vedlikehold. - Service og vedlikehold skal kunne leveres av innenlands serviceteknikere. Servicepersonalet skal kunne skaffe nødvendige deler til vedlikehold av instrumentet. Beskriv størrelsen på serviceteamet samt forventet responstid for uforutsette hendelser som krever bistand fra tekniker hos kunden. - Det skal tilbys telefonsupport på norsk, dansk eller svensk alle hverdager minimum mellom kl. 09:00 – 14:00 (norsk tid). - Behandling av mottatt henvendelse skal igangsettes innen 3 virkedager. - Service og support skal utføres av skandinavisk- eller engelsktalende personell - Oppmøtetid. - Service og vedlikehold skal utføres av kvalifisert personell med kompetanse på reparasjon av tilsvarende analyseinstrumenter. Servicepersonell skal ha dokumentert kompetanse fra produsent. Eksempelvis kursbevis på gjennomført opplæring eller erklæring fra leverandør. - Leverandøren skal bestille deler og følge opp leveransen fra feil er innmeldt til reparasjon er utført. |
| --- | --- |
| Leverandørens besvarelse av hvordan kravet vil oppfylles |  |

  - Krav til hydrogengenerator

| Krav til hydrogengenerator | - Det skal leveres en hydrogengenerator med instrumentet som skal ha nok kapasitet til å levere hydrogen som bæregass under normale analysebetingelser. - Renhet av gassen skal være egnet for GCMS - Leverandøren beskriver eventuelle behov for hydrogendetektor i tilfelle lekkasje. - Krav til kapasitet og renhet skal dokumenteres. - Forpumper skal være tilpasset systemet med hensyn på vakuum og ytelse. |
| --- | --- |
| Leverandørens besvarelse av hvordan kravet vil oppfylles |  |

- Tekniske krav

  - Beskrivelse av spesifikasjonen

Alle krav i kravspesifikasjonen skal besvares.

Eksempler på kravtype:

| A = Absolutt krav/funksjonalitet | Absolutt krav må oppfylles. Manglende oppfyllelse av absolutte krav vil føre til avvisning. Ytelser utover kravet vil telle positivt ved evaluering. |
| --- | --- |
| Ø = Ønsket krav/funksjonalitet | Ønsket krav må ikke være oppfylt, men vil ha betydning ved evaluering av tilbudet. |

I de neste punktene følger krav til ulike tekniske deler av leveransen. Dersom leverandør har alternative løsninger for de ulike kravene, og dette vil påvirke kostnad, skal dette fremkomme av tilbudet og løsningsbeskrivelsen i denne kravspesifikasjonen.

  - Autosampler / Autoinjektor

| Kundens krav | Kravtype A/Ø | Leverandør oppfyller kravet (Løsningsbeskrivelse) |
| --- | --- | --- |
| Injeksjonsport for split/splitless injeksjon. | A |  |
| Injektoren skal tåle et maks trykk på minimum 100 psi. | A |  |
| Automatisk prøvehenting og levering samt beskjed ved manglende prøve i definert posisjon | Ø |  |
| Skal passe til 2 mL vialer (væske) | A |  |
| Minimum plass til 96 prøver ( vialer 2ml) | A |  |
| Standard injeksjonsvolum skal være 1µL. Sprøytestørrelse og injeksjonskapasitet skal tilpasses dette. | A |  |
| Vaskeløsninger: minst 2 ulike løsemidler | A |  |
| Inlet-temperatur må kunne gå opp til minst 300 °C | A |  |

  - QR-koder

| Kundens krav | Kravtype A/Ø | Leverandør oppfyller kravet (Løsningsbeskrivelse) |
| --- | --- | --- |
| QR-kodeleser | Ø |  |
| Manuell innlesning av koder i sekvens (forventet kode) med håndholdte QR-kodeleser | Ø |  |
| QR-kodeleser på instrument (for avlesning av faktisk QR-kode) | Ø |  |
| Automatisk sammenlikning av forventet og faktiske QR-koder | Ø |  |
| Prøve ID (QR-kode) skal komme ut på rapporten | Ø |  |
| Løsninger som vil fungere godt til vårt arbeidssystem (konvertere QR-koder på rapporten) | Ø |  |

  - GC

| Kundens krav | Kravtype A/Ø | Leverandør oppfyller kravet (Løsningsbeskrivelse) |
| --- | --- | --- |
| Split/Splitless (S/SL) injektor skal være utstyrt med elektronisk gasskontroll (EPC/AFC) for automatisk styring av trykk, split-forhold og bære-gassflow | A |  |
| Systemet skal ha løsning for enkelt bytte av linere og septum uten å bryte vakuum | A |  |
| Systemet skal ha løsning for overflatedeaktiverings teknologi for å maksimere kjemisk inerthet fra injektor til detektor | A |  |
| Kolonneovn: romtemperatur til minimum 350 °C | A |  |
| Elektronisk kontroll av trykk og flow. Systemet skal ha løsning for automatisk overvåkning av trykk. | A |  |
| Effektiv nedkjølingstid fra 350 °C til 50 °C | A | <Oppgi nedkjølingstid her> |
| Ovnen må klare en oppvarming hastighet på minimum 40 °C/min over hele det operasjonelle temperaturområdet, og minimum 75 °C/min i lavere intervaller (f.eks. under 200 °C) | A |  |
| Back-flush-funksjonalitet | A |  |

  - Kolonne

| Kundens krav | Kravtype A/Ø | Leverandør oppfyller kravet (Løsningsbeskrivelse) |
| --- | --- | --- |
| Systemet skal leveres med en egnet analysekolonne for screening av narkotika og legemidler | A |  |

  - Detektor

| Kundens krav | Kravtype A/Ø | Leverandør oppfyller kravet (Løsningsbeskrivelse) |
| --- | --- | --- |
| Singel kvadrupol (minimum masserområde m/z 30-1000) | A |  |
| Electron impact (EI) ionisering, hydrogenkompatibel | A |  |
| Opsjon for CI ionekilde kan evalueres. Leverandør må beskrive løsning for bytte mellom EI og CI | Ø |  |
| Leverandør må beskrive løsning for ionekilde vedlikehold og oppgi nøyaktig tid for instrument-nedetid evt. ved ventilering | A |  |
| 1 ekstra ionekilde | A |  |
| Systemet skal ha dual filamenter med automatisk bytte i programvaren dersom det ene brenner ut under en analyseserie. | A |  |
| Løsning for høy matriksionekilde (High-Matrix Source) for skitne prøver uten raskt tap av sensitivitet. | A |  |
| Systemets ionekilde må være fullt ut optimalisert og godkjent for kontinuerlig drift med hydrogen som bæregass. Leverandøren må dokumentere hvordan systemet minimerer uønskede katalytiske og kjemiske reaksjoner (som hydrogenering og dehalogenering) i den varme ionekilden. Løsningen må sikre at dannede massespektre opprettholder høy spektral match og pålitelig identifisering ved søk mot standard kommersielle biblioteker (f.eks. NIST) | A |  |
| Temperatur transferline: min. 300 °C | A |  |
| Temperatur ionekilde: min. 250 °C | A |  |
| Instrumentet skal kunne kjøre Scan-modus og SIM-modus i samme analyse. (Screening med fullscan, og kvantitativ analyse med SIM modus) | A |  |
| Massespenn skal minst være 10-1050 (m/z). | A |  |
| Instrumentet skal klare en scanhastighet på minimum 10000 u/sec | A |  |
| Masseoppløsningen skal være 0.5 u eller bedre | A |  |
| Mass axis stability skal være minst 0.1 u/24t eller bedre | A |  |
| Det skal være mulighet for både automatisk og manuell tuning/kalibrering | A |  |
| Lineært dynamisk område skal minst være 10e5 | A |  |
| Sensitivitet med hydrogen: Leverandøren skal oppgi spesifikk instrumentdeteksjonsgrense (IDL) eller Signal-til-støy-forhold (S/N) når hydrogen benyttes som bæregass. | A |  |
| Vakuumsystem mhp. robusthet, effektivitet og ev. pris | A |  |
| Turbopumper levetid og pris | A |  |
| Forpumper levetid/pris. Forpumper skal være tilpasset systemet med hensyn på vakuum og ytelse. | A |  |
| Bærergass-fleksibilitet: Systemet må støtte både Helium (He) og Hydrogen (H₂) som bærergass (sikring mot heliummangel). Det må inkludere sikkerhetsfunksjoner som automatisk avstengning ved lekkasje av hydrogen. | Ø |  |
| Hjelp til feilsøking ved bildeinstruksjon, filmsnutter, feilmeldingskoder o.l. | A |  |
| Massenøyaktighet. Spektrum av PFTBA i full scan med minimum m/z = 69 ± 0.5 m/z = 219 ± 0.5 m/z = 502 ± 0.5 | A |  |

  - Programvare

| Kundens krav | Kravtype A/Ø | Leverandør oppfyller kravet (Løsningsbeskrivelse) |
| --- | --- | --- |
| Eksportering av resultater til LIMS-system. Angi eksporteringsformat | Ø |  |
| Intuitivt brukergrensesnitt | Ø |  |
| God integrasjon av autosampler / injektor | Ø |  |
| Programvaren skal inkludere funksjoner for eksportering av rådata. | A |  |
| Ved pågående analyse skal det være mulig å søke gjennom samtlige stoffer i bibliotek uten å avbryte selve analysen eller analysesekvens | A |  |
| Softwaren skal inkludere funksjoner for identifisering av ukjente forbindelser og søking i bibliotek. | A |  |
| Programvaren skal inkludere funksjoner for eksportering av rådata. | A |  |
| Databehandling skal være mulig uten at man fysisk sitter på instrument PC. | A |  |
| Det skal være mulig å gjøre databehandling og instrumentkjøring samtidig | A |  |
| Fullstendig Audit Trail | A |  |
| Krav om 3 antall dager med en applikasjonsspesialist som fokuserer spesifikt på ukjent screening, dekonvolusjonsprogramvare og biblioteksøk. | A |  |
| Programvaren må ha innebygd automatisk avkonvoluering (f.eks. AMDIS eller tilsvarende produsentspesifikk programvare) for å kunne identifisere ukjente stoffer som eluerer samtidig som matrisekomponenter. | A |  |
| Automatisert søk i flere biblioteker samtidig: Programvaren må kunne søke i både kommersielle databaser (NIST, Wiley) og toll-spesifikke databaser (som SWGDRUG, Cayman) i én operasjon. Enkel import av egne spektre: | A |  |
| Softwaren skal inkludere funksjoner for rapportering av resultater (maler etc.). | A |  |
| Softwaren skal inkludere funksjoner for kvantifisering | A |  |
| Softwaren skal inkludere funksjoner som gjør det mulig å oppdatere bibliotek, lage egne bibliotek og gjøre tekstsøk i bibliotekene. | A |  |
| Ønske-krav: dersom spektre er generert med hydrogenbæregass, i sjeldne tilfeller kan vise små variasjoner i ionetendenser (f.eks. økt dannelse av ([M+H]+) eller ([M-H]-), vil programvare som har avanserte søkealgoritmer for å kompensere for hydrogen-effekter bli positivt evaluert. | Ø |  |
| Softwaren skal inkludere muligheten til å importere og eksportere ut bibliotek. | A |  |

  - Bibliotek

| Kundens krav | Kravtype A/Ø | Leverandør oppfyller kravet (Løsningsbeskrivelse) |
| --- | --- | --- |
| Samtidige biblioteksøk, min. 5 bibliotek | A |  |
| Det skal medfølge siste versjon av NIST bibliotek med EI-massespektra | A |  |
| Mulighet for bibliotekoppdatering | A |  |
| Gode løsninger for å lage, vedlikeholde og bruke bibliotek | A |  |
| NIST bibliotek i nyeste versjon | A |  |

  - Hydrogengenerator

| Kundens krav | Kravtype A/Ø | Leverandør oppfyller kravet (Løsningsbeskrivelse) |
| --- | --- | --- |
| Hydrogengeneratoren skal kunne forsyne minst to instrumenter | A |  |
| Generatoren skal kunne slås av ved fjernstyring | Ø |  |
| Vannivå skal kunne avleses via fjernstyring | Ø |  |

  - IT-krav

| Kundens krav | Kravtype A/Ø | Leverandør oppfyller kravet (Løsningsbeskrivelse) |
| --- | --- | --- |
| Databehandling, biblioteksøk, kvantifisering, rapportering og metodeutvikling skal kunne utføres fra arbeidsstasjoner på oppdragsgivers nettverk uten at brukeren må benytte instrument-PC | A |  |
| Det skal være mulig å utføre databehandling samtidig som instrumentet kjører analyser, uten at dette påvirker instrumentets ytelse, stabilitet eller tilgjengelighet | A |  |
| Programvaren skal støtte samtidig databehandling av flere brukere. Leverandøren skal beskrive eventuelle begrensninger, lisensmodell, tilgangsstyring og audit trail | A |  |
| Leverandøren skal beskrive hvordan løsningen kan benyttes fra oppdragsgivers arbeidsstasjoner, herunder krav til klientprogramvare, nettverkstilkobling, autentisering (integrasjon mot Microsoft Entra ID) og lisensiering | A |  |
| Leverandøren skal beskrive systemarkitekturen, inkludert hvilke data som lagres på instrument-PC, klient-PC, servere eller i eventuelle skytjenester, samt hvordan data deles mellom brukere og hvilke eksterne tjenester løsningen er avhengig av | A |  |