## Mal
SHI Overskrift 1
SHI Overskrift 2
SHI Overskrift 3
Grunnfarge
Normal
Normal beskyttet
Normal inntasting
Alle faner skal ha hvit logo på blå bunn øverst i venstre hjørne
Blå bakgrunnsfarge er definert i stil: SHI Overskrift 1 og 2
Skrifttype: Calibri 11 (normal, overskrift 2 og 3) /12 (overskrift 1)
Felter som skal fylles ut av tilbyder bør være hvite (normal) eventuelt lys gul (normal inntasting)
Felter som ikke skal fylles ut av tilbyder bør være grå (normal beskyttet). Når dokumentet er ferdig, kan man vurdere å låse grå felter for å forhindre at tilbyder skriver inn i feil felt
Nasjonalt profilprogram for helseforetakene
Retningslinjer er hentet fra Nasjonalt profilprogram for helseforetakene
Dette styrer fargevalg, skrifttype og generell lay-out

## Forside
2026/64876
Operasjonsbord med tilbehør til Orkdal sjukehus
Kravspesifikasjon

## Veiledning
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE AV KRAVSPESIFIKASJON
Oppdragsgivers krav er beskrevet i de andre arkfanene i dette regnearket. Her forklares hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås og fylles ut. Tilbyder skal bare skrive i felt med gul bakgrunn.
Kolonne | Kommentar
Kravnr. | Kravnummer
Beskrivelse av krav | Formulering av selve kravet. For noen delkontrakter kan det være lagt inn informasjon om tiltenkt bruk eller annen supplerende informasjon som ikke knytter seg til et bestemt krav. Da vil det stå Tiltenkt bruk eller Informasjon til tilbyder i denne cellen, og beskrivelsen/informasjonen vil stå i cellen for Utfyllende informasjon.
Type krav | Her vil det stå: M eller E for alle krav tilbyder skal besvare.
Minstekrav er krav som må være oppfylt, for at tilbudet kan anses å tilfredstille kravspesifikasjonen. Dersom et minstekrav ikke er oppfylt, vil eller kan tilbudet bli avvist iht. reglene for avvisning p.g.a. forhold ved tilbudet. Minstekrav til aktuell vare/tjeneste er ikke knyttet til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av minstekrav vil legges til grunn for Oppdragsgivers vurdering og konklusjon. Minstekrav er merket som "M" i kolonnen for "Type krav".
Evalueringskrav er krav som vil være gjenstand for evaluering og som knytter seg til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av evalueringskrav vil ligge til grunn for Oppdragsgivers evaluering og karaktersetting. Evalueringskrav er merket som "E" i kolonnen for "Type krav".
Vekting/prioritering | Hvilken vekt eller prioritering evalueringskravet vil ha i evalueringen av tilbudene. <beskriv hvordan evalueringskravene er vektet eller prioritert>.
Tildelingskriterium | Hvilket tildelingskriterium det aktuelle evalueringskravet relaterer seg til. Kolonnen vil være tom for minstekrav.
Krav oppfylles: ja/nei | Her skal Tilbyder svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt.
Tilbyders besvarelse | Her skal Tilbyder besvare kravene. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet. Minstekrav skal være tilstrekkelig beskrevet i dette dokumentet slik at oppdragsgiver kan foreta en selvstendig vurdering på at kravet er oppfylt. Dersom Tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon, kan det henvises til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte. Eventuelle bilder må legges ved i form av vedlegg, og ikke kopieres inn under tilbyders svar/ beskrivelse. Følgende henvisningsstruktur skal benyttes: Vedlegg # - Dokumenttittel, kapittel/avsnitt, evt. Sidetall. Som eksempel: Vedlegg 3 - Bruksanvisning, kapittel 3.2, side 11-13.

## Veiledning Mal
VEILEDNING MAL FOR KRAVSPESIFIKASJON
Denne grunnmalen er tilpasset anskaffelser som er inndelt i flere delkontrakter og hvor det er hensiktsmessig at kravspesifikasjonene for alle delkontraktene samles i en arkfane.
Det er tillatt å tilpasse grunnmalen (f.eks med en arkfane pr delkontrakt), men grunnmalens skrifttyper, farger, stiler etc. må brukes. Se arkfanen Mal.
Arkfane Omfang: Fyll inn navn på hver delkontrakt i kolonne B under oversikt over delkontrakter. Navn på delkontraktene vil automatisk vises i arkfanen Kravspesifikasjon. Ved delkontrakter kan oppsettet i denne malen tilpasses.
Arkfane 'Omfang' kan fjernes om det ikke finnes delkontrakter.
Arkfane Kravspesifikasjon: Se arkfanen Veiledning for hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås.
Se under for hvordan du kan legge til flere delkontrakter.
Blå tekst i klammer '< >' kan endres eller fjernes for tilpassning til den aktuelle anskaffelsen. Øvrig tekst skal normalt ikke endres. Endringer i øvrig tekst må avklares med fagråd anskaffelse og vurderes for revisjon av mal.
Valgfrie krav: Prosjektgruppen vurderer relevansen for hver enkelt anskaffelse.
Anbefalte krav: Anbefalte krav skal som hovedregel være med i alle anskaffelser, men kan i spesielle tilfeller avvikes.
Kravmalen er i hovedsak ment for kjøp av utstyr. Når utstyr skal eies av leverandør, som ved PPT-avtale eller leieavtale, må kravmalen tilpasses dette.
Alle krav har fast nummerering fra malen. Nummerering skal ikke endres. Nye krav som ikke står i malen nummereres fortløpende innenfor hvert kapittel.
Intern kravnummer skal ikke endres men skjules ved publisering. Disse er brukt som referanse.
Skriv inn selve kravet i kolonnen Beskrivelse av krav. Pass på det er tydelig hva som kreves eller ønskes. Minstekrav må kunne besvares med ja eller nei.
Bruk kolonnen Utfyllende informasjon for å beskrive hvilke opplysninger tilbyder må gi, hvordan kravet skal dokumenteres, forklare hva som skal til for å oppfylle kravet, opplysninger om dagens løsning, hvordan kravet evalueres og lignende. Eks: Hvordan det skal dokumenteres at krav er oppfylt. Hva tilbyder må/bør oppgi. Detaljer mht. prising. Evalueringsmåte (vareprøve, utprøving osv.). Feltet kan være blankt.
Tildelingskriterium: Når disse er bestemt, legg inn riktig tekst i cellene I5 – I7, ved behov også i I8 og I9. Knytt hvert evalueringskrav til riktig kriterium ved å velge rett tekst fra nedtrekksmenyen.
Vekting/prioritering: Dersom noen av evalueringskravene skal telle mer enn andre i evalueringen for et kriterium, må dette komme klart og tydelig frem. Beskriv hvordan evalueringskravene er vektet eller prioritert i celle C13 i arkfanen Veiledning. Oppgi vektingen/prioriteringen ved å fylle inn aktuelt tall/kode for kravet i kolonne H.
Dersom alle krav skal telle like mye, skjul kolonne H i arkfanen Kravspesifikasjon og rad 13 i arkfanen Veiledning.
FØR KONKURRANSEN PUBLISERS:
Sjekk at det er samsvar mellom hva som fremgår av andre konkurransedokumenter og kravspesifikasjonen.
Skjul arkene Mal og Veiledning Mal.
I arkfane 'Kravspesifikasjon' slettes kolonne: 'Veiledning/Eksempel' og 'Obligatorisk/ Valgfri'. Kolonne 'Internt krav nr.' skjules.
Legge til flere delkontrakter:
I arkfanen Kravspesifikason kopier "overskriftsraden" for en av de andre delkontraktene, og lim inn denne i den første raden med bare lys blå bakgrunn. Korriger teksten i cellen i kolonne B slik at delkontrakten får riktig nummer. Merk denne cellen, høyre klikk og velg menypynktet "Definer navn" og skriv et navn (uten mellomrom) i feltet Navn (f.eks. Delkontrakt11).
Merk cellen i kolonne B, kopier, gå til arkfanen "Omfang" og lim inn under den siste delkontrakten (Bruk Lim inn verdi). Høyreklikk på cellen og velg Kobling. I boksen som kommer opp, klikk på plassering i dokument og velg riktig navn fra lista Definerte navn. Klikk OK.
Skriv inn navn på delkontrakt i kolonne C. Sjekk at koblingen fungerer ved å klikke på teksten.

## Omfang
OMFANG
Anskaffelsens omfang og innhold
Se Konkurransebestemmelser, punkt 1.2
Oversikt over delkontrakt
Delkontrakt | Beskrivelse
Generelle Krav | Generelle krav som gjelder alle delkontrakter
Delkontrakt 1 | Generelle krav for begge bordtyper
Delkontrakt 2 | Spesifikke krav for fastmontert systembord
Delkontrakt 3 | Spesifikke krav for mobilt systembord
Delkontrakt 4 | Transporttraller
Delkontrakt 5 | Strekktopp
Delkontrakt 6 | Tilbehør og opsjoner
Delkontrakt 7 | <Sett inn navn på delkontrakten>
Delkontrakt 8 | <Sett inn navn på delkontrakten>
Delkontrakt 9 | <Sett inn navn på delkontrakten>
Delkontrakt 10 | <Sett inn navn på delkontrakten>
Delkontrakt 11 | <Sett inn navn på delkontrakten>
Delkontrakt 12 | <Sett inn navn på delkontrakten>
Delkontrakt 13 | <Sett inn navn på delkontrakten>
Delkontrakt 14 | <Sett inn navn på delkontrakten>
Delkontrakt 15 | <Sett inn navn på delkontrakten>
Delkontrakt 16 | <Sett inn navn på delkontrakten>
Delkontrakt 17 | <Sett inn navn på delkontrakten>
Delkontrakt 18 | <Sett inn navn på delkontrakten>
Delkontrakt 19 | <Sett inn navn på delkontrakten>
Delkontrakt 20 | <Sett inn navn på delkontrakten>

## Kravspesifikasjon
[6 empty] | Tilbyders navn: | < Navn fylles ut av tilbyder>
Rader skjules før utsending.
|  |  | M |  | Kvalitet | Ja
|  |  | E |  |  | Nei
Internt krav nr. | Krav nr. | Krav | Type krav | Vekting/ prioritering | Tildelings-kriterium | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse
Generelle krav |  | Generelle krav som gjelder alle delkontrakter
A |  | Generelt
A.03 | 1.1 | Garanti Det kreves minimum 2 år garantiperiode. Oppgi garantitid. | M
A.05 | 1.2 | Løpende lisenskostnader Nødvendige/obligatoriske løpende lisenser/abonnement for Kundens tiltenkte bruk, skal oppgis i prisskjema. | M
A.06 | 1.3 | Tilvalg generelt Alle programvarepakker, lisenser og ekstrautstyr som foreligger skal spesifiseres og beskrives. Tilbyder skal oppgi pris på tilvalg i prisskjema og angi om disse er inkludert eller ikke i tilbudet. | M
A.07 | 1.4 | Referanser Tilbydere / Leverandører skal på forespørsel oppgi kontaktinformasjon (telefonnummer og e-post adresse) til minimum 2 (helst flere) referanser som har kjøpt tilsvarende utstyr. Dersom Oppdragsgiver finner det nødvendig kan Oppdragsgiver kontakte eller foreta befaringer hos oppgitte referanser. Angi eventuelle avvikende konfigurasjoner på referanse ift. tilbudt utstyr. Det er fortrinnsvis ønskelig med norske referanser. Referansefasilitetene skal være samme type virksomhet og av tilsvarende kompleksitet som oppdragsgiver. | M
B |  | Bruk og funksjonalitet
B.01 | 2.1 | Tiltenkt bruk Tilbyder skal oppgi produsentens tiltenkte bruk MDR/IVD(R) og hvordan dette relateres opp mot oppdragsgivers tiltenkte bruk , som beskrevet i konkurransegrunnlaget. | M
D |  | Renhold, smittevern og reprosessering
D.01 | 3.1 | Rengjøring og desinfeksjon Leverandøren skal garantere at overflater, tilleggsutstyr, forbruksutstyr og betjeningspanel tåler manuell rengjøring samt desinfeksjon med desinfeksjonsmidler som leverandøren anbefaler, fortrinnsvis desinfeksjonsmidler som er på anbud i Helse Midt-Norge, jf. Regionale føringer for smittevern ved anbud og anskaffelser. Dette følgende rengjørings- og desinfeksjonsmidler: - Antibac overflatedesinfeksjon/kluter - LifeClean - PeraSafe - Saniswiss desinfeksjonskluter Anbefalte CE-merkede rengjøringsmidler til bruk i helsetjenesten skal også oppgis. Dersom varmedesinfeksjon er aktuelt skal anbefalt maksimumstemperatur angis og informasjon om hele eller kun deler av utstyret tåler varmedesinfeksjon. Utstyret bør være utformet med glatte overflater, og med minst mulig strukturer og brutte flater for å optimalisere rengjørings- og desinfeksjonsprosessen. Skriftlig fremgangsmåte for rengjøring og desinfeksjon skal legges ved og være på norsk. Opplæring i rengjøring og desinfeksjon av utstyret, samt bruk/skifte av tilhørende forbruksmateriell skal kunne tilbys. | M
E |  | Arbeidsmiljø (HMS)
E.02 | 4.1 | HMS-datablad HMS-datablad for merkepliktige kjemikalier (som er påkrevd ved drift og vedlikehold) skal være tilgjengeliggjort for Kunde og kjemikaliekartotek-leverandør (EcoOnline) ved kontraktsinngåelse. HMS-datablad skal være på norsk. | M
F |  | Miljøkrav
| 5.1 | Forventet levetid Utstyret skal ha en forventet levetid på minimum 12 år. Der forventet levetid omtales i øvrige krav i kravspesifikasjonen, refererer det til levetiden som er angitt i dette kravet. | M
| 5.2 | Tilbyder skal angi om produkter i tilbudet inneholder kjemikalier og materialer angitt i Europeisk utfasingsliste. For produkter som inneholder kjemikalier og materialer på utfasingslisten skal utfylt Miljøskjema vedlegges tilbudet. | M
G |  | Opplæring
G.01 | 6.1 | Brukeropplæring Det skal inkludereres brukeropplæring for ca. 45 brukere. Dette er fordelt mellom yrkesgrupper som anestesipersonell, operasjonssykepleiere og renholdspersonell i forbindelse med utstyrsleveransen. Opplæringen skal også kunne tilbys som repeterende kurs etter behov og skal spesifiseres i prisskjemaet. Opplæringen skal være på skandinavisk språk eller engelsk. Opplæringen bør fortrinnsvis holdes på brukerstedet, men kan også gjennomføres digitalt dersom dette er hensiktsmessig. Opplæring skal om ikke annet er avtalt, avholdes før utstyret tas i bruk. Omfang og innhold på tilbudt opplæring skal beskrives. Priser for opplæring i forbindelse med leveranse, samt for påfølgende kurs, skal spesifiseres i prisskjemaet. | M
G.03 | 6.2 | Digital opplæring Leverandør skal oppgi om digital opplæring kan tilbys i tillegg til ordinær brukeropplæring og undervisning ved anskaffelsen og i utstyrets forventede levetid. Leverandør skal bekrefte om eventuell digital opplæring kan leveres iht. vedlegg Generelle krav til digitalt opplæringsmateriell i utstyrsanskaffelser i spesialisthelsetjenesten. Ved oppdatering av utstyret, som har konsekvens for bruken, forutsettes det at brukeropplæringen revideres i tråd med endringene. Beskriv digital opplæring. | M
G.05 | 6.3 | Teknisk gjennomgang Teknisk gjennomgang skal inkluderes for personell på medisinsk teknologisk avdeling. Dette skal normalt avholdes i forbindelse med igangsetting av utstyret. Gjennomgangen skal minimum omfatte enkel bruk, teknologi og prinsipper, tilganger og innstillinger. | M
G.06 | 6.4 | Tekniske kurs Leverandør skal tilby teknisk kurs for medisinsk teknologisk personell. Etter teknisk kurs skal opplært personell kunne foreta korrigerende og preventivt vedlikehold iht. teknisk manual. Teknisk kurs skal avholdes før garantitidens utløp, men kan avvikes dersom Kunde ønsker det. Tekniske kurs skal være på engelsk eller skandinavisk. Omfang og innhold på tilbudt teknisk kurs skal beskrives. Spesifiser og oppgi stykkpris for eventuelle ulike kurstyper i prisskjema. Sykehuset skal ha rett til å sende flere ingeniører på teknisk kurs til samme stykkpris. Det presiseres at Kunde selv skal betale reise og opphold. | M
H |  | Spesifikke IKT-krav
H.04 | 7.1 | Programvare Utstyret skal være oppdatert til siste programvareversjon ved installasjon. | M
H.06 | 7.2 | Fjerntilgang Beskriv eventuelle muligheter for å utføre fjerndiagnostikk og utføre fjerndiagnostikk og utføre enkle tiltak for å sikre god driftssikkerhet, f.eks oppgraderinger, hente logger, overvåking og varsling. | M
H.07 | 7.3 | Lokal fjerntilgang Beskriv eventuelle muligheter for nettverkstilgang til tilbudt utstyr for sykehuset medisinteknologiske personell. Eventuell metode for tilkobling og muligheter for tilkoblingen skal beskrives. | M
I |  | Oppetid og driftsikkerhet
I.01 | 8.1 | Oppmøtetid For utstyr som krever stedlig oppmøte for utbedring skal leverandør garantere at kvalifisert servicepersonell kan møte for utbedring av feil senest 2-3 virkedager etter meldt driftsstans. Ved oppmøte etter meldt driftsstans skal leverandøren arbeide kontinuerlig til feil er utbedret. Hvis man av en eller annen grunn må avbryte arbeidet, skal dette begrunnes overfor sykehuset. | M
I.02 | 8.2 | Oppetidsgaranti Under garantitiden stilles det krav om minimum 98% oppetid på utstyret (hverdager 08:00-16:00), dvs. at normale driftsoppgaver kan gjennomføres. Oppetid skal avregnes årlig. Starttidspunkt for nedetid regnes fra første henvendelse opp mot leverandør ved driftstans. Oppgi hvor og hvordan melding om driftsstans skal gis slik at nedetid blir registrert. Tilbyder skal akseptere. | M
I.03 | 8.3 | Brudd på oppetidsgaranti Dersom leverandøren ikke oppfyller sine garantier vedrørende oppetid og fremmøtetid, vil sykehuset fremme krav om 3% av årlig kostnad av en fullserviceavtale pr. prosentpoeng nedetid som overstiger oppetidsgarantien. Ved beregning av kostnad, vil pris på fullserviceavtale som oppgitt i Prisskjema legges til grunn. Tilbyder skal akseptere. | M
I.05 | 8.4 | Prisliste deler til vedlikehold Alle deler og delepriser som knytter seg til preventivt vedlikehold og brukervedlikehold iht. produsentens anbefaling, skal oppgis i prisskjema. | M
I.06 | 8.5 | Tilgjengelighet deler Alle deler som er nødvendige for reparasjon og vedlikehold for å opprettholde normal drift, skal være tilgjengelige for kjøp av kunden og uavhengig av om det inngås vedlikeholdsavtale. Leverandøren må garantere at disse delene vil være tilgjengelige i utstyrets forventede levetid. | M
I.07 | 8.6 | Leveringstid deler Ved driftsstans på utstyret skal Leverandør levere reservedeler innen maks 2-5 virkedager. Hvis deler ikke kan leveres innen denne fristen, skal Leverandør sørge for at det finnes andre løsninger som forhindrer langvarig driftstans uten merkostnad for kunde. | M
I.08 | 8.7 | End of service (EOS) Det skal ikke oppstå EOS eller lignende som kan føre til stans av ordinær drift i forventet levetid. For at utstyr skal kunne inngå i ordinær utskiftingsprosess skal tidspunkt for EOS meddeles kunde senest 1,5 år før planlagt EOS. (også etter forventet levetid) | M
J |  | Service og vedlikehold
J.01 | 9.1 | Vedlikeholdstjenester Leverandøren forplikter seg å tilby vedlikeholdsjenester i utstyrets forventede levetid. | M
J.02 | 9.2 | Serviceorganisasjon Leverandør skal i nomal arbeidstid ha tilgang på teknisk kvalifisert personell med erfaring/opplæring på tilbudt utstyr for Kunde. Dette skal gjelde i utstyrets forventede levetid. Teknisk kvalifisert personell må kommunisere godt på skandinavisk eller engelsk. | M
J.03 | 9.3 | Serviceorganisasjon Beskriv serviceorganisasjon rundt tilbudt utstyr. Oppgi antall servicepersonell, deres kompetanse og erfaring (antall år) med arbeid på tilbudt utstyr. | M
J.04 | 9.4 | Vedlikeholdskontrakt etter garantitid, Fullservice Leverandør skal prissette og spesifisere servicekontrakt som inkluderer alle kostnader (arbeid, deler, reise og opphold) ved korrigerende og preventivt vedlikehold. Spesifiseres i vedlegg prisskjema. | M
J.05 | 9.5 | Vedlikeholdskontrakt etter garantitid, Fullservice samarbeid Leverandør skal dersom dette kan tilbys prissette og spesifisere et eksempel på en samarbeidsavtale der oppdragsgiver og leverandør i samarbeid, skreddersyr en kontrakt som definerer sykehuset sine oppgaver/ansvar og leverandøren sin involvering. En slik avtale skal omfatte korrigerende og preventivt vedlikehold og inneha vilkår på nivå med en fullservicekontrakt. Spesifiseres i vedlegg, prisskjema. | M
J.06 | 9.6 | Vedlikeholdskontrakt etter garantitid, Preventivt vedlikehold Preventivt vedlikehold, som inkluderer alle kostnader (arbeid, deler, reise og opphold) som knytter seg til preventivt vedlikehold. Preventivt vedlikehold skal utføres iht. teknisk manual. | M
J.07 | 9.7 | Vedlikehold etter garantitid basert på medgåtte timer og satser. - Oppgi timepris på vedlikehold, normaltid og overtid. - Oppgi timepris på reise. - Oppgi timepris på opplæring (hvis ekstra opplæring på Sykehusene ønskes). Spesifiseres i vedlegg, prisskjema | M
J.08 | 9.8 | Fjernstøtte Teknisk- og bruksrelatert støtte per telefon, chat eller e-post skal være tilgjengelig hverdager mellom kl. 08.00-16.00. Dette skal være kostnadsfritt i utstyrets forventede levetid. Beskriv eventuell tilgjengelighet ut over dette, f.eks. vaktordning. | M
J.09 | 9.9 | Servicesoftware All programvare og eventuelle passordbeskyttede programmer og tilganger skal følge utstyrsleveransen slikt at kunden på egen hånd skal kunne utføre vedlikehold jf. krav om Vedlikehold etter garantitid (Right to repair). Tilgang til serviceprogramvare, tilgangsnøkler og lisenser må til en hver tid være tilgjengelig. Beskriv eventuell servicesoftware. | M
J.10 | 9.10 | Spesialverktøy Alle hjelpemiddler som trengs for å utføre normalt vedlikehold skal følge med salgsgjenstand og være inkludert i tilbudspris. Oppgi eventuelle spesialverktøy. | M
J.11 | 9.11 | Oppdatering og oppgradering av programvare og maskinvare Leverandøren skal bekrefte at de forplikter seg til å gi opplysninger om alle oppdateringer og oppgraderinger (både soft- og hardware) til Kunde i utstyrets forventede levetid, selv om servicekontrakt ikke inngås. | M
J.12 | 9.12 | Feilretting av programvare og maskinvare Leverandøren skal forplikte seg til oppdatere programvare/maskinvare ved feil og sårbarheter som fabrikanten oppdager. Dette skal utføres så raskt som mulig og være kostnadsfritt for kunde. Dette skal være uavhengig av servicekontrakt og gjelder i utstyrets forventede levetid. | M
J.13 | 9.13 | Periodisk vedlikehold Leverandøren skal beskrive serviceintervaller og tidsbruk på periodisk vedlikehold. | M
J.14 | 9.14 | Brukervedlikehold Leverandøren skal kort beskrive prosedyre for brukers vedlikehold av tilbudt utstyr inklusive informasjon om frekvens/intervall og tidsbruk. | M
J.15 | 9.15 | Korrigerende vedlikehold under garanittid Forutsatt normal aktsom bruk fra sykehusets side, skal leverandøren uten ekstra kostnad utbedre alle feil og mangler og skifte ut defekte deler på levert utstyr i garantiperioden. Dette omfatter deler, arbeid, reise, opphold og diett. Unntatt fra dette er forbruksmateriell, deler og reparasjonsutgifter som er forårsaket av sykehuset ved feil eller forsømmelser, og som leverandøren ikke kan lastes for. | M
J.16 | 9.16 | Preventivt vedlikehold under garantitid Det kreves at preventivt vedlikehold utføres av leverandør iht. teknisk manual/produsentens anbefalinger i garantitiden. Dette skal være kostnadsfritt for sykehuset. | M
J.17 | 9.17 | Vedlikehold etter garantitid (Right to repair) Etter endt garantitid skal driftsorganisasjonen stå fritt i forhold til vedlikehold og reparasjoner av utstyret. Hvis sykehuset ønsker å utføre vedlikehold selv, kan ikke leverandør kreve noen form for avgift fra sykehuset. Forutsatt at kundens servicepersonell har nødvendig kompetanse, kan kundens gjennomføre feilsøking og reparasjoner uten at dette forringer garantier eller sertifiseringer (MDR/IVD-R). | M
J.18 | 9.18 | Reservedelslager Leverandøren skal spesifisere nødvendig reservedelslager hos Kunde. Oversikt med priser legges inn i prisskjema. | M
K |  | Levering og godkjenning
K.01 | 10.1 | Mottakskontroll Kunde har ansvar for å foreta mottakskontroll på apparatet før utstyret kan tas i klinisk bruk. Mottakskontrollen vil inneholde følgende: • Kontroll av leveranse iht. kravspesifikasjon / kontrakt. • Kontroll av tekniske spesifikasjoner/funksjonskontroll. • Kontroll av brukerveiledning. • Kontroll av tekniske manualer og testutstyr. • Medisinsk fysikers mottakskontroll v/strålegivende- og MR-utstyr. • Registrering av utstyret i sykehuset lovpålagte utstyrsregister. Leverandøren må i god tid tilgjengeliggjøre nødvendig dokumentasjon og ved behov stille med en representant under mottakskontrollen og igangsetting. Mottakskontrollen og gjennomgang av apparatet skal foregå i normal arbeidstid. | M
K.02 | 10.2 | Registrering av utstyret i NKKN - (Norsk Klassifisering, Koding og Nomenklatur) Tilbudt utstyr skal være registrert i NKKN-registeret før levering til Kunde. Se https://nkkn.nhn.no/nkkn for mer informasjon. | M
K.03 | 10.3 | Leveringstid Leverandør skal oppgi leveringstid på tilbudt utstyr. | M
K.04 | 10.4 | Maksimal leveringstid Utstyret skal leveres senest 12 uker fra bestilling. | M
K.05 | 10.5 | Levering Bordene til stue 2 og 3 skal leveres ferdig installert. | M
L |  | Krav til lokaler og infrastruktur (Ikke IKT-infrastruktur)
L.02 | 11.1 | Krav til infrastruktur og omgivelser Tilbyderen skal beskrive eventuelle krav til infrastruktur på stuene. Listen under inneholder eksempler, men tilbyder bes legge til eventuell manglende infrastruktur som er nødvendig for installering av bordene. • Kjøling (kW): • Ventilasjon (antall luftvekslinger): • Elektriske tilkoblinger inkludert UPS : • Nettverkstilkoblinger: • Romtemperatur og stabilitet: • Relativ luftfuktighet og stabilitet: • Vann og avløp: • Gasstilførsel: • (Annet) Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kostnadsberegne eventuelle avvik i forhold til ekisterende infrastruktur. Eventuelle merkostnader vil inngå i kostnadsberegningen. | M
M |  | Dokumentasjon
M.01 | 12.1 | Bruksanvisning Det skal leveres en oppdatert, komplett bruksanvisning på engelsk og/eller norsk/skandinavisk. Det skal som minimum leveres en bruksanvisning på norsk som skal være tilstrekkelig for sikker bruk. Brukerdokumentasjon skal til enhver tid være oppdatert, slik at den beskriver den spesifikke konfigurasjonen ved levering. Brukerdokumentasjon skal leveres i papirformat og digitalt. Digital versjon av brukerdokumentasjon skal leveres med tilbudet. Komplett brukerdokumentasjon skal inngå i leveransen. | M
M.02 | 12.2 | Teknisk dokumentasjon Komplett teknisk dokumentasjon, tilstrekkelig for utførelse av korrigerende og periodisk vedlikehold, skal følge utstyrsleveransen. Teknisk dokumentasjon skal kun leveres digitalt. Teknisk dokumentasjon skal til enhver tid være oppdatert, slik at den beskriver den spesifikke konfigurasjonen ved levering. Ved oppgraderinger og kjøp av tilvalg skal den tekniske dokumentasjonen oppdateres/suppleres. | M
M.03 | 12.3 | CE-merking og samsvarserklæring Tilbudt utstyr skal være CE- merket, iht. det direktiv som gjelder for utstyret. Samsvarserklæring for tilbudt utstyr skal vedlegges tilbudet på engelsk eller norsk. Samsvarserklæringen skal dekke alle EU-rettsakter som får anvendelse på utstyret. Samsvarserklæringen skal inneholde all informasjon som er nødvendig for å identifisere EU-lovgivningen erklæringen relaterer til. | M
M.04 | 12.4 | Risikoklasse Leverandøren skal angi utstyrets risikoklasse (MDR/IVDR). | M
M.05 | 12.5 | Registreringsdata (UDI) Angi utstyrets produsent, modellbetegnelse, handelsnavn og UDI-DI nummer (Unique Device Identification-Device Identifier). | M
Delkontrakt 1 |  | Generelle krav for begge bordtyper
DK1.05 | 13.1 | Bordet skal ha minimum pasientvektkapasitet (SWL) på 250 kg i alle posisjoner med tilbudt konfigurasjon.Tilbyder bes oppgi maksimum vekt i alle bordets posisjoner. | M
| 13.2 | Tilbudte operasjonsbord skal kunne benyttes til følgende stillinger/leier: • Ryggleie • Sideleie • Lithotomileie • Kne/mageleie • Ryggleie med skilte bein • Sideleie med knekk (nyreknekk) | M
| 13.3 | Operasjonsbordet skal ha følgende motoriserte bevegelser: • Opp og ned • Trendelenburg og anti-trendelenburg • Rygg, opp og ned • Benplate, opp og ned • 0-stilling • Sliding • Tilt. | M
| 13.4 | Tilbyder skal oppgi maksimal grad i trendelenburg/antitrendelenburg og kombinasjon trendenburg/sidetilt(begge sider). | M
| 13.5 | Bordet skal ha betjeningspanel på søyle. | M
DK1.06 | 13.6 | Det skal medfølge 1 stk. kablet og 1 stk. IR håndkontroll per sokkel i tilbudsprisen. | M
| 13.7 | Det skal medfølge 1 stk. veggmontert lader per IR håndkontroll i tilbudsprisen. | M
| 13.8 | Bordtopp skal kunne slides i lengderetning. Tilbyder bes beskrive løsning og antall cm sliding i hver retning. | M
| 13.9 | Bordtopp skal ha 2-delt benplate. | M
| 13.10 | Benplater skal være i karbon. | M
| 13.11 | Hodestøtte skal være regulerbar med tanke på anestesi. Beskriv løsning. | M
| 13.12 | Alle motoriserte ledd skal kunne betjenes/styres med fjernkontroll. | M
| 13.13 | Bordtopp skal ha hurtigkopling for bordtoppsegmentene. Beskriv løsning. | M
| 13.14 | Hendler for utløsning og regulering av utstyr skal være plassert på en slik måte at de sikrer god ergonomi og hindrer uforvarende utløsinger. Beskriv løsning for dette. | M
| 13.15 | Bordet skal leveres med standard utstyrsskinner 10x25 på begge sider av bordtoppen. | M
| 13.16 | Operasjonsbordene og tilbehør skal være egnet til prosedyrer med stort behov for billeddiagnostiske undersøkelser og skal være egnet for gjennomlysning av pasient. Tilbyder bes beskrive tilbudt løsning. | M
| 13.17 | Alle typer puter/madrasser skal være av lateksfritt materiale og ha gode trykk- og sirkulasjons-avlastende egenskaper. | M
| 13.18 | Det er svært viktig at operasjonsbordet gir god arbeidsflyt/ergonomi ved alle typer kirurgi, både for kirurger, sykepleiere og anestesipersonell. Følgende punkter vil inngå i vurderingen (listen er ikke utømmende og hvert punkt i listen vil ikke nødvendigvis bli tillagt like mye vekt): • Størrelse/utforming på understell/base bør ikke forhindre operatører i å få god tilgang i operasjonsfeltet. • Bordet bør ha mulighet for å justere arbeidshøyden på en god og fleksibel måte. Mulighet for lav arbeidshøyde vil bli spesielt vektlagt. Oppgi høyeste og laveste arbeidshøyde i horisontalt plan, målt fra underkant av madrass. • Det er ønskelig med dobbelt-leddet hodestøtte. • Det er ønskelig at tilbudte komponenter har lav vekt og er enkle å bytte slik at bygging av bord gir minst mulig slitasje for betjeningspersonell. Oppgi vekt og beskriv løsning for bytte. Beskriv løsning for hvert av punktene over og hvordan tilbudt bord bidrar til god arbeidsflyt/ergonomi. | E |  | Kvalitet
| 13.19 | Det er svært viktig at operasjonsbordet er solid og godt egnet for bruk til pasienter av forskjellig vekt og størrelse under alle typer kirurgi. Følgende punkter vil inngå i vurderingen (listen er ikke utømmende og hvert punkt i listen vil ikke nødvendigvis bli tillagt like mye vekt): • Bordet bør ha høyest mulig pasientvektkapasitet (SWL) i alle posisjoner med tilbudt konfigurasjon. • Bordet bør være stabilt, spesielt ved sidetilt samtidig som bordet er justert i høy arbeidshøyde. Oppgi bordets vektbegrensninger (både generelle og med tilbudt konfigurasjon), egenvekt på operasjonsbordet og angi andre elementer som påvirker bordets stabilitet. | E |  | Kvalitet
| 13.20 | Tilbudte håndkontroller bør være intuitive og ha eget display. Det anses som en fordel om det kommer frem info til bruker om eventuelle feilmeldinger. Beskriv. | E |  | Kvalitet
| 13.21 | Bordet bør gi god mulighet for gjennomlysning med standard komponenter. Oppgi lengden på slidebevegelsen, hvordan bordets utforming påvirker gjennomlysningsfeltet og angi hvor stort dette feltet er. | E |  | Kvalitet
| 13.22 | Alle puter/madrasser bør ha sveiset sømmer, være glatte og tåle behandling med vanlig brukte kjemikalier for vask og desinfeksjon ved sykehus. Beskriv hvordan utforming av puter/madrasser ivaretar god hygiene. | E |  | Kvalitet
| 13.23 | Det bør være gode festemuligheter for utstyr på sideskinnene på hver side av standard bordtopp. Få og korte glipper mellom skinnene vil telle positivt. | E |  | Kvalitet
Delkontrakt 2 |  | Spesifikke krav for fastmontert systembord
DK1.01 | 14.1 | Tiltenkt bruk. Operasjonsstue 2 og 3 skal ha fastmontert operasjonsbord som boltes fast i dekke på stuene. Operasjonsbordene skal ha en fleksibilitet som gjør at de kan brukes på et vidt spekter av kirugi. Operasjonsbordene skal kunne tiltes, slides, gjennomlyses samt ha fleksible løsninger for ombygging. | M
DK1.03 | 14.2 | Tilbudte bord skal kunne gjenbruke festehull i dekke, og hull for gjennomføring av kabling. Se vedlegg Bilde. | M
| 14.3 | Tilbydere som ønsker å gjennomføre befaring før tilbudslevering skal gi beskjed om dette innen dd.mm.åååå. | M
DK1.04 | 14.4 | Følgende mål oppgis (gjerne ved bruk av skisse): - bordets mål (ved maksimum og minimum hev/senk) - bordets egenvekt | M
| 14.5 | Tilbyder skal oppgi størrelse på trafo som kreves til fastmontert sokkel. | M
Delkontrakt 3 |  | Spesifikke krav for mobilt systembord
| 15.1 | Tiltenkt bruk. Operasjonsstue 1 og 5 skal ha operasjonsbord som er flyttbare ved bruk av transporttralle. Operasjonsbordene skal ha en fleksibilitet som gjør at de kan brukes på et vidt spekter av kirugi. Operasjonsbordene skal kunne tiltes, slides, gjenomlyses samt kunne ha fleksible løsninger for ombygging. | M
| 15.2 | Følgende mål oppgis (gjerne ved bruk av skisse): - bordets mål (ved maksimum og minimum hev/senk) - sokkelens mål - bordets egenvekt | M
| 15.3 | Tilbyder skal oppgi løsning for låsing av operasjonsbordet. | M
| 15.4 | Operasjonsbordene med mobil sokkel bør ha størst mulig batterikapasitet, lang driftstid og eventuelt en backupløsning ved tomt batteri. Oppgi normal driftstid, driftstid ved kontinuerlig bruk og løsning ved tomt batteri. | E |  | Kvalitet
Delkontrakt 4 |  | Transporttraller
| 16.1 | Det skal være mulig å justere bordet til sjokkleie på transporttrallen. | M
| 16.2 | Transporttrallen skal ha et ekstra styringshjul (5-hjul) | M
| 16.3 | Transporttrallen skal være enkel å trille og ha brems på hjulene. Beskriv løsning. | M
| 16.4 | Transporttrallen skal leveres med antistatiske hjul. | M
| 16.5 | Tilbydere som kan tilby transporttralle som kan kjøres inn fra siden av operasjonsbordet skal prise dette som opsjon i Prisskjema. | M
Delkontrakt 5 |  | Strekktopp
DK2.01 | 17.1 | Strekktoppen skal leveres som komplett system for femurstrekk. | M
DK2.03 | 17.2 | Strekktoppen skal leveres med oppsett for én fot i strekk og én fot i benholder. | M
DK2.02 | 17.3 | Strekktoppen skal leveres med 2 stk universal strekksko. | M
| 17.4 | Strekktoppen skal leveres med tibia- og calcaneusstrekkutstyr | M
DK2.06 | 17.5 | Bordtopp skal ha 2-delt benplate. | M
DK2.05 | 17.6 | Benplater til strekktoppen skal være i karbon. | M
| 17.7 | Bordtopp skal ha hurtigkopling for bordtoppsegmentene. Beskriv løsning. | M
| 17.8 | Hodestøtte skal være regulerbar med tanke på anestesi. Beskriv løsning. | M
| 17.9 | Bordet skal leveres med standard utstyrsskinner 10x25 på begge sider av bordtoppen. | M
DK2.04 | 17.10 | Medfølgende tilbehør til strekktoppen skal leveres på oppbevaringstralle. | M
| 17.11 | Tilbudt strekkbordtopp med strekksystem bør være enkelt å betjene og gi minst mulig belastning for betjeningspersonell. Beskriv løsning. | E |  | Kvalitet
Delkontrakt 6 |  | Tilbehør og opsjoner
DK3.02 | 18.1 | Det skal medfølge 2 sett med gaslift benholdere komplett med bordfeste i tilbudet. | M
DK3.03 | 18.2 | Tilbyder skal oppgi forskjellige varianter av gaslift benholdere som kan tilbys som opsjon i Prisskjema. Det skal angis egenvekt på benholderne som tilbys, samt hvilken pasientvekt de er beregnet for å tåle. | M
DK3.04 | 18.3 | Det skal tilbys 10 stk. armbord med pute/madrass og bordfeste som opsjon i Prisskjema. Leverandører som kan tilby forskjellige varianter bes prise alle disse. | M
DK3.05 | 18.4 | Det skal tilbys 3 par leddet armbord med pute/madrass og bordfeste som opsjon i Prisskjema. Leverandører som kan tilby forskjellige varianter bes prise alle disse. | M
DK3.06 | 18.5 | Det skal tilbys 3 par skulderstøtter som opsjon i Prisskjema. Leverandører som kan tilby forskjellige varianter bes prise alle disse. | M
| 18.6 | Det skal tilbys 2 sett med tilbehør til sideleie ved hofteprotese som opsjon i Prisskjema. Leverandører som kan tilby forskjellige varianter bes prise alle disse. | M
| 18.7 | Tilbyder skal beskrive tilgjengelig leiringsputer og prissette disse som tilbehør i Prisskjema. | M