## Ark1
ANSK-26-0110 Tannlegeuniter - Bilag 1 Beskrivelse av ytelser/kravspesifikasjon
Formål
Institutt for klinisk odontologi (IKO) har som formål å drive forskning, formidling og å utdanne tannleger og tannpleiere. Instituttet gir tilbud om tannbehandling hos studenter. Leger og tannleger henviser til instituttet ved behov for avansert diagnostisk utredning og behandling i munnhule og kjeve. I dette anbudet skal Instituttet inngå en avtale for å erstatte utrangerte uniter og kjøpe komplette dentaluniter.
Kravene i kravtabellen danner grunnlaget for Leverandørens beskrivelse i sitt løsningsforslag, jf. bilag 2. Leverandør må gi en utfyllende beskrivelse på alle krav slik at man har en felles forståelse av hva som leveres, eller som kan gi oss alternative perspektiver til de krav som er uttrykt i våre kravspesifikasjoner. De ulike kravene har ulik prioritet.
Prioritet A |  | Absolutte krav som må tilfredsstilles. Tilbud som ikke tilfredsstiller alle absolutte krav kan bli avvist.
Prioritet B |  | Viktige krav som bør tilfredsstilles, men det er ikke et absolutt krav. Oppdragsgiver evaluerer på B-krav.
Ved utfylling av tabellen skal Leverandøren svare ja, delvis eller nei under «Leverandørens oppfyllelse». Henvisning til relevant dokumentasjon og eventuelt ytterligere kommentarer skal gjøres i kolonnen «Kommentar». Det vises til at Leverandøren plikter å dokumentere at han oppfyller de krav som er satt. Eventuelt manglende dokumentasjon vil medføre at kravet anses som ikke oppfylt. Det er ikke anledning til å endre beskrivelsen i kravene.
Krav nr. | Prioritet | Beskrivelse | Utfyllende informasjon | Leverandørens oppfyllelse |  |  | Kommentar/besvarelse
|  |  |  | Ja | Delvis | Nei
1
1.1 | A | Bryggen skal ha: Overhengende pisker, Sprøyte med adapter for Seal Tight engangsspisser, Turbinslange med Kavo Multiflexkopling, AC mikromotor med LED lys, LED herdelampe og EMS scaler med LED lys eller scaler som er kompatibel med EMS spisser.
1.2 | A | Pasientstol med armlener og ”soft” polster, dobbelt artikulerende nakkestøtte.
1.3 | A | LED operasjonslampe med kompositmodus. Minimum 40.000 Lux.
1.4 | A | Vakuumsug og spyttsuger med selektivventiler og automatisk integrert renseprogram.
1.5 | A | Våtsug med fonteneventil.
1.6 | A | Integrert rensesystem/desinfeksjon av instrumentslangene.
1.7 | A | Mulighet for at sugeslangeholderen kan brukes på høyre side av stolen på minimum 10 % av leveransen.
1.8 | A | Hele unitene utenom stolpolster må kunne tåle overflatebehandling med Antibac 75% overflatebehandling eller tilsvarende.
1.9 | A | Vakuumsugene må tåle Recyclean og Durr Orotol.
1.10 | A | Unitene må ha uttak til vann, luft og 230v AC for tilkobling til eksternt utstyr
2 |  | I tillegg til vanlig styring av instrumentene er det ønskelig at fotkontrollen har funksjon for:
2.1 | A | Endring av rotasjonsretning for mikromotor
2.2 | A | Spray på/av.
2.3 | B | “Ship blow”, leverandør bes beskrive hvordan dette fungerer i kommentarfeltet | Leverandør beskriver og bekrefter.
2.4 | B | Styring av op-lampe, leverandør bes beskrive hvordan dette ivaretas i kommentarfeltet | Leverandør beskriver og bekrefter.
2.5 | B | Pasientstolen kjøres fra fotkontrolleren, leverandøren bes beskrive hvordan dette fungerer i kommentarfeltet | Leverandør beskriver og bekrefter.
2.6 | B | LED operasjonslampe med pasientspeil, leverandør bes beskrive hvordan dette ivaretas i kommentarfeltet | Leverandør beskriver og bekrefter.
2.7 | B | Tilbudte stoler bør har mulighet for datalagring, leverandør bes beskrive hvordan dette ivaretas | Leverandør beskriver og bekrefter.
3 |  | Leveranse
3.1 | A | Oppdragsgiver, inkl. dentalteknikere, skal motta nødvendig opplæring og kursing vederlagsfritt.
3.2 | B | Emballasje Leverandør tar med seg emballasje og avhender den gjennom godkjent returselskap for plastavfall etter montering. Dokumentasjon på medlemskap i returordning vedlegges. | Leverandør beskriver og bekrefter.
3.3 | B | Prosjekt- og fremdriftsplan Leverandøren bes levere en prosjekt- og fremdriftsplan (bilag 4) med tidskjema som spesifiserer en plan for hvert steg fra: Produksjon Levering Installasjon på Institutt for klinisk odontologi (IKO) Kursing | Leverandør beskriver og bekrefter.
3.4 | B | Tannlegeunitene bør være ferdig installert hos IKO innen 20.12.2026 | Leverandør beskriver og bekrefter.
4 |  | Garanti
4.1 | A | Det bes om minimum 2 års garanti inkl. årlig service for unitene
4.2 | A | Dentalteknikere skal ha full opplæring og all teknisk dokumentasjon fra start. Men der vi også skal ha rettigheter til å utføre service og vedlikehold ved behov under og etter garantitiden.
4.3 | A | Pris skal være inklusive årlig vedlikeholdsservice i garantitiden. Et utkast til serviceavtale skal legges ved.
4.4 | B | Garanti og årlig service utover 2 år. | Leverandør beskriver og bekrefter.