Bilag 1 – Kundens kravspesifikasjon

Beskrivelse av leveransen

- Kriminalomsorgen ønsker tilbud på komplett tannklinikk i henhold til dagens standarder med utstyr og innredning til tre separate rom: behandlingsrom, sterilrom og et teknisk rom - se vedlegg 4 Tegning tannklinikk.

Det er påkrevet at valgt leverandør av tannklinikk bistår under detaljplanlegging i byggeperioden, for å sikre at tannklinikken blir bygget etter dagens lover og forskrifter. Leverandør må bistå i hele byggeprosessen for å kvalitetssikre at tannklinikken bygges etter dagens normer og krav. All transport må avtales på forhånd. Inn- og utsjekk av byggeplass kan være tilkrevende på grunn av Kundens krav til sikkerhet.

Personell som skal gis adgang til områder hvor oppdragsgiver etter gjeldende regelverk har hjemmel til å kreve politiattest, skal kunne fremlegge politiattest i samsvar med den aktuelle hjemmelen. Kravet gjelder bare personell og oppgaver som omfattes av hjemmelen. Kriminalomsorgen foretar vurderingen av politiattesten og eventuell adgang til området. Leverandøren skal sørge for at personell som benyttes til oppdraget er kjent med Kriminalomsorgens adgangs- og sikkerhetsrutiner.

Det skal avholdes møter etter behov og Leverandør skal levere fremdrifts rapporter. Hyppighet for møter og rapporter avtales nærmere.

Oppdragsgivers krav til leveransen

Kravspesifikasjonen angir kravene til ytelsen som Oppdragsgiver skal anskaffe. Leverandør har risikoen for alle uklarheter i sitt tilbud, herunder for Leverandørs besvarelse av denne kravspesifikasjon. Denne risikoen påhviler Leverandør både i anskaffelsesprosessen (før tildeling) og under kontrakten (etter kontraktsignering).

Oppdragsgiver har oppgitt sine krav på følgende måte.

| Krav: A | Kravet må tilfredsstilles. Kravet er ikke gjenstand for relativ vurdering. Det er likevel ikke slik at ethvert avvik fra et A-krav vil anses som et vesentlig avvik. Oppdragsgiver vil gjennomføre en konkret vurdering av avvik fra det enkelte krav. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på Oppdragsgivers plikt og rett til å avvise i henhold til FOA § 24-8. |
| --- | --- |
| Krav: B | Kravet bør oppfylles. Kravet er gjenstand for evaluering. For nærmere informasjon om evaluering, se konkurransegrunnlaget. |

Leverandøren skal besvare Oppdragsgivers krav på følgende måte i tabellene nedenfor:

| Om kravet oppfylles: | Leverandør må bekrefte eller avkrefte i denne kolonne om det aktuelle krav oppfylles. Dette skal besvares med enten et «ja», et «nei» eller «delvis». Dersom kravet besvares som «delvis» oppfylt må avviket (den del av kravet som ikke oppfylles) angis klart og utvetydig i løsningsbeskrivelsen. |
| --- | --- |
| Løsningsbeskrivelse | Utfyllende informasjon om hvordan kravet oppfylles. |

Der det av plasshensyn ikke er hensiktsmessig å angi løsningsbeskrivelsen inn i selve kravtabellen, skal det benyttes eget vedlegg. Leverandør må da oppgi en klar henvisning i løsningsbeskrivelsen til et nummerert vedlegg som inneholder redegjørelsen for oppfyllelsen av kravet.

| - Kravtabell |  |  | Leverandørens besvarelse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Type krav | Beskrivelse av krav og dokumentasjonskrav | (Ja/Nei) | Løsnings beskrivelse |
|  |  | Generelle krav |  |  |
| 3.1.1 | A | Byggeteknisk innretning Lokalene der utstyret skal monteres og benyttes er under oppføring. Alt utstyr og innredning som skal tilbys til oppdragsgiver, må derfor være tilpasset vedlagte tegninger og beskrivelser som er gitt av oppdragsgiver. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. Leverandøren skal i sitt tilbud legge ved nødvendig dokumentasjon, tegninger og beskrivelser på de produktene som tilbys basert på kundens vedlagte tegning. |  |  |
| 3.1.2 | A | Tidspunkt for montering og testing av utstyr Leveransen av tannklinikken med montering skal planlegges med oppstart fra medio september 2027. Leverandøren må kunne påbegynne leveransen fra denne datoen og ferdigstille kontraktsforpliktelsene som gjelder kjøp, montering og testing av utstyret, før oppdragsgiver åpner enheten for ordinær drift. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.1.3 | B | Milepælsplan Milepælsplanen skal være så godt tilpasset oppdragsgivers fremdriftsplan som mulig. Leverandøren skal i sitt tilbud fremlegge en milepælsplan basert på de datoene som er opplyst i kravet 3.1.2. I milepælsplanen skal det også fremgå roller, ansvar mellom kunde og leverandør og hvilke forutsetninger som må være til stede for at leveransen vil bli fullført i henhold til kundes frister. I tillegg skal milepælsplanen som minimum beskrive de punktene som følger under og evt andre forhold som har relevans for kontrakten; - Oppstart byggeprosjekt - Konsulenter fra leverandør - Levering og montering av utstyr - Godkjenning av leveransen - Opplæring Leverandøren bes beskrive. |  |  |
| 3.1.4 | A | Garanti Garantiperioden på leveransen skal være minimum 5 år. Garantivilkårene i dette bilaget skal aksepteres. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.1.5 | A | Brukermanualer Brukermanualer for teknisk utstyr skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.1.6 | A | Tekniske manualer Tekniske manualer og servicehåndbøker skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.1.7 | A | Opplæring Leverandøren skal kostnadsfritt for oppdragsgiver og oppdragsgivers samarbeidspartner for tannhelse, avholde opplæring på det utstyret som leveres etter avtalen, på oppdragsgivers forretningssted eller leverandørens nærmeste forhandler. Denne opplæring skal inkludere tekniske funksjoner, bruk og behandling av utstyret. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.2 |  | Krav til unit |  |  |
| 3.2.1 | A | Mikromotorer Unit skal ha minst to micromotor (elektro) med minst 40.000 RPM, tilpasset til standard hånd- og vinkelstykker (f.eks. KaVo/W&H koblinger), med innvendig fremføring av kjøleluft og vann til bor, samt fremføring av LED-lys til bor. Reguleringsmuligheter av vann- og lufttilførsel. Trinnløs regulering av fart med fotkontroll. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.2.2 | A | Turbinslange Turbinslange inkludert hurtigkobling for turbin med LED-lys. Reguleringsmuligheter av vann- og luftkjøling. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.2.3 | A | Treveis-sprøyte Treveis-sprøyte med funksjoner for spray, luft og vann. Denne skal leveres med minimum 20 stk autoklaverbare hylser og 20 stk flergangsspisser. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.2.4 | A | LED-herdelampe LED-herdelampe til intra-oral bruk til herding av kompositter etc, fortrinnsvis på pisk, alternativt assistentside. Herdeeffekt mellom 1000- 1500 mW/cm2. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.2.5 | A | Elektro-scaler Elektro-scaler med LED-lys (EMS-scaler eller tilsvarende kvalitet) med mulighet for regulering av effekt og vannmengde. Denne skal leveres med minimum 3 stk. autoklaverbare spisser. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.2.6 | A | Fontene Fontene med skål og vannfyller. Regulerbar vannmengde til skål og vannglass. Fontenen skal være bevegelig og kunne settes i spytteposisjon. Stol skal ikke kunne bevege seg når fontene ikke er i nullstilling. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.2.7 | A | Sugeslanger Sugeslanger for vanlig spyttsuger og for vakuumsug. Det skal være selektivsug. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.2.8 | A | Rensesystem Det skal være rensesystem for sugeslanger og instrumentslanger internt eller eksternt. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.2.9 | B | Ergonomi 1: Behandlingsstol Behandlingsstol skal kunne tilpasses personer i ulike størrelser, både lengde og tyngde. Behandlingsstol skal tåle pasientvekt på minimum 160 kg i liggende stilling. Nakkestøtten skal være regulerbar/artikulerende. Behandlingsstol skal være enkel og sette seg inn og ut i for ulike aldersgrupper og funksjonshemminger, blant annet med avtakbare eller svingbare armlener. Behandlingsstol skal være programmerbar for posisjonsinnstillinger. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.2.10 | A | Ergonomi 2: Stolrygg Stolryggen skal være utformet slik at den ikke hindrer plassering og bevegelse av bena til behandlende tannhelsepersonell. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.2.11 | A | Ergonomi 3: Treveissprøyte Treveissprøyte skal være godt ergonomisk utformet og være montert på bryggen. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.2.12 | A | Ergonomi 4: Operasjonslampe Operasjonslampe skal være montert på unitene. Operasjonslampe skal ha LED-pære. Operasjonslampe skal ha trinnløs justerbar fargetemperatur på rundt 4000-6000 Kelvin. Arbeidsfeltet skal være minimum 10 cm ved 80 cm avstand. Lampen skal gi minimum 20000 lux. UTV- filter Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.2.13 | A | Ergonomi 5: Holder for sugeslanger Holder for sugeslanger for vanlig spyttsuger og for vakuumsug skal være bevegelig og fleksibel. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.2.14 | A | Ergonomi 6: Profylaksespeil Det skal være mulig å påmontere profylaksespeil på operasjonslampen. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.2.15 | A | Ergonomi 7: Fotkontroll Uniter skal leveres med trådløs fotkontroll. Fotkontroller skal stå stødig på gulvet. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.2.16 | A | Ergonomi 8: Høydetilpasning Uniter skal kunne benyttes av tannleger med ulik kroppshøyde. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.2.17 | A | Tilkoplinger Det skal være tilkopling til standard røropplegg for vann, luft, avløp og sugeledning. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.2.18 | A | Røntgenadapter Unit skal leveres med røntgenadapter. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.2.19 | A | Biofilm Unit skal ha system som fjerner biofilm og hindrer nydannelse av biofilm i alle vannførende kanaler og slanger. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.2.20 | A | Desinfisering Unit og stol med setetrekk skal tåle desinfisering (desinfiseringsmiddel etter hygieneveilederen (faglig anbefaling for smittevern i klinisk odontologisk praksis)) uten at unitens finish og instrumentpanel blir forringet. Oppgi anbefalt desinfiseringsmiddel og generelle vedlikeholdsråd. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.2.21 | A | Våtsug Unit skal leveres standard for våtsug. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.2.22 | A | Tilpasning Farge på stoltrekk og valg av type pisker og treveissprøyte skal avtales med oppdragsgiver/ brukersted ved bestilling. Dette skal ikke påvirke prisen. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.3 |  | Krav til autoklaver |  |  |
| 3.3.1 | A | Klasse B Autoklav skal tilfredsstille de krav som stilles til en klasse B autoklav. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.3.2 | A | Instrumentkassetter og kapasitet Autoklav skal være tilpasset lukkede og vakuuminnpakkede instrumentkassetter for endodonti, kirurgi og periodonti. Leverandør oppfordres til å orientere om de kan tilby autoklav med adapter for rengjøring og smøring av roterende instrumenter (DAC). Merk: Autoklaver skal vanligvis plasseres i innredninger med 60 cm dybde. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.3.3 | B | Støy Autoklav bør ha lavt støynivå. Vennligst oppgi støynivå på tilbudt autoklav. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.3.4 | A | Avioniseringsfilter Autoklav skal kunne leveres med eksternt avioniseringsfilter. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.3.5 | A | Vann og avløp Autoklav skal kunne tilkobles vann og avløp. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.3.6 | A | Nettverk Autoklav skal ha mulighet for kobling til nettverk eller ha SD-kort/USB-kobling. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. Om det er spesielle nettverkskrav for utstyret må dette spesifiseres. |  |  |
| 3.4 |  | Krav til DAC |  |  |
| 3.4.1 | A | Funksjon iht. krav DAC skal kunne vaske, smøre og autoklavere dentale roterende instrumenter etter de krav som stilles til medisinsk utstyr. Den skal kunne vaske både utvendig og innvendig. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.4.2 | A | Magasin og adaptere DAC skal ha to magasin med 6 adaptere i hver. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.4.3 | A | Vann og avløp DAC skal kunne tilkobles vann og avløp. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.4.4 | A | Filter for vannrens Filter for vannrens skal være inkludert. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.5 |  | Krav røntgenapparat til intraoral fil og sensor |  |  |
| 3.5.1 | A | Likestrømsapparat Røntgenapparatet skal være likestrømsapparat. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.5.2 | A | Firkantkonus Røntgenapparatet skal leveres med firkantkonus. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.5.3 | A | Tidsur Røntgenapparatet skal være utstyrt med elektronisk tidsur. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.5.4 | A | Røntgendose Apparatet skal tilfredsstille krav i strålevernforskriften. Mulighet for å justere røntgendose i betjeningspanel. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.5.5 | A | Tilpasning unit Røntgenapparatet skal kunne monteres på aktuell unit (vil vanligvis bli levert sammen med ny unit). Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.5.6 | B | Intra./fosforplate Det er viktig for oppdragsgiver å få en så god funksjonell løsning som mulig. Leverandøren beskriver intraoral sensor / fosforplate i sin leveranse, og hvilken variant som tilbys. Leverandør bes beskrive |  |  |
| 3.6 |  | Krav til kompressorer |  |  |
| 3.6.1 | A | Tørrluftanlegg Kompressor skal være utstyrt med tørrluftanlegg og levere oljefri og tørr luft. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.6.2 | A | Trykkregulator Kompressor skal være utstyrt med trykkregulator. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.6.3 | A | Størrelse Kompressor skal kunne leveres i tilpasset størrelse. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.6.4 | A | Luftkvalitet Kompressor skal oppfylle kravene i ISO standard NS-EN-ISO 22052:2020 eller tilsvarende Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.6.5 | B | Støy Det er viktig for oppdragsgiver at utstyr avgir minst mulig støy. Leverandør bes om å oppgi lydnivå |  |  |  |  |
| 3.7 |  | Krav til sugemotorer |  |  |
| 3.7.1 | A | Kapasitet Sugemotorer skal kunne leveres i størrelse tilpasset klinikken. Leverandøren bes beskrive størrelsen på sugemotoren |  |  |  |  |
| 3.7.2 | B | Overvåking/fjernovervåkning Oppdragsgiver skal sikre mest mulig kontinuerlig drift, overvåke amalgamseparatorer og unngå akutt driftsstans som kan lamme pasientbehandlingen Beskriv mulighet for overvåking/fjernovervåkningsløsninger for sugemotor. |  |  |  |  |
| 3.8 |  | Krav til instrumentvaskemaskin (desinfektor) |  |  |
| 3.8.1 | A | EU-krav Desinfektor skal oppfylle gjeldende EU-krav. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.8.2 | A | Vasketemperatur Vasketemperatur skal være på minimum 93 grader. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.8.3 | A | Vogner Desinfektor skal leveres med minst 2 vogner. Leverandøren bes bekrefte med ja, eller nei. |  |  |
| 3.8.4 | A | Kaldtvannskobling Desinfektor skal kobles til kaldtvann. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.8.5 | A | Vaskemiddel Desinfektor skal benytte vaskemiddel. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.9 |  | Krav til amalgamseparator |  |  |
| 3.9.1 | A | Varsling og fjernovervåkning Det skal være varsling av amalgamnivå. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei.. Beskriv også muligheten for fjernovervåkning. |  |  |
| 3.10 |  | Krav til røntgenskanner |  |  |
| 3.10.1 | A | Integrasjon Oppdragsgivers samarbeidspartner benytter i dag Planmeca Romexis. Tilbudt røntgenskanner skal kunne integreres med og benyttes sammen med eksisterende løsning uten tap av nødvendig funksjonalitet. Kravet kan oppfylles gjennom direkte integrasjon eller annen teknisk løsning som gir tilsvarende funksjonalitet. Leverandøren skal beskrive: - hvordan integrasjonen gjennomføres, - eventuelle krav til programvare, drivere, lisenser og grensesnitt, - eventuelle kostnader, - hvilke funksjoner som støttes, og - eventuelle tekniske begrensninger. Alle nødvendige kostnader for å etablere den tilbudte integrasjonen skal inngå i tilbudt pris. |  |  |
| 3.10.2 | A | Bildeplatestørrelser Røntgenskanner skal kunne betjene bildeplatestørrelser 1, 2, 3 og 4. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.10.3 | A | Brukerdisplay Røntgenskanneren skal ha brukerdisplay med enkel betjening. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.10.4 | A | Nettverk Røntgenskanner skal være nettverksbasert og støtte TCP/IP. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.10.5 | A | Terminalserver Røntgenskanner skal kunne benyttes i terminalservermiljø. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.11 |  | Krav til lysflåte |  |  |
| 3.11.1 | A | Standard Lysflåte skal oppfylle NS-EN-ISO 9680:2021 eller tilsvarende Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.11.2 | A | Lysstyrke Oppdragsgiver skal kunne ha tilgang på mest mulig belyst lysflåte Oppgi maksimal lysstyrke (lumen). |  |  |
| 3.11.3 | B | Fargetemperatur Oppdragsgiver skal ha en så korrekt fargetemperatur som mulig. Oppgi lysets fargetemperatur (Kelvin). Oppgi om det er mulig å justere fargetemperatur. |  |  |
| 3.11.4 | A | Fargegjengivelsen Fargegjengivelsen (RA) skal være minimum 90. Leverandøren bes oppgi fargegjengivelsen. |  |  |
| 3.11.5 | A | Dimming lysstyrke Det skal være minimum manuelle dimmemuligheter. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.12 |  | Krav til vannrensning i teknisk rom |  |  |
| 3.12.1 | A | Filter Filtrene skal stoppe uønskede bakterier. Beskriv filterets virkeprinsipp. |  |  |
| 3.12.2 | B | Filterbytte Oppdragsgiver har behov for å kunne stoppe uønskede bakterier i størst mulig grad Beskriv intervall for filterbytte. |  |  |
| 3.12.3 | A | Fjernovervåkning Det er behov for fjernovervåkning Beskriv mulighet for fjernovervåkning av filtrenes status og varsling ved behov for filterbytte. |  |  |
| 3.12.4 | A | Vanndesinfeksjonsløsning Desinfeksjonsløsning skal sørge for at den generelle mikrobiologiske kvaliteten ivaretas iht NS-EN ISO 6222:1999 eller tilsvarende, og sørge for at kimtallet holdes under 100 cfu/ml. Klinikken skal kunne driftes videre selv ved kokevarsel. Beskriv prinsipp og funksjonalitet samt virkestoff. |  |  |
| 3.13 |  | Krav til mindre utstyr |  |  |
| 3.13.1 | A | Kvalitet Tilbudt utstyr skal være i henhold til bransjenorm og i bruk hos andre kunder i dag. Tilbudt utstyr skal være siste generasjon innen tilbudt modellserie. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.13.2 | A | Garanti Det skal være minimum to års garanti mot material og fabrikasjonsfeil på mindre utstyr. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.13.3 | A | Elektrisk tilkobling Alt elektrisk utstyr skal kunne tilkoples 230 V vekselstrøm. Ved nyanlegg vil det kunne være behov for 400 V vekselstrøm. Alt elektrisk og medisinsk utstyr som omfattes av krav om CE-merking etter relevant produktregelverk, skal være CE-merket og oppfylle gjeldende krav til samsvarsvurdering. Leverandøren skal på forespørsel kunne fremlegge relevant EU-samsvarserklæring og annen dokumentasjon som viser at produktet lovlig kan omsettes og tas i bruk i Norge. Utstyret skal kunne tilkobles den elektriske infrastrukturen som er angitt i konkurransegrunnlaget og vedlagte tegninger Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.13.4 | A | Piratkopiering Piratkopierte varer skal ikke forekomme. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.14 |  | Krav til tjenesteelementer |  |  |
| 3.14.1 | A | Leveringstid For lagerførte varer skal leveringstiden være maksimalt 7 virkedager. For skaffevarer skal leveringstiden være maksimalt 14 virkedager. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.14.2 | A | Reservedeler Reservedeler til utstyr som inngår i leveransen skal være tilgjengelige i minimum 10 år fra kjøpsdato. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.14.3 | A | Serviceteknikers kvalifikasjoner Serviceteknikere som utfører arbeid på utstyret skal ha dokumentert kompetanse som er nødvendig for å utføre service, vedlikehold og reparasjoner på en faglig og sikkerhetsmessig forsvarlig måte og i samsvar med gjeldende regelverk. Der produsenten stiller krav om særskilt opplæring eller autorisasjon for at service skal kunne utføres uten å påvirke produktets sikkerhet, regulatoriske status eller garanti, skal teknikeren oppfylle disse kravene. Produsentsertifisering eller tilsvarende dokumentert kompetanse aksepteres når dette gir tilsvarende sikkerhet og kompetansenivå. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei |  |  |
| 3.15 |  | Krav til klima og miljø |  |  |
| 3.15.1 | B | Lang levetid på leveransen For å redusere ressursbruken er det ønskelig med unit og produkter med lang levetid. Leverandøren bes beskrive og dokumentere forventet levetid, reparerbarhet, reservedelstilgang og mulighet for komponentutskifting. |  |  |
| 3.15.2 | B | Øvrig arbeid innen miljø og klima Oppdragsgiver vektlegger betydning av miljøreduserende tiltak Leverandør bes redegjøre for: - Emballasjeminimering - informasjon om miljømerking, klimafotavtrykk, reparerbarhet - Transportminimering - Ombruksmuligheter for utstyr som leverandør tar tilbake - Ev. andre klima og miljøtiltak som er relevante ved gjennomføring av kontraktsforpliktelsene. |  |  |
| 3.15.3 | A | For innredning der trevirke utgjør mer enn 10 vektprosent skal 100 % være fra dokumenterbart bærekraftig trevirke. Alle tilbudte produkter som inneholder trevirke skal ha produktdokumentasjon som inkluderer informasjon om materialsammensetning, herunder vektprosent trevirke. De tilbudte produkter som inneholder mer enn 10 vektprosent trevirke skal være FSC- eller PEFC-sertifisert, minimum på samme nivå som FSC mix. Annen passende tredjeparts verifisert dokumentasjon, som gir en tilfredsstillende redegjørelse for hvordan kravet er oppfylt i tilsvarende grad som merkene ovenfor, vil også kunne aksepteres. Tilbyder bes bekrefte og dokumentere oppfyllelse av kravet. For nærmere definisjon av begrepene «bærekraftig trevirke» og «annen passende tredjeparts verifisert dokumentasjon» henvises det til Dansk Naturstyrelses veiledning: «Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder». |  |  |
| 3.15.4 | A | Bruk av PVC (polyvinylklorid) skal ikke forekomme i noen av delene i produktene som tilbys. Det gis unntak for eventuelle elektriske kabler. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei |  |  |
| 3.16 |  | Krav til klinikkinnredningen |  |  |
| 3.16.1 | A | Produktdokumentasjon/FDV-dokumentasjon være tilgjengelig i elektronisk form. Dokumentasjonen skal være på norsk. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei |  |  |
| 3.16.2 | A | Kunden har behov for at den dentale innredningen skal være hvit. Fargen skal ikke gi ubehag i form av gjenskinn eller tilsvarende. Beskriv ivaretakelse av kravet og dokumenter farge med fargekode og type overflater (grad av gjenskinn). |  |  |
| 3.16.3 | B | Det er behov for at innredningen og benkeplaten har mest mulig slitesterk/tett overflate som har minimalt med porer. Beskriv hva som tilbys. |  |  |
| 3.16.4 | B | Det er behov for bestandige overflater som er enkle å rengjøre og som tåler desinfeksjon med sprit og klorpreparater. Beskriv hva som tilbys. Beskriv og tydeliggjør hvilke midler som kan brukes på overflatene og metoder for rengjøring. |  |  |
| 3.16.5 | B | Det er behov for at håndtakene på skuffer og skap har et godt grep samtidig som man enkelt skal kunne åpne skuffer og skapdører med pinsett. Det er behov for at håndtakene er godt festet og at de tåler å bli dratt ut og inn med fullastede skuffer. Det er viktig at skinnesystemet til skuffende er av høy kvalitet. Ved bruk av pinsett skal det ikke gi synlige merker og riper på håndtakene. Beskriv Hvilke håndtak som tilbys Dokumenter tilbudt kvalitet på håndtak på hvilken måte tilbudt løsning ivaretar kravet om at skapdører og skuffer skal kunne åpnes med pinsett Hvordan håndtakene skal renholdes Type skinnesystem Beskriv og tydeliggjør hvilke midler som kan brukes på håndtakene og metoder for rengjøring. |  |  |
| 3.16.6 | A | Det skal leveres høyderegulerende hyller i skap til oppbevaring, som raskt kan tilpasses. Beskriv løsning for høyderegulerende hyller i skap. |  |  |
| 3.16.7 | A | Det er behov for at benkeplater og hev-senk skrivepult har buede kanter uten skjøt. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. |  |  |
| 3.16.8 | A | Hev-/senk skrivepult iht. tegningen skal være elektronisk. Det er behov for at tannhelsepersonell får plassert bena godt innunder skrivepulten/benkeplaten slik at de sitter godt i arbeidssituasjoner med PC. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. Beskriv løsningen. |  |  |
| 3.16.9 | A | Det er behov for en servant/vask. Denne skal være i porselen. Beskriv løsning for servant som tillater at både hender og underarmer (helt opp til albue) kan vaskes uten at det søles/sprute vann ellers i rommet. Oppgi servantens/vaskens dybde, bredde og lengde. |  |  |
| 3.16.10 | A | Det er behov for solid og kontaktfri løsning for avfallshåndtering iht. vedlagt tegning. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei. Beskriv løsningen. |  |  |
| 3.16.11 | A | Det er behov for to vasker, en grovvask og en ordinær vask. Begge vaskene skal tilbys i stål. Det kreves at størrelse og dybden på vasken tillater at tannhelsepersonell kan vaske både hender og underarmer (helt opp til albue) med vann og såpe uten at det forekommer søl/vannsprut ellers rommet. Det vil her også forekomme vask av utstyr med eksempelvis blodsøl. Det er viktig at vaskene har størrelse og dybde som ivaretar eventuelt søl/vannsprut i denne forbindelse også. Beskriv løsning for servant som tillater at både hender og underarmer (helt opp til albue), samt utstyr med blodsøl kan vaskes uten at det søles/sprute vann ellers i rommet. Oppgi servantens/vaskens dybde, bredde og lengde. Dokumenter at servantene/vaskene er i stål. |  |  |
| 3.17 |  | Krav til montering og levering |  |  |
| 3.17.1 | A | Leverandør må bistå i hele byggeprosessen for å kvalitets sikre at tannklinikken bygges etter dagens normer og krav. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei |  |  |
| 3.17.2 | A | Inn- og utsjekk av byggeplass kan være tidkrevende på grunn av Kundens krav til sikkerhet. All transport må derfor avtales på forhånd. Leverandøren bes bekrefte med ja eller nei |  |  |
| 3.18 |  | Krav til øvrige serviceleveranser |  |  |
| 3.18.1 | B | Tilbyder skal beskrive og dokumentere sine rutiner omkring service i garantitiden og service/oppfølging av kunde ut over dette, samt hvordan leverandør organiserer sin kundekontakt, brukerstøtte og andre relevante rutiner. Beskriv dette og legg ved eksisterende SLA |  |  |
| 3.19 |  | Krav til garanti |  |  |
| 3.19.1 | B | Følgende garantivilkår bør kunne oppfylles og dekkes: Følgende skader/feil er dekket i hele garantiperioden: - Alle printkort i unit, pasientstolstol og operasjonslampe. - Kabelbrudd i ledninger inne i unit, stol og lampe. - Feil som medfører reparasjon av pisksystemet i instrumentbrygge og som ikke er naturlig slitasje. - Feil som medfører reparasjon av operasjonslampe og som ikke er naturlig slitasje - Feil i pasientstol oppstått etter normal bruk og belastning. - Feil i joystick til pasientstol ved normal bruk og som er uten synlige skader. - Feil i fotpedal til unit ved normal bruk og som er uten synlige skade. - Vannlekkasjer og luftlekkasjer i unit som skyldes materialtretthet. - Feil som medfører reparasjon av bevegelige mekaniske deler i unit, pasientstol og operasjonslampe etter normal bruk. - Led-innsats i operasjonslampe. Spesielle garantibestemmelser for mikromotor: - Driftsservice på mikromotor regnes som en løpende driftskostnad og dekkes ikke av garanti. Spesielle garantibestemmelser for lys: - Alle pærer regnes som driftskostnad og dekkes ikke. Følgende skader dekkes ikke av garanti: - Riper som skyldes forsømmelig rengjøring på plastdeksel på operasjonslampe - Skader grunnet forsømmelig bruk på herdelampe, glass stav, mikromotor, scalerhåndstykke, airflowhåndstykke og turbinkobling. - Alle skader grunnet forsømmelig bruk påført av bruker eller pasient på stoltrekk, nakkepute og armlener. - Driftsslitasje på lakk og lakkskader påført av bruker eller lakkskader som skyldes feil bruk av rengjøringsmidler. - Driftsslitasje eller skader eller misfarging grunnet forsømmelig bruk på gummi instrumentanlegg og gummi instrumentbrett innlegg. - Sprekker i stoltrekk og nakkepute grunnet manglende vedlikehold eller feil utført vedlikehold. Følgende reparasjoner er ikke dekket av garanti: - Reparasjoner (arbeid, oppmøte og deler) på operasjonslampe, pasientstol med fortpedal og unit med fotpedal grunnet feil bruk, grunnet feil utført vedlikehold av kunde eller manglende utført vedlikehold av kunde. - Reparasjoner (arbeid, oppmøte og deler) som skyldes forsømmelig bruk av unit stol og lampe. - Reparasjoner (arbeid, oppmøte og deler) som skyldes følgefeil etter manglende tilbakemelding til Leverandør når første feil inntreffer. - Reparasjoner (arbeid, oppmøte og deler) eller utskiftninger av innvendige slanger eller instrumentslanger grunnet «tett vann» eller «tett luft» som skyldes smuss, tilgroing eller biofilm. - Reparasjoner (arbeid, oppmøte og deler) eller utskiftning av engangs- sprøytespiss adapter. - Reparasjon (arbeid, oppmøte og deler) av piskopphenget med høydejustering av for lave instrumentslanger på instrumentbrygge når det skyldes feil bruk av instrumentslanger. - Reparasjon (arbeid, oppmøte og deler) av vann og luftlekkasjer som er forårsaket av ytre påvirkning og/eller forårsaket av forsømmelig bruk. - Reparasjon (arbeid, oppmøte og deler) eller utskiftning av deler som skyldes ytre påvirkning slik som lynnedslag o.l. - Reparasjon (arbeid, oppmøte og deler) grunnet driftsjustering av glidebrems og stabilitets justering av operasjonslampe, sugearm, instrumentarm og røntgenarm. - Reparasjon (arbeid, oppmøte og deler) grunnet driftsslitasje på o-ringer på sugefiltre, sugeslanger, turbinkobling og mikromotor mellom service. - Reparasjon (arbeid, oppmøte og deler) i vått sug sperreventiler og fonteneventil som skyldes fremmedlegemer. - Reparasjon (arbeid, oppmøte og deler) i sugesystem og sperreventil som skyldes mangelfull utførte rense sykluser. Reparasjoner (arbeid, oppmøte og deler) grunnet tett airflow spiss, tett airfow slange og tett airflow håndstykke. Leverandøren bes tydeliggjøre hvorvidt garantibestemmelsene kan oppfylles i sin helhet eller ikke |  |  |